Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2024	 Katowice dnia: 15.07.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 9

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz

pozostałych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/09/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 6 Poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zagięty, jednorazowego użytku, z uchylną główką, rozmiary: 21mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm 24 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm 26 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm 29 mm,                        z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm 32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm Ergonomiczna konstrukcja „pokrętła skrzydłowego”, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową. Zamawiający określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w/wym. asortymentu o zaoferowanych parametrach.

Poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy 30, 45, 60 i 90 mm, bez noża, automatyczny docisk, dwa rzędy zszywek. Wysokość otwartej zszywki do tkanki normalnej 3,5 mm, do tkanki grubej 4,8 mm. Stapler z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty; półzamknięty; zamknięty - zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony). Blokada przed uruchomieniem staplera z wystrzelonym ładunkiem lub bez załadowanego ładunku. Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco- spustową. Zamawiający każdorazowo poda wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza w/wym. asortymentu o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk