WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/16/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 12.09.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa wyrobów  do hemodializy (dializatory) -  4 pakiety”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści do wykonywania hemodializ w pakiecie nr 1, w pozycji Lp.4 oraz w Lp.5  obecnie stosowane dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, fx80classix, o powierzchni 1,8m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 279 ml/min, dla fosforanów 244ml/min, o współczynniku ultrafiltracji 53 (ml/godz x mmHg)  i objętości wypełnienia 95 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500 ? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do wykonywania hemodializ w pakiecie nr 1:
-w pozycji Lp.4  obecnie stosowane dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, fx80classix, o powierzchni 1,8m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 279 ml/min, dla fosforanów 244ml/min, o współczynniku ultrafiltracji 53 (ml/godz x mmHg)  i objętości wypełnienia 95 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500;
-w pozycji Lp.5 obecnie stosowane dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, fx100classix o pow. 2,2m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 280 ml/min, dla fosforanów 253ml/min, o współczynniku ultrafiltracji 68 (ml/godz-mmHg) i objętości wypełnienia 116 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; do wyboru przez Zamawiającego ? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do wykonywania hemodializ w pakiecie nr 1, w pozycji Lp.4 oraz w Lp.5  obecnie stosowane dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, fx100classix o pow. 2,2m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 280 ml/min, dla fosforanów 253ml/min, o współczynniku ultrafiltracji 68 (ml/godz-mmHg) i objętości wypełnienia 116 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; do wyboru przez Zamawiającego ? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do wykonywania hemodializ w pakiecie nr 2, w pozycji Lp.2  obecnie stosowane dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową fx80classix, o powierzchni 1,8m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 279 ml/min, dla fosforanów 244ml/min, o współczynniku ultrafiltracji 53 (ml/godz x mmHg)  i objętości wypełnienia 95 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500 ? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

5. Czy Zamawiający dopuści do wykonywania hemodializ w pakiecie nr 2, w pozycji Lp.2  obecnie stosowane dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, fx100classix o pow. 2,2m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 280 ml/min, dla fosforanów 253ml/min, o współczynniku ultrafiltracji 68 (ml/godz-mmHg) i objętości wypełnienia 116 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; do wyboru przez Zamawiającego ? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

6. Czy Zamawiający w pakiecie 1 i w pakiecie 2, w zestawieniu oferowanych warunków - technicznych w punkcie 1,  przyzna maksymalną ilość punktów za sterylizację radiacyjną? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

7. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści igłę do hemodializy żylną z oczkiem?

Pozostałe wymagania bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 16.09.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/