Załącznik. 9.

Eap.2412/20/24/M

Dostawa myjni - dezynfektorów

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

## MYJNIA-DEZYNFEKTOR o pojemności 8 tac DIN 2 szt. wraz z akcesoriami

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Potwierdzenie przez Wykonawcę Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Tak |  |
|  | Model, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak, podać |  |
|  | Myjnia przelotowa dwudrzwiowa – 2 szt. | Tak |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Wymiary gabarytowe 800 x 710 x 1970 mm ( S x G x W) (+/- 5 %) | Tak, podać |  |
| 2 | Pojemność komory 220 litrów ( +/- 5 %) | Tak, podać |  |
| 3 | Wymiary komory 600x610x610 mm szer x gł x wys ( +/- 5 %) | Tak, podać |  |
| 4 | Wbudowana suszarka o wysokiej wydajności z filtrem wstępnym i filtrem HEPA klasy H13 | Tak |  |
| 5 | Złącze wentylacyjne wyposażone w tuleję przyłączeniową i zabezpieczenie przed wstecznym przepływem kondensatu | Tak |  |
| 6 | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 7 | Drzwi uchylne, przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków wsadowych | Tak |  |
| 8 | Wysokość załadunku min 830 mm od podłogi +/-5% | Tak |  |
| 9 | Ogrzewanie elektryczne; zasilanie 400 V, 3N AC 50 Hz | Tak |  |
| 10 | Całkowita moc max 13 kW | Tak, podać |  |
| 11 | Pojemność komory 8 tac narzędziowych zgodnych z DIN | Tak |  |
| 12 | W pełni automatyczne sterowanie mikroprocesorowe PLC | Tak |  |
| 13 | Min. 5 programów mycia dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania. | Tak |  |
| 14 | 7” kolorowy panel sterowania | Tak |  |
| 15 | Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika. | Tak |  |
| 16 | 4 niezależnie wyjmowane półki z ramionami myjącymi | Tak |  |
| 17 | 5 ramion natryskowych w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu ze zdejmowanymi nakładkami ułatwiającymi czyszczenie wewnętrznej powierzchni ramienia | Tak |  |
| 18 | Automatycznie podłączane / zamykane złącza ramion myjących. | Tak |  |
| 19 | Demontaż półek myjących bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 20 | Min. 3 pompy detergentu i 1 pompa środka wspomagania płukania | Tak |  |
| 21 | Zawór zasilania wodą uzdatnioną lub pompa i zawór wody uzdatnionej | Tak |  |
| 22 | Wskazanie niewystarczającej objętości środka czyszczącego do zakończenia cyklu. | Tak |  |
| 23 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 24 | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
| 25 | Wielopoziomowy system kodów dostępu | Tak |  |
| 26 | Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe, elementy grzewcze, rama nośna wykonane ze stali nierdzewnej; brak elementów ze stali miękkiej lub galwanizowanej. | Tak |  |
| 27 | Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna min 800 l/min | Tak |  |
| 28 | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem | Tak |  |
| 29 | Sygnalizacja świetlna awarii | Tak |  |
| Wyposażenie myjni i akcesoria: |  |  |  |
| 1 | Wózek do optyki, rur oraz endoskopów sztywnych | Tak |  |
| 2 | Wózek do endoskopów sztywnych wraz z tacą | Tak |  |
| 3 | Stojak na sprzęt anestezjologiczny | Tak |  |
| 4 | Stojak na butelki 500 g | Tak |  |
| 5 | Taca druciana 1/2 340/250/70 mm wraz z przykrywką - 8 kompletów | Tak |  |
| 6 | Taca druciana 250/170/70 mm wraz z przykrywką – 4 komplety | Tak |  |
| 7 | Przykrywka dociskowa 1/1 600/600 mm | Tak |  |
| 8 | Przykrywka dociskowa 1/2 600/300 mm | Tak |  |
| 9 | Regał do przechowywania akcesoriów do myjni o wymiarach 1100x600x1800 mm +/-5% | Tak |  |
| Inne : |  |  |  |
| 1 | Gwarancja i rękojmia : min 24 miesiące z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancji | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę : do 24h od chwili zgłoszenia | Tak Podać |  |
| 3 | Dostawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu z zakresu obsługi | Tak |  |
| 4 | Dostawca pokrywa koszty dostawy i montażu urządzenia na miejscu posadowienia | Tak |  |
| 5 | Uczestnictwo w Wizji lokalnej. Konieczne dostosowanie do istniejącej infrastruktury | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy