WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/25/24/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 05.12.2024r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 15 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. PAKIET NR 11 Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości ramion 13 mm? Reszta parametrów zgodnie z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 2. Pakiet 11, poz. 1 oraz 2 Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne o

maksymalnym rozwarciu 8.0mm zamiast 6.5mm;

długości miseczek 3.86mm zamiast 3.4mm i

objętości miseczki 7.5mm3 zamiast 1.628mm3?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Pakiet 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii plecione z drutu 0.3mm dla pętli 15mm i 0.47mm dla pętli 20, 25 i 30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4. Pakiet 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów szczoteczki do czyszczenia jak poniżej:

Szczoteczka dwustronna, średnice włosia 5/10 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 1.7 mm

Główka szczoteczki o średnicy 5 mm i długości szczoteczki 20 mm

Główka szczoteczki o średnicy 10 mm i długości szczoteczki 40 mm

Opakowanie 50

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5.  Pakiet 11, poz. 5 Prosimy o doprecyzowanie, jakich pętli oczekuje Zamawiający. Pętla monofilamentna czy pętla z drutu plecionego? Opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny.

Odpowiedź Zamawiającego: Monofilamentna

Pytanie 6.Pakiet 11, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igły do wstrzyknięć o średnicy 2.3mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7 Pakiet 11, poz. 7 Prosimy o doprecyzowanie, jakich zaworów oczekuje Zamawiający. Jednorazowych czy wielorazowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Wielorazowych

Pytanie 8 Pakiet 11, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści klipsownice endoskopowe o długości ramion 17 mm zamiast 15 mm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9 . Pakiet 11, poz. 11 i 12  Czy Zamawiający dopuści zawory jednorazowe?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10 Pakiet 11, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy przewodu 0.30mm zamiast 0.36mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11 Pakiet 11, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy przewodu 0.30mm zamiast 0.40mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12. Pakiet 14 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie sterylnych, jednorazowych rękawic chirurgicznych, wykonanych z lateksu kauczukunaturalnego, wzbogaconych tlenkiem ołowiu, bezpudrowych, z mankietem nie podwĳającym się podczas użytkowania, okres

trwałości: 3 lata od daty sterylizacji wyraźnie wskazanej na etykiecie, zgodnych z ASTM D3578-05, AQL

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13 Pakiet 13, poz. 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

System biopsyjny:

• Igła o średnicy 14, 16, 18, 20G,

• Długości 10, 12, 16, 20 i 25cm,

• Standardowa końcówka.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14 Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rozmiary CH10, CH12, CH14, CH16, CH18?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 15 Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści długość ramion 20cm x 60cm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. DOPUSZCZA.

Pytanie 16 Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dren bez znaczników głębokości?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 17 Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 18 Pakiet nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści niewielką zawartość ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 19 Pakiet nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści cewnik transparentny o zabarwieniu zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 Pakiet nr 2, pozycja nr 6-7 – Czy zamawiający dopuści cewniki Dufour wykonane z silikonu, przeźroczyste, wysoka odporność na inkrustacje, doskonale tolerowane przez tkanki, balony o zróżnicowanych pojemnościach dla silnej kompresji i skutecznej hemostazy, bardzo wysoka zdolność odwadniania, produkt sterylny, sterylizowany EO, pakowany folia/papier, w następujących rozmiarach:

?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 21 Pakiet nr 2, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści twardość 76oShA +/-2oShA?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. DOPUSZCZA.

Pytanie 22 Pakiet nr 2, pozycja nr 11A – W związku z brakiem dostępności rozmiaru CH10, czy zamawiający dopuści rozmiar CH12?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 23 Pakiet nr 2, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści rozmiar CH24?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 24 Pakiet nr 2, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134oC?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 25.Pakiet nr 2, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650ml?

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK. Zamawiający miał na myśli worek od 1600-2000 ml. Pojemności

Pytanie 26. Pakiet nr 2, pozycja nr 25-26 – Czy zamawiający dopuści tylko rozmiar 7F?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 27. Pakiet nr 2, pozycja nr 25-26 – Czy zamawiający dopuści strzykawkę 5ml?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 28. Pakiet nr 2, pozycja nr 27-28 – Czy zamawiający dopuści tylko rozmiar 7F?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 29. Pakiet nr 2, pozycja nr 27-28 – Czy zamawiający dopuści strzykawkę 5ml?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 30 Pakiet nr 2, pozycja nr 31 – Czy zamawiający dopuści rozmiary CH16-CH24?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 31 Pakiet nr 3, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści elektrody z przeźroczystym żelem 
o wymiarach 36 x 42 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 32 Pakiet nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy 48mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 33 Pakiet nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody pakowane po 50 sztuk, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 34 Pakiet nr 3, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści myjki o gramaturze 100g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 35 Pakiet nr 3, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści wyceną za opakowanie a’24 sztuki, z przeliczeniem ilości do 1000 op.?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 36 Pakiet nr 3, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 80 sztuk, 
z przeliczeniem ilości do 900 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 37 Pakiet nr 3, pozycja nr 38 – Czy zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106,5mm x 23mb?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38 Pakiet nr 3, pozycja nr 42 – Czy zamawiający dopuści dwuwarstwowe prześcieradła składające się z jednej warstwy bibuły oraz jednej warstwy folii PE?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 39 Pakiet nr 3, pozycja nr 42 – Czy zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 
50cm x 50mb, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 40 Pakiet nr 3, pozycja nr 43 – Czy zamawiający dopuści rękawice myjące o gramaturze min. 90g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 Pakiet nr 3, pozycja nr 49 – Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 42 Pakiet nr 3, pozycja nr 50 – Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 43 Pakiet nr 3, pozycja nr 57 – Czy zamawiający dopuści ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z opaską mocującą (silikonową) nie zawierającą lateksu, wykonany z polietylenu wolny od DEHP, wymiar otworu głównego 21 x 26,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 44 Pakiet nr 3, pozycja nr 59 – Czy zamawiający dopuści podkłady do kolonoskopii pakowane po 30 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 45 Pakiet nr 6, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści igłę o długości 100mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 46 Pakiet nr 6, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści opakowanie a’450g, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 47 Pakiet nr 6, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany 
z przejrzystego materiału LDPE pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby 
(w tym krwi), o pojemności 1500ml, skalowany co 100 ml, z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt 
i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia, funkcja „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 48 Pakiet nr 7, pozycja nr 1 – Czy zamawiający wymaga aplikatorów pokrytych dwuwęglanem sodu?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 49 Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z płynem do płukania z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru, gdyż zestaw zawierający płyn do płukania z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru został wycofany z produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK DOPUSZCZA,

Pytanie 50 Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z płynem do płukania z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 51 Pakiet nr 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści pojemność 350ml oraz 550ml?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 52 Pakiet nr 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zamkniętych systemów do nawilżania o pojemności 350ml oraz 550 ml (do wyboru przez Zamawiającego) napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przez 30dni u jednego pacjenta, w zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem? Produkt opisany przez Zamawiającego został wycofany z produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 53 Pakiet nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, strzykawkę 60ml, przylepne opatrunki?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 54 Pakiet nr 9, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 55. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10 -35 °C, igieł, cewników, zgłębników 5-37 °C, rurek intubacyjnych, tracheotomijnych 5-40 °C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przeprowadzi wyrywkowe kontrole w trakcie trwania umowy.

Pytanie 56. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź Zamawiającego:  NIE.

Pytanie 57. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu

izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 58. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 59.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 3 kaniule do wlewów dożylnych z bocznym portem nie zawierające lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym) wykonana z teflonu PTFE, 4 paski kontrastujące w RTG, informacja o rozmiarze kaniuli tj. średnicy i długości w mm, materiale z którego jest wykonana oraz przepływie w ml/min na każdym pojedynczym opakowaniu kaniuli:

- 17G 1,5 x 45mm, przepływ 140ml/min;

- 18G 1,3 x 45mm, przepływ 85ml/min;

- 20G 1,1 x 32mm, przepływ 55ml/min;

- 22G 0,9 x 25mm, przepływ 33ml/min;

- 24G 0,7 x 19mm, przepływ 18ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 60.Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz. 5, koreczek z trzpieniem wewnętrznym powyżej krawędzi, ułatwiający zakręcanie koreczka do kaniuli, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 61.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 1 poz. 10, igły o długości 50mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 62.Czy Zamawiający, oczekuje w Pakiecie nr 1, w poz. 20, przyrządu typu mini spike posiadającego samodomykający się korek i wbudowaną zastawkę uniemożliwiającą wyciek płynu w pozycji odwróconej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 63.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 21, standardowy przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową min. 60mm w części przeźroczystej, zawierającą PCV z uwagi na fakt, iż w związki PCV są zawarte w drenie przyrządu co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom wymogu braku PCV w samej komorze kroplowej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 64.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, poz. 22, przyrząd do przetaczania krwi, standardowy zaciskacz bez uchwytu na dren i dodatkowego miejsca na kolec, z komorą kroplową zawierającą PCV z uwagi na fakt, iż w związki PCV są zawarte w drenie przyrządu co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom wymogu braku PCV w samej komorze kroplowej?

Odpowiedź Zamawiającego : NIE.

Pytanie 65 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w pozycji nr 24, przewód do cytoskopu podwójny, standardowa komora kroplowa z 1-drożna pokrywą, rolkowy regulator przepływu, dren 5,5x8,0x1500mm, stożkowy łącznik i przedłużka 170mm, całkowita długość min.1900mm, pakowany blister folia-papier?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 66.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz. 30, strzykawki 10ml ze standardową skalą znakowaną co 0,5ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 67.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz. 31, strzykawki pakowane po 50szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68.Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, w pozycji nr 31, oczekuje 1000op. strzykawek pakowanych po 100szt. czy pakowanych po 50 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: pakowanych po 50 szt.

Pytanie 69.Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz. 1dren T-Kher wykonane z lateksu naturalnego, silikonowane, w dostępnych rozmiarach CH10-26 / 38x16cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 70.Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz. 9 cewniki Nelaton w dostępnym rozmiarze CH 6-24?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 71. Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz. 11 cewniki Pezzer w dostępnym rozmiarze CH14-36?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 72.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 8, w poz. 1, przyrząd z komorą kroplową zawierająca PCV tak jak w drenie przyrządu?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 73.Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8, w poz. 3, strzykawki EnFit 60ml?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 74. Pakiet 1 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych z bocznym portem (24 G bez portu bocznego) , nie zawierająca lateksu (potwierdzone przez producenta) wy-konana z teflonu PTFE, bez pasków radiocienijacych, widoczna w USG informacja o rozmiarze kaniuli tj. średnicy i długości w mm oraz przepływie w ml/min na każdym pojedynczym opakowaniu kaniuli.

17G - 1,4 x 45mm, przepływ 140 ml/min - bialy

18G - 1,2 x 45 mm, przepływ 90 ml/min - zielony

20G - 1,0 x 32mm, przepływ 54 ml/min - różowy

22G - 0,8 x 25mm , przepływ 31 ml/min - niebieski

24G -0,7 x 19 mm , przepływ 13 ml/min - zółty

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 75.Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, który wskazuje kierunek nakładania i umożliwia aseptyczną aplikację

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 76. Poz. 31 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt z odpowiedni przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 77.Pakiet 14 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego przyrządu do przetoczeń o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego polimeru (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP ( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , dren o dł. 180 cm, sterylny filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania 1,2 mikrona ;wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 150 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 78, Poz. 2Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego przyrządu do przetoczeń o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego polimeru (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP ( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , dren o dł. 180 cm, sterylny filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania 1,2 mikrona ; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika ;wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 150 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgOdnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 10.12.2024r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/