/pieczątka Wykonawcy /							Zał.5.1.														Eap-2412/5/25/M

Parametry graniczne analizatorów w Pakiecie 1

Dostawa odczynników , kalibratorów oraz kontroli jakości i wraz z dzierżawą

aparatu do równowagi kwasowo-zasadowej, z elektrolitami i oksymetrią.

Zestawienie parametrów granicznych  Analizator 1

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Zestawienie parametrów granicznych  Analizator 2

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Zestawienie parametrów granicznych dla analizatorów i odczynników:

Zestawienie parametrów granicznych dla analizatora: dwa analizatory do RKZ o parametrach:

| LP. | Aparat do pomiaru parametrów krytycznych | Parametr wymagany | Należy uzupełnić wpisując „TAK” lub „NIE” (Niespełnienie parametrów spowoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | TAK |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Aparat o stałej gotowości do pracy | TAK |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki, SO2, ctHb, MetHb, o2Hb, HHb, HbF, COHb, glukoza, mleczany, bilirubina | TAK |  |
| 3. | Parametry wyliczane: HCO3, Hct, luka anionowa, osmolalność, ABE, SBE | TAK |  |
| 4. | Panel pomiaru analizatora można poszerzyć o kreatyninę i mocznik | TAK |  |
| 5. | Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji operatora, badanej próbki oraz materiałów kontrolnych | TAK |  |
| 6. | Możliwość monitorowania poziomu odczynników i ich ważności na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 7. | Możliwość podania próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
| 8. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
| 9. | Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta, stężenia tlenu w powietrzu wdychanym, rodzaju próbki (krew tętnicza, włośniczkowa itp.) | TAK |  |
| 10. | Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych z uwzględnieniem stężenia tlenu w powietrzu wdychanym | TAK |  |
| 11. | Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonania oznaczeń z następującego materiału: krew tętnicza, krew włośniczkowa, krew żylna, materiał kontrolny oraz wszystkie inne płyny nie będące krwią | TAK |  |
| 13. | Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych | TAK |  |
| 14. | Możliwość wygenerowania wykresu równowagi kwasowo-zasadowej. | TAK |  |
| 15. | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji „na żądanie” | TAK |  |
| 16. | Automatyczne płukanie analizatora | TAK |  |
| 17. | W pełni automatyczna kontrola jakości z płynów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym | TAK |  |
| 18. | Analizator pracujący w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w postaci zintegrowanego pakietu odczynnikowego zawierającego wszelkie kalibratory, materiały kontrolne oraz pojemnik na ścieki | TAK |  |
| 19. | Ważność wszystkich materiałów zużywalnych zainstalowanych na pokładzie analizatora minimum 30 dni | TAK |  |
| 20. | Oddzielna kaseta zawierająca elektrody pomiarowe z możliwością przetykania skrzepów | TAK |  |
| 21. | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami zewnętrznymi przez operatora | TAK |  |
| 22. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset, odczynników, materiałów zużywalnych w tym samym analizatorze lub zastępczym, bez utraty pozostałych w nich testów. | TAK |  |
| 23. | Możliwość wyłączenia urządzenia bez utraty pozostałych w kasetach oraz pakiecie testów | TAK |  |
| 24. | Menu analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 25. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta. | TAK |  |
| 26. | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla każdego z 3 poziomów kontroli jakości – materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny. Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeniningsa. | TAK |  |
| 27. | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z możliwością zaprogramowania i zmiany godziny wykonania kontroli jakości | TAK |  |
| 28. | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu /wymianie nowej kasety). | TAK |  |
| 29. | Analizator z wbudowaną drukarką | TAK |  |
| 30. | Krótki czas uzyskania wyniku – wyświetlenie wyniku do 35 sek. | TAK |  |
| 31. | Wydajność analizatora zapewniająca możliwość wykonania minimum 40 próbek w ciągu godziny | TAK |  |
| 32. | Interaktywny system pomocy dla operatora w postaci filmików instruktażowych | TAK |  |
| 33. | - Oferent zapewni bezpłatny serwis analizatora obejmujący: naprawy, części zamienne, oraz bezpłatny coroczny przegląd, dokonywany u użytkownika, potwierdzony protokołem i wpisem do paszportu aparatu. | TAK |  |
| 34. | Podłączenie analizatora do zdalnego nadzoru serwisowego | TAK |  |
| 35. | Termin dostawy odczynników do pięciu dni roboczych. | TAK Podać |  |
| 36. | Aparaty wyposażone w urządzenie podtrzymujące napięcie UPS- minimum 20 min | Tak Podać |  |

UWAGA!

Wymagane jest podłączenie  analizatora  do laboratoryjnego systemu LIS zintegrowanego ze szpitalnym systemem informatycznym.

Zamawiający wymaga, aby oferowany  sprzęt  winien spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne; nie spełnienie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /