/pieczątka Wykonawcy /							Zał.5.2.														Eap-2412/5/25/M

Parametry graniczne analizatora

Pakiet 2 – Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli jakości  wraz z dzierżawą  analizatorów do hematologii

Zestawienie parametrów granicznych  Analizatora 1

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Zestawienie parametrów granicznych  Analizatora 2

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Zestawienie parametrów granicznych dla analizatorów i odczynników: dwa analizatory hematologiczne o parametrach:

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Należy uzupełnić wpisując „TAK” lub „NIE” (Niespełnienie parametrów spowoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |
| 1. | Jeden analizator fabrycznie nowy, drugi analizator nie starszy niż 2021r. | TAK |  |
| 2. | Model/Typ/Producent/Rok produkcji | TAK, podać |  |
| II. | Opis parametrów |  | Opis parametrów |
| 1. | Automatyczny analizator hematologiczny z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji: limfocyty, granulocyty, eozynofile, bazocyty, monocyty z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy, mikro i makrocyty oznaczane w każdej morfologii jako parametry raportowane- diagnostyczne | TAK |  |
| 2. | Analizator używany lub fabrycznie nowy z podajnikiem mającym system przekłuwania korka w probówkach systemu zamkniętego, aspiracyjno-próżniowego na min. 20 próbek z zewnętrzną drukarką laserową czarno-białą i z UPS w wyposażeniu i czytnikami kodów wewnętrznym i zewnętrznym | TAK |  |
| 3. | Analizator oznaczający minimum 24 parametry z rozdziałem WBC na 5 diff | TAK |  |
| 4. | Wydajność nie mniej niż 60 ozn./ h w trybie CBC/CBC+5 diff | TAK |  |
| 5. | Analizator posiadający możliwość oznaczania retikulocytów i płytek metoda optyczną, parametr raportowalny oraz możliwość oznaczania płynów z jam ciała bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników- maksymalna objętość pobieranego materiału w tym trybie nie może być większa niż 70ul- wymóg dla minimum jednego analizatora | TAK |  |
| 6. | Wykonawca zapewni podłączenie do systemu informatycznego działającego u Zamawiającego | TAK |  |
| 7. | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. Z interpretacji wyników szkolenie również dla chętnych z personelu medycznego w szpitalu | TAK |  |
| 8. | Wykonawca zapewni bezpłatny udział w kontroli hematologicznej zewnętrznej, (co najmniej 4 x w roku) z opracowaniem wyników, kontroli potwierdzonej certyfikatem uczestnictwa. Dopuszcza się kontrolę prowadzoną on-line w oparciu o wyniki kontroli wewnętrznej- kontrola producenta analizatora, program tej kontroli ma posiadać certyfikat ISO 17043. | TAK |  |
| 9. | Wykonawca uwzględni w ofercie cenowej, poza wszystkimi odczynnikami krew kontrolną do kontroli wewnętrznej: na 3 poziomach, policzoną z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu (jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów morfologii krwi obwodowej w tym retikulocytów), kontrola płynów z jam ciała 1 raz w roku | TAK |  |
| 10. | Wykonawca dostarczy wraz z aparatem interpretację scategramów i histogramów otrzymywanych z aparatu wraz z przykładami wyników oraz zakresy referencyjne dla wszystkich oznaczanych parametrów. | TAK |  |
| 11. | Oferent zapewni bezpłatny serwis analizatora obejmujący: naprawy, części zamienne, oraz bezpłatny coroczny przegląd, dokonywany u użytkownika, potwierdzony protokołem i wpisem do paszportu aparatu. Czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 24 godziny. Możliwość zdalnego serwisu bezpośrednio na analizatorze (bez potrzeby dokładania dodatkowego komputera) | TAK |  |
| 12. | Sukcesywne dostarczanie odczynników (odpowiednio opakowanych i oznaczonych, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami), pod wskazany w umowie adres. | TAK |  |
| 13. | Analizator posiadający tryb dla próbek leukopenicznych- z wydłużonym czasem zliczania leukocytów | TAK |  |
| 14. | Dostarczenie wraz z ofertą „Kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” i ulotek w języku polskim, które zawierać będą wszelkie niezbędne informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania odczynników. Dodatkowo: Analizator winien posiadać wbudowaną w oprogramowanie instrukcję obsługi w języku polskim z funkcją inteligentnego i automatycznego przekierowania poprzez automatyczne otwarcie przez aparat konkretnej strony wbudowanej instrukcji obsługi, dotyczącej danego błędu, informacji dotyczącej czynności konserwacyjnych, opisu działań naprawczych dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu (komunikatu)bez konieczności manualnego wyszukiwania (wpisywania) kodu lub opisu błędów pliku PDF lub WORD na zewnętrznym komputerze lub oprogramowaniu. | TAK |  |
| 15. | Aparaty wyposażone w urządzenie podtrzymujące napięcie UPS- minimum 30 min | Tak Podać |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga, aby oferowany  sprzęt  winien spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne; nie spełnienie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Odczynniki i materiały kontrolne (kontrola codzienna na minimum dwóch poziomach - policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu) do wykonania około 99 000 morfologii w trybie CBC +DIFF oraz 4500 morfologii w trybie CBC+DIFF+RET w ciągu 36 miesięcy.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /