WYKONAWCY

Eap-2412/5/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 05.02.2025r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :     ,, Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów – 2 pakiety,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: zał. Nr 3 – Wzór umowy: §4 pkt. 1 (pakiet nr 1)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności oferowanych produktów wynosił 3 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak, wyłącznie w zakresie Pakiet 1.

Dotyczy: Zał.4.1- form.cen. P.1

- Czy Zamawiający wyraz zgodę na przygotowanie oferty cenowej na poniższej tabeli asortymetnowo-cenowej? Pozostałe części formularza bez zmian.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (wyszczególnić wszystkie pozycje cenotwórcze w zakresie dostawy w Pakiecie 1) | Ilość badań na 3 lata | Wielkość opak. | Ilość opak. (szt.) | Cena za 1 op. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. Kat. | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RAZEM: | x | x | x | x | zł | X | zł | zł. | x | x |

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie formularze cenowe  Pakietów.

- Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni infrastrukturę oraz konfigurację sieci do realizacji wymaganej w pkt. 34 Zał.5.1. Eap- 2412/5/25/M za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie?

| Pomoc zdalna | Pomoc zdalna (globalna) | Remotedk.radiometer.net Remotedk4.radiometer.net Remotedk5.radiometer.net Remotedk6.radiometer.net Remotedk7.radiometer.net Remotedk8.radiometer.net Remotedk10.radiometer.net Remotedk11.radiometer.net Remotedk12.radiometer.net | TLS (https) TCP/443 | 195.41.216.184 195.41.216.193 195.41.216.196 195.41.216.195 195.41.216.197 195.41.216.194 195.41.216.188 195.41.216.131 195.41.216.210 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoc zdalna | Pomoc zdalna (CN) | Remotecn.radiometer.net | TLS (https) TCP/443 | 58.247.178.253 |
| Analizy danych (RadCon) | Device Insights (RadCon/gen. 1) | heimdall.radiometer.net | TLS (https) TCP/443 | 195.41.216.173 |
| Analizy danych | Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Serwer udostępniania urządzeń | global.azure-devices-provisioning.net | TLS (https) TCP/443 | Różne adresy IP |
| Analizy danych | Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Microsoft Azure IOT Hub | lc-westeurope-iothub.azure-devices.net | TLS (https) TCP/443 | 40.113.176.171 |
| Analizy danych | Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Usługi Microsoft Azure API Management | lc-westeurope-iotgw-apim.azure-api.net | TLS (https) TCP/443 | 52.142.194.244 |
| Analizy danych | Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Usługa analityczna Microsoft Cloud Log | 185db0bb-4ac1-4449-9920- d85ee8b30bc2.ods.opinsights.azure.com | TLS (https) TCP/443 | Różne adresy IP |
| Analizy danych | Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Microsoft Device Code Authentication (MFA) | login.microsoftonline.com | TLS (https) TCP/443 | Różne adresy IP |

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 2:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie jednego analizatora w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, a drugiego w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Opisane analizatory są sprowadzane na potrzeby konkretnego zamówienia i konkretnego użytkownika, dlatego czas oczekiwania na sprzęt może być wydłużony. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 2:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli do płynów z jam ciała z terminem ważności do 2 miesięcy od daty dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw? Zamawiający zamierza wykonywać tę kontrolę raz w roku- stąd krótszy termin ważności nie będzie miał znaczenia. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 2:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu wraz z podjęciem naprawy w terminie do 24 godzin w dni robocze i do 48 godzin w dni wolne od pracy? Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch analizatorów, więc w przypadku awarii jednego będzie możliwość pracy na drugim. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

Dotyczy Parametry graniczne Analizatora, Pakiet nr 2, Informacje ogólne, pkt 1:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch analizatorów hematologicznych - jeden analizator fabrycznie nowy nie starszy niż z 2024 roku, a drugi analizator używany - rok produkcji nie wcześniej niż 2018? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Parametry graniczne Analizatora, Pakiet nr 2, Opis parametrów, pkt 15:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów hematologicznych -y mające możliwość podtrzymywać napięcie maksymalnie 30 minut w przypadku braku zasilania? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  urządzenia podtrzymujące napięcie UPS- minimum  20 min.

Dotyczy Umowy:

- Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie

Dotyczy Zał. nr 8 do SWZ (Pakiet nr 2):

- Czy Zamawiający potwierdza, że dla pkt 2 dla wymaganych w niniejszym postępowaniu analizatorów i odczynników, które są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, Wykonawca może przedłożyć do wglądu (na każde życzenie Zamawiającego) Deklaracje zgodności CE sporządzone przez Producenta na podstawie przeprowadzonej oceny zgodności z zastosowaniem procedury deklaracji zgodności WE, potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE oraz pisma potwierdzającego powiadomienie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski oferowanego przedmiotu zamówienia? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy, §3 ust. 1:

- Prosimy o zastąpienie wrażenia: „drogą telefoniczną lub faxową” na „drogą e-mailową”. Zmiana sposobu składania zamówień na formę mailową stanowi gwarancję Wykonawcy rzetelnego wywiązania się ze zobowiązań dotyczących dostaw względem Zamawiającego – oraz umożliwia Wykonawcy szybką weryfikację poprawności składanych zamówień i osób je składających. Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w poprzez usunięcie faksu jako formy komunikacji między stronami z §3 ust. 6 oraz §6 ust. 1, 2 i 3. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy, §3 ust. 6 oraz §6 ust. 4 i 6:

- Prosimy o zmianę zwrotu „w terminie 24 godzin” na zapis w brzmieniu „w terminie 48 godzin w dni robocze”.

Realizacja reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 24 godzin jest trudna do wykonania. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy, §4 ust. 2 w zw. z §5 ust. 1:

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przesyłania świadectwa kontroli jakości, dla produktów, które zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE należą do podkategorii "wszystkie inne wyroby do diagnostyki in vitro". Grupa ta jest definiowana w Dyrektywie IVD jako grupa o najniższym potencjalnym ryzyku i jako taka nie podlega obowiązkowi angażowania jednostki notyfikowanej ani wydawania świadectw partii wyrobów w procedurze znakowania CE oraz rejestracji wyrobów IVD. Do powyżej grupy zostały zaklasyfikowane oferowane przez nas produkty. Jednocześnie dzięki posiadanej certyfikacji ISO 9001 i ISO 13486 możemy potwierdzić, że każdy wyrób Wykonawcy (i tym samym każda partia odczynników Wykonawcy) musi przejść ścisłe kontrole jakości zanim zostanie wprowadzona na rynek sprzedaży. W związku z powyższym, publikowanie dokumentacji dotyczącej pojedynczej partii (tj. świadectw dla danych partii wyrobów) nie jest dla naszych produktów obowiązkowe. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy, §4 ust. 3:

- Uprzejmie prosimy o dodanie po zwrocie: „także w zakresie odpowiedniej temperatury przechowywania i przewożenia towaru wyrażenia „jeśli dotyczy”.

Jednocześnie Wykonawca gwarantuje, że transport odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych będzie

odbywał się zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy, §6 ust. 2:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany przedmiot zamówienia zamiast folderu z instrukcją postępowania w języku polskim zawierającego wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, w tym instrukcje dot. magazynowania i przechowywania, zawierał ww. informacje na opakowaniach wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1938)? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy, §9 ust. 3:

- Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy, §12 ust. 3 w zw. z §15 ust. 2 pkt 2) i 4):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu usunięcia awarii oraz wstawienia urządzenia zastępczego na 48 godziny w dni robocze, licząc od chwili zgłoszenia?

Oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje

konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres

sprowadzenia niezbędnych do naprawy części. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie ww. terminów do 48 godziny w dni

robocze. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 10.02.2025r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/