Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 8

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

dot. Pakietu nr 32, poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie odpowiednika: filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy. Skuteczność nawilżania 32,3mg/l H2O. Masa 31g. Utrata wilgoci nie większa niż 6 mg H20/l, posiadający port do kapnografu. Sterylny.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 poz. 1 asortyment o zaoferowanych parametrach.

dot. Pakietu nr 32, poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie odpowiednika: filtr mechaniczny, harmonijkowy antybakteryjno-wirusowy z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła                       i wilgoci wykonaną z celulozy o skuteczności filtracji 99.9999%, posiadający port do kapnografu. Czysty mikrobiologicznie. Wydajność nawilżania  30,6 mg/l H2O. Utrata wilgoci  8 mg/l H2O.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 poz. 2 asortyment o zaoferowanych parametrach.

dot. Pakietu nr 32, poz. 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie odpowiednika: filtr elektrostatyczny    z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności p/bakteryjnej: 99,999% i p/wirusowej: 99,99%. Przestrzeń martwa 11 ml, opory przepływu: 1,0 cm H2O przy 10 L/min. Filtr                     z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżeniu 26,8 mg H2O przy Vt=50 ml. Przeznaczony dla dzieci o objętości oddechowej Vt 35 -250ml, waga 11g, czysty mikrobiologicznie, z portem kapno, filtr ze złączem prostym.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 poz. 3 asortyment o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka