Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 10 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator oryginalnej firmy Ambu                      o objętości resuscytatora 1486ml i o objętości oddechowej 1000ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 resuscytator o zaoferowanych parametrach, pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pakiet 32 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

| Przeznaczenie: | respiratory i aparaty do znieczulenia |
| --- | --- |
| Opór przepływu | przy 30l /min 0,82 cm H2O |
| przy 60 l/min 2,14 cm H2O |  |
| przy 90 l/min 3,95 cm H2O |  |
| Objętość oddechowa VT | 150 - 1500 ml |
| Masa | 35,6 g |
| Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) | 55 ml |
| Skuteczność filtracji bakteryjnej | >99,9999% |
| Skuteczność filtracji wirusowej | >99,999% |
| Hydrofobowa warstwa filtrująca |  |
| Nawilżanie | 37 mg/l H2O przy Vt=500ml |
| Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. |  |
| Złącza | 22M/15F - 22F/15M |
| Port kapno | luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem |
| Czas stosowania | do 24 godz. |

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 poz. 1 filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 32 poz.2

3. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%  z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach:

- poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g,  objętość wewnętrzna 55 ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 poz. 2 filtr o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 32 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno wirusowy pediatryczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny o następujących parametrach?

| Przeznaczenie: | respiratory i aparaty do znieczulenia |
| --- | --- |
| Materiał obudowy SBC |  |
| Opór przepływu | przy 30l /min 2,4 cm H2O |
| Objętość oddechowa VT | 70 - 250 ml |
| Masa | 21 g |
| Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) | 30 ml |
| Skuteczność filtracji bakteryjnej | 99,9999% |
| Skutecznośc filtracji wirusowej | 99,999% |
| Hydrofobowa warstwa filtrująca |  |
| Nawilżanie | przy Vt=250ml 33,6 mg/l |
| Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. |  |
| Złącza | 22MM/15F - 22F/15M |
| Port kapno | luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym |
| Czas stosowania | do 24 godz. |
| Opakowanie zbiorcze | 50 szt |

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 poz. 3 filtr bakteryjno wirusowy pediatryczny                          z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka