/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.4.1.p.1.

Eap-2412/15/25/D

Wymagane parametry analizatora

Pakiet 1 – Odczynniki do biochemii i immunochemii  z dzierżawą analizatora biochemiczo – immunochemicznego wraz  z becupem..

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | Odpowiedź Wykonawcy ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatory w pełni automatyczne, wolnostojące, typu ‘random access’ ( swobodnego dostępu ), dające możliwość wykonywania prób pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora | TAK |  |
| 2. | System główny- wieloparametrowy analizator biochemiczno- immunochemiczny o wydajności min. 900 oznaczeń na godzinę. Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2021 r.. | TAK |  |
| 3. | Analizator back up biochemiczny zapewniający ciągłość pracy w przypadku awarii analizatora podstawowego nie starszy niż 2021r. Wydajność systemu back up nie mniejsza niż 800 testów / godzinę | TAK |  |
| 4. | Analizatory gotowe do pracy przez całą dobę ( przejście analizatora z opcji „stand by” do wykonywania badań nie dłuższe niż 2 minuty). | TAK |  |
| 5. | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku, końcówki do pobierania próbek badanych i odczynników jednorazowego użytku (bez układu myjącego).. | TAK |  |
| 6. | System detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza w próbce. | TAK |  |
| 7. | Dostępne funkcje Auto-Dilution i Reflex-Dilution. | TAK |  |
| 8. | Rzeczywisty i zintegrowany system kontroli poprawności przebiegu każdej wykonanej analizy, w tym: kontroli dozowania każdej próbki i kontroli dozowania odczynników.. | TAK |  |
| 9. | Możliwość uzyskania wydruku raportu dla każdej wykonanej analizy potwierdzający prawidłowość przebiegu oznaczenia (informacja o braku skrzepu, pęcherzyków powietrza w badanej próbce, o poprawności przebiegu procesu płukania i o dodaniu właściwej objętości substratu chemiluminescencyjnego).. | TAK |  |
| 10. | System monitorujący poziom i informujący o obecności endogennych interferencji w próbce (hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia) | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie analizatorów wyposażone w program kontroli jakości (możliwość przedstawienia graficznego). | TAK |  |
| 12. | Odczynniki gotowe do użycia. Wbudowany magazyn na odczynniki: min. 140 pozycji dla systemu głównego, dla systemu backup min 120 pozycji zapewniający stały monitoring warunków przechowywania | TAK |  |
| 13. | Stabilność kalibracji dla parametrów biochemicznych wymienionych w SWZ, dla tej samej serii odczynnika minimum 5 miesięcy i 26 dni dla odczynników immunochemicznych. | TAK |  |
| 14. | Możliwość zapisania w pamięci aparatów więcej niż jednej krzywej kalibracyjnej dla danego parametru | TAK |  |
| 15. | Precyzja oznaczenia troponiny wg standardów ACC/FSC | TAK |  |
| 16. | Uniwersalny płyn płuczący i odczynnik sygnałowy wspólne dla wszystkich oznaczanych parametrów immunochemicznych. | TAK |  |
| 17. | Trwałość zestawów odczynnikowych immunochemicznych po umieszczeniu na pokładzie analizatora min. 54 dni | TAK |  |

| 18. | System ciągłego ładowania próbek i odczynników bez przerywania i zatrzymywania pracy analizatora. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń podanych w SWZ na jednym oferowanym analizatorze systemu podstawowego | TAK |  |
| 20. | Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu, PMR. | TAK |  |
| 21. | Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi systemu zamkniętego (bez konieczności przelewania materiału). Statywy mat. badanych przystosowane do pracy z różnymi rodzajami probówek | TAK |  |
| 22. | Możliwość stosowania kubeczków pediatrycznych (podać martwą objętość). | TAK |  |
| 23. | Dostępność minimum 10 kanałów otwartych dla oznaczeń biochemicznych | TAK |  |
| 24. | Oznaczanie elektrolitów metodą bezpośrednią (bez rozcieńczania badanego materiału), przy czym objętość materiału potrzebna do wykonania badania nie może przekraczać 80 μl ( łącznie dla sodu i potasu). | TAK |  |
| 25. | Oznaczenie stężenia bilirubiny pośredniej i bezpośredniej metodami bezpośrednimi | TAK |  |
| 26. | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników. | TAK |  |
| 27. | Monitorowanie warunków przechowywania odczynników w analizatorze. | TAK |  |
| 28. | Automatyczny proces kalibracji. | TAK |  |
| 29. | Identyfikacja próbek badanych i odczynników przy użyciu kodów kreskowych. | TAK |  |
| 30. | Możliwość tworzenia profili diagnostycznych. | TAK |  |
| 31. | Wbudowane programy kontroli jakości możliwość przedstawienia graficznego | TAK |  |
| 32. | Wbudowany modem serwisowy | TAK |  |
| 33. | Czas reakcji serwisu do 24 godzin. | TAK |  |
| 34. | W ramach dzierżawy analizatora bezpłatne przeglądy techniczne i naprawy, bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego związanych z materiałami zużywalnymi. | TAK |  |
| 35. | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej - UPS z przynajmniej 20 minutowym podtrzymaniem. | TAK |  |
| 36. | Zapewnienie urządzenia chłodzącego pracownię do temperatury optymalnej dla sprawnego funkcjonowania analizatorów oraz infrastruktury dla potrzeb pracy na aparacie tj. lodówko- zamrażarki. | TAK |  |
| 37. | Zapewnienie udziału laboratorium w międzynarodowej kontroli laboratoryjnej dla wszystkich parametrów biochemicznych i immunochemicznych oraz parametrów moczu | TAK |  |
| 38. | Dwustronne połączenie analizatorów z systemem informatycznym funkcjonującym w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 39. | Deklaracja zgodności CE na analizatory i odczynniki | TAK |  |
| 40. | Nieodpłatne zapewnienie drukarki biurowej przystosowanej do zadruku termicznych i termotransferowych (papier, folia) etykiet samoprzylepnych. Urządzenie obsługujące języki EPL II , ZPL II , XML i ZBI | TAK |  |
| 41. | Instalacja aparatów do 30 dni od podpisania umowy | TAK |  |
| 42 | Zapewnienie zestawu startowego dla potrzeb szkolenia personelu | TAK |  |
| 43. | Instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim dostarczona z analizatorem | TAK |  |
| 44 | Instrukcje do wykonania testów w języku polskim | TAK |  |
| 45. | Przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla wskazanych pracowników w laboratorium oraz szkolenia przypominającego raz w ciągu roku przez okres obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 46. | W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie brakujących ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych. | TAK |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregoś z warunków w/w spowoduje odrzucenie oferty

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /