/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.4.1.p.2.

Eap-2412/15/25/D

Wymagane parametry analizatora

PAKIET NR 2 - Odczynniki immunochemiczne z Troponiną wraz z dzierżawą analizatorów

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w systemie ”Random Access” nie starszy niż z 2023 roku oraz backup w pełni automatyczny, pracujący w systemie ”Random Access” nie starszy niż z 2022 roku | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Metodyka badań zastosowana w analizatorze: chemiluminescencja. | Tak |  |
| 3. | Możliwość wykonania wszystkich wymienionych w specyfikacji parametrów na obu analizatorach | Tak |  |
| 4. | Wydajność aparatu nie mniejsza niż 80 oznaczeń/godzinę | Tak |  |
| 5. | Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po ich wirowaniu | Tak |  |
| 6. | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w badanym materiale | Tak |  |
| 7. | Szybkość otrzymania wyniku do 30 minut | Tak |  |
| 8. | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów | Tak |  |
| 9. | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych o objętości dla jednego oznaczenia nie większej niż 50 mikrolitrów | Tak |  |
| 10. | Aparaty wolnostojące lub ze stołami do instalacji i pracy tych aparatów | Tak |  |
| 11. | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator | Tak |  |
| 12. | Wymogiem Zamawiającego jest by jakość testu do troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV). | Tak |  |
| 13. | Aparat z wbudowanym systemem chłodzenia odczynników na pokładzie | Tak |  |
| 14. | Aparat z systemem podtrzymującym napięcie ( UPS-em) przynajmniej 30 min. | Tak |  |
| 15. | Zapewnienie dwukierunkowego przesyłania danych, podłączenie do LIS aparatu głównego i backupu. Komunikacja dwukierunkowa | Tak |  |
| 16 | Wymagany jest wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych | Tak |  |
| 17. | Zapewnienie kontroli zewnętrznej - comiesięcznej : immunochemia i kardiologia na czas trwania umowy. Z możliwością otrzymywania raportów max. do 72h od daty finalnej przez Internet. | Tak |  |
| 18. | Wymagany bezpłatny serwis gwarancyjny i bezpłatne przeglądy techniczne w okresie trwania umowy | Tak |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i naprawy analizatora do 24 godzin | Tak |  |
| 20. | W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie brakujących ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych. | Tak |  |
| 21. | Instalacja aparatów do 10 dni od daty podpisania umowy. | Tak |  |
| 22. | Zapewnienie zestawu startowego dla potrzeb szkolenia personelu. | Tak |  |

Uwaga:

Nie spełnienie  któregoś z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /