Załącznik nr 1.2 do SWZ

AZP/19/P/2025

(składany wraz z ofertą)

Opis parametrów wynajmowanego urządzenia

w ramach pakietu nr 20

Wymogi techniczno-użytkowe urządzeń do podciśnieniowej terapii ran:

Nazwa, typ, model: ………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………..

Kraj, rok produkcji: ……………………………………………………………..

| L.p. | Warunki graniczne | Wymóg | Parametr oferowany ( należy wpisać słowo „TAK” LUB opisać (podać)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze, niż 2024 | TAK/podać |  |
|  | Urządzenie mobilne | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wbudowany akumulator litowo-jonowy umożliwiający pracę urządzenia do 16h bez zasilacza | TAK/podać |  |
|  | Urządzenie zapewniające możliwość podpięcia do sieci elektrycznej, | TAK |  |
|  | Urządzenie zapewniające regulowaną wartość ciśnienia do wartości minus 200mmHg | TAK |  |
|  | Urządzenie zapewniające minimum 3 tryby pracy: ciągły, przerywany lub zmienny | TAK/podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone minimum w alarmy: - nadmiernego podciśnienia, - wysokiego i niskiego podciśnienia, - wycieku, pełnego zbiornika, - blokady, - nieaktywności, - awarii urządzenia. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość rejestrowania dziennika dziennej i szczegółowej terapii | TAK |  |
|  | Mocowanie urządzenia na łóżku lub stojaku | TAK/podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia do 1 kg | TAK/podać |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzeń i jego oprogramowanie (jeżeli dotyczy) w języku polskim (do załączenia wraz z podpisaniem umowy) | TAK |  |
|  | W ramach czynszu najmu dostawa, oraz przeglądy, niezbędne naprawy wraz z wymienionymi częściami w przypadku awarii (w trakcie trwania umowy) | TAK |  |
|  | Możliwość zgłoszenia awarii 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia telefoniczny kontakt z inżynierem serwisowym oferowanych urządzeń 7 dni w tygodniu | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych zgodna z instrukcją techniczną urządzeń, jednak nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
|  | W ramach czynszu najmu szkolenie personelu oraz lekarzy w zakresie obsługi oraz eksploatacji urządzeń (według potrzeb Zamawiającego -do 5 osób) z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników | TAK |  |
|  | W ramach czynszu najmu szkolenie personelu oraz lekarzy z zakresu obsługi urządzeń | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany urządzeń na nowe - maksymalnie 3 naprawy w ciągu jednego roku. | TAK |  |

UWAGA:

- Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie 3 stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartości parametrów oceniane będą zgodnie z podanymi w kolumnie 3 wymaganiami.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

- Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

Oświadczenie należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.