WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/15/25/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 12.08.2025r.

ZAWIADOMIENIE /3/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: ,,Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi i drobnego sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach.”.

Zgodnie z art.135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Do Pakietu 2:

Zał. nr 2., Odczynniki immunochemiczne z Troponiną wraz z dzierżawą analizatorów, poz.39:

- Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu EBV VCA IgG  czy  EBV EBNA IgG? Odpowiedź Zamawiającego: Test EBV VCA IgG

Zał. nr 2., Wymagane parametry analizatorów, poz.12:

- Czy Zamawiający oczekuje wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami. Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Wymaga

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych katalogów, broszur, prospektów, kart technicznych, oraz kart charakterystyki, załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania?  Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podania w ofercie adresu strony internetowej, na której znajdują się w.w dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejscu wymaganych deklaracji CE wykonawca dołączył oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. i zapewnieniu przedstawienia ich na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Oświadczeniem przedmiotowym – zał. 8 do SWZ

Dotyczy projektu umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników  i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień. Odpowiedź Zamawiającego: Tak, jednakże Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania reklamacji odczynników także  drogą elektroniczną, a awarie aparatu również telefonicznie poprzez infolinię.

PYTANIA DO UMOWY:..

zał.nr 3 projektowane postanowienia umowy

par. 6 ust. 5-6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

par. 6 ust.8

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej i modyfikację sformułowania z “10% wartości przedmiotów umowy” do “2% wartości niedostarczonej części przedmiotu umowy dostawy”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

par. 6 ust. 9 oraz par. 17 ust. 2 pkt 1) oraz par. 22 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

par. 12 ust. 3 oraz par. 15 ust. 2 pkt 4)

- Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

par. 15 ust. 2 pkt 5)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym zjawiskiem, a w związku z tym, w pierwszej kolejności Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

par. 18

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnych’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy.

par. 23 ust. 1 lit. a)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

par. 23 ust. 1 lit. c)

- Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

par. 23 ust. 1 lit. d)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z “500zł” do “100zł” za każdy dzień zwłoki? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

par. 23 ust. 1 lit. f)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z “500zł” do “100zł” za każdy dzień zwłoki? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z “350zł” do “100zł” za każdy dzień zwłoki? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

par. 23 ust. 4

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

par. 24 ust. 5

- Zwracamy się z prośbą o dodanie sformułowania “z zastrzeżeniem § 3 ust. 8”? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy.

par. 24 ust. 6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy.

par. 25 ust. 7

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

par. 4 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy załącznika nr 1 z listą podmiotów podprzetwarzających, w tym na dodanie do Umowy par. 4 ust. 8 o treści “Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. We wzorze umowy brak jest par. 4 ust. 8

par. 5 ust. 7

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. We wzorze umowy brak jest par. 5 ust. 7

par. 6 ust. 2

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie terminie poinformowania o planowanym audycie oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem? Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

par. 6

- Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Brak odniesienia do przedmiotu zamówienia.

par. 7 ust. 2

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Brak odniesienia do przedmiotu zamówienia.

par. 8 ust. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Brak odniesienia do przedmiotu zamówienia.

par. 8 ust. 9

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Dot. pakietu nr 4 – umowa §2 – przedmiot umowy ust. 1 i wymagane parametry analizatora zał. 4.1.p.4 punkt 5

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji ww paragrafie i wydłuży czas dostawy i instalacji aparatu do 21 dni od dnia podpisania umowy? Czas do 10 dni jest zbyt krótki na sprowadzenie urządzenia od producenta i zainstalowanie u Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje dokumenty w tym zakresie w Pakietu 4.

Dot. pakietu nr 4 – wymagane parametry analizatora zał. 4.1.p.4 punkt 20

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji w punkcie 20 tabeli i wydłuży czas na usunięcie awarii i naprawy do 5 dni w dni robocze. Kryterium do 24 godzin na usunięcie awarii i naprawy nie jest realne do spełnienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wydłuża wnioskowane terminy do 3 dni roboczych.

Dot. pakietu nr 4 – umowa rozdział 2 §8 ust. 3

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów dotyczących posiadania certyfikatu ISO 9001/9002.

Certyfikat ten dotyczy normy dotyczącej zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych z różnych branż. Nasza firma posiada certyfikat ISO 13485 – normą określającą wymagania dla systemów zarządzania jakością w branży wyrobów medycznych, a więc bardziej specjalistyczną i szczegółową niż ta pierwsza. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dot. pakietu nr 4 – odpowiedzi na pytania pkt. 3

- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę, aby w pakiecie nr 4 produkty nie posiadały terminu przydatności do użycia po otwarciu. Odpowiedź Zamawiającego:  TAK

Dot. pakietu nr 4 – modyfikacja umowa §4 ust. 1

- Co Zamawiający miał na myśli poprzez modyfikację umowy „ Wykonawca zapewnia (……) co najmniej  6 miesięcy  od daty dostawy towaru bez zastrzeżeń.   (Z wyłączeniem Pakietu 4).  (…). Terminy ważności muszą być wskazane na etykietach nie tylko w zakresie terminu przydatności do użycia ale także w zakresie terminu przydatności do użycia po otwarciu”? Czy dopisek „z wyłączeniem pakietu nr 4” dotyczy terminów ważności czy posiadania terminów przydatności do użycia po otwarciu. Odpowiedź Zamawiającego: W zakresie Pakietu 4 wymagane jest  wskazanie na etykietach terminu ważności i  przydatności do użycia.

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w punkcie 36 miał na myśli klimatyzator czy lodówko – zamrażarkę? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli zapewnienie urządzenia chłodzącego – klimatyzatora oraz lodówko-zamrażarkę dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla potrzeb pracy na aparacie – przechowywanie odczynników.

Dotyczy załącznika nr 2 „Wymagane parametry analizatorów” pkt 41.

- Czy Zamawiający pisząc „Instalacja aparatów do 30 dni od podpisania umowy” miał na myśli 30 dni roboczych czy kalendarzowych? Odpowiedź Zamawiającego: Kalendarzowych

Dotyczy załącznika nr 2 „Wymagane parametry analizatorów” pakiet 1 Tabela.

- Prosimy o potwierdzenie która pozycja zawierająca ilości Transferyny jest poprawna 39 czy poz. 72 cennika? Odpowiedź Zamawiającego: Poprawna jest poz. 39. Zamawiający omyłkowo wpisał ten sam związek w  pozycji 72 zał.2 - OPZ. Po poprawce  Pakiet 1 zawiera 75  pozycji asortymentowo - cenowych, które Wykonawca winien wyszczególnić cenowo w formularzu cenowym – zał. 4.p.1

Dotycz Zał. 4.1.p.1. pkt 42 –

- Prosimy o potwierdzenie czy zestaw startowy obejmuje pakiet odczynników do wykonania walidacji metody dla następujących oznaczeń: Ferrytyna, Kwas foliowy, Ckmb, Cholinesteraza, Nt-ProBNP, PCT, Witamina B12, Witamina D, BHCG, aHbs, HIV combo oraz HbsAg? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie dot. Zał.4.1.p.1. pkt 32 –

- Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymaganego parametru zapewnienie połączenia z platformą e-Connectivity za pośrednictwem lokalnej sieci internetowej, w miejsce modemu serwisowego? Rozwiązanie to gwarantuje bezpieczną komunikację z serwisem Ortho Clinical Diagnostics, umożliwia automatyczną dwukierunkową wymianę danych, zdalną diagnostykę, kontrolę pracy systemu, a także automatyczne pobieranie aktualizacji oprogramowania i działania predykcyjne oparte na alertach. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Wnosimy o odpowiedź na następujące pytania w zakresie pakietu 3:

- Dotyczy załącznika nr 2, OPZ oraz Zał.4.1.p.3 Wymagane parametry analizatora: pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie analizatora z 2017r. produkcji? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy załącznika nr 2, OPZ oraz Zał.4.1.p.3 Wymagane parametry analizatora: pkt 18 Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora z wykorzystaniem łącza internetowego Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie w projekcie umowy następującego zapisu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oraz udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych”? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy.

- Dotyczy załącznika nr 2, OPZ oraz Zał.4.1.p.3 Wymagane parametry analizatora: pkt 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia punktu na: " Wymagany w ramach dzierżawy bezpłatny serwis i przeglądy techniczne na czas trwania umowy, czas reakcji serwisu na usunięcie awarii i naprawy do 48 godzin w dni robocze"? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy załącznika nr 2, OPZ oraz Zał.4.1.p.3 Wymagane parametry analizatora: pkt 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zapewnienia zestawu startowego dla potrzeb szkolenia personelu? Uzasadnienie: Zaoferowany analizator jest tożsamy z tym, który Zamawiający do tej pory użytkował, dodatkowo nie wymaga zmiany procedury i będzie pracował z dotychczasowymi odczynnikami, co nie wymaga dodatkowego szkolenia personelu Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający wymaga w ramach zestawu startowego  odczynnika do oznaczenia boreliozy w klasie IgG i IgM.

- Dotyczy załącznika nr 2, OPZ oraz Zał.4.1.p.3 Wymagane parametry analizatora: pkt 24 Czy w przypadku braku dopuszczenie analizatora z 2017 r. produkcji, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu instalacji nowszego analizatora do 60 dni od daty podpisania umowy. Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy.

Pytania do Umowy (Zał. nr 3) w zakresie pakietu 3:

- §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić wadliwe przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 48 godzin w dni robocze od chwili uwzględnienia reklamacji przesłanej drogą pisemną lub elektroniczną. Reklamacja ilościowa zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych natomiast reklamacja jakościowa w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §6 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego? Uzasadnienie: Kwestia związana z wymianą reklamowanego towaru została uregulowana w §3 ust. 6 Umowy. Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §6 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku niedokonania przez Wykonawcę wymiany przedmiotów umowy na wolne od wad pomimo uwzględnienia złożonej reklamacji w terminie określonym §3 ust. 6, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze będzie uprawniony do dokonania zakupu zareklamowanej ilości towaru u innego kontrahenta.”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §6 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku zwłoki w realizacji dostawy przedmiotów umowy wynoszącego co najmniej 3 dni robocze, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu takiej ilości i rodzaju asortymentu co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce u innego kontrahenta.”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §6 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W każdym przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia dokonania zakupów u innego kontrahenta w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (o których mowa w ust. 5-6), Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 5 % wartości przedmiotów umowy których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez Wykonawcę.”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §6 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W wypadku gdyby zachowania Wykonawcy opisane w ust. 5 lub ust. 6 umowy, powtórzyły się co najmniej 2 razy, po stronie Zamawiającego powstanie uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Uprawnienie to będzie trwało 1 miesiąc od daty jego powstania. W razie nie skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia do odstąpienia od umowy powstaje ono na nowo w razie każdorazowego powtórzenia się nagannego zachowania Wykonawcy opisanego w ust 5- 6 umowy. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w takim wypadku trwa dwa miesiące od chwili jego powstania. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu kara umowna w wysokości do 10 % wartości nie zrealizowanego przedmiotu umowy"? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §12 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wydzierżawiający jest obowiązany dokonać naprawy w ciągu 48 godzin roboczych od zgłoszenia awarii aparatu (w tym m.in. nieprawidłowego działania lub nie działania aparatu). W razie wydłużenia okresu naprawy powyżej 72 godzin roboczych, Wydzierżawiający będzie obowiązany dostarczyć Zamawiającemu (na swój koszt i niebezpieczeństwo) urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach co najmniej tak dobrych jak określonych w wymaganiach dla Urządzenia będącego przedmiotem umowy"? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §15 ust. 2 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Czas reakcji na zgłoszenie przez Dzierżawcę wady przedmiotu umowy wraz z czasem naprawy wynosi do 48 godzin roboczych”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §15 ust. 2 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej poza siedziba Dzierżawcy, na Wydzierżawiającym spoczywa obowiązek odbioru i ponownego dostarczenia przedmiotowego urządzenia.(na swój koszt i niebezpieczeństwo). W razie przedłużającego się czasu naprawy powyżej 48 godzin roboczych, Wydzierżawiający będzie obowiązany dostarczyć (na swój koszt i niebezpieczeństwo) Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach co najmniej tak dobrych jak określonych w wymaganiach dla Urządzenia będącego przedmiotem umowy.”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §23 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §23 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Jeżeli zwłoka w dostawie towarów przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy oraz kar umownych z tytułu zwłoki,”? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- §23 ust. 1 lit. f – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 250 zł za każdy dzień zwłoki? Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- Czy Zamawiający wydzieli poz. 65, 72, 74, 75, 76, 77, 79 i 82 z pakietu nr 5 w celu utworzenia z nich od-rębnego pakietu, lub umożliwi złożenia ofert na poszczególne pozycje pakietu nr 5? Wymienione po-zycje nie stanowią drobnego sprzętu laboratoryjnego lecz odrębną grupę produktową (testy immuno-chromatograficzne), nie będąc powiązaną z pozostałymi pozycjami asortymentowymi wyspecyfikowa-nymi w pakiecie nr 5. Pozostawienie pakietu nr 5 w obecnym kształcie znacznie ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową i przyczyni się do wzrostu cen ofert przetargowych. Odpowiedź Zamawiającego: Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

- Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o innej liczbie testów w opakowaniu niż podano w opisie przedmiotu zamówienia w pozycjach: 74 (op. x 20 szt. zamiast op. x 10 szt.), 75 (op. x 25 szt. zamiast op. x 20 szt.), 76 (op. x 25 szt. zamiast op. x 20 szt.), 77 (op. x 25 szt. zamiast op. x 10 szt.) - po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Czy w pakiecie nr 5 poz. 65 Zamawiający dopuści test wykrywający krew utajoną w kale w stężeniu 10ng/ml? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 03.09.2025r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/