Załącznik. 9.p.2

Eap.2412/20/25/M

Pakiet 2 – Kolumna anestezjologiczna  - 1 kpt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany (graniczny) | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna chirurgiczna przygotowana do zasilenia aparatury chirurgicznej w wymagane media. | TAK |  |
| 2 | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta. | TAK, podać |  |
| 3 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Rotacja ramion w poziomie ≥ 348 stopni, głowicy w poziomie ≥ 330 stopni. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta | TAK, podać |  |
| 4 | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 12˚. | TAK, podać |  |
| 5 | Ramiona kolumny o przekroju przypominającym kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami wykonane z aluminium ekstrudowanego malowanego proszkowo o max. przekroju 120 mm x 220 mm. | TAK, podać |  |
| 6 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2000 mm. Ramiona wykonane z aluminium | TAK, podać |  |
| 7 | Osłony znajdujące się na końcach ramion wykonane z ABS i wyposażone w diody LED w różnych kolorach dla każdego ramienia, które wskazują status systemu hamulcowego. | TAK, podać |  |
| 8 | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza. | TAK, podać |  |
| 9 | Dodatkowe hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. | TAK, podać |  |
| 10 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 110 kg. | TAK, podać |  |
| 11 | Pozioma głowica zasilająca o długości min. 800 mm. | TAK, podać |  |
| 12 | Głowica wąska – zajmująca mało miejsca. Wymiary głowicy zasilającej poniżej 310 mm x 310 mm (szerokość x głębokość). | TAK, podać |  |
| 13 | Na każdej z krawędzi głowicy zasilającej (min. 4) zainstalowane poziome prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia dodatkowego (uchwytów, szyn, itp). Poziome opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. | TAK, podać |  |
| 14 | Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy. | TAK, podać |  |
| 15 | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia. Standardowy kolor RAL 9010. | TAK, podać |  |
| 16 | Na min. 2 ściankach poziomej głowicy zasilającej zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - VAC (próżnia) – 2 szt., - O2 (tlen) – 2 szt., - AIR4 (sprężone powietrze) – 2 szt., - AGSS (odciąg gazów anestetycznych) – 1 szt. oraz gniazda elektryczne: - gniazdka elektryczne 230 V – 5 szt. - bolce ekwipotencjalne – 6 szt. - gniazdko sieci komputerowej typu RJ-45 kat. 6 – 4 szt., - przygotowanie pod montaż gniazda sieci komputerowej w przyszłości – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 17 | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny. | TAK, podać |  |
| 18 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem DIN. | TAK, podać |  |
| 19 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu. | TAK, podać |  |
| 20 | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy ułożone wzdłuż osi wzdłużnej głowicy. | TAK, podać |  |
| 21 | Wyposażenie zamocowane na głowicy: - szyna DIN ze stali nierdzewnej, o długości minimalnej 300 mm do montażu akcesoriów (nośność min. 20 kg) – 1 szt., - podwójny uchwyt poziomy do manewrowania kolumną oraz sterowania hamulcami– 1 szt. | TAK, podać |  |
| 22 | Normatywne wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubości 10 mm. | TAK, podać |  |
| 23 | Przeprowadzenie szkolenia bezpośredniego użytkownika w zakresie użytkowania przedmiotu oferty w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 24 | Przedmiot oferty będący wyrobem medycznym oznaczony znakiem CE, deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1565 z późn. Zm.) | TAK |  |
| 25 | Przedmiot oferty fabrycznie nowy, nieużywany. Rok produkcji 2025. | TAK |  |
| 26 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem oferty. | TAK |  |
| 27 | Gwarancja i rękojmia minimum 24 miesiące. | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 28 | Montaż, uruchomienie i szkolenie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 29 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać nazwę i dane kontaktowe |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy