WYKONAWCY

Eap-2412/20/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 14.10.2025r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :  „Zakup urządzeń medycznych, w tym diagnostycznych – 2 pakiety”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakiet 2 – Kolumna anestezjologiczna - 1 kpt.

1.Czy Zamawiający dopuszcza sufitową kolumnę zasilającą, której rotacja ramion w poziomie wynosi 330°? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

2.Czy Zamawiający dopuszcza sufitową kolumnę zasilającą wyposażoną w hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie 15˚? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

3.Czy Zamawiający dopuszcza sufitową kolumnę zasilającą, która nie jest wyposażona w osłony znajdujące się na końcach ramion wykonane z ABS i wyposażone w diody LED w różnych kolorach dla każdego ramienia, które wskazują status systemu hamulcowego? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

4.Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o udźwigu (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 20 kg? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

5.Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o udźwigu (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 40 kg? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

6.Czy Zamawiający dopuszcza poziomą głowicę zasilającą o wymiarach 877 mm (dł.) x 327 (wys.) mm x 302 mm (gł.)? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

7.Czy Zamawiający dopuszcza sufitową kolumnę zasilającą wyposażoną w dwie szyny montażowe o długości 180 mm i udźwigu 5kg każda oraz w poziomy jednoczęściowy uchwyt do sterowania kolumną z możliwością przełożenia pomiędzy ścianą przednią i tylną głowicy? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

8.Czy Zamawiający dopuszcza sufitową kolumnę zasilającą, której ramiona wykonane są z aluminium o przekroju zapewniającym odpowiednią sztywność konstrukcji; Pierwsza część ramienia o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami a drugie ramię jest uchylne realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 60 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

9.Prosimy o informację dotyczącą wysokości do sufitu podwieszanego i stropu oraz rodzaju stropu w pomieszczeniu, gdzie ma być zamontowana kolumna. Odpowiedzi Zamawiającego: Wysokość do sufitu podwieszanego ok. 3,30 m. Wysokość do stropu ok. 3,60 m. Strop gęstożebrowy Teriva

10.Prosimy o informację czy zadanie obejmuje również demontaż starej kolumny?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 17.10.2025r,

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/