Załącznik nr 11.12

Zadanie nr 2 – Laser thulowy

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Blok Operacyjny”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 12 Zamawiający wymaga dostawy urządzenia wraz instalacją i uruchomieniem:

- Laser thulowy.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych | Tak |  | - |
|  | Laser zbudowany na źródle tulowo światłowodowym | Tak |  | - |
|  | Długość fali 1940nm +/- 20nm | Tak |  | - |
|  | Moc urządzenia min 60W | Tak |  | - |
|  | Współpraca z włóknami światłowodowymi o średnicach 150µm - 1000µm | Tak |  | - |
|  | Ekran dotykowy do sterowania laserem z możliwością obrotu i złożenia. | Tak |  | - |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie minimum 1-2500 Hz. | Tak |  | - |
|  | Minimalny czas trwania impulsu ≤ 50 μs | Tak |  | - |
|  | Tryb pracy lasera impulsowy lub fala ciągła | Tak |  | - |
|  | Energia pojedynczego impulsu w zakresie minimum 0.02-6 Joula. | Tak |  | - |
|  | Wiązka naprowadzająca zielona. | Tak |  | - |
|  | Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego. | Tak |  | - |
|  | Przycisk nożny trzy-funkcyjny | Tak |  | - |
|  | Min. dwa różne programy fabryczne do pracy na laserze: - Lithotripsy - BPH Programy różniące się od siebie fabrycznie przypisanymi parametrami pozwalającymi na optymalną pracę w przypisanych do poszczególnych programów procedurach oraz obszarach anatomicznych | Tak |  | - |
|  | Możliwość modyfikowania czasu trwania impulsu w minimum 6 różnych stopniach umożliwiając doskonałą kontrolę retropulsji oraz modyfikacje efektu cięcia/ablacji | Tak |  | - |
|  | Laser podczas pracy powinien wyświetlać na ekranie dotykowym minimum parametry: - tryb pracy, - ustawienia długości impulsu, - grubość podłączonego włókna, - częstotliwość pracy, - energię impulsu, - ustawioną moc, - natężenie wiązki pilotującej, - stan lasera, - czas i ilość emitowanej energii | Tak |  | - |
|  | Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego | Tak |  | - |
|  | Soczewka zabezpieczająca, tzw. blast-shield - łatwy dostęp z możliwością wymiany soczewki przez przeszkolony personel w szpitalu. Wymiana soczewki nie może się wiązać z potrzebą zdejmowania obudowy lasera jak i interwencji serwisu. | Tak |  | - |
|  | Zasilanie sieciowe jednofazowe 220-230V, max 1000VA | Tak |  | - |
|  | Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia do 30 stopni C | Tak |  | - |
|  | Głośność pracy urządzenia <70.0 dBA | Tak |  | - |
|  | Waga urządzenia max. 100kg | Tak |  | - |
|  | Powietrzny system chłodzenia systemu laserowego pozwalający na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | Tak |  | - |
|  | Laser powinien posiadać min. włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania. | Tak |  | - |
|  | Szkolenie personelu lekarskiego – min 3 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak |  | - |
| Akcesoria Lasera |  |  |  |  |
|  | Wymienna soczewka ochronna „blast shield” – 1 szt. | Tak |  | - |
|  | Nożyk i obieraczka do włókien laserowych, po 1 sztuce. | Tak |  | - |
|  | Okulary ochronne – 2 sztuki. | Tak |  | - |
|  | Włókna laserowe – min 10 szt. | Tak |  | - |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania