Załącznik nr 11.10

Zadanie nr 10 - Myjnia i szafa endoskopowa

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – Myjnia i szafa endoskopowa”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 10 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem:

- Myjnia endoskopowa						1 szt.

- Szafa endoskopowa na 10  stanowisk z wentylacją		1 szt.

- Myjnia endoskopowa

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia : Myjnia endoskopowa |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | TAK |  | - |
|  | Oferent / Producent | TAK, Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | TAK, Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK, Podać |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  | - |
|  | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | TAK |  | - |
|  | Myjnia na dwa endoskopy myte jednocześnie | TAK |  | - |
|  | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - płukanie alkoholem kanałów - suszenie | TAK |  | - |
|  | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | TAK |  | - |
|  | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | TAK |  | - |
|  | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów | TAK |  | - |
|  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  | - |
|  | Dozownik płynu detergentu min 1 litr | TAK |  | - |
|  | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  | - |
|  | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | TAK |  | - |
|  | Panel sterujący w języku polskim | TAK |  | - |
|  | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | TAK |  | - |
|  | 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | TAK |  | - |
|  | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | TAK |  | - |
|  | Posiada filtr węglowy pochłaniający opary środków dezynfekcyjnych | TAK |  | - |
|  | Posiada dodatkowy system filtracji wody | TAK |  | - |
|  | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | TAK |  | - |
|  | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | TAK |  | - |
|  | Wbudowany tester szczelności endoskopu | TAK |  | - |
|  | Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st. | TAK |  | - |
|  | Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego | TAK |  | - |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarcie pokrywy | TAK |  | - |
|  | Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół | TAK |  | - |
|  | Możliwość płukania kanałów wodno powietrznych na koniec cyklu | TAK |  | - |
|  | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | TAK |  | - |
|  | Identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) | TAK |  | - |
|  | Identyfikacja personelu | TAK |  | - |
|  | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | TAK |  | - |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 2 dni roboczych | Tak, podać |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru aparatu | Tak, podać |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt.- |
| WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |  |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  | - |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |

- Szafa endoskopowa na 10 stanowisk z wentylacją

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Typ urządzenia : Szafa endoskopowa na 10 stanowisk z wentylacją |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | TAK, Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | TAK, Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK, Podać |  |  |
|  | Szafa do przechowywania i suszenia 10 endoskopów różnych producentów, różnych rodzajów, modeli za pomocą dedykowanych przyłączy | Tak |  | - |
|  | Endoskopy przechowywane na osobnych, wysuwanych półkach w pozycji poziomej w koszach | Tak |  | - |
|  | Konstrukcja szafy oraz mocowania endoskopów nie wymagająca dotykania endoskopu podczas załadunku i wyładunku endoskopu z szafy/do szafy | Tak |  | - |
|  | Każda z półek wykonana jako półka pełna | Tak |  | - |
|  | Każdy z poziomów wyposażony w kosz i przyłącze systemowe do podłączenia minimum siedmiu kanałów w każdym z endoskopów | Tak |  | - |
|  | Szafa wyposażona w skaner laserowy rejestrujący: - personel obsługujący - endoskop umieszczany lub wyjmowany z szafy - czynności załadunku oraz wyładunku endoskopu półkę na której zostanie umieszczony endoskop | Tak |  | - |
|  | Rejestracja i monitoring czasu przechowywania endoskopu w szafie | Tak |  | - |
|  | Możliwość ustawienia w sterowniku granicznego czasu przechowywania dla każdego typu endoskopu oddzielnie | Tak |  | - |
|  | Wymuszony przepływ powietrza przez kanały wewnętrze endoskopu | Tak |  | - |
|  | Suszenie powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych | Tak |  | - |
|  | Regulacja ciśnienia i czasu suszenia poprzez sterownik w trybie automatycznym | Tak |  | - |
|  | Możliwość ustawienia i regulacji minimum 3 różnych ciśnień powietrza w zakresie od 0,1-0,5bar oraz 3 różnych stanów pracy urządzenia | Tak |  | - |
|  | Zmniejszenie ciśnienia powietrza po osiągnięciu minimalnego zadanego czasu suszenia i cyrkulacji | Tak |  | - |
|  | System filtracji powietrza umożliwiający usuwanie zanieczyszczeń | Tak |  | - |
|  | Wbudowany wentylator | Tak |  | - |
|  | Sygnalizacja zużycia filtra powietrza | Tak |  | - |
|  | Kolorowy, graficzny wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 6” | Tak |  | - |
|  | Identyfikacja na wyświetlaczu dla każdego endoskopu oddzielnie: - typu endoskopu, statusu przechowywania, sytuacji alarmowej - możliwość wprowadzenia danych pacjenta podczas wyładunku endoskopu w postaci alfanumerycznej | Tak |  | - |
|  | Wyświetlanie i ustawianie informacji takich jak: data, godzina, strefa czasowa, język | Tak |  | - |
|  | Urządzenie ma możliwość rejestracji danych i podłączenia ich do sieci | Tak |  | - |
|  | Przechowywanie endoskopów przez okres min. 30 dni. | Tak |  | - |
|  | Urządzenie zgodne z wymaganiami normy EN 16442:2015 | Tak |  | - |
|  | System diagnostyki uruchamiany po włączeniu kodu dostępu serwisowego umożliwiający ręczne sterowania funkcjami urządzenia w celu ich sprawdzenia | Tak |  | - |
|  | System kontroli dostępu do endoskopów wewnątrz szafy – możliwość otwarcia drzwi jedynie przez upoważniony personel | Tak |  | - |
|  | System minimum 5 grup dostępowych do oprogramowania urządzenia | Tak |  | - |
|  | Możliwość importowania i eksportowania danych o użytkownikach i endoskopach do pamięci USB | Tak |  | - |
|  | Maksymalne wymiary szer.60 cm, gł. 55 cm, wys. 190 cm | Tak |  | - |
|  | Waga max. 150 kg | Tak |  | - |
|  | Podłączenie do sprężonego powietrza: z sieci szpitalnej lub zewnętrzna sprężarka | Tak |  | - |

| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 2 dni roboczych | Tak, podać |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru aparatu | Tak, podać |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni robocze – 5 pkt.- |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  | - |
| WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania