Załącznik nr 11.1

Zadanie nr 1 - Urządzenia do radiologii

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Pracowni Diagnostyki Medycznej. Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Pracownia Rentgenodiagnostyki”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 1 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem oraz podłączeniem do posiadanego systemu RIS/PACS

- Tomograf komputerowy- 1 kpl. wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenie tomografu komputerowego do infrastruktury Szpitala.

- Mobilny aparat RTG.

- Rozbudowa systemów RIS/PACS dla nowych urządzeń onkologicznych.

- Tomograf komputerowy- 1 kpl. wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenie tomografu komputerowego do infrastruktury Szpitala.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę – Podać Wartość oferowaną | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Tomograf komputerowy posiadający detektor min. 64 rzędowy przeznaczony do badań ogólnych i kardiologicznych | Tak |  | - |
|  | Kamera 3D umożliwiająca automatyczne pozycjonowanie pacjenta, która rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystująca dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznając referencyjne punkty anatomiczne, nawet gdy pacjenci są w ubraniach. Automatycznie umożliwia poprawne pozycjonowanie pacjenta w izocentrum przy pomocy jednego kliknięcia oraz umożliwia automatyczne zidentyfikowanie położenia anatomicznego i zakresu skanowania | Tak |  | - |
|  | Tablet umieszczony na gantry informujący o potencjalnej kolizji pacjenta z gantry | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zmiana zakresu zaproponowanego przez system długości topogramu bezpośrednio z tabletu na gantry tomografu | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Ilość nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie lampy dla jednej energii. | ≥ 64 |  | - |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z [mm] (w przypadku dwóch detektorów podać sumę ich szerokości) | ≥ 38,4 mm |  | = 38,4 mm – 0 pkt > 38,4 mm – 10 pkt |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 75 cm |  | - |
|  | Odległość ogniska lampy od detektora [cm] | ≤ 110 cm |  | < 110 cm – 20 pkt = 110 cm – 0 pkt |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia stołu [kg] przy zachowaniu precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm | ≥ 300 kg |  | - |
|  | Wyświetlanie przebiegu EKG na tablecie lub monitorze na gantry. | Tak |  | - |
|  | Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu widoczne z przodu i z tyłu gantry wraz z odliczaniem czasu wstrzymania oddechu | Tak |  | - |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - rolka na prześcieradło jednorazowe | Tak |  | - |
| II | PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |
|  | Ilość uzyskiwanych warstw w czasie jednego obrotu układu lampa rtg- detektor | ≥ 128 |  | - |
|  | Pojemność cieplna anody lampy rtg lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna [MHU] | ≥ 7 MHU |  |  |
|  | Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min] | ≥ 1000 kHU/min |  |  |
|  | Moc generatora [kW] | ≥ 72 kW |  | - |
|  | Zakres napięcia anodowego [kV] | ≥ 80-140 kV |  | - |
|  | Maksymalny prąd lampy możliwy do zastosowania w protokole badania dla napięcia min. 120 kV [mA] | ≥ 560 mA |  | - |
|  | Maksymalna szybkość skanu spiralnego mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanowania dla pełnego pola widzenia z pkt. II.10 | ≥ 175 mm/s |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zakres badania bez elementów metalowych bez potrzeby przemieszczania pacjenta [cm] | ≥ 200 cm |  | - |
|  | Maksymalny zakres pojedynczego skanu spiralnego | ≥ 200 cm |  | - |
|  | Maksymalne akwizycyjne pole skanowania [cm] | ≥ 50 cm |  | - |
|  | Możliwość obrazowania z polem skanowania równym średnicy gantry | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Ilość skolimownych akwizycyjnych pól skanowania | ≥ 1 |  | 1 pole – 0 pkt 2 pola – 10 pkt |
|  | Minimalny czas pełnego skanu (obrót układu(ów) lampa detektor 3600) [s] | ≤ 0,35 s |  | - |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzji przy pojedynczym podaniu kontrastu z rozdzielczością czasową nie gorszą od 3,2 s | ≥ 80 mm |  |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach | Tak |  | - |
|  | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta podczas skanu spiralnego. | Tak |  | - |
|  | Modulacja prądu lampy RTG podczas skanowania narządów i tkanek powierzchniowych wrażliwych na promieniowanie, takich jak np. piersi czy tarczyca przy zachowaniu jakości diagnostycznej i bez zmniejszenia jakości uzyskiwanych obrazów | Tak |  | - |
| III | PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego [mm] | ≤ 0,30 mm |  | 0,30 mm – 0 pkt < 0,30 mm – 10 pkt |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 64 warstw [mm] | ≤ 0,625 mm |  | - |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 50% MTF [pl/cm] | ≥ 12,0 pl/cm |  | - |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024 x 1024 |  | - |
|  | Algorytm rekonstrukcyjny oparty na sztucznej inteligencji (AI) wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning) umożliwiający zmniejszenie poziomu szumu, uzyskanie wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz wysoką jednorodność | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Algorytm oparty o sieć neuronową uczoną w oparciu o obrazy fantomów oraz rzeczywiste obrazy anatomii z wysoką dawką zrekonstruowane metoda FBP (filtered back-projection ) wzmacniająca kontrastowość obrazu, zmniejszająca szum i widmo mocy szumu, poprawiająca rozdzielczość przestrzenną. | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Metoda przetwarzania obrazów oparata na Deep Learning pozwalająca na wzmocnienie kontrastu obrazów monoenergetycznych, tworzonych z danych uzyskanych w standardowym skanowaniu pojedynczą energią | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do redukcji artefaktów rozmycia spowodowanych ruchem tętnic wieńcowych | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| IV | STANOWISKA PRACY |  |  |  |
|  | Stanowiska pracy: - konsola operatorska - niezależna, wolnostojąca stacja lekarska | Tak |  | - |
| V | Konsola operatorska |  |  |  |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami | Tak |  | - |
|  | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | ≥ 24” |  | - |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] | ≥ 1 500 000 obrazów |  | - |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s] | ≥ 70 obrazów/s |  | > 70 obrazów / s – 10 pkt = 70 obrazów / s – 0 pkt |
|  | Nowoczesny niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. iMR, ASiR-V lub odpowiednio do nomenklatury producenta) umożliwiający redukcję dawki o min. 80% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości (parametr potwierdzony w oficjalnych danych producenta) | tak, min. 80% podać % redukcji dawki bez pogorszenia jakości w porównaniu do standardowej rekonstrukcji |  | - |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokółu skanowania | ≥ 50 |  | - |
|  | Podłączenie aparatu poprzez Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive, Retrieve, Storage, Worklist, Structured Dose Report | Tak |  | - |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  | - |
|  | VR (VRT) (Volume Rendering Technique) | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D | Tak |  | - |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do usuwania artefaktów pochodzących od obiektów metalowych. | Tak |  | - |
|  | Modulacja dawki promieniowania sygnałem EKG | Tak |  | - |
| VI | Niezależna stacja lekarska (opisowa) |  |  |  |
|  | Stanowisko diagnostyczne: niezależna, zaawansowana konsola lekarska –dwumonitorowa, zasilana niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej, tak by po wyłączeniu konsoli operatorskiej możliwe było opracowywanie wykonanych badań. Niezależna baza danych wykonywanych badań TK na konsoli lekarskiej. | Tak |  | - |
|  | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 22" | Tak/ podać ≥ 22” |  | - |
|  | Stanowisko diagnostyczne umożliwiające jednoczesne wyświetlanie min. 8 obrazów diagnostycznych w matrycy 512x512 | Tak |  | - |
|  | Wielkość dostępnej pamięci operacyjnej używanej do analizy obrazów medycznych RAM [GB] | ≥ 64GB |  | - |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez kompresji, wyrażona liczbą obrazów [n] | ≥ 1 500 000 |  | - |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak |  | - |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  | - |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  | - |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  | - |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości | Tak |  | - |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) | Tak |  | - |
|  | Endoskopia dróg powietrznych i naczyń | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu „bone removal”. | Tak |  | - |
|  | Automatyczne etykietowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji dla poszczególnych kręgów we wszystkich typach wykonywanych badań | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy) | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) | Tak |  | - |
|  | Badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi. | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) parametru IRF T0 (opóźnienie napływu kontrastu). | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie. | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nie lity) | Tak |  | - |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | Tak |  | - |
|  | Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc. | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1 | Tak |  | - |
|  | Tworzenie własnych kryteriów onkologicznych oceny zmian ogniskowych | Tak |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów różnych energii oraz obrazów z różnych systemów diagnostycznych: CT/MR, CT/PET, CT/SPECT, itp. | Tak |  | - |
| VII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. | Tak |  | - |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości. | Tak |  | - |
|  | Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewnia do specjalistycznych wkładów Maksymalna objętość gotowa do podawania konktrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 400 ml. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 17 bar (246,6 psi) Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. Aktywne podgrzewacze kontrastu, zintegrowane ze strzykawką. Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim. Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym, bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym w oparciu o standard bluetooth. Ekspolatacja wstrzykiwacza jest prowadzona z wykorzystaniem materiałów nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV wg CiA 425 | Tak |  | - |
|  | UPS do podtrzymania pracy kosoli operatora pozwalający na bezpieczne zamknięcie badania oraz wyhamowanie lampy RTG | Tak |  | - |
| VIII | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 14 dni roboczych | Tak |  | - |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 14 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru aparatu | Tak |  | - |
|  | Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie / certyfikat potwierdzające kwalifikację do obsługi urządzenia. | Tak |  | - |
| IX | INNE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej oraz wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych | Tak |  | - |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, min 2 razy do roku podać ilość |  | - |
|  | Wykonanie niezbędnych prace instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na pracę tomografu. | Tak |  | - |
|  | Przygotowanie dokumentacji odbiorczej do Sanepidu | Tak |  | - |
| X | WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Zapewnienie pomocy zdalnej w dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  | - |

- Mobilny aparat RTG.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia : PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | TAK |  | - |
|  | Aparat z detektorem cyfrowym bezprzewodowym | TAK |  | - |
|  | Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny | TAK |  | - |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak wózek i generator wyprodukowane przez jednego producenta (dopuszcza się lampę innego producenta) | TAK. Jeśli inny jest producent lampy podać producenta |  | - |
|  | Detektor i aparat jednego producenta | TAK |  | - |
|  | Autoryzowany serwis producenta świadczony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela | TAK |  | - |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego - zakup licencji i usług po stronie wykonawcy | TAK |  | - |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK |  | - |
|  | Przygotowanie dokumentacji odbiorczej do Sanepidu | TAK |  | - |
|  | GENERATOR |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK, ≥100kHz |  | - |
|  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 30kW TAK, podać |  | - |
|  | Zakres napięcia roboczego z regulacją co 1 kV | 40 - 150kV TAK, podać |  | - |
|  | Maksymalny prąd | ≥400mA TAK, podać |  | - |
|  | Maksymalna ekspozycja | ≥300 mAs TAK, podać |  | - |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | TAK |  | - |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  | - |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach | TAK |  | - |
|  | Zasilanie systemu ładowania akumulatorów | 230V/ 50Hz TAK, podać |  | - |
|  | Ekspozycja i przemieszczanie aparatu z zasilania akumulatorowego bez konieczności zasilania sieciowego | TAK |  | - |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6mm TAK, podać |  | - |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2mm TAK, podać |  | - |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300KHU TAK, podać |  | - |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1000KHU TAK, podać |  | - |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom | TAK |  | - |
|  | Kolimacja manualna | TAK |  | - |
|  | Możliwość zmiany wielkości kolimacji za pomocą pokręteł po obu stronach kolimatora | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  | - |
|  | Obrót kolimatora | +/- 90° TAK, podać |  | - |
|  | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 8” na kołpaku pozwalający na wyświetlenie i zmianę warunków ekspozycji | TAK |  | - |
|  | Wyświetlenie badania pacjenta na panelu LCD na kołpaku | TAK |  | - |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK |  | - |
|  | Miarka centymetrowa | TAK |  | - |
|  | Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator, nieprzesłaniające światła kolimatora 0,1 mm CU 1,0 mm Al. + 0,1 mm Cu 1,0 mm Al. + 0,2 mm Cu | TAK, opisać |  | - |
|  | Wyświetlanie kąta pochylenia lampy oraz detektora w celu uzyskania ekspozycji promieniem prostopadłym do detektora | TAK/NIE, opisać |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
|  | Sterowanie ruchem wózka do przodu, tyłu oraz na boki od strony lampy lub pilotem w celu precyzyjnego ustawienia wózka przy pacjencie | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
|  | KOLUMNA TELESKOPOWA LAMPY |  |  |  |
|  | Kolumna teleskopowa lampy składana | TAK |  | - |
|  | Odległość maksymalna ogniska lampy RTG od podłogi | ≥200cm TAK, podać |  | - |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od środka kolumny | ≥130cm TAK, podać |  | - |
|  | Zakres obrotu lampy RTG wokół osi poziomej | ≥ +/- 130o TAK, podać |  | - |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy RTG wokół osi pionowej | ≥ +/- 270o TAK, podać |  | - |
|  | Pochylenie lampy | ≥-20o- +90o TAK, podać |  | - |
|  | Zakres ruchu lampy RTG w poziomie od środka kolumny | ≥48cm TAK, podać |  | - |
|  | WÓZEK Z NAPĘDEM |  |  |  |
|  | Wbudowany system antykolizyjny z przodu aparatu | TAK, opisać |  | - |
|  | Szerokość wózka aparatu | <60cm TAK, podać |  | - |
|  | Długość transportowa aparatu | <130cm, TAK, podać |  | - |
|  | Wysokość transportowa aparatu | <140cm TAK, podać |  | - |
|  | Waga aparatu | <580kg TAK, podać |  | - |
|  | Slot w obudowie na oferowany detektor | TAK |  | - |
|  | Ładowanie detektora z akumulatorem w obudowie aparatu | TAK |  | - |
|  | Ładowanie akumulatorów detektorów w obudowie aparatu | TAK |  | - |
|  | Maksymalna wysokość transportowa | ≤140cm TAK, podać |  | - |
|  | Prędkość przemieszczania korzystając z napędu regulowana przez technika | ≥5km/h TAK, podać |  | - |
|  | Możliwość jazdy do przodu oraz do tyłu | TAK |  | - |
|  | Wyłącznik awaryjny na obudowie aparatu | TAK, opisać |  | - |
|  | Możliwość przemieszczenia ręcznego w przypadku rozładowania akumulatorów | TAK, opisać |  | - |
|  | Oświetlenie funkcjonalne wskazujące na stan urządzenia | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |
|  | CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR 43x43CM |  |  |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań przyłóżkowych z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK |  | - |
|  | Rozmiar aktywny detektora | 43 x 43cm ± 1cm TAK, podać |  | - |
|  | Waga detektora z akumulatorem | ≤3,2kg TAK, podać |  | - |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) | ≥ 160 kg TAK, podać |  | - |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli | ≥7,4mln, TAK, podać |  | - |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 140 µm TAK, podać |  | - |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16bit TAK, podać |  | - |
|  | DQE dla 1lp/mm | ≥ 55%, TAK, podać |  | - |
|  | Rozdzielczość detektora | ≥3,6 lp/mm TAK, podać |  | - |
|  | 2 baterie do detektora w komplecie | TAK |  | - |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK |  | - |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56 | TAK |  | - |
|  | Uchwyt do detektora z kratką lub bez kratki | TAK |  | - |
|  | WBUDOWANA KONSOLA OPERATORA APARATU MOBILNEGO |  |  |  |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego | TAK |  | - |
|  | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej | ≥ 19” TAK, podać |  | - |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 16 GB RAM, dysk SSD min. 480GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim | TAK |  | - |
|  | Systemem pomocy kontekstowej w języku polskim | TAK |  | - |
|  | Logowanie do systemu przy użyciu kart zbliżeniowych RFID | TAK |  | - |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK |  | - |
|  | Możliwość konfiguracji miejsc docelowych przez użytkownika | TAK |  | - |
|  | Możliwość nagrywania badań pacjenta na płytę CD/DVD lub dysk USB | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  | - |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | TAK |  | - |
|  | Zmiana wielkości czcionki adnotacji | TAK |  | - |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 5 000 obrazów TAK, podać |  | - |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  | - |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  | - |
|  | Funkcja obrotu obrazu o dowolny kąt | TAK |  | - |
|  | Powiększenia i odbicia obrazu | TAK |  | - |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  | - |
|  | Pomiary długości i kątów | TAK |  | - |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  | - |
|  | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych | TAK |  | - |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, | TAK |  | - |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników z eksportem do pliku | TAK |  | - |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości | TAK |  | - |
|  | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego | TAK |  | - |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości | TAK |  | - |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | TAK |  | - |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8 | TAK |  | - |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK |  | - |
|  | Histogram obrazu ekspozycji | TAK |  | - |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wykrywania odmy płucnej, podać nazwę handlową | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej, podać nazwę handlową | TAK |  | - |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników, podać nazwę handlową | TAK |  | - |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym podać nazwę handlową | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji supresji kości żeber, podać nazwę handlową | TAK |  | - |
|  | Pilot do zdalnej ekspozycji z odległości powyżej 5m | TAK |  | - |
|  | Pilot do zdalnej ekspozycji z systemem alarmu dźwiękowego, włączanego, gdy nie jest odłożony do dedykowanej szuflady aparatu | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu: - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia | TAK |  | - |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 2 raz w roku w okresie gwarancji) | TAK |  | - |

- Rozbudowa systemów RIS/PACS dla nowych urządzeń onkologicznych.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posiadany przez Zamawiającego system: RIS/PACS firmy Alteris |  |  |  |
|  | Dostawa niezbędnych do uruchomienia nowych urządzeń i środowiska do badań obrazowych licencji oprogramowania RIS/PACS | Tak |  | - |
|  | Minimalny zakres prac do wykonania: - konfiguracja systemu medycznego – radiologicznego RIS/PACS - Instalacja i konfiguracja urządzeń diagnostycznych w systemie RIS (TK, RTG, USG) - dodanie nowych urządzeń do systemu - utworzenie kont w systemie - utworzenie nowych wezłów DICOM - konfiguracja DICOM WorkList | Tak |  | - |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania