Załącznik nr 11.2

Zadanie nr 2 - Urządzenia do resektoskopii

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Blok Operacyjny”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 2 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem:

- Optyka URS Ureterorenoskop				6 szt.

- Resektoskop 26 FR					2 szt.

- Resektoskop 28 FR					2 szt.

- Optyka URS Ureterorenoskop.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu | Tak |  | - |
|  | Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5 Fr., z końcówką dystalną o 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu | Tak |  | - |
|  | Jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru nie większego niż 12 Fr. | Tak |  | - |
|  | Kąt patrzenia ureterorenoskopu - 60 | Tak |  | - |
|  | Długość 43 cm | Tak |  | - |
|  | Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze min. 6 Fr. | Tak |  | - |
|  | 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu | Tak |  | - |
|  | Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych | Tak |  | - |
|  | Port montowany na szybkozłącze | Tak |  | - |
|  | Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym, | Tak |  | - |
|  | Możliwość sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie | Tak |  | - |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu | Tak |  | - |
|  | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt. | Tak |  | - |
|  | Kleszcze biopsyjne – 2 szt. | Tak |  | - |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm, z safety lock | Tak |  | - |

- Resektoskop monopolarny 26 FR

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – | Tak |  | - |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. - | Tak |  | - |
|  | Element pracujący resektoskopu monopolarnego, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – | Tak |  | - |
|  | Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki | Tak |  | - |
|  | Przewód HF do resektoskopu monopolarnego - | Tak |  | - |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów | Tak |  | - |
|  | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm | Tak |  | - |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm z safety lock – 1 szt. | Tak |  | - |
|  | Kleszcze biopsyjne – 2 szt. | Tak |  | - |

- Resektoskop monopolarny 28 FR

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 28 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – | Tak |  | - |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 28 Fr. - | Tak |  | - |
|  | Element pracujący resektoskopu monopolarnego, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – | Tak |  | - |
|  | Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki -. | Tak |  | - |
|  | Przewód HF do resektoskopu monopolarnego - | Tak |  | - |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów | Tak |  | - |
|  | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm | Tak |  | - |
|  | Kleszcze biopsyjne – 2 szt. | Tak |  | - |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm z safety lock 1 szt. | Tak |  | - |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania