Kolbuszowa dnia: 2025-12-08

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Grunwaldzka 4

36-100 Kolbuszowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Pracowni Diagnostyki Medycznej. Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki dla SP ZOZ w Kolbuszowej.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | Eap-2412/16/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Rozdział 9.1.3 a) Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych w Załączniku nr 11.1 do swz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.? b) Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. a) Zamawiający wyjaśnia, że podmiotowymi środkami dowodowymi (np. katalog firmowy/dokumentacja techniczna) Wykonawca powinien potwierdzić jedynie parametry techniczne określone w załączniku 11.1 do SWZ (odpowiednio 11.2 do 11.12 dla pozostałych części zamówienia). Ad. b) Zamawiający wyjaśnia, że stosownie do art. 106 ust. 3 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Przepis ten oznacza zatem dla Wykonawcy uprawnienie do przedłożenia innych środków dowodowych niż wskazane przez zamawiającego, pod warunkiem że potwierdzają one, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Pytanie nr 2 Dotyczy Załącznika nr 11.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 - Urządzenia do radiologii, pozycja 1: Tomograf komputerowy - dot. pkt. VI.2: 2.; Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 22"; Tak/ podać ≥ 22”; -. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Stacje postprocessingowe, których producentem jest GE HealthCare posiadają certyfikat medyczny CE, w którym to certyfikowane są monitory 19” i tylko takie mogą zostać dostarczone. Należy tutaj nadmienić, iż są one wykorzystywane w wielu miejscach nie tylko w Polsce, ale i na świecie, i ich przekątna jest całkowicie wystarczająca i w żaden sposób nie ogranicza możliwości klinicznych czy diagnostycznych aparatu. W związku z powyższym i dla umożliwienia nam złożenia ważnej oferty prosimy o dopuszczenie stacji lekarskiej wyposażonej w dwa monitory o przekątnej 19” każdy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza stacje lekarskie wyposażone w dwa monitory o przekątnej 19” każdy. Zamawiający modyfikuje treść SWZ na: 2.; Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19"; Tak/ podać ≥ 19”; -.

Pytanie nr 3 - dot. pkt. VIII.1 i VIII.2: Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 14 dni roboczych; Tak; -. Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 14 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru aparatu; Tak; -. Zwracamy uwagę Zamawiającego na stosunkowo bardzo dużą ilość dni szkoleniowych, których wymaga. Nawet w ośrodkach, w których nigdy nie było tomografu komputerowego nie wykorzystuje się więcej niż 10 dni szkoleniowych. Ponadto takie zapisy powodują, iż po 14 dniach roboczych (czyli 3 tygodniach) następuje tydzień lub dwa przerwy i należy zrealizować kolejne 3 tygodnie wymagane przez punkt kolejny. W związku z tym użytkownik nie będzie miał praktycznie sposobności, aby samemu obsłużyć tomograf i poznać swoje słabsze obszary, w których należałoby się doszkolić. W związku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia tych parametrów na: Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 10 dni roboczych; Tak; -. Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 14 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie trwania gwarancji.; Tak; -. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ: Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 14 dni roboczych; Tak; -. Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 10 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie trwania gwarancji.; Tak; -.

Pytanie nr 4 Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku awarii niewymagającej użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku awarii niewymagającej użycia części zamiennych i do 7 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej użycia części zamiennych. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 5 4. dot. pkt. X.4 oraz wzór umowy, par. 6 ust. 16: a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie bezpośredniego – wolnego od proxy tunelu VPN typu Ipsec site-to-site w trybie 24/7? Z uwagi na to, iż obsługujemy tysiące klientów na całym świecie, zastosowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta jest technicznie niemożliwe. Ponadto, systemy medyczne oferowane przez Wykonawcę wyposażone są w mechanizmy alarmowe, które dla skuteczności swojego działania wymagają przewidywanej stałej dostępności wspomnianego tunelu Ipsec. Prawidłowa komunikacja systemów medycznych z naszym serwisem nie działa przy połączeniu innym niż wyżej wymienione i jest to jedyna możliwa logistycznie i technicznie opcja dostępowa z naszej strony. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. b) W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site? c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 4G opłacanym przez Wykonawcę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. a) Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie bezpośredniego – wolnego od proxy tunelu VPN typu Ipsec site-to-site w trybie 24/7. Ad. b) Zamawiający zgodził się na uruchomienie zdalnej diagnostyki Ad. c) Zamawiający zgodził się na uruchomienie zdalnej diagnostyki

Pytanie nr 6 5. §1 ust. 4 Zgodnie z zasadami ogólnymi oraz regułami realizacji zobowiązań Wykonawca nie jest w stanie zapewnić całkowitej bezawaryjności sprzętu medycznego, co jest szczególnie istotne w kontekście sprzętu i systemów informatycznych, których funkcjonowanie jest skomplikowane technicznie i podatne na różne czynniki. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji służą do usuwania wad i usterek pojawiających się w trakcie użytkowania, co jest naturalnym elementem funkcjonowania urządzeń medycznych, a ich pojawienie się nie stanowi naruszenia obowiązków Wykonawcy, o ile wady/usterki są usuwane na bieżąco, zgodnie z umową. W związku z powyższym, wnosimy o zmianę ww. postanowienia, które w istocie może prowadzić do rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie zapewnienia bezawaryjności. Ponadto, uprzejmie prosimy o wskazanie, z jakimi konkretnie systemami informatycznymi Zamawiającego ma być zintegrowany sprzęt, który będzie dostarczał Wykonawca. W szczególności prosimy o szczegółowe określenie nazw, wersji oraz charakterystyki technicznej tych systemów, aby możliwe było odpowiednie zaplanowanie procesu integracji, a także zapewnienie kompatybilności i prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Wykonawca zwraca się o następującą modyfikację postanowienia: 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zobowiązanie wynikające z umowy rzetelnie, kompetentnie, terminowo z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od osoby zawodowo zajmującej się realizacją przedmiotu umowy przy zachowaniu najaktualniejszej wiedzy technicznej zgodnie z najlepszymi praktykami, standardami zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, uwzględniając specyficzny charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego minimalizując sytuację utraty uszkodzenia, utrudnienia czy pozbawienia dostępu do urządzeń, danych, przerw w działaniu systemu informatycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowo zrealizowany efekt wykonania umowy tj. prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami działający towar, prawidłowo funkcjonujący i zintegrowany z działającymi u Zamawiającego systemami informatycznymi, zgodnie z treścią wymagań wynikających z SWZ i złożonej oferty. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności w tym dostaw niezbędnych do osiągnięcia ww. efektu, również w zakresie dokumentacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ W zakresie integracji Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia wchodzące w skład przedmiotu umowy należy zintegrować z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS v2 firmy Alteris.

Pytanie nr 7 6. §1 ust. 7 Zwracamy uwagę, że w świetle art. 471 KC Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, chyba że jest ono następstwem okoliczności od niego niezależnych np. działania siły wyższej. Innymi słowy, Wykonawca nie odpowiada w sposób absolutny, a jego odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy. W tym kontekście użycie pojęcia „gwarantuje” może sugerować zaciągnięcie przez Wykonawcę dodatkowego, odrębnego zobowiązania o charakterze wykraczającego poza typowe zobowiązanie umowne. W związku z powyższym prosimy o zmianę użytego sformułowania zgodnie z poniższą propozycją, która lepiej oddaje charakter relacji umownej wynikającej z przepisów prawa cywilnego oraz ustawy Pzp a przy tym pozwala uniknąć ewentualnych niejasności interpretacyjnych, mogących powstać na etapie realizacji lub egzekwowania umowy: 7. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że będące przedmiotem umowy Towary są fabrycznie nowe, w tym nie powystawowe i nie poleasingowe, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, wad prawnych i roszczeń osób trzecich, jak również spełniać będą wszelkie wymagania według przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie ich jakości oraz dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 8 8. §1 ust. 9 Zapis stwierdzający, że „za datę zawarcia umowy Strony zgodnie przyjmują datę wskazaną w komparycji” kłóci się z zasadami składania oświadczeń woli uregulowanymi w art. 61 KC. Przepis ten determinuje moment powstania skutku prawnego złożenia oświadczenia woli, nie jest to więc dowolna, „umowna” data, lecz chwila, w której oświadczenie doszło do adresata w takim stanie, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Stąd też proponujemy następującą modyfikację postanowienia: Umowę sporządzono w formie elektronicznej. Dniem zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron Umowy i przesłania do drugiej Strony. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający przewiduje, że data wskazana w komparycji umowy będzie odzwierciedlała moment złożenia zgodnego oświadczenia woli stron.

Pytanie nr 9 2 ust. 1 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający ustalił, że przekroczony został próg 5 mln euro, o którym mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZM? Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez "50 % całkowitej wartości zamówienia"? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że stosownie do art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładające środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 (Dz.U.UE.L.2025.1197), środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ("środek IZM") w postaci wykluczenia ofert w rozumieniu art. 6 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/1031 złożonych przez wszystkich wykonawców pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej nakłada się we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Unii, których przedmiotem jest udzielanie zamówień na wyroby medyczne objęte kodami CPV od 33100000-1 do 33199000-1 określone w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002, o wartości szacunkowej co najmniej 5 000 000 EUR bez VAT. Jednocześnie, stosownie do art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego unijne instytucje zamawiające i podmioty zamawiające obliczają odpowiednie szacunkowe wartości zamówień zgodnie z art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE. Jak zaś wynika z art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65), w przypadku gdy proponowane nabycie podobnych dostaw może prowadzić do udzielenia zamówień w formie odrębnych części, przy stosowaniu art. 4 lit. b) i c) uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich tych części, zaś przypadku gdy łączna wartość części jest na poziomie lub powyżej progu określonego w art. 4, przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia. Uwzględniając powyższe uregulowania, a także fakt, iż zamówienia składające się na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” projekt KPOD.07.02-IP.10-001/24, udzielane są w częściach, Zamawiający zobowiązany był ustalić wartość szacunkową zamówienia z uwzględnieniem wartości wszystkich zamówień częściowych, których przedmiotem są wyroby medyczne objęte kodami CPV od 33100000-1 do 33199000-1 określone w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002. Innymi słowy, o zastosowaniu mechanizmu IZM zdecydowała nie tylko wartość przedmiotowego zamówienia, ale również wartości wszystkich pozostałych zamówień częściowych. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że stosownie do art. 2 ust. 1 lit. l) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych - IZM), pojęcie „zamówienie” oznacza zamówienia publiczne zdefiniowane w dyrektywie 2014/24/UE, koncesje zdefiniowane w dyrektywie 2014/23/UE oraz zamówienia na dostawy, roboty budowlane i usługi zdefiniowane w dyrektywie 2014/25/UE. Mając zaś na względzie przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 mającej tu zastosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65), przez „zamówienie publiczne” należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy co najmniej jednym wykonawcą a co najmniej jedną instytucją zamawiającą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług. W konsekwencji zwrot „50 % całkowitej wartości zamówienia” należy rozumieć jako 50% całkowitej wartości umowy zawartej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10 10. §2 ust. 2 Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez "odpowiednie dowody"? Czy Zamawiający uzna za "odpowiednie dowody" oświadczenie wykonawcy lub autoryzowanego przedstawiciela lub producenta, niezależnie od tego, czy takie towary lub usługi są dostarczane lub świadczone bezpośrednio przez Wykonawcę (zwycięskiego oferenta), czy przez podwykonawcę? Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustalenie w ww. postanowieniu czasu na przedstawienie dokumentów, o których tam mowa na minimum „30 dni”. Wskazujemy, że dystrybutorzy sprzętu medycznego działający na terenie Polski, w celu wykazania okoliczności wynikających z zawartych umów, zazwyczaj zmuszeni są do uruchomienia oficjalnej ścieżki komunikacyjnej, związanej z pozyskaniem wymaganych dokumentów od producentów lub podmiotów trzecich. Czas niezbędny na ich uzyskanie pozostaje poza kontrolą wykonawców. Mając na uwadze powyższe, uważamy, że termin taki powinien zostać oszacowany i ustalony zgodnie z realiami rynkowymi, tak aby umożliwić wykonawcom należyte wywiązanie się z nałożonych obowiązków. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pojęcie „odpowiednie dowody” należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostało to określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych - IZM). Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) tego aktu prawnego, "dowody" oznaczają wszelkie informacje, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające lub oświadczenia, które mają na celu wykazanie zgodności ze zobowiązaniami określonymi w art. 8, takie jak: 1) dokumenty potwierdzające, że towary pochodzą z Unii lub z państwa trzeciego; 2) opis procesów produkcyjnych, w tym próbki, opisy lub fotografie towarów, które mają być dostarczone; 3) wyciąg z odpowiednich rejestrów lub sprawozdań finansowych dotyczących pochodzenia usług, w tym numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej (VAT). Zamawiający wyjaśnia, że uzna za odpowiednie dowody wszystkie przedstawione przez Wykonawcę dowody, które będę mieścić się w pojęciu “odpowiednich dowodów”, zgodnie z definicją wskazaną wyżej. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że będzie wyznaczał terminy przedstawienia odpowiednich dowodów z uwzględnieniem ich rodzaju i realiów rynkowych. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 11 11. §2 ust. 3 Prosimy o usunięcie postanowienia z wzoru umowy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, Zamawiający może stosować proporcjonalne środki finansowe w wysokości od 10% do 30% wartości zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad dotyczących m.in. podwykonawstwa i pochodzenia towarów/usług. Niemniej, wskazana kwota ma charakter opłaty administracyjnej, nie zaś kary umownej w rozumieniu art. 483 KC Kodeksu cywilnego, jaki to charakter nadał jej w umowie Zamawiający, wynika bezpośrednio z aktu prawa unijnego o charakterze publicznoprawnym. Nie zawiera bowiem w sobie komponenty kompensacyjnej. Nie służy naprawieniu szkody Zamawiającego, lecz pełni funkcję dyscyplinującą, zapewnienia zgodność realizacji z przepisami UE. Należy zauważyć, że ewentualne uchybienie (opóźnienie) w przedstawieniu dokumentów oczekiwanych przez Zamawiającego nie powinno skutkować naliczeniem nieproporcjonalnie wysokiej kary umownej na poziomie 15%, mimo że być może Wykonawca obiektywnie spełnia warunki określone w SWZ i umowie, ale w mało istotny sposób naruszył obowiązek stricte formalny. Zaproponowane zapisy pozostają w całkowitym oderwaniu od celu, w jakim wprowadzone zostały mechanizmy ograniczające dostęp wyrobów medycznych z Chińskiej Republiki Ludowej. Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez „15% całkowitej wartości zamówienia”? Czy chodzi o 15% wartości części zamówienia, której dotyczy dana umowa zawarta z wykonawcą na każdą z części? Skoro zamówienie zostało podzielone na części, a Wykonawca może ubiegać się o realizację jednej (lub kilku, ale nie wszystkich) z tych części, sformułowanie „całkowita wartość zamówienia” powinno odnosić się właśnie do wartości tej konkretnej części. W kontekście fragmentu: „Opłata zostanie naliczona za każdy przypadek naruszenia, niezależnie od tego, czy naruszenie dotyczyło podwykonawstwa, czy pochodzenia towarów/usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonej kary umownej na zasadach ogólnych” wskazujemy, że jak zostało wyżej „opłata” nie stanowi kary umownej. W związku z tym, brak jest podstaw prawnych do: - naliczania opłaty wielokrotnie („za każdy przypadek”), oraz - dochodzenia dodatkowego odszkodowania - ponad wartość tej opłaty na zasadach ogólnych, co mogłoby skutkować nielimitowaną odpowiedzialnością Wykonawcy, Powyższe tym bardziej uzasadnia usunięcie całego postanowienia z wzoru umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że stosownie do art. 2 ust. 1 lit. l) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych - IZM), pojęcie „zamówienie” oznacza zamówienia publiczne zdefiniowane w dyrektywie 2014/24/UE, koncesje zdefiniowane w dyrektywie 2014/23/UE oraz zamówienia na dostawy, roboty budowlane i usługi zdefiniowane w dyrektywie 2014/25/UE. Mając zaś na względzie przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 mającej tu zastosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65), przez „zamówienie publiczne” należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy co najmniej jednym wykonawcą a co najmniej jedną instytucją zamawiającą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług. W konsekwencji zwrot „15 % całkowitej wartości zamówienia” należy rozumieć jako 15% całkowitej wartości umowy zawartej przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 12 Uprzejmie prosimy o wykreślenie obowiązku dostarczenia karty gwarancyjnej albowiem gwarancja zostaje udzielona na podstawie zapisów umownych, co w świetle przepisów prawa cywilnego (art. 577 i n. KC) jest wystarczające do skutecznego ustalenia obowiązywania gwarancji. W przypadku nowoczesnego sprzętu medycznego coraz częściej nie stosuje się odrębnych „kart gwarancyjnych”, a warunki gwarancji wynikając z zapisów kontraktowych (w tym wypadku §6). Dodatkowo, zapisy karty gwarancyjnej mogłyby wprowadzać niepotrzebne sprzeczności lub wątpliwości co do interpretacji postanowień umownych. Zwracamy się zatem o nadanie punktowi 3) brzmienia: 3) wykaz punktów serwisowych, dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 13 3 ust. 2 pkt 8) W związku z punktem 8) dotyczącym instrukcji w języku polskim dotyczących magazynowania i przechowywania Towaru, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu. Prosimy o wskazanie, że obowiązek dostarczenia instrukcji dotyczy wyłącznie tych producentów, którzy wydają odrębne, pisemne instrukcje w tym zakresie „(o ile dotyczy)”. W przypadku braku odrębnych instrukcji od producenta, nie powinno być konieczne ich dostarczanie. Dlatego proponujemy brzmienie ww. zapisu: „8) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania Towaru, (o ile dotyczy)” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 14 14. §3 ust. 9 zd. 2 W celu przygotowania i prawidłowej wyceny oferty, uprzejmie prosimy o podanie przybliżonej liczby osób wskazanych przez Zamawiającego do przeszkolenia oraz szacunkowej liczby szkoleń, które mają zostać przeprowadzone. Informacje te są niezbędne do właściwego przygotowania szkolenia oraz oszacowania kosztów związanych z realizacją tego etapu zadania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pracownia TK: Lekarze opisujący na miejscu - 6 osób. Elektroradiolodzy - 10 osób. Lekarze czas szkolenia 50 godzin. Elektroradiolodzy czas szkolenia 100 godzin Pielęgniarki do kontrastu 5 osób, czas szkolenia 15 godzin Pracownia Rentgenodiagnostyki: Technicy elektroradiologii ( elektroradiolodzy) 10 osób Lekarze radiolodzy 2 osoby Pielęgniarka rentgenowska1 osoba Przychodnia technik 1 osoba czas szkolenia 20 godzin. Czas szkolenia lekarze radiolodzy 18 godzin Technicy elektroradiologii ( elektroradiolodzy) 30 godzin Blok operacyjny ramię c: Lekarze - 12 osób Instrumentariuszki - 14 osób. Czas szkolenia dla lekarzy 24 godziny

Pytanie nr 15 15. §4 ust. 8 Nie każda wada/usterka powinna być traktowana, jako przesłanka do odmowy odbioru. W szczególności drobne usterki estetyczne, które nie wpływają na bezpieczeństwo, funkcjonalność ani zgodność z kluczowymi parametrami technicznymi określonymi w SWZ, nie powinny skutkować automatycznym uznaniem przedmiotu Umowy za niezdatny do odbioru. W takich przypadkach bardziej adekwatnym i proporcjonalnym rozwiązaniem jest zobowiązanie Wykonawcy do ich niezwłocznego usunięcia w ramach uruchomionej gwarancji, bez wstrzymywania odbioru przedmiotu umowy. Prosimy w związku z powyższym o następującą mpodyfikację postanowienia: 8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został ukończony, tj. w szczególności, nie wykonano wszystkich prac instalacyjnych czy montażowych, Towary są niekompletne, nie posiadają wymaganego wyposażenia, dokumentacji, posiadają inne wady istotne uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z Towaru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przerwać odbiór wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ukończenia prac lub usunięcia wad lub dostarczenia Towarów wolnych od wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbiorowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 16 16. §4 ust. 9 Zaproponowane postanowienie wymaga modyfikacji, ponieważ wykonanie zastępcze oraz odstąpienie od umowy stanowią środki o charakterze wyjątkowym i powinny być stosowane jedynie w sytuacjach, w których Wykonawca pomimo realnej, dodatkowej szansy nie usunął stwierdzonych wad. Obowiązujące przepisy, w szczególności art. 480 KC, wskazują, że podstawowym trybem wykonania zastępczego jest tryb sądowy, a możliwość jego dokonania bez orzeczenia powinna być interpretowana zawężająco, jako wyjątek usprawiedliwiony szczególnymi okolicznościami. Z tego względu przed podjęciem tak daleko idących działań konieczne jest uprzednie wezwanie Wykonawcy w dodatkowym, wyraźnie wyznaczonym terminie. Takie wezwanie ma na celu nie tylko dochowanie utrwalonej praktyki kontraktowej, ale również zabezpieczenie interesu Zamawiającego, który w pierwszej kolejności powinien umożliwić Wykonawcy samodzielne usunięcie wad bez generowania dodatkowych kosztów i ryzyk. Analogicznie, także odstąpienie od umowy jest środkiem o charakterze nadzwyczajnym, prowadzącym do całkowitego unicestwienia stosunku prawnego, dlatego zgodnie z zasadą proporcjonalności i zasadą lojalności w realizacji kontraktów poprzedzać je powinno jednoznaczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości. Pochopne odstąpienie może prowadzić do zbędnego sporu, szkód finansowych po obydwu stronach, opóźnień w realizacji zamówienia oraz zachwiania równowagi kontraktowej. Jednocześnie, skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego wyklucza możliwość równoczesnego lub późniejszego odstąpienia od umowy z tej samej przyczyny, ponieważ byłoby to sprzeczne z zasadą pewności obrotu oraz prowadziłoby do nałożenia na Wykonawcę podwójnej sankcji za to samo naruszenie. Raz podjęta decyzja Zamawiającego co do sposobu usunięcia wady powinna determinować dopuszczalny dalszy zakres jego działań. Uwzględniając powyższe oraz wcześniejsze wyjaśnienia prosimy o następująca modyfikację postanowienia: 9. Jeżeli Wykonawca nie usunie istotnych wad utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy w terminie określonym w protokole odbioru, Zamawiający ma prawo po wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego terminu minimum 5 dni roboczych zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, przez co rozumie się również pokrycie kosztu usunięcia wady z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, albo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął określony w wezwaniu dodatkowym na usunięcie wad. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 17 17. §4 ust. 10 Nie każda wada ma ten sam ciężar i powinna wywoływać takie same skutki prawne. Wady można podzielić na: wady możliwe do usunięcia, wady niemożliwe do usunięcia, ale nie wpływające na możliwość korzystania z przedmiotu umowy, czy wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Tylko ta ostatnia kategoria powinna uzasadniać odstąpienie od umowy. Nie jest dopuszczalne, aby Zamawiający mógł jednocześnie korzystać z wykonania zastępczego i zachowywać prawo do odstąpienia od umowy z powołaniem się na te same okoliczności. Wykonanie zastępcze prowadzi bowiem do usunięcia wad poprzez działania osoby trzeciej, a zatem do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z wymaganiami (przy czym to Zamawiający wskazuje podmiot trzeci). Przed odstąpieniem od umowy, jak zostało wskazane wcześniej, Wykonawca powinien zostać uprzednio wezwany do wykonania zobowiązania w dodatkowym terminie. Wobec powyższego w celu uporządkowania zapisu i przywrócenia równowagi kontraktowej stron, proponujemy następującą zmianę postanowienia: 10. Jeżeli w toku czynności odbioru Towaru zostaną stwierdzone wady lub brak realizacji przez Wykonawcę innych zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, niezależnie od uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z przepisów ogólnych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając termin usunięcia wad i usterek nie krótszy niż 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie terminu może zlecić usuniecie zastępcze wad na koszt Wykonawcy autoryzowanemu serwisowi producenta. b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, lecz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może odstąpić od czynności odbiorowych. Ponowne przystąpienie do czynności odbiorowych będzie miało miejsce po usunięciu przez Wykonawcę wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowiących zagrożenie użytkowania, po ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy w celu usunięcia wad odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie terminu może zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy autoryzowanemu serwisowi producenta. c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy obniżając odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy; b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w całości lub w części objętej wadą a w przypadku odmowy wykonania przez Wykonawcę - odstąpić od Umowy. Zamawiający wyznaczy w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, stosownie do okoliczności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 18 18. §4 ust.12 Zważywszy na wcześniejszą argumentację dot. odbioru bez zastrzeżeń - zwracamy się o następującą zmianę postanowienia: 12. Za dzień faktycznego odbioru uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru nie wykazującego istnienia wad lub usterek istotnych, przy czym w przypadku gdy Towar został przez Wykonawcę przedłożony do odbioru w terminie umownym, a termin wykonania upłynął w toku procedury odbiorowej, uznaje się, że dostawa Towaru nastąpiła w terminie określonym Umową, pod warunkiem, że podczas odbioru nie zostaną wykryte wady stanowiące przeszkodę w odbiorze Towaru, zaś w przeciwnym razie – wykrycia wad stanowiących przeszkodę w odbiorze – uznaje się, że Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostawą Towaru do dnia faktycznego odbioru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 19 19. §6 ust. 2 Stosownie do wcześniejszych uwag dotyczących gradacji wad i związanych z nimi uprawnień stron, wnosimy o modyfikację postanowienia w sposób zapewniający zachowanie zasady proporcjonalności oraz zgodności z charakterem świadczenia. W naszej ocenie obecne brzmienie klauzuli przyznaje Zamawiającemu uprawnienia o charakterze sankcyjnym, które mogą być realizowane niezależnie od stopnia wady, jej wpływu na funkcjonowanie przedmiotu umowy czy możliwości jej usunięcia. Takie rozwiązanie narusza równowagę kontraktową i nie koresponduje z powszechnie stosowaną w branży zasadą stopniowania wad oraz adekwatności środków naprawczych. Prosimy zatem o następującą modyfikację postanowienia: 2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający: 1) może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad nie krótszy niż 10 dni roboczych z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, zlecając ich usunięcie autoryzowanemu serwisowi producenta; 2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1) Zamawiający będzie uprawniony do dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad; w przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy, lub 3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 20 20. §6 ust. 4 Obowiązek rzetelnego odbioru wynika zarówno z Kodeksu cywilnego, jak i z praktyki zamówień publicznych, odbiór polega zaś na sprawdzeniu, czy wykonanie nastąpiło zgodnie z umową. Nie można więc stwierdzić, że Zamawiający „nie ma obowiązku” zbadania przedmiotu umowy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że ww. zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego przeprowadzenia określonych czynności weryfikacyjnych w trakcie odbioru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że ww. zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego przeprowadzenia określonych czynności weryfikacyjnych w trakcie odbioru. Ponadto Zamawiający potwierdza, że będzie dokonywał czynności weryfikacyjnych w trakcie odbioru, jednakże niezależnie od zakresu tej weryfikacji, nie ma ona wpływu na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z przedmiotowym postanowieniem projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 21 21. §6 ust. 5 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie lub zmianę ww. postanowienia w taki sposób, aby uwzględniona została zasada proporcjonalności oraz możliwość odmowy spełnienia żądania, jeżeli koszty przewyższają wartość przedmiotu umowy lub są rażąco niewspółmierne do skali wady. Taka modyfikacja pozwoli na utrzymanie ochrony interesów Zamawiającego, a jednocześnie wyeliminuje ryzyko nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy, niezależnie od realiów ekonomicznych danego przypadku. Proponujemy następującą zmianę ww. postanowienia: Wykonawca nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić zadośćuczynienia żądaniom Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że odmowa może nastąpić w przypadku, gdy koszty usunięcia wady są rażąco niewspółmierne do wartości przedmiotu umowy lub jego części, której wada dotyczy. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności wyłącznie poprzez zaproponowanie obniżenia wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Umowy. Nie pozbawia to jednak, wskazanego w ustępach poprzedzających, uprawnienia Zamawiającego do obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Umowy lub dokonywania ich usunięcia przez Wykonawcę w sposób naruszający uzasadniony interes Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 22 22. §6 ust. 7 Wskazujemy, że przepisy kodeksowe ustanawiają zasadę odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadzie winy, przy czym dłużnik może zwolnić się z tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Przepis ten nie wprowadza zamkniętego katalogu przesłanek egzoneracyjnych. Przeciwnie, ustawodawca posługuje się klauzulą generalną, umożliwiającą uwzględnienie wszelkich okoliczności niezależnych od dłużnika. Tymczasem projektowane postanowienie w sposób sztuczny i nieuzasadniony zamyka katalog okoliczności wyłączających odpowiedzialność jedynie do siły wyższej oraz zawinionego działania Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Taka konstrukcja ogranicza ustawowe prawo Wykonawcy do wykazania innych, obiektywnych przyczyn wyłączających jego odpowiedzialność, co stanowi naruszenie zasady swobody umów w zakresie, w jakim nie dopuszcza ona modyfikacji sprzecznych z istotą ustawowego reżimu odpowiedzialności kontraktowej. Również orzecznictwo sądów powszechnych oraz SN jednoznacznie wskazuje, że dłużnik może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże jakąkolwiek okoliczność niezależną od niego, która spowodowała nienależyte wykonanie zobowiązania. Katalog okoliczności egzoneracyjnych jest otwarty, a jego zamknięcie w umowie byłoby niezgodne z naturą stosunku zobowiązaniowego. Utrzymanie w umowie takiego postanowienia prowadziłoby do nieproporcjonalnego obciążenia Wykonawcy ryzykiem kontraktowym, nieadekwatnym do regulacji ustawowych. Stąd prosimy o następująca modyfikację zapisu: 6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w razie udowodnienia, że wada została spowodowana z przyczyn od nie niezależnych w szczególności tych, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Dowód wystąpienia tych okoliczności obciąża Wykonawcę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 23 23. §6 ust. 20 a) Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów. b) Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. a) Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Ad. b) Zamawiający potwierdza, iż gwarancja na lampę RTG upływa ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.

Pytanie nr 24 24. §6 ust. 21 Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Biorąc pod uwagę skomplikowany proces dostawy i instalacji urządzenia, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 25 25. §6 ust. 22 Proponowane postanowienie, zgodnie z którym w przypadku trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia wady w tym samym Towarze w okresie roku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, należy uznać za całkowicie nieproporcjonalne oraz sprzeczne z utrwalonymi praktykami w branży urządzeń medycznych. Zapis ten wykracza poza standardy rynkowe dotyczące realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w odniesieniu do wysoce specjalistycznego sprzętu medycznego, dla którego dąży się przede wszystkim do zapewnienia ciągłości pracy urządzenia oraz stabilności eksploatacji, a nie do zrywania stosunku umownego. W praktyce branżowej, w przypadku trzeciej awarii tego samego elementu, modułu lub części, uznaje się, że wykonawca (gwarant) jest zobowiązany do wymiany wadliwego komponentu na nowy, co skutecznie przywraca pełną funkcjonalność urządzenia i zapewnia prawidłowe wykonanie zobowiązania. Rozwiązanie polegające na umożliwieniu Zamawiającemu odstąpienia od umowy już na tym etapie pozostawałoby w sprzeczności z ideą gwarancji w odniesieniu do sprzętu medycznego, gdzie kluczowe znaczenie ma zapewnienie ciągłości użytkowania i minimalizowanie zakłóceń pracy placówki medycznej. Co istotne, gwarancja/rękojmia ma charakter naprawczy i jej celem jest doprowadzenie urządzenia do stanu zgodnego z umową, a nie generowanie podstaw do rozwiązania stosunku umownego pomimo istnienia realnej możliwości skutecznej naprawy poprzez wymianę wadliwego komponentu. Tym samym omawiany zapis wprowadza sankcję rażąco nieadekwatną do charakteru naruszenia i nie znajduje uzasadnienia w przyjętych standardach obsługi serwisowej. Z tych względów wnosimy o wykreślenie postanowienia. Pozostawienie zapisu wiąże się dla Wykonawcy z niespotykanym w zasadzie na rynku ryzykiem finansowym oraz pozostaje całkowicie nieproporcjonalne do skali ewentualnej nieprawidłowości warunkującej odstąpienie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 26 26. §6 ust. 26 Wnosimy o wykreślenie fragmentu „lub utrudniałyby”, jako że zapewnienie dostępu do opcji umożliwiających serwisowanie sprzętu medycznego w należyty sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego, a trudne jest przewidzenie czy i ewentualnie jakie opcje fakultatywne w odległym czasowo momencie zakończenia gwarancji producent może wprowadzić do swojego oprogramowania. Ponadto, wskazujemy, że nie jest możliwe zagwarantowanie na obecnym etapie nieograniczonego dostępu do opcji serwisowych i naprawy sprzętu, w szczególności w zakresie aktualizacji oprogramowania, które stanowią oddzielny produkt. Brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej, która zobowiązywałaby producenta do udostępniania w nieograniczony sposób wytworów swojej własności intelektualnej. Pozostawienie wskazanego postanowienia w obecnym brzmieniu może również ograniczyć konkurencyjność postępowania, gdyż uniemożliwia ono złożenie ofert podmiotom nieposiadającym dostępu do wszystkich kodów serwisowych producenta. Wskazujemy ponadto, że przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyrobu a nie jego serwis, tym samym wskazany wymóg jest sprzeczny z tym przedmiotem oraz jakimikolwiek standardami rynkowymi i nie powinien być uwzględniony w niniejszym przetargu. W konsekwencji prosimy o następującą zmianę postanowienia: "Wykonawca zobowiązuje się, że Towar po upływie okresu gwarancji będzie pozbawiony blokad i innych podobnych zabezpieczeń w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawy Towaru przez dowolny podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji udostępni Zamawiającemu kody serwisowe lub odblokuje towar umożliwiając dostęp do opcji serwisowych i naprawy towaru. " Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 27 27. §8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia Par.8 Ust. 3 na następujące: Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie mógł żądać sprawozdań z realizacji Zamówienia zgodnie z zasadą DNSH, a także o ile będzie to obiektywnie uzasadnione przeprowadzać kontrole realizacji zasady DNSH w tym również w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, z poszanowaniem zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 28 28. §8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi w Par. 8 ust. 4 zgodę na zmianę terminu z 7 na 14 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 29 29. §8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi w Par. 8 ust. 5 zgodę na zmianę terminu z 7 na 14 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 30 30. §9 ust. 2 Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Dodatkowo wskazujemy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania kar rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie przewidzianym we wzorze Umowy jest sprzeczne z celem i istotą tego postanowienia. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 31 31. §9 ust. 4 Prosimy o usunięcie postanowienia projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 32 32. §8 ust. 4 i 5 Prosimy o zmianę w ww. postanowieniach terminu z „7 dni” na „14 dni roboczych” co pozostaje uzasadnione charakterem obowiązków, których dotyczą wskazane postanowienia. Przekazanie informacji, dokumentów, sprawozdań do kontroli w zakresie zgodności z zasadą DNSH wymaga zaangażowania odpowiednich osób merytorycznych, działów technicznych, jakościowych, zgodności (compliance), często również podmiotów zewnętrznych. Realny czas potrzebny na zgromadzenie, weryfikację oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do spełnienia żądania Zamawiającego zależy zatem od funkcjonowania tych jednostek i ich dostępności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 33 33. §10 ust. 3 Stosownie do wcześniejszych uwag prosimy o następującą modyfikację zapisu: 2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po podpisaniu przez obie Strony Umowy protokołu odbioru nie wykazującego istnienia wad istotnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 34 34. §11 ust. 7 i 8 Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia umownego dotyczącego odpowiedzialności za szkody, o jakich mowa w ww. postanowieniu, w taki sposób, aby zapis odnosił się do zasad ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 471 i nast. k.c. Przyjęcie odpowiedzialności na zasadach ogólnych pozwala na zachowanie proporcjonalności i równości stron umowy. Dotychczasowe postanowienia mogą w nieproporcjonalny sposób obciążać Wykonawcę, nakładając na niego odpowiedzialność wykraczającą poza ogólne ramy prawa cywilnego, prowadząc do nadmiernego ryzyka. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych jest standardowym i powszechnie stosowanym mechanizmem w obrocie gospodarczym, zapewnia wystarczające zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Jednocześnie proponowana zmiana eliminuje ryzyko nadmiernej odpowiedzialności, w szczególności za szkody niezależne od działań Wykonawcy. Mając powyższe na uwadze, prosimy o modyfikację: 7. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie będzie naruszało jakichkolwiek praw własności intelektualnych osób trzecich. W przeciwnym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia na zasadach ogólnych szkód związanych z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego. 8. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego, zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej do licencji udzielonych w ramach Umowy Zamawiającemu przez producentów dostarczonego Oprogramowania, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym na zasadach ogólnych wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o takim roszczeniu, w terminie umożliwiającym Wykonawcy podjęcie działań obronnych. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 35 35. §11a ust. 2 Jak wcześniej – prosimy o następującą modyfikację: 20. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego, zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej do licencji udzielonych w ramach Umowy Zamawiającemu przez producentów dostarczonego oprogramowania, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym na zasadach ogólnych wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o takim roszczeniu, w terminie umożliwiającym Wykonawcy podjęcie działań obronnych. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 36 36. §15 ust. 2 Obecne brzmienie postanowienia przewidującego możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym nie przewiduje uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń lub wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Tak ukształtowany zapis przyznaje Zamawiającemu jednostronne prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez umożliwienia Wykonawcy podjęcia działań naprawczych. W praktyce może to prowadzić do odstąpienia w sytuacjach, w których przyczyna uchybień ma charakter przejściowy lub możliwy do niezwłocznego usunięcia. W ocenie Wykonawcy, zgodnie z zasadami lojalnej współpracy stron, przed skorzystaniem z tak daleko idącego uprawnienia, Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień. Wyznaczenie dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń pozwoli Wykonawcy podjąć działania naprawcze i kontynuować realizację umowy, a tym samym uniknąć przedwczesnego rozwiązania umowy i negatywnych konsekwencji dla obydwu stron. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zdania ostatniego do ust. 1: Przed odstąpieniem od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) – 6) Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia naruszeń i wyznaczy mu dodatkowy odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dni roboczych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 37 37. §15 ust. 3 Prosimy o potwierdzenie, że zapis ww. §15 ust. 3 nie dotyczy sytuacji, w której do cofnięcia dotacji, jej pomniejszenia lub opóźnienia dojdzie z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotu zależnego od Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie §15 ust. 3 nie dotyczy sytuacji, gdy do cofnięcia dotacji dojdzie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 38 Dotyczy – Załącznik nr 11.3, zadanie nr 3 Pytanie nr 1 – pkt 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w menu obsługowe wywoływane za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego umieszczonego na froncie konsoli kamery. Głowica kamery wyposażona w cztery przyciski, z których trzy mogą być dowolnie programowane m.in. do wykonywania balansu bieli, nagrywania, zmiany powiększenia (zoom'u cyfrowego) lub przełączania trybów obrazu. Czwarty przycisk obsługuje funkcję automatycznego ustawiania ostrości- Autofocus. Parametry te przewyższają określone w pkt 9, co wpłynie na podniesienie komfortu użytkowania opisanego produktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 39 Pytanie nr 2 – pkt 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w 2 wyjścia wideo HDMI (3840 x 2160p, 50/60 Hz). Złącze HDMI zapewnia wysoką jakość przesyłanego obrazu, a jednocześnie jest rozwiązaniem bardziej uniwersalnym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolumnę endoskopowa 4K wyposażoną w 2 wyjścia wideo HDMI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40 Pytanie nr 3 – pkt 24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w funkcję automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED, funkcja obsługiwana za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego na froncie konsoli źródła światła LED. Proponowane rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowania zestawu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 41 Pytanie nr 4 – pkt. 25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w insuflator obsługiwany za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego na froncie urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający modyfikuje treść SWZ pkt 25: Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery lub obsługiwany za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego na froncie urządzenia. Ponadto w tym punkcie Zamawiający zmienia wartość parametru w kolumnie „Parametr Wymagany” z „Tak” na „Nie”

Pytanie nr 42 Pytanie nr 5 – pkt. 30. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od określonego w pkt 30 parametru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 43 Pytanie nr 6 – pkt. 31. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od określonego w pkt 31 parametru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 44 Pytanie nr 7 – pkt. 34. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w funkcję wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie konsoli źródła światła LED. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 45 Pytanie nr 8 – pkt. 35. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w funkcję wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO₂ oferowanego insuflatora na wbudowanym kolorowym ekranie dotykowym na froncie urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający modyfikuje treść SWZ pkt 35: Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora.

Pytanie nr 46 Pytanie nr 9 – pkt. 37. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K niewyposażonej w funkcję importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive. Funkcja ta nie wpływa na zastosowanie kliniczne urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolumnę endoskopowa 4K niewyposażoną w funkcję importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive. Ponadto Zamawiający w pkt 37 zmienia wartość parametru w kolumnie „Parametr Wymagany” z „Tak” na „Nie” W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47 Pytanie nr 10 – pkt. 44. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w głowicę kamery umożliwiającą obrazowanie w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) o wadze 240g. Różnica 30g jest nieodczuwalna i nie wpływa znacząco na kliniczne zastosowanie oferowanej głowicy kamery. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza głowicę kamery o wadze max. 240g W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ: Waga głowicy kamery max. 240g

Pytanie nr 48 Pytanie nr 11 – pkt. 51. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w źródło światła LED obsługiwane za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego na froncie konsoli źródła światła. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 49 Pytanie nr 12 – pkt. 59. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w wyświetlacz numeryczny wartości ustawionego oraz aktualnego ciśnienia insuflacji CO₂. Proponowane rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowania insuflatora. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolumnę endoskopowa 4K wyposażoną w wyświetlacz numeryczny wartości ustawionego oraz aktualnego ciśnienia insuflacji CO₂. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w ten sposób, że pkt 59 otrzymuje następującą treść: Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 lub wyświetlacz numeryczny wartości ustawionego oraz aktualnego ciśnienia insuflacji CO₂.

Pytanie nr 50 Pytanie nr 13 – pkt. 60. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w wyświetlacz numeryczny wartości ustawionego oraz aktualnego przepływu CO₂. Proponowane rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowania insuflatora. Zamawiający modyfikuje treść SWZ w ten sposób, że pkt 60 otrzymuje następującą treść: Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 lub w wyświetlacz numeryczny wartości ustawionego oraz aktualnego przepływu CO₂. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolumnę endoskopowa 4K wyposażoną w wyświetlacz numeryczny wartości ustawionego oraz aktualnego przepływu CO₂. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 51 Pytanie nr 14 – pkt. 63. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w insuflator z funkcją odymiania, lecz bez funkcji nawilżania CO₂ z wykorzystaniem dedykowanych drenów. Oferowane urządzenie, pozbawione systemu nawilżania, jest mniej skomplikowane w obsłudze i konserwacji, co ułatwia jego przyszłą eksploatację. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 52 Pytanie nr 15 – pkt. 64. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w insuflator bez możliwości przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę CO₂ o objętości min. 1 litra. W oferowanym urządzeniu wskaźnik zużycia gazu w butli wyświetlany na ekranie umożliwia szybką reakcję i utrzymanie ciągłości pracy urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający modyfikuje treść SWZ pkt 64: Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra lub wyposażenie urządzenia we wskaźnik zużycia gazu w butli wyświetlany na ekranie umożliwiający szybką reakcję i utrzymanie ciągłości pracy urządzenia. Ponadto w tym punkcie Zamawiający zmienia wartość parametru w kolumnie „Parametr Wymagany” z „Tak” na „Nie”.

Pytanie nr 53 Pytanie nr 16 – pkt. 65. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w insuflator obsługiwany za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego na froncie urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający modyfikuje treść SWZ pkt 65: Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. Zamawiający dopuszcza insuflator obsługiwany za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego na froncie urządzenia. Ponadto w tym punkcie Zamawiający zmienia wartość parametru w kolumnie „Parametr Wymagany” z „Tak” na „Nie”

Pytanie nr 54 Pytanie nr 17 – pkt. 72. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w multidziedzinową pompę rolkową z regulacją prędkości płukania w zakresie 100 – 1300 ml/min w procedurach z kontrolą przepływu. Proponowane rozwiązanie w pełni pokrywa zakres potrzebny do wykonywania większości zabiegów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 55 Pytanie nr 18 – pkt. 74. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w multidziedzinową pompę rolkową z wyświetlaniem ciśnienia płukania w formie cyfrowej na ekranie dotykowym. Proponowane rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowania pompy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolumnę endoskopowa 4K wyposażoną w multidziedzinową pompę rolkową z wyświetlaniem ciśnienia płukania w formie cyfrowej na ekranie dotykowym. Pytanie nr 56 Pytanie nr 19 – pkt. 75. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w multidziedzinową pompę rolkową z wyświetlaniem prędkości płukania w formie cyfrowej na ekranie dotykowym. Proponowane rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowania pompy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolumnę endoskopowa 4K wyposażoną w multidziedzinową pompę rolkową z wyświetlaniem prędkości płukania w formie cyfrowej na ekranie dotykowym Pytanie nr 57 Pytanie nr 20 – pkt. 76. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny endoskopowej 4K wyposażonej w multidziedzinową pompę rolkową z wyświetlaniem prędkości odsysania w formie cyfrowej na ekranie dotykowym. Proponowane rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowania pompy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolumnę endoskopowa 4K wyposażoną w multidziedzinową pompę rolkową z wyświetlaniem prędkości odsysania w formie cyfrowej na ekranie dotykowym Pytanie nr 58 1. Dot. Zadanie nr 3 - Kolumna endoskopowa 4K, pkt 13 Czy Zamawiający dopuści zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery 4K ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterownika kamery umożliwiającego obrazowanie fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery 4K, pod warunkiem że rozwiązanie to jest w pełni kompatybilne z oferowanym torem wizyjnym, nie ogranicza funkcjonalności pracy w trybie światła białego oraz nie powoduje dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ. Pytanie nr 59 Dotyczy zadania 2, 3, 4 i 12 1. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika w tym uszkodzeń mechanicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika w tym uszkodzeń mechanicznych Pytanie nr 60 2. Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar za nieterminową naprawę/ wymianę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Usunięcie wady i możliwość korzystania z dostarczonego Towaru jest zasadniczym sposobem wykonania umowy, a sytuacje, w której Zamawiający nie może korzystać z zamówionego Towaru powinny być wyjątkiem, w szczególności, korzystanie z rozwiązania zastępczego nie powinno stać się normą, zwłaszcza, że konieczność przejścia na rozwiązanie zastępcze każdorazowo dezorganizuje udzielanie świadczeń medycznych przez Zamawiającego. W konsekwencji Zamawiający uważa, że kara umowna powinna motywować wykonawcę do usunięcia wady Towaru także w przypadku, gdy dostarczone zostało rozwiązanie zastępcze, tak by wady usuwane były co do zasady w przewidzianych umową terminach. W związku z powyższym Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień SWZ. Pytanie nr 61 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji nie starszym niż 2024? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie Pakietu 2, 3, 4 i 12 (Załącznik nr 11.2, Załącznik nr 11.3, Załącznik nr 11.4 i Załącznik nr 11.12) w następujący sposób:: Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe – fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż w 2024 r. Pytanie nr 62 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia (wózek aparaturowy wraz elementami, stojak mobilny wraz z akcesoriami oraz pokrywa tacy drucianej, mata silikonowa, akcesoria lampy operacyjnej), które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia (wózek aparaturowy wraz elementami, stojak mobilny wraz z akcesoriami oraz pokrywa tacy drucianej, mata silikonowa, akcesoria lampy operacyjnej), które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23%. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: W załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, przypis nr 2 otrzymuje następującą treść: „2 Wykonawca wypełnia pozycje odnoszące się do części zamówienia, na których wykonanie składa ofertę. Pozostałe pozycje należy przekreślić. Wypełnienie danej pozycji oznacza, że Wykonawca składa ofertę na wykonanie części zamówienia, do której dana pozycja się odnosi. W przypadku, gdy Wykonawca stosuje różne stawki podatku VAT, dla poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia, jeżeli zgodnie z przepisami prawa należy te składowe odrębnie określić – należy, oprócz łącznej ceny, zastosowanych stawek podatku VAT i kwoty brutto dla tej ceny, odrębnie wskazać łączną kwotę podlegającą opodatkowaniu daną stawką podatku VAT, stawkę podatku i kwotę brutto.” Pytanie nr 63 5. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wykonania napraw w siedzibie Zamawiającego z uwagi na fakt, że w siedzibie Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności związane z konserwacją i przeglądem technicznym sprzętu, a naprawy wykonywane są poprzez wymianę w centrum serwisowym producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projektowane postanowienia umowy przewidują możliwość dokonywania naprawy/przeglądu w siedzibie Wykonawcy, jeżeli naprawa nie może być przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego – np. dla Pakietu nr 2 - §6 ust. 23. Pytanie nr 64 6. Dotyczy Projektowane postanowienia umowy zał. 12. 2, 12.312. 4 i 12.12 § 8 ust. 2-6. W związku z treścią postanowień dotyczących realizacji zasady DNSH uprzejmie zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od obowiązku sporządzania sprawozdań oraz przeprowadzania kontroli w przypadkach, w których przedmiot zamówienia – będący specjalistycznym sprzętem medycznym przeznaczonym do użytkowania na salach operacyjnych – z uwagi na swój charakter nie wywiera wpływu na emisję gazów cieplarnianych, nie oddziałuje na środowisko w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia (UE) 2020/852 oraz nie podlega klasyfikacji energetycznej. W obecnym brzmieniu wskazane postanowienia mają charakter ogólny, podczas gdy obowiązki w zakresie szczegółowej sprawozdawczości i kontroli mogą być w tym przypadku niemożliwe do zastosowania lub nieproporcjonalne. Może to prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności określonej w art. 16 pkt 1 i 3 Pzp, zgodnie z którą wymagania powinny pozostawać w związku z przedmiotem zamówienia i być adekwatne do jego specyfiki. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający rozważa wprowadzenie zastrzeżenia, że obowiązki wynikające z zasady DNSH mają zastosowanie jedynie „o ile dotyczą” danego rodzaju dostawy, co pozwoli na ich właściwe, praktyczne i proporcjonalne stosowanie, oraz dodanie do w/w § adnotacji – „jeśli dotyczy”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza odstąpienia od zobowiązań w zakresie sprawozdań i poddania się kontroli w zakresie realizacji zasady DNSH. Osobną kwestią jest to, że w konkretnym przypadku wykonanie przedmiotu umowy, w tym użyte procesy i technologie wytwarzania Towarów mogą być dla realizacji zasady DNSH obojętne. W takim przypadku dokonywanie sprawozdań i kontroli będzie bezprzedmiotowe, co Wykonawca, w wykonaniu zobowiązań określonych w §8 wykaże. Pytanie nr 65 7. Dotyczy Projektowane postanowienia umowy zał. 12. 2, 12.312. 4 i 12.12 § 9 ust. 1 pkt 7, 8, 9 W związku z pytaniem nr 6 zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kar w w/w punktach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację SWZ. Pytanie nr 66 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach akcesoriów oferowanego lasera Zamawiający wymaga dostarczenia systemu do zabiegów ablacji guzów nerki UTUC z użyciem oferowanego lasera thulowo światłowodowego. Wymagany system wyposażony w moduł kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem wizyjnym IMAGE1 S (kompatybilność potwierdzona dokumentami producenta posiadanego przez szpital systemu), rozszerzający funkcjonalność o możliwość podłączenia endoskopu giętkiego wykorzystującego min. 4 różne opcje wzmocnienia obrazu z czego min. 1 opcja wzmocnienia wykorzystująca cyfrowe odfiltrowanie/redukcję koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia systemu do zabiegów UTUC oraz ablacji guzów nerki z użyciem oferowanego lasera thulowego światłowodowego, wyposażonego w moduł kompatybilny z posiadanym systemem wizyjnym IMAGE1 S, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pytaniu. Uzasadnienie: Zapewnienie pełnej kompatybilności z istniejącym torem wizyjnym oraz możliwość pracy z endoskopami giętkimi i trybami wzmocnień obrazu jest niezbędne dla zachowania ciągłości klinicznej i optymalnej funkcjonalności systemu w warunkach szpitala. Pytanie nr 67 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach akcesoriów oferowanego lasera Zamawiający wymaga dostarczenia narzędzia z układem optycznym o kącie patrzenia 6st., długości min. 43 cm, średnicy końca dystalnego 8Fr oraz płaszczem o średnicy 9,5Fr rozszerzającym się jednostopniowo do 12Fr, pozwalającego na wprowadzenie włókna laserowego poprzez montowany na szybkozłącze pojedynczy port instrumentowy w trakcie zabiegów w obrębie moczowodu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia narzędzia o parametrach wskazanych w pytaniu, przeznaczonego do zabiegów w obrębie moczowodu, umożliwiającego wprowadzenie włókna laserowego poprzez port instrumentowy montowany na szybkozłącze. Uzasadnienie: Parametry narzędzia odpowiadają wymaganej funkcjonalności klinicznej oraz zapewniają bezpieczne i skuteczne zastosowanie lasera thulowego w procedurach endoskopowych moczowodu. Pytanie nr 68 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach akcesoriów oferowanego lasera Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu narzędzi do minimalnie inwazyjnych zabiegów w obrębie nerki o max. średnicy zewnętrznej 9,5Fr w systemie otwartym pozwalającym na zapobieganie zwiększania ciśnienia w nerce. System wyposażony w układ optyczny o kącie patrzenia 6st., długości max. 24 cm, średnicy 7,5Fr z niezależnym kanałem irygacyjnym o śr. 3Fr oraz pozwalającym na wprowadzenie włókna laserowego kanałem roboczym o średnicy 2Fr proksymalnie zakończonym montowany na szybkozłącze pojedynczym portem instrumentowym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia zestawu narzędzi spełniającego parametry określone w pytaniu, w tym średnicę maksymalną 9,5 Fr, układ optyczny 6°, niezależny kanał irygacyjny 3 Fr oraz kanał roboczy umożliwiający wprowadzenie włókna laserowego. Uzasadnienie: Przedmiotowy zestaw narzędzi umożliwia prowadzenie minimalnie inwazyjnych zabiegów w obrębie nerki przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu ciśnienia wewnątrz układu kielichowo-miedniczkowego, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjenta i efektywności procedury. Pytanie nr 69 Zadanie nr 3 - Kolumna endoskopowa 4K 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń bez dodatkowych funkcji wymienionych w pozycjach? Poz. 25 Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery Poz. 35 Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego Poz. 64 Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra Poz. 65 Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń niewyposażonych w funkcjonalności wymienione w pozycjach 25, 35, 64 oraz 65. Uzasadnienie: Wskazane funkcjonalności stanowią elementy dodatkowe, niewpływające na możliwość prawidłowej realizacji procedur endoskopowych, a ich brak nie ogranicza podstawowej funkcjonalności oferowanego sprzętu. Pytanie nr 70 Dot. poz. 54 Czy Zamawiający dopuści obsługę insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy w języku polskim o przekątnej pozwalającej na ergonomiczną obsługę urządzenia. Wartość przekątnej zobrazowana w katalogach bez określenia konkretnej wartości liczbowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza obsługę insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy w języku polskim o przekątnej pozwalającej na ergonomiczną obsługę urządzenia. Zamawiający modyfikuje zapis SWZ: Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy z oprogramowaniem w języku polskim Pytanie nr 71 Zadanie nr 4, Lampa operacyjna, pkt 4 1. Każda czasza zawieszona na osobnym, obrotowym ramieniu centralnym. Każde ramię centralne wyposażone w ramię sprężynowe o nośności min. 20kg Zwracamy się z prośbą o podanie parametru długości ramion obrotowych dla obu czasz, głównej i satelitarnej. Jest to parametr kluczowy dla konstrukcji zawiesi lamp. Długość ramion musi być dostosowana do wielkości pomieszczenia, pola pracy oraz do innych elementów wyposażenia sali w celu ograniczenia kolizji. Zwracamy uwagę na fakt, że długość ramion dla dwóch czasz zawieszonych na wspólnej osi centralnej musi być różna aby umożliwić bezkolizyjny obrót obu ramion. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną w trzy ramiona. Długość ramion lamp 1050 mm i 900 mm oraz ramie dla monitora 1200 mm. Pytanie nr 72 Poniższe pytania dotyczą pakietu nr 1. 1. Pytanie do § 1 ust. 9 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację postanowienia? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa zostaje zawarta z dniem złożenia podpisania umowy przez ostatnią ze stron, a nie datę która zostanie wpisana w komparycji umowy. Zważywszy na powyższe prosimy o następującą modyfikację: „Za datę zawarcia umowy Strony zgodnie przyjmują datę wskazaną w komparycji niniejszej umowy Za dzień złożenia podpisu pod umową przez ostatnią ze Stron.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający przewiduje, że data wskazana w komparycji umowy będzie odzwierciedlała moment złożenia zgodnego oświadczenia woli stron. Pytanie nr 73 2. Pytanie do § 2 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyjaśni postawy prawne zastosowania środka IZM w postępowaniu? Rozporządzenia powołane w postanowieniach § 2 umowy dotyczą postępowań, których wartość przekracza 5 mln euro, w związku z powyższym wykonawca wnosi o uchylenie całego § 2 umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że stosownie do art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładające środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 (Dz.U.UE.L.2025.1197), środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ("środek IZM") w postaci wykluczenia ofert w rozumieniu art. 6 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/1031 złożonych przez wszystkich wykonawców pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej nakłada się we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Unii, których przedmiotem jest udzielanie zamówień na wyroby medyczne objęte kodami CPV od 33100000-1 do 33199000-1 określone w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002, o wartości szacunkowej co najmniej 5 000 000 EUR bez VAT. Jednocześnie, stosownie do art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego unijne instytucje zamawiające i podmioty zamawiające obliczają odpowiednie szacunkowe wartości zamówień zgodnie z art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE. Jak zaś wynika z art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65), w przypadku gdy proponowane nabycie podobnych dostaw może prowadzić do udzielenia zamówień w formie odrębnych części, przy stosowaniu art. 4 lit. b) i c) uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich tych części, zaś przypadku gdy łączna wartość części jest na poziomie lub powyżej progu określonego w art. 4, przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia. Uwzględniając powyższe uregulowania, a także fakt, iż zamówienia składające się na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” projekt KPOD.07.02-IP.10-001/24, udzielane są w częściach, Zamawiający zobowiązany był ustalić wartość szacunkową zamówienia z uwzględnieniem wartości wszystkich zamówień częściowych, których przedmiotem są wyroby medyczne objęte kodami CPV od 33100000-1 do 33199000-1 określone w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002. Innymi słowy, o zastosowaniu mechanizmu IZM zdecydowała nie tylko wartość przedmiotowego zamówienia, ale również wartości wszystkich pozostałych zamówień częściowych. Pytanie nr 74 3. Pytanie do § 5 ust. 2 - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający: 1) może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni uzasadniony technologicznie termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstąpi od umowy, przy czym prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wad istotnych, 2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą poniesionym przez Zamawiającego i udokumentowanym kosztom takiego zastępczego usunięcia wad; w przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy, lub 3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. Przy ustalaniu wartości, o jaką ma zostać obniżone wynagrodzenie Zamawiający będzie korzystał z opinii rzeczoznawcy wspólnie wybranego przez Strony.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 75 4. Pytanie do § 5 ust. 3 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „Dokonanie jakiegokolwiek odbioru przewidzianego w Umowie, lub nawet odbioru nieprzewidzianego wprost w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Zamawiającego, choćby chyba że w chwili wydania przedmiotu Umowy lub jego części, to jest w chwili dokonywania danego odbioru Zamawiający, wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 76 5. Pytanie do § 5 ust. 4 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „Niezależnie od obowiązków Zamawiającego związanych z odbiorami określonymi w Umowie, Zamawiający nie ma obowiązku zbadania przedmiotu Umowy lub jego części i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady są niezależne od tego czy Zamawiający dokonał, mógł czy też powinien dokonać badania przedmiotu Umowy lub jego części w chwili odbioru, jednak Zamawiający wady widoczne lub możliwe do stwierdzenia w chwili odbioru powinien zgłosić w terminie 14 dni od dnia odbioru. Tym samym Wykonawca w zakresie swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie może nigdy podnieść przeciw Zamawiającemu zarzutu lub uwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, poprzez wskazanie, że przedmiot Umowy lub jego część nie została właściwe sprawdzona i zbadana przez Zamawiającego podczas dokonywania odbiorów lub w jakimkolwiek innym czasie.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 77 6. Pytanie do § 5 ust. 5 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby chyba że wymagałoby to rażąco nadmiernych kosztów lub było bardzo utrudnione. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności wyłącznie poprzez zaproponowanie obniżenia wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Umowy chyba że naprawa wiązałaby się z pogorszeniem stanu rzeczy. Nie pozbawia to jednak, wskazanego w ustępach poprzedzających, uprawnienia Zamawiającego do obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Umowy lub dokonywania ich usunięcia przez Wykonawcę w sposób naruszający uzasadniony interes Zamawiającego.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 78 7. Pytanie do § 5 ust. 7 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyłącznie w razie wykazania udowodnienia, że wada została spowodowana wyłącznie wskutek przyczyn nietkwiących w rzeczy, w szczególności na skutek działania siły wyższej lub zawinionego zachowania Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Dowód wystąpienia tych okoliczności obciąża Wykonawcę.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 79 8. Pytanie do § 5 ust. 21 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia towaru zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy? Wykonawca wskazuje, że przedmiotem umowy jest dostawa aparatów, które instalowane są w pomieszczeniach indywidualnie do tych aparatów dostosowanych (w szczególności z uwagi na wymagania określone w projekcie osłon stałych), dostarczenie aparatu zastępczego wiązałoby się z koniecznością deinstalacji aparatu, instalacji aparatu zastępczego oraz dostosowania osłon pod aparat zastępczy (wraz z uzgodnieniami w sanepidzie). Realizacja tego obowiązku wiązałaby się z szeregiem utrudnień. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 80 9. Pytanie do § 5 ust. 22 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia względnie na jego modyfikację? „W przypadku wystąpienia trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia istotnej wady w tym samym Towarze w okresie roku rozumianego jako kolejnych 365 dni od pierwszego zgłoszenia wady dotyczącego tego Towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (wedle wyboru Zamawiającego w całości lub części), w terminie 30 dni od wystąpienia konieczności usunięcia trzeciej i każdej kolejnej istotnej wady w ciągu okresu wskazanego wyżej, chyba że wada jest nieistotna, albo Wykonawca zaoferował wymianę wadliwego elementu na nowy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 81 10. Pytanie do § 5 ust. 27 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ust. 27? Wykonawca wskazuje, że instytucja wydłużenia okresu rękojmi z przypadku wydłużenia okresu gwarancji nie została przewidziana przez polskiego Ustawodawcę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 82 11. Pytanie do § 9 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za zwłokę w dostarczeniu Towaru w terminie określonym w §3 ust. 1, w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego Towaru ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie tych wad, w wysokości 0,2% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdą rozpoczęty dzień zwłoki, 3) za zwłokę w Czasie reakcji na zgłoszenie usterki, o którym mowa w §6 ust. 12 i 13, w wysokości 0,02% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 4) za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych lub Czasie skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, o których mowa w §6 ust. 12 i 13, w wysokości 0,1% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 5) za zwłokę w Czasie reakcji dla Awarii Krytycznej, o którym mowa w §6 ust. 14, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 6) za zwłokę w Czasie reakcji dla Awarii, o którym mowa w §6 ust. 14, w wysokości 0,04% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 7) za zwłokę w Czasie reakcji dla Awarii Usterki, o którym mowa w §6 ust. 14, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 8) za zwłokę w Czasie naprawy dla Awarii Krytycznej, o którym mowa w §6 ust. 14, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 9) za zwłokę w Czasie naprawy dla Awarii, o którym mowa w §6 ust. 14, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 10) za zwłokę w Czasie naprawy dla Usterki, o którym mowa w §6 ust. 14, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 11) za każdy dzień niedostępności Towaru zastępczego w sytuacji i w okresie wskazanym w §6 ust. 21 z zastrzeżeniem §6 ust. 29, w wysokości 0,2 % wartości brutto Towaru zastępowanego, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 12) za każdy inny przypadek nienależytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy niż wskazany w pkt 3 do 11 powyżej, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek, 13) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu informacji lub dokumentów lub sprawozdań potwierdzających zgodność stosowanych technologii, procesów lub Towarów z zasadą DNSH, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 14) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu do kontroli wszystkich wskazanych w żądaniu miejsc stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 15) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadą DNSH, w wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego Wykonawca nie dostosuje sposobu realizacji przedmiotu umowy do zasady DNSH, w terminie określonym w wezwaniu, 16) za brak odnotowania w paszporcie technicznym urządzenia faktu naprawy, w wysokości 5.000,00 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 17) za brak zawiadomienia Zamawiającego o zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, oraz brak przekazania informacji o nowych podwykonawcach, w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 18) za każdy przypadek, gdy podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy, w wysokości 2.000,00 1.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 19) za odstąpienie/rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 30% 20% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy. 3.W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający niezależnie od przysługującej mu kary umownej z tytułów przewidzianych w umowie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych prawa cywilnego do wartości wynagrodzenia umownego otrzymanego przez Wykonawcę. 4.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 1, nawet niewymagalnego. 5.Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 30 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 6.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę szkoda Zamawiającego może polegać m.in. na utracie dofinansowania/dotacji udzielonego Zamawiającemu na realizację niniejszej umowy przez zewnętrzne podmioty finansujące.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 83 12. Pytanie do § 12 ust. 3 umowy - Załącznik nr 12.1 do SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie całego postanowienia ust. 3? Wykonawca wskazuje, że postanowienie zaproponowane przez Zamawiającego przenosi na Wykonawcę całe ryzyko zawarcia i wykonania umowy. Postanowienie jest rażącym przykładem naruszenia równowagi stron umowy oraz ekwiwalentności świadczeń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 84 13. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zostawienie istniejącego kabla zasilającego tomograf komputerowy jeżeli okaże się, że jego typ i przekrój jest wystarczający na potrzeby nowego aparatu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na zostawienie istniejącego kabla zasilającego tomograf komputerowy jeżeli okaże się, że jego typ i przekrój jest wystarczający na potrzeby nowego aparatu Pytanie nr 85 14. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wymiany stolarki antyradiacyjnej (drzwi RTG, okno RTG)? Jeśli tak prosimy o określenie ich wymiarów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wymiany stolarki antyradiacyjnej. Wymiary: Okno 80 cm x 120 cm; 2 mmPb Drzwi – min. 90 cm skrzydło Pytanie nr 86 15. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wymiany stolarki drzwiowej w pomieszczeniach towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, pomieszczenie przygotowania pacjenta, rejestracja)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wymiany stolarki drzwiowej w pomieszczeniach towarzyszących. Pytanie nr 87 16. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie istniejących kanałów kablowych jeśli posadowienie nowego aparatu TK na to pozwoli? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie istniejących kanałów kablowych jeśli posadowienie nowego aparatu TK na to pozwoli Pytanie nr 88 17. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga dostawy klimatyzatorów do pomieszczeń towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, pomieszczenie przygotowania pacjenta, rejestracja)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostawy klimatyzatorów do pomieszczeń towarzyszących. Pytanie nr 89 18. Dot. prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie aktualnego projektu osłon stałych pracowni TK. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Aktualny projekt osłon stałych w załączeniu do SWZ. Zamawiający modyfikuje treść SWZ : 111. Zamawiający załącza aktualny projekt osłon stałych jako załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik 11.1 do SWZ. Pytanie nr 90 19. Dot. prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie pomiarów wentylacji w pomieszczeniu TK. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wentylacja grawitacyjna. Protokół dotyczy pomieszczeń części budynku. Nie ma osobnego pomiaru wentylacji w pomieszczeniach TK. Pytanie nr 91 20. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga modernizacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej lub dostawy nowej centrali wentylacyjnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymagana jest modernizacja w zależności od stanu technicznego. Pytanie nr 92 21. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wymiany wykładziny w pomieszczeniach towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, pomieszczenie przygotowania pacjenta, rejestracja)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wymiany wykładziny w pomieszczeniach towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, pomieszczenie przygotowania pacjenta, rejestracja) Pytanie nr 93 22. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wymiany umywalek w pomieszczeniu TK i przygotowania pacjenta wraz z szafkami? Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania nowych fartuchów wokół umywalek z płytek lub wykładziny ściennej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wymiany umywalek w pomieszczeniu TK i przygotowania pacjenta wraz z szafkami. Zamawiający będzie wymagał wykonania nowych fartuchów wokół umywalek z płytek lub wykładziny ściennej. Pytanie nr 94 23. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wykonania sufitu podwieszanego w pomieszczeniu TK i w pomieszczeniach towarzyszących? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania sufitu podwieszanego w pomieszczeniu TK i w pomieszczeniach towarzyszących Pytanie nr 95 24. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wymiany lamp oświetleniowych w pomieszczeniu TK i pomieszczeniach towarzyszących? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wymiany lamp oświetleniowych w pomieszczeniu TK i pomieszczeniach towarzyszących Pytanie nr 96 25. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wykonania dodatkowych gniazd elektrycznych / LAN w pomieszczeniu TK i pomieszczeniach towarzyszących? Jeśli tak to prosimy o określenie odległości od najbliższego punktu dystrybucyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania dodatkowych gniazd elektrycznych / LAN w pomieszczeniu TK i pomieszczeniach towarzyszących? Odległości od najbliższego punktu dystrybucyjnego ok 10m. Pytanie nr 97 26. Dot. prac adaptacyjnych: Prosimy o określenie sposobu wykonania niezbędnego okablowania do instalowanego aparatu TK – czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie przewodów w korytach naściennych, czy wymaga wykonania bruzd w ścianie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania bruzd w ścianie, chyba że nie będzie możliwości technicznych. Pytanie nr 98 27. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga pomalowania pomieszczeń towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, pomieszczenie przygotowania pacjenta, rejestracja)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga pomalowania pomieszczeń towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, pomieszczenie przygotowania pacjenta, rejestracja) Pytanie nr 99 28. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wykonania prac remontowych w WC personelu? Jeśli tak to prosimy o określenie zakresu prac do wykonania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania prac remontowych w WC personelu. W zakres wchodzi wymiana armatury, WC, Prysznic na bazie istniejącego pomieszczenia (glazura, terakota), drzwi. Pytanie nr 100 29. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wymiany grzejników CO? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga wymiany grzejników CO Pytanie nr 101 30. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazów medycznych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji gazów medycznych. Pytanie nr 102 31. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga montażu odbojników na ścianach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga montażu odbojników na ścianach Pytanie nr 103 32. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający wymaga wymiany rolet okiennych w pomieszczeniach towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, rejestracja)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wymiany rolet okiennych w pomieszczeniach towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, rejestracja) Pytanie nr 104 33. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający dopuszcza montaż jednostek klimatyzacji na elewacji budynku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza montaż jednostek klimatyzacji na elewacji budynku. Pytanie nr 105 34. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją konstrukcyjną w obszarze instalacji aparatu TK? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją konstrukcyjną w obszarze instalacji aparatu TK Pytanie nr 106 35. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy zabudowy meblowej w pomieszczeniu badań i w pomieszczeniach towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, pomieszczenie przygotowania pacjenta, rejestracja)? Jeśli tak to prosimy o określenie rodzaju i ilości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostawy zabudowy meblowej w pomieszczeniu badań i w pomieszczeniach towarzyszących (sterownia, pokój opisowy, pomieszczenie przygotowania pacjenta, rejestracja). Pracownia RTG – Szafa, Szafki pod umywalki. Sterownia – Zestaw mebli (konsola dla technika, biurka na całej długości ściany w sterowni) Pokój opisowy – biurko, szafa 2 szt. Rejestracja – Zestaw mebli biurowych W kolorystyce uzgodnione przez Zamawiającego. Pytanie nr 107 36. Dot. prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy dodatkowego wyposażenia pomieszczenia przygotowania pacjenta (np. fotel do zakłuć, leżanka)? Jeśli tak to prosimy o określenie rodzaju i ilości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał dostawy dodatkowego wyposażenia pomieszczenia przygotowania pacjenta: • fotel do zakłuć 1 szt. • leżanka 1 szt. • szafka na leki 1 szt. W kolorystyce uzgodnione przez Zamawiającego. Pytanie nr 108 Pytanie nr 1: dot. pakietu nr 1 Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi licencjami lub kluczami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełny dostęp do funkcjonalności zaimplementowanych w urządzeniu i pozwalających w sposób nieograniczony na wykonywanie procedur serwisowych określonych przez producenta w dokumentacji technicznej i instrukcji urządzenia na potrzeby świadczenia usług serwisowych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze, m.in. takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia. Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować. Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz licencji lub kluczy serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu. W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających[1], w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”. Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów, licencji lub kluczy serwisowych oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia). Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że: „nabycie praw autorskich majątkowych do specyfikacji interfejsów nie prowadzi do wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić udzielenie w przyszłości zamówień innym wykonawcom niż dotychczasowemu”. Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie. Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe. W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych[2]. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”. Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi licencjami, kluczami i dostępami serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce. Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu danego producenta. Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego. Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy: Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § … ust. … jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności konieczności dokupienia kodów, licencji, kluczy serwisowych, których brak po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Nabywcy dostęp do opcji serwisowych lub realizację usług serwisowych sprzętu takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia, przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Nabywcę z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Nabywcy wszelkie kod, licencje lub klucze serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Nabywcy dostęp do wszelkich opcji serwisowych umożliwiających wykonywanie ww. usług serwisowych.. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany lub odnowienia ww. licencji, kluczy serwisowych lub kodów serwisowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi licencjami lub kluczami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełny dostęp do funkcjonalności zaimplementowanych w urządzeniu i pozwalających w sposób nieograniczony na wykonywanie procedur serwisowych określonych przez producenta w dokumentacji technicznej i instrukcji urządzenia na potrzeby świadczenia usług serwisowych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze, m.in. takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia. Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Analogiczne postanowienia znajduje się w §6 ust. 26 projektowanych postanowień umownych. Pytanie nr 109 Dot. zadania nr. 8, pozycja nr 2: Defibrylator 1 szt 1. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z komunikacją głosową z użytkownikiem w języku polskim oraz z opisami na panelu sterowania z powszechnie znanymi dla personelu medycznego piktogramami: AED, CHARGE, +, - ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do postępowania defibrylator z komunikacją głosową z użytkownikiem w języku polskim oraz z opisami na panelu sterowania z powszechnie znanymi dla personelu medycznego piktogramami: AED, CHARGE, +, - Pytanie nr 110 2. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z czasem ładowania do 4 godzin? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nr 111 3. pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator posiadający 23 poziomy defibrylacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nr 112 4. pkt. 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w trybie AED w aktualny protokół defibrylacji AED wyposażony w algorytm wykrywania arytmii do defibrylacji, bez wykrywania ruchów pacjenta? Algorytm ten można aktualizować w zależności od zmian PRC/ERC/AHA. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nr 113 5. pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z dostępem na hasło jawne, dostępne w instrukcji obsługi defibrylatora? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nr 114 6. pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG: x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4 (cm/mV) – ręczne; AUTO – automatyczne? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 115 7. pkt. 46. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w moduł odporny na niską perfuzję w technologii producenta bez pomiaru SpCO i SpMet, natomiast z możliwością monitorowania i pomiaru powrotu spontanicznego krążenia (ROSC) z zaoferowanego czujnika saturacji za pomocą wartości CQI? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nr 116 . pkt. 48. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w słupkowy wskaźnik perfuzji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do postępowania defibrylator wyposażony w słupkowy wskaźnik perfuzji Pytanie nr 117 9. pkt. 54. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiarowym oddechów od 0- 150 odd./min. z dokładnością pomiaru: 1. Dla awRR ≤ 60 odd./min. - ±1 odd./min. ; 2. Dla awRR od 61 do 150 odd./min, - ±2 odd./min.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 118 10. pkt. 59. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z wymaganym zakresem pomiaru tętna z dokładnością pomiaru +/- 3 uderzenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 119 11. pkt. 61. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z funkcją automatycznego opróżniania mankietu przy zbyt wysokim ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg ±3 mmHg dla dorosłych i dzieci oraz 147 mmHg ±3 mmHg dla noworodków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do postępowania defibrylator z funkcją automatycznego opróżniania mankietu przy zbyt wysokim ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg ±3 mmHg dla dorosłych i dzieci oraz 147 mmHg ±3 mmHg dla noworodków Pytanie nr 120 12. pkt. 69. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który posiada opcjonalnie łyżki wewnętrzne w 3 rozmiarach: 2,54 cm; 5,08 cm; 7,62 cm? Długości trzonu min. 12 cm dla każdego rozmiaru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do postępowania defibrylator, który posiada opcjonalnie łyżki wewnętrzne w 3 rozmiarach: 2,54 cm; 5,08 cm; 7,62 cm? Długości trzonu min. 12 cm dla każdego rozmiaru. W związku z tym Zamawiający modyfikuje SWZ. Pytanie nr 121 Pytanie nr 1 Pkt. 34 Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator, nieprzesłaniające światła kolimatora 0,1 mm CU 1,0 mm Al. + 0,1 mm Cu 1,0 mm Al. + 0,2 mm Cu Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu rtg z pediatrycznymi filtrami dodatkowymi wbudowanymi w kolimator i nieprzesłaniającymi światła kolimatora o następujących wartościach? 2, 0 mm Al. 1,0 mm Al. +0,1 mm Cu 1,0 mm Al. +0, mm Cu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu rtg z pediatrycznymi filtrami dodatkowymi wbudowanymi w kolimator i nieprzesłaniającymi światła kolimatora o następujących wartościach? 2, 0 mm Al. 1,0 mm Al. +0,1 mm Cu 1,0 mm Al. +0, mm Cu W związku z tym Zamawiający modyfikuje SWZ. Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator, nieprzesłaniające światła kolimatora 0,1 mm CU 1,0 mm Al. + 0,1 mm Cu 1,0 mm Al. + 0,2 mm Cu Lub 2, 0 mm Al. 1,0 mm Al. +0,1 mm Cu 1,0 mm Al. +0,2 mm Cu Pytanie nr 122 Pytanie nr 2 Pkt. 60 Waga detektora z akumulatorem ≤3,2kg TAK, podać Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu rtg z detektorem 43 x 43 cm o wadze 3,74 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu rtg z detektorem 43 x 43 cm o wadze 3,74 kg W związku z tym Zamawiający modyfikuje SWZ. Waga detektora z akumulatorem ≤3,8kg Pytanie nr 123 Dot. Zadanie nr 10 - Myjnia i szafa endoskopowa Szafa endoskopowa na 10 stanowisk z wentylacją Czy Zamawiający dopuści szafę o poniższej konfiguracji parametrów:  Szafa do przechowywania max 10 endoskopów  Szafa rejestrująca datę i godzinę załadowanego endoskopu, pozycję w której jest przechowywany  Przezroczyste drzwi ze szkła hartowanego  Dostęp przez czytnik TAG  Technologia RFID do identyfikacji endoskopu i operatora umieszczona na panelu czołowym  Wbudowana drukarka  Możliwość w pełni niezależnego systemu monitorowania  Szybkie sprawdzenie czasu magazynowania endoskopów  Monitorowanie temperatury i wilgotności wewnątrz szafy  Monitorowanie przepływu powietrza dla każdego kanału w każdym przechowywanym endoskopie  Możliwość kopiowania danych z i do niniejszej szafy  Możliwość wydruku etykiety ładowania i rozładowania endoskopu  Możliwość wydruku etykiety statusu przechowywania endoskopu na danym wieszaku  Możliwość zastosowania mat ociekowych  Możliwość walidacji urządzenia przez użytkownika  Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego przepływu powietrza w przypadku zablokowania filtra HEPA  Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego przepływu powietrza/ zablokowanego kanału przepływu strumienia świetlnego i stale wyświetlany czas przechowywania  Monitorowanie stanu filtra  Okres przechowywania do 31 dni kalendarzowych  Ciągła cyrkulacja powietrza filtrowanego filtrami HEPA do wszystkich kanałów endoskopowych  Min. 4 dodatkowe wieszaki do podparcia długich endoskopów  Szafa wyposażona w 4 koła, 4 nóżki, dźwignie zapadkowe oraz dźwignie do zmiany kierunku ruchu  Wymiary max.: szer. 1400 mm, gł. 770 mm, wys. 2000 mm  Waga max. 320 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści szafę o powyższych parametrach i wprowadza zmiany w Załączniku nr 11.10 do SWZ w zakresie tabeli nr 2 Szafa endoskopowa na 10 stanowisk z wentylacją, jak w załączniku do niniejszego pisma. Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Romuald Gacka

Załącznik 11.10

Treść zmian :

- Szafa endoskopowa na 10 stanowisk z wentylacją

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Typ urządzenia : Szafa endoskopowa na 10 stanowisk z wentylacją |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Oferent / Producent | TAK, Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | TAK, Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK, Podać |  |  |
|  | Szafa do przechowywania max 10 endoskopów | Tak |  | - |
|  | Szafa rejestrująca datę i godzinę załadowanego endoskopu, pozycję w której jest przechowywany | Tak |  | - |
|  | Przezroczyste drzwi ze szkła hartowanego | Tak |  | - |
|  | Dostęp przez czytnik TAG | Tak |  | - |
|  | Technologia RFID do identyfikacji endoskopu i operatora umieszczona na panelu czołowym | Tak |  | - |
|  | Wbudowana drukarka | Tak |  | - |
|  | Możliwość w pełni niezależnego systemu monitorowania | Tak |  | - |
|  | Szybkie sprawdzenie czasu magazynowania endoskopów | Tak |  | - |
|  | Monitorowanie temperatury i wilgotności wewnątrz szafy | Tak |  | - |
|  | Monitorowanie przepływu powietrza dla każdego kanału w każdym przechowywanym endoskopie | Tak |  | - |
|  | Możliwość kopiowania danych z i do niniejszej szafy | Tak |  | - |
|  | Możliwość wydruku etykiety ładowania i rozładowania endoskopu | Tak |  | - |
|  | Możliwość wydruku etykiety statusu przechowywania endoskopu na danym wieszaku | Tak |  | - |
|  | Możliwość zastosowania mat ociekowych | Tak |  | - |
|  | Możliwość walidacji urządzenia przez użytkownika | Tak |  | - |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego przepływu powietrza w przypadku zablokowania filtra HEPA | Tak |  | - |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego przepływu powietrza/ zablokowanego kanału przepływu strumienia świetlnego i stale wyświetlany czas przechowywania | Tak |  | - |
|  | - Monitorowanie stanu filtra | Tak |  | - |
|  | Okres przechowywania do 31 dni kalendarzowych | Tak |  | - |
|  | Ciągła cyrkulacja powietrza filtrowanego filtrami HEPA do wszystkich kanałów endoskopowych | Tak |  | - |
|  | Min. 4 dodatkowe wieszaki do podparcia długich endoskopów | Tak |  | - |
|  | Szafa wyposażona w 4 koła, 4 nóżki, dźwignie zapadkowe oraz dźwignie do zmiany kierunku ruchu | Tak |  | - |
|  | Wymiary max.: szer. 1400 mm, gł. 770 mm, wys. 2000 mm | Tak |  | - |
|  | Waga max. 320 kg | Tak |  | - |
|  | Szafa do przechowywania max 10 endoskopów | Tak |  | - |
|  | Szafa rejestrująca datę i godzinę załadowanego endoskopu, pozycję w której jest przechowywany | Tak |  | - |
|  | Przezroczyste drzwi ze szkła hartowanego | Tak |  | - |
|  | Dostęp przez czytnik TAG | Tak |  | - |
|  | Technologia RFID do identyfikacji endoskopu i operatora umieszczona na panelu czołowym | Tak |  | - |