Załącznik nr 11.11

Zadanie nr 11 - Aparat USG (z osprzętem).

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – Aparat USG (z osprzętem).”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 11 Zamawiający wymaga dostawy urządzenia wraz instalacją i uruchomieniem:

- Aparat USG (z osprzętem).

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD. | TAK Ilość skrętnych kół z blokadą: 4 |  | - |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | TAK |  | - |
|  | Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2023 roku. | TAK |  | - |
|  | Autoryzacja producenta ultrasonografu dla dostawcy na dystrybucję oraz serwis dostarczonego ultrasonografu. | TAK Min. 5 lat |  | - |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz motorową regulacją wysokości i fizyczną klawiaturą alfanumeryczną. | TAK Obrót o kąt: min. 60º (+/- 30 stopni) Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min.: 150 mm |  | Regulacja wysokości pulpitu: > 155 mm – 5 pkt. =155 mm – 0 pkt. |
|  | Tradycyjne lub cyfrowe suwaki TGC do regulacji wzmocnienia w zależności od głębokości obrazowania. | TAK |  | Typ suwaków TGC: Tradycyjne – 5 pkt Cyfrowe – 0 pkt |
|  | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania. Podać. | TAK max. 85 sekund |  | Czas uruchamiania: < 85 sek – 5 pkt = 85 sek – 0 pkt |
|  | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. | TAK, min. przekątna: 23” rozdzielczość min. 1920 x 1080 |  | Wielkość monitora: > 23’’ – 5 pkt = 23’’ – 0 pkt |
|  | Możliwość regulacji wielkości okna diagnostycznego. | TAK |  | - |
|  | Tryb StandBy (SLEEP) umożliwiający szybkie uruchomienie (wybudzenie) aparatu. | TAK Czas wybudzenia: max. 15 sek |  | Czas wybudzania: 15 sek – 5 pkt = 15 sek – 0 pkt |
|  | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu z regulacją pochylenia. | TAK Przekątna min. 12’’ rozdzielczość min. 1280 x 800 |  | Wielkość panelu: > 12’’ – 5 pkt = 12’’ – 0 pkt |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania. | TAK Min. 10 000 000 |  | Ilość kanałów: > 10 000 000 – 5 pkt = 10 000 000 – 0 pkt |
|  | Fizyczna ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych TX. | TAK Min. 192 |  | - |
|  | Możliwość programowania funkcji przypisanych do klawiszy funkcyjnych aparatu. | TAK Min. 10 programowalnych klawiszy |  | Ilość klawiszy: > 10 klawiszy – 5 pkt = 10 klawiszy – 0 pkt |
|  | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  | - |
|  | - System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK min. 14 bit ADC |  | - |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenie. | TAK min. 1-22 MHz |  | Zakres częstotliwości: > 22 MHz – 5 pkt = 1 - 22 MHz – 0 pkt |
|  | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode. | TAK min. 300 dB |  | Dynamika: > 300 dB – 5 pkt = 300 dB – 0 pkt |
|  | Bezpinowe złącza głowic. | TAK |  | - |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. Podać. | TAK min. 5 |  | - |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu B (obrazów/sekundę). | TAK Min. 2700 Hz |  | Częstotliwość 2D: > 2700 Hz – 5 pkt = 2700 Hz – 0 pkt |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę). | TAK Min. 500 Hz |  | Częstotliwość CF: > 500 Hz – 5 pkt = 500 Hz – 0 pkt |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu PW (obrazów/sekundę). | TAK Min. 280 Hz |  | Częstotliwość PW: > 280 Hz – 5 pkt = 280 Hz – 0 pkt |
|  | Zakres prędkości Color Doppler (CD). | TAK min. 4 m/s |  | Prędkość CF: > 4 m/s – 5 pkt = 4 m/s – 0 pkt |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PW). | TAK min. 7 m/s |  | Prędkość PW: > 7 m/s – 5 pkt = 7 m/s – 0 pkt |
|  | Zakres prędkości Doppler Ciągły (CW). | TAK min. 30 m/s |  | Prędkość CW: > 30 m/s – 5 pkt = 30 m/s – 0 pkt |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD). Podać. | TAK min. 18 kHz |  | - |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD). Podać. | TAK min. 30 kHz |  | - |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW). Podać. | TAK min. 75 kHz |  | - |
|  | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD). Podać. | TAK min. +/- 89 stopni |  | - |
|  | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). Podać. | TAK min. 0,2 - 25 mm |  | - |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu. | TAK min. 41 cm |  | Głębokość obrazowania: > 41 cm – 5 pkt = 41 cm – 0 pkt |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY). | TAK min. 60000 obrazów w trybie 2D |  | - |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D (B-mode), - M-mode, - Anatomiczny M-Mode, - Color Doppler (CD), - Power Doppler (PD), - Kierunkowy Power Doppler (DPD), - Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW), - Ciągły Doppler (CW), - Doppler Tkankowy (TDI), - TRIPLEX, - DUPLEX. - Tryb Fullscreen umożliwiający wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu. | TAK - min. 8 częstotliwości bazowych dla trybu B-Mode - min. 4 częstotliwości bazowe dla trybu CD - Podać. |  | - |
|  | Specjalny tryb obrazowania dedykowany do mikroprzepływów tzw. Mikrowaskularyzacja inny niż tryb Color i Power Doppler. | TAK |  | - |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu oraz trybów Dopplerowskich przy użyciu jednego przycisku. | TAK |  | - |
|  | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu. | TAK |  | - |
|  | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu. | TAK min. 5 stopni ustawień |  | - |
|  | Maksymalna ilość ognisk głowicy pracujących jednocześnie. | TAK min. 5 |  | - |
|  | Zoom dla obrazów na żywo. | TAK min. 20 krotny |  | Maksymalny zoom: > 20x – 5 pkt = 20x – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): - Piersi, - Naczyniowe, - Kardiologiczne, - Ortopedyczne, - Tarczycy, - Jąder - Położniczych, - Ginekologicznych, - Urologicznych, Jamy brzusznej. | TAK |  | - |
|  | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | TAK |  | - |
|  | Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości, obrysu. | TAK |  | - |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów z portami USB na przedniej ścianie aparatu. Możliwość nagrywania badań na żywo na PENDRIVE (pamięć USB). | TAK |  | - |
|  | Aparat ultrasonograficzny umożliwiający zapis badań na nośnikach typu PENDRIVE w trybie Real-Time Recording. | TAK |  | - |
|  | Wbudowany dysk twardy typu SSD. | TAK min. 1TB |  | - |
|  | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, TIFF, MPEG, AVI. | TAK |  | - |
|  | Wyjście (output) sygnałów: HDMI, VGA. | TAK |  | - |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  | - |
|  | Porty USB w standardzie 3.0. | TAK Min. 4 |  | - |
|  | Głowica liniowa dedykowana do badań małych narządów, układu mięśniowo szkieletowego, piersi wykonaną w technologii monokryształu tzw. Single Crystal | TAK - min. Ilość elementów: 256 - min. zakres częstotliwości: 3 – 19 MHz min. szerokość czoła głowicy 55 mm |  | - |
|  | Głowica liniowa dedykowana do badań naczyniowych, układu mięśniowo szkieletowego wykonana w technologii monokryształu tzw. Single Crystal | TAK - min. Ilość elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: 3 – 19 MHz max. szerokość czoła głowicy 45 mm |  | - |
|  | Głowica liniowa o niskim zakresie częstotliwości do badania głębokich naczyń | TAK - min. Ilość elementów: 160 - min. zakres częstotliwości: 3 – 8 MHz max. szerokość czoła głowicy 45 mm |  | - |
|  | Głowica liniowa typu „hockey” dedykowana do powierzchownej diagnostyki | TAK - min. Ilość elementów: 128 - min. zakres częstotliwości: 7 – 18 MHz max. szerokość czoła głowicy 35 mm |  | - |
|  | - Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii monokryształu tzw. Single Crystal | TAK - min. Ilość elementów: 192 - min. Zakres częstotliwości: 1 – 7 MHz min. pole widzenia 100 stopni |  | - |
|  | Głowica sektorowa do diagnostyki kardiologicznej wykonana w technologii monokryształu tzw. Single Crystal | TAK - min. Ilość elementów: 80 - min. Zakres częstotliwości: 1 – 5 MHz min. pole widzenia 90 stopni |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice endowaginalną/endorektalną dedykowaną do badań ginekologicznych oraz urologicznych wykonana w technologii monokryształu tzw. Single Crystal | TAK - min. Ilość elementów: 192 - min. Zakres częstotliwości: 2 – 11 MHz - min. pole widzenia 220 stopni max. wielkość czoła głowicy: 20 x 20 mm |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice microconvex dedykowana do badań pediatrycznych i neonatologicznych wykonana w technologii monokryształu tzw. Single Crystal | TAK - min. Ilość elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: 2 – 11 MHz min. kąt patrzenia głowicy: 100 stopni |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniową wysokoczęstotliwościowa dedykowana do powierzchownej diagnostyki | TAK/NIE - min. Ilość elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: 10 – 25 MHz max. szerokość czoła głowicy: 35 mm |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Obrazowanie panoramiczne. | TAK |  | - |
|  | Obrazowanie z użyciem środka kontrastującego. | TAK |  | - |
|  | Funkcja elastografii fali podłużnej z pomiarami Strain Ratio. | TAK |  | - |
|  | Funkcja elastografii fali poprzecznej Shear Wave punktowa. | TAK |  | - |
|  | Funkcja elastografii fali poprzecznej Shear Wave mapowaną kolorem. | TAK |  | - |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru stopnia stłuszczenia wątroby. | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej. | TAK |  | - |
|  | Obrazowanie 3D przepływów w Color lub Power Dopplerze do wyboru. | TAK |  | - |
|  | Pakiet DICOM 3.0 (Storage, Worklista, Print, Send). | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru IVC. | TAK |  | - |
|  | Protokoły BIRADS. | TAK |  | - |
|  | Protokoły TIRADS. | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru kompleksu IMT. | TAK |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF. | TAK |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Stress Echo. | TAK |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Echo Strain. | TAK |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC. | TAK |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D. w tym funkcję zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HD View, Fetus Realistic View. | TAK |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzne zintegrowane zasilanie bateryjne. | TAK |  | - |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała. | TAK Cyfrowy printer |  | - |
|  | Zasilanie. | TAK 200 - 240V 50 – 60Hz |  | - |
|  | Pobór energii. | TAK max. 850 VA |  | - |
|  | Oznaczenie sprzętu znakiem CE. | TAK |  | - |
| I | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych | Tak |  | 4 dni robocze – 0 pkt. 8 dni roboczych – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 4 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru | Tak |  | 4 dni robocze – 0 pkt. 8 dni roboczych – 5 pkt.- |
| XI | WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż i instalacja sprzętu i oprogramowania. | Tak |  | - |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  | - |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach. | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach. | Tak, podać |  | - |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania