Załącznik nr 11.3

Zadanie nr 3 - Kolumna endoskopowa 4K

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Blok Operacyjny - Kolumna endoskopowa 4K”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

Zmiana – 08.12.2025 r.

W ramach zadania nr. 3 Zamawiający wymaga dostawy urządzenia wraz instalacją i uruchomieniem:

- Kolumna endoskopowa 4K

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż w 2024 roku. | Tak |  | - |
|  | Monitor operacyjny medyczny 4K – 1 szt. | Tak |  | - |
|  | Przekątna ekranu min. 50" | Tak |  | - |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli | Tak |  | - |
|  | Mocowanie typu VESA | Tak |  | - |
|  | Sterownik kamery - 1 zestaw | Tak |  | - |
|  | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K | Tak |  | - |
|  | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  | - |
|  | Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | Tak |  | - |
|  | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | Tak |  | - |
|  | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie sztywnego wideoendoskopu 3D/4K/ICG do laparoskopii | Tak |  | - |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia obrazowania egzoskopowego 3D | Tak |  | - |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K lub z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery 4K, pod warunkiem że rozwiązanie to jest w pełni kompatybilne z oferowanym torem wizyjnym, nie ogranicza funkcjonalności pracy w trybie światła białego oraz nie powoduje dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego | Tak |  | - |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) lub 2 wyjścia wideo HDMI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak |  | - |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak |  | - |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | Tak |  | - |
|  | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura | Tak |  | - |
|  | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak |  | - |
|  | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | - |
|  | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | Tak |  | - |
|  | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | Tak |  | - |
|  | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | Tak |  | - |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | - |
|  | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | - |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery lub obsługiwany za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego na froncie urządzenia | Nie |  | - |
|  | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | Tak |  | - |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak |  | - |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° | Tak |  | - |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | - |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | Tak |  | - |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | Tak |  | - |
|  | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | Tak |  | - |
|  | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | Tak |  | - |
|  | Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  | - |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora. | Tak |  | - |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak |  | - |
|  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | Nie |  | - |
|  | Stopień ochrony min. CF | Tak |  | - |
|  | Osłony jednorazowe na kamerę – 10 szt. | Tak |  | - |
|  | Głowica kamery 4K – 1 szt. | Tak |  | - |
|  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  | - |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz | Tak |  | - |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym min 2 programowalne | Tak |  | - |
|  | Waga głowicy kamery max. 240g | Tak |  | - |
|  | Stopień ochrony min. CF | Tak |  | - |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw | Tak |  | - |
|  | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  | - |
|  | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  | - |
|  | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | Tak |  | - |
|  | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | Tak |  | - |
|  | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | - |
|  | Stopień ochrony min. CF | Tak |  | - |
|  | Insuflator CO2 z podgrzewaniem i oddymianiem - 1 zestaw | Tak |  | - |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim | Tak |  | - |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | Tak |  | - |
|  | Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min | Tak |  | - |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | Tak |  | - |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak |  | - |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 lub wyświetlacz numeryczny wartości ustawionego oraz aktualnego ciśnienia insuflacji CO₂. | Tak |  | - |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 lub w wyświetlacz numeryczny wartości ustawionego oraz aktualnego przepływu CO₂. | Tak |  | - |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak |  | - |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak |  | - |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję oddymiania oraz nawilżania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów - 10 szt | Tak |  | - |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra lub wyposażenie urządzenia we wskaźnik zużycia gazu w butli wyświetlany na ekranie umożliwiający szybką reakcję i utrzymanie ciągłości pracy urządzenia. | Nie |  | - |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. Zamawiający dopuszcza insuflator obsługiwany za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego na froncie urządzenia | Nie |  | - |
|  | Multidziedzinowa pompa rolkowa - 1 zestaw | Tak |  | - |
|  | Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w chirurgii i urologii podczas laparoskopii, cystoskopii, URS, przezskórnej nefroskopii | Tak |  | - |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | Tak |  | - |
|  | Wybór zastosowania pompy z menu z listą procedur wyświetlanego na ekranie dotykowym | Tak |  | - |
|  | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | Tak |  | - |
|  | Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 130 mmHg w procedurach ciśnieniowo kontrolowanych | Tak |  | - |
|  | Regulacja prędkości płukania w zakresie min. 100 - 2000 ml/min. w procedurach z kontrolą przepływu | Tak |  | - |
|  | Regulacja prędkości odsysania w zakresie min. 100 - 1000 ml/min. w procedurach wykorzystujących odsysanie | Tak |  | - |
|  | Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | Tak |  | - |
|  | Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | Tak |  | - |
|  | Wyświetlanie prędkości odsysania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | Tak |  | - |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak |  | - |
|  | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | Tak |  | - |
|  | Wózek endoskopowy – 1 zestaw | Tak |  | - |
|  | Szkolenie personelu lekarskiego min 3 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak |  | - |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania