WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/2/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 19.01.2026r.

ZAWIADOMIENIE /3/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby wewnętrzna warstwa była pokryta warstwą hydrofobowo - hydrofilową w celu łatwego zakładania zarówno w środowisku wilgotnym jak i suchym ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 Pakiet 1,2,3,4 SWZ pkt 10.1 pkt 1 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów opracowanych i wydanych przez producenta oferowanych produktów.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów producenta oferowanych produktów; ich autentyczność potwierdza wykonawca.

Pytanie nr 3 Pakiet 1 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy gładkiej bez pęcherzy zgrubień z wykończeniem z mikroteksturą .

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 Pakiet 1 poz.2 Czy Zamawiający wymaga aby wewnętrzna warstwa była pokryta warstwą hydrofobowo - hydrofilową w celu łatwego zakładania zarówno w środowisku wilgotnym jak i suchym ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 Pakiet 2 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe, jednorazowego użytku, niebieskie, dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL,XXL kodowanych kolorystycznie, oznaczonych na co najmniej 5 ściankach opakowania; poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, chlorowana; powierzchnia zewnętrzna posiada teksturę na palcach- potwierdzone kartą techniczną. Rolowany mankiet, uniwersalny kształt odpowiedni na prawą i lewą rękę. Grubość ścianki (+/- 0,03 mm)- na palcu: 0,09 mm, dłoni: 0,08 mm, mankiecie: 0,07 mm- potwierdzone kartą techniczną. Rękawice zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B, spełniające wymagania: MDR 2017/745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 20417, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 potwierdzone Deklaracją Zgodności. AQL 1.0 potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Siła zrywu: min. 6N potwierdzona raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Długość: min. 240 mm potwierdzona raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Zawartość resztkowa pudru: poniżej 2 mg/rękawicę potwierdzona kartą techniczną. Badanie na przenikanie zgodnie z EN 16523-1 dla min. 20 substancji chemicznych, z czego dla min. 8 substancji na poziomie 6- potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki. Badanie na przenikanie zgodnie z ASTM D 6978 dla min. 11 cytostatyków, dla których wynik wynosi min. 240 min.- potwierdzone raportem producenta z wynikami badań z niezależnej jednostki oraz nadrukiem na opakowaniu. Badanie na przenikanie zgodnie z ASTM F1671- potwierdzone raportem producenta z wynikami Proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6. Pakiet 1 Pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgicznych, syntetycznych neoprenowych, bezpudrowych z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna gładka, chwytna. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Dopuszcza.

Pytanie 7 Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie o grubości na dłoni 0,07 +/- 0,02 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8 Dotyczy zadania 1 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach jak poniżej:

Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, poliizoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta hydrofobową powłoką polimerową. Długość min. 306 mm, grubości: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14 mm, siła zrywu: przed starzeniem 14 N, mankiet z opaską adhezyjną, zapewniającą stabilne dopasowanie i zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy oraz nadrukowanym oznaczeniem R/L + rozmiar. Bez protein lateksu. AQL max 0,65. Sterylizowane radiacyjnie. Wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9. Pytania do umowy -Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 10. Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 11. W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 27.01.2026 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/