Załącznik nr 11.15

Zadanie nr 15 – Aparat RTG ramię C

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 15 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem oraz podłączeniem do posiadanego systemu RIS/PACS.

- Aparat Rtg typu ramię C z płaskim detektorem. - 1 kpl wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenie do infrastruktury Szpitala.

- Aparat Rtg typu ramię C z płaskim detektorem.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz. | TAK |  |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10%. | TAK |  |  |
|  | Moc generatora 4 kW. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 20 kHz. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Prąd dla trybów fluoroskopii ≥35 mA Automatyka parametrów fluoroskopii. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Radiografia cyfrowa. | TAK |  |  |
|  | Prąd radiografii cyfrowej min. 30 mA. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60%. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-120 kV. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii. | TAK |  |  |
|  | Skopia wysokopulsacyjna lub Skopia pulsacyjna i skopia ciągła | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Przycisk dedykowany oraz oznaczony symbolem lub nazwą skopi ciągłej do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami | TAK |  |  |
| LAMPA X-RAY |  |  |  |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą – dwuogniskowa | TAK |  |  |
|  | Totalna filtracja min. 5,0 mm Al. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm., większego 1,2 mm. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 76 kHU. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 kHU. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 37 kHU/min. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka min. 20 kHU/min. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Kolimator typu IRIS. | TAK |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją. | TAK |  |  |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania. | TAK |  |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |  |  |
|  | Waga wózka z ramieniem C max. 300 kg. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Głębokość ramienia C min. 68 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Wolna przestrzeń: min. 78 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Odległość SID min. 100 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 25°. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy. | TAK |  |  |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205°. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ≥ 185° | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody. | TAK |  |  |
|  | Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, hamowanie przyciskiem nożnym znajdującym się z dwóch stron wózka ramienia C, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami | TAK |  |  |
|  | Wielofunkcyjny programowalny pedał bezprzewodowy z minimum 2 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji ( ustawienie lampa na górze) | TAK |  |  |
|  | Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min: - skala szarości - jasność i kontrast - filtr detekcji metalu - filtr odpowiadający za detekcję układu kostnego - filtr szumów - live zoom | TAK PODAĆ |  |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość detektora w technologii CMOS max. 31 cm x 31 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Ilość pól detektora obrazu min. 3. DQE min. 70% | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora cyfrowego min. 1500 x 1500. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Wielkość piksela ≤200µm | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Wymiar obudowy detektora max. 3 cm | TAK PODAĆ |  |  |
| MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU |  |  |  |  |
|  | Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C. | TAK |  |  |
|  | Monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840x2160 pikseli Kontrast ≥1000:1 luminacja≥ 600cd/m2. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia (obrazu min. 176°). | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli, 32 bit. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 150 000 obrazów. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH). | TAK |  |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo / prawo na monitorze. | TAK |  |  |
|  | ZOOM min. x 4. Obraz lustrzany. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 | TAK |  |  |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania. | TAK |  |  |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy tablet min. 12” z możliwością obrotu o rozdzielczości min. 1280x800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. | TAK, PODAĆ |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE / WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |
|  | Celownik laserowy na detektorze cyfrowym | TAK |  |  |
|  | Włącznik bezprzewodowy | TAK |  |  |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |  |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu wraz z przygotowanie dokumentacji do odbioru Sanepidu. | TAK |  |  |
|  | Projekt osłon stałych oraz pomiar rozkładu mocy dawki | TAK |  |  |
|  | Program anatomiczny do urologii, ortopedii i chirurgii ogólnej | TAK |  |  |
|  | Fartuchy ochronne lekkie bezołowiowe: - dwustronny rozmiar XL (2 szt.) - dwustronny rozmiar L krótki (2 szt.) - dwustronny rozmiar M krótki (2 szt.) - kołnierz na tarczycę z magnesem rozmiar M (1 szt.) - kołnierz na tarczycę z magnesem rozmiar L (1 szt.) - kołnierz na tarczycę z magnesem rozmiar XL (1 szt.) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | TAK PODAĆ |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania