Załącznik nr 11.4

Zadanie nr 4 - Bronchoskop

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 4 Zamawiający wymaga dostawy oferowanych rozwiązań wraz instalacją i uruchomieniem.

- Procesor wideo bronchoskopu

- Konwerter złącz procesora 2

- Monitor endoskopowy 4K 32"

- Ssak endoskopowy

- Wózek endoskopowy GR

- Bronchoskop terapeutyczny

Bronchoskop terapeutyczny

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wideobronchoskop |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wideobronchoskop | TAK |  |  |  |  |  |
| 2. | Pole widzenia 120 stopni | TAK |  |  |  |  |  |
| 3. | Głębia ostrości 3-100 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 4. | Średnica kanału roboczego 3,0 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna sondy 6,1 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 6. | Średnica zewnętrzna części dystalnej 5,8 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 7. | Zagięcie końcówki w stopniach G/D 180/130 | TAK |  |  |  |  |  |
| 8. | Długość robocza 600 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 9. | Pierścień sterujący obrotem sondy w zakresie 120 stopni prawo/lewo | TAK |  |  |  |  |  |
| 10. | Wodoodporne jednostopniowe złącze nie wymagające nakładek w trakcie dekontaminacji | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Tor wizyjny |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Centrala dedykowana do pracy z wideobronchoskopami | TAK |  |  |  |  |  |
| 13. | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | TAK |  |  |  |  |  |
| 14. | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych | TAK |  |  |  |  |  |
| 15. | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych | TAK |  |  |  |  |  |
| 16. | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu | TAK |  |  |  |  |  |
| 17. | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |  |  |  |  |
| 18. | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) | TAK |  |  |  |  |  |
| 19. | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite | TAK |  |  |  |  |  |
| 20. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | TAK |  |  |  |  |  |
| 21. | Zintegrowane 5 ledowe źródło światła | TAK |  |  |  |  |  |
| 22. | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | TAK |  |  |  |  |  |
| 23. | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | TAK |  |  |  |  |  |
| 24. | Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8 | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Monitor medyczny |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Przekątna ekranu – min. 31,5” | TAK |  |  |  |  |  |
| 27. | Wejścia 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1 | TAK |  |  |  |  |  |
| 28. | Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD | TAK |  |  |  |  |  |
| 29. | Zasilacz wbudowany w obudowę | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Ssak endoskopowy |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Płynna regulacja mocy ssania | TAK |  |  |  |  |  |
| 32. | Nominalna moc ssania 90 kPa | TAK |  |  |  |  |  |
| 33. | Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 40l/min. | TAK |  |  |  |  |  |
| 34. | Możliwość ustawienia 3 prędkości zmiany przepływu za pomocą przycisku | TAK |  |  |  |  |  |
| 35. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przelaniem | TAK |  |  |  |  |  |
| 36. | Płynna regulacja mocy ssania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wózek endoskopowy |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | TAK |  |  |  |  |  |
| 39. | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |  |  |  |  |
| 40. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |  |  |  |  |
| 41. | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka | TAK |  |  |  |  |  |
| 42. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | TAK |  |  |  |  |  |
| 43. | 4 półki do ustawienia urządzeń, 2 półki z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |  |  |  |  |
| 43. | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Ogólne |  |  |  |  |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania