Załącznik nr 11.18

Zadanie nr 18 - Wyposażenie

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 18 Zamawiający wymaga dostawy oferowanych rozwiązań wraz instalacją i uruchomieniem.

- Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator AED 1 szt.

| Lp. | Opis minimalnych parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametry, wartości , dane techniczne(wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | podać |  |
| Minimalne parametry techniczne |  |  |  |

| 1. | Defibrylator półautomatyczny. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| 3. | Waga max 2 kg. | TAK, podać |  |
| 4. | Wymiary: 210 x 286 x 78 mm +/- 10 mm. | TAK, podać |  |
| 5. | Odporność na upadek z min. 1,5 m. | TAK |  |
| 6. | Odporność na działanie kurzu i wilgotności min. IP55 lub równoważna. | TAK, podać |  |
| 7. | Temperatura pracy: od min. -5 do min. 50°C. | TAK, podać |  |
| 8. | Temperatura przechowywania: do 7 dni: min. -30 do min. 70°C długotrwałe: min. 15 do min. 35°C. | TAK, podać |  |
| 9. | Dostępne min. 2 wersje językowe (polski, angielski), zmieniane wydzielonym przyciskiem. | TAK, podać |  |
| 10. | Przełączenie trybu pracy na pediatryczny za pomocą specjalnego wydzielonego przycisku/przełącznika (bez żadnych dodatkowych akcesoriów). | TAK |  |
| 11. | Stale widoczny wskaźnik sprawności aparatu, nie wymagający włączania urządzenia. | TAK |  |
| 12. | Funkcja codziennego lub cotygodniowego automatycznego testu. | TAK |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone w ekran typu LCD TFT o przekątnej min. 7" umożliwiający wyświetlanie: - animowanych instrukcji (lub krzywej EKG) - wyświetlanie liczby wykonanych defibrylacji i komunikatów tekstowych - wyświetlanie pozostałego czasu do końca 2 minutowej pętli po której następuje automatyczna ocena rytmu serca | TAK, opisać |  |
| 14. | Dwufazowa fala defibrylacji BTe z automatyczną kompensacją impedancji pacjenta. Dopuszcza się defibrylator AED, który do defibrylacji wykorzystuje dwufazową falę defibrylacji rektangularną z automatyczną kompensacją impedancji pacjenta. | TAK |  |
| 15. | Energia maksymalna defibrylacji 360 J dla pacjentów dorosłych i 100 J dla dzieci. | TAK, podać |  |
| 16. | Domyślne protokoły energii defibrylacji: - dla dorosłych: 200-300-360 J - dla dzieci: 50-70-100 J | TAK, podać |  |
| 17. | Czas od włączenia do dostarczenia pierwszego wyładowania poniżej 8 sekund. | TAK, podać |  |
| 18. | Wbudowany metronom. | TAK |  |
| 19. | Konfiguracja trybu RKO – 30:2, 15:2 i tylko ucisk. | TAK, podać |  |
| 20. | Komunikaty głosowe wskazujące kroki kompletnego algorytmu BLS/AED, zgodne z aktualnymi Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. | TAK |  |
| 21. | Funkcja pozwalająca ocenić poziom umiejętności ratowników i zapewnić optymalną, inteligentną nawigację podczas całego procesu resuscytacji. | TAK |  |
| 22. | Pojedyncza, nieładowalna bateria LiMnO2 pozwalająca na min. 200 wyładowań z maksymalną energią 360 J. | TAK, podać |  |
| 23. | Szafka ścienna w zestawie z defibrylatorem | TAK |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania