Załącznik nr 11.1

Zadanie nr 1 - Urządzenia do radiologii

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 1 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem oraz podłączeniem do posiadanego systemu RIS/PACS oraz niezbędną adaptacją pomieszczeń.

- Aparat Rtg typu telekomando - 1 kpl. z dodatkową lampą na zawieszeniu sufitowym oraz stojakiem płucnym oraz dodatkowym detektorem bezprzewodowym 17x17” wraz z opcją tomosyntezy. wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenie do infrastruktury Szpitala.

- Aparat Rtg. - 1 kpl. wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenie do infrastruktury Szpitala.

- System AI Telekonsultacji – 1 kpl.

- Aparat Rtg typu telekomando - 1 kpl. wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenia aparatu Rtg do infrastruktury Szpitala.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Aparat cyfrowy RTG typu telekomando |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
|  | Fabrycznie nowy, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, nie rekondycjonowane, | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności zgodną z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Jeden certyfikat CE na cały aparat, nie na części składowe, | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenia medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Elementy kluczowe aparatu takie jak: lampa rtg, generator, oprogramowanie obrazowe wyprodukowane przez jednego producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aparat cyfrowy uniwersalny przeznaczony do radiografii i fluoroskopii z funkcją tomosyntezy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG I KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/-115° | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ 360 stopni | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu pionowego kolumny | ≥ 165 cm | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥ 320 cm | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 149 cm | Bez punktacji |  |
|  | Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi | ≤ 30 cm | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w statywie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 10,4 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania, komory AEC. Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy 0 i +/-90 stopni | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Komunikaty systemowe i informacje wyświetlane w języku polskim |  | Bez punktacji |  |
|  | Kolimator z automatyczną i ręczna kolimacją. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ustawienie automatycznej kolimacji zgodnie z wybranym programem anatomicznym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kolimator ze źródłem świata LED | Tak | Bez punktacji |  |
| LAMPA RTG I KOLIMATOR w ZAWIESZENIU SUFITOWYM |  |  |  |  |
|  | Ogniska lampy | ≤ 0,6/1,2 mm | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | > 2000 kHU | Bez punktacji |  |
|  | Prędkość wirowania anody | ≥ 9000 obr/min | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | > 100 kHU/min, | Bez punktacji |  |
|  | Moc ogniska małego | ≥ 30 kW, | Bez punktacji |  |
|  | Moc ogniska dużego | ≥ 80kW podać | Bez punktacji |  |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy minimum 2 stopniowe (sprzętowe i programowe) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Filtracja własna lampy i kolimatora (suma) | ≥ 2,5 mm Al. | Bez punktacji |  |
|  | Kamera wbudowana w kolimator wyświetlająca obraz na ekranie lcd przy lampie i na konsoli operatora | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowa filtracja dobierana automatycznie (z możliwością ręcznej zmiany) zgodnie z programem badania; min. 2 filtry w tym jeden: 1mm Al. + 0,2 mm Cu | ≥ 2, podać | Bez punktacji |  |
|  | Miernik wartości DAP przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM. | Tak | Bez punktacji |  |
| STATYW KOSTNO-PŁUCNY |  |  |  |  |
|  | Statyw kostno-płucny z detektorem wbudowanym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Detektor w technologii CsI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Powierzchnia aktywna detektora | ≥ 42x42 cm | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 148 µm; | Bez punktacji |  |
|  | Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego | ≤ 30 cm | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego | ≥ 172 cm | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu pionowego min. 150 cm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowane pochylenie detektora -20 stopni do +90 stopni | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji lub rozwiązanie naścienne | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyka AEC ≥ 5 komór | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt górny do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej w projekcji bocznej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV. | ≤ 0,7mm Al | Bez punktacji |  |
| GENERATOR i LAMPY RTG |  |  |  |  |
|  | Generator HF, Moc | ≥ 65 kW | Bez punktacji |  |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy, 2 stopniowe (programowe i sprzętowe) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres napięć dla radiografii kostnej | ≥ od 40 kV do 125 kV | Bez punktacji |  |
|  | Zakres napięć dla radiografii dynamicznej | ≥ od 40 kV do 125 kV | Bez punktacji |  |
|  | Zakres napięć dla fluoroskopii | ≥ od 40 kV do 110 kV | Bez punktacji |  |
|  | Max. prąd dla grafii | ≥ 850 mA | Bez punktacji |  |
|  | Max. mAs dla grafii | ≥ 800 mAs | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny prąd fluoroskopii pulsacyjnej | ≥120 mA | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie 3x400V; 50 Hz | TAK | Bez punktacji |  |
| UNIWERSALNA ŚCIANKA (stół typu telekomando) RTG |  |  |  |  |
|  | Ścianka (stół typu telekomando) zdalnie sterowana z konsoli operatora w sterowni i z pulpitu sterowania na ściance (stole) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia klatki piersiowej na uniwersalnej ściance (stole typu telekomando) z wykorzystaniem lampy telekomando przy SID | ≥ 150 cm | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowana automatyczna kontrola ekspozycji AEC | ≥ 5 komór | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pochyleń stołu ≥ + 90°do – 90° | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie stołu w pozycji 0° | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ruch poprzeczny stołu min ±12,5 cm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Długość obszaru badania w pionowej i poziomej pozycji stołu. Poprzez badanie, rozumie się wykonanie obrazowania na zabudowanym detektorze DR. Pacjent w całości na blacie bez repozycjonowania. ≥ 190 cm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ekwiwalent Al płyty dla 100 kV ≤ 0,8 mm Al. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi lub automatyczna pozycja parkingowa poza wiązką promieniowania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – automatyczny wybór kratki odpowiednio do odległości SID i zaprogramowanego badania oraz zmotoryzowane, automatyczne dobieranie kratek wraz z pozycją parkingową poza wiązką promieniowania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta bez ograniczeń ruchowych blatu stołu (przesuw poprzeczny blatu, ruch góra-dół, obrót stołu) | ≥ 280 kg | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie kości długich min. 120cm wraz z linijką ołowiową | Tak | Bez punktacji |  |
| LAMPA RTG i KOLIMATOR DO UNIWERSALNEJ ŚCIANKI (stołu typu telekomando) RTG |  |  |  |  |
|  | Wymiary małego ogniska zgodnie z wymaganiem o procedurach wzorcowych pediatrycznych | ≤ 0,6 mm | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary dużego ogniska | ≤1,0 mm | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 800 kHU | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 170 kHU/min | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 2300 kHU | Bez punktacji |  |
|  | Obroty anody | ≥ 9000 obrotów/min. | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrotu lampy z kołpakiem | ≥ +/- 90° | Bez punktacji |  |
|  | Równoważnik filtracji całkowitej kołpaka z lampą RTG | ≥ 2,5 mm Al. | Bez punktacji |  |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów, | ≥ +/- 40° | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne i ręczne wprowadzanie dodatkowych filtrów w kolimatorze | min. 2 filtry zawierające Cu. | Bez punktacji |  |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulacja dawki; dane o dawce zintegrowane z obrazami DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Lampa z siatką w celu minimalizacji dawki pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| DETEKTOR STAŁY W UNIWERSALNEJ ŚCIANCE (stole typu telekomando) RTG |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy ze scyntylatorem CsI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Format płaskiego panelu detekcyjnego dla radiografii i fluoroskopii | ≥ 42 cm x 42 cm | Bez punktacji |  |
|  | Matryca panelu detekcyjnego aktywna | ≥ 2800 x 2800 pikseli | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość piksela | ≤ 148 μm | Bez punktacji |  |
|  | DQE przy 0,05 lp/mm | ≥ 65% | Bez punktacji |  |
|  | Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) | ≥ 16 bit | Bez punktacji |  |
| KONSOLA OPERATORA |  |  |  |  |
|  | Konsola operatora zapewniająca pełne sterowanie generatorem i obróbkę obrazu. (NIE dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu). Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie obrazów z detektorów wbudowanych i detektora bezprzewodowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 40 000 obrazów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konsola operatora wyposażona w monitor (ekran) w sterowni; monitor o parametrach: - monitor medyczny o przekątnej min. 21 cali; - kontrast min. 900:1; jasność min. 700 cd/m² - monitor zgodny i kalibrowalny z krzywą DICOM; - ekran dotykowy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oddzielny monitor do podglądu fluoroskopii w sterowni; monitor o parametrach: - monitor medyczny o przekątnej min. 21 cali; - kontrast min. 900:1; jasność min. 700 cd/m² - monitor zgodny i kalibrowalny z krzywą DICOM; - ekran dotykowy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Programy anatomiczne edytowalne przez użytkownika ≥ 2000 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej: | ≥ 6 obr/sek. | Bez punktacji |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia. W przypadku odrzucenia badania wybór przyczyny odrzucenia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość obracania i powiększania obrazu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością generowania raportów i ich zapisu na usb | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage commitment, - automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS | TAK | Bez punktacji |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w Sali badań | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowy monitor zainstalowany w Sali badań na dedykowanym wózku (1 do wyświetlania fluoroskopii); Monitor o parametrach min.: - monitor medyczny o przekątnej min. 21 cali; - kontrast min. 900:1; jasność min. 700 cd/m² - monitor zgodny i kalibrowalny z krzywą DICOM; - ekran dotykowy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Konsola do sterowania geometrią stołu i funkcjami fluoroskopii na dedykowanym wózku, przeznaczona do Sali badań wraz z wodoodporną klawiaturą wyposażoną w panel dotykowy do obsługi kursora (możliwość wprowadzania adnotacji w trakcie badania) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyty do rąk dla pacjenta mocowane do stołu ścianki | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materac przezierny dostosowany do czyszczenia i dezynfekcji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Podnóżek pacjenta z regulacją położenia wzdłuż blatu stołu o obciążalności min. 220kg, który można demontować | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wsporniki nóg pacjenta montowane do blatu stołu do badań urologicznych / ginekologicznych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pas kompresyjny przezierny montowany do blatu stołu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Osłona radiologiczna dla pacjenta i personelu wykonana z lekkiego bezołowiowego materiału: Jednostronny fartuch ochronny rtg – ochrona 0.50 mm Pb przód 1 szt L, 1 szt. XL; Półfartuch ochronny rtg - ochrona 0.50 mm Pb przód 1 szt L, 1 szt. XL na obręcz; Osłona na tarczycę - ochrona 0.50 mm Pb 1 szt L, 1 szt. XL na magnes; Wieszak na fartuchy 1 szt.; Pozycjonery do pozycjonowania | Tak | Bez punktacji |  |
| BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY DO ZDJĘĆ „WOLNYCH” |  |  |  |  |
|  | Detektor przenośny bezprzewodowy w technologii CsI do „zdjęć wolnych” | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aktywne pole obrazowania | ≥ 42 x 42 cm | Bez punktacji |  |
|  | Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP67; | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) | ≥ 300 kg; | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) | ≥ 6,5 Mpiksela; | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 148 µm; | Bez punktacji |  |
|  | Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory; | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem | ≤ 2,8 kg | Bez punktacji |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 akumulatorów; | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Osłona do zdjęć w obciążeniu do badań pacjentów o wadze min. 220kg | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt detektora do zdjęć wiązką poziomą | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej dla wszystkich obszarów anatomicznych w projekcji AP i LAT, czyli zestaw algorytmów modelujących promieniowanie rozproszone w celu subtrakcji promieniowania rozproszonego z obrazu. Parametry ekspozycji dla zdjęcia z wirtualną kratką jak dla zdjęcia bez kratki. Lub 2 fizyczne kratki przeciwrozproszeniowe (pionowa i pozioma) | Tak | Bez punktacji |  |
| URZĄDZENIA DODATKOWE I INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych obu aparatów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego min. 4 dni po 6 godzin w uzgodnionym terminie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Podłączenie aparatów do systemu PACS i RIS Zamawiającego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do tomosyntezy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pilot do zdalnego sterowania statywem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interkom dwukierunkowy sterownia-pracownia 2 sztuki | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zdalna diagnostyka obu aparatów przez udostępniane przez Zamawiającego łącze vpn | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Numer kontaktowy z autoryzowanym serwisem producenta oraz adres e-mail. | Podać: | Bez punktacji |  |
| Adaptacja pracowni: |  |  |  |  |
|  | Demontaż starego aparatu i utylizacja i montaż nowego: - niezbędne prace sufitowe i podłogowe - wymiana oświetlenia - wymiana wykładziny - malowanie pomieszczeń |  | Bez punktacji |  |
|  | Modernizacja sterowni operatora: - wymiana szyby ochronnej - wymiana drzwi do pracowni - wykonanie nowych mebli w sterowni - wymiana oświetlenia - wymiana oświetlenia ostrzegawczego nad drzwiami - malowanie pomieszczenia |  | Bez punktacji |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji do odbioru Sanepidu |  | Bez punktacji |  |
|  | Projekt osłon stałych |  | Bez punktacji |  |
|  | Szafka na leki do pracowni |  | Bez punktacji |  |

- Aparat Rtg.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat cyfrowy rtg typu DR z detektorami cyfrowymi sterowany z jednej konsoli operatora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Główne elementy aparatu pochodzą od jednego producenta (min. stół, stojak, kolumna lampy, generator, oprogramowanie) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Detektory do urządzenia tego samego producenta | TAK/NIE | TAK=10 pkt NIE=0 pkt |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji | TAK | Bez punktacji |  |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości kluczowania min. 100kHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 60kW | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150kV | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji ≥6000ms | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres prądowy ekspozycji min. 20 – 800mA | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obciążenia min. 0,2 – 800mAs | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach | TAK | Bez punktacji |  |
| LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Moc małego ogniska ≥ 40kW | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Moc dużego ogniska ≥ 90kW | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 400KHU | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200KHU | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Nominalne obroty anody ≥ 8500obr./ min. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Kolimacja manualna i automatyczna | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obrót kolimatora min. ±90° | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dotykowy panel LCD min. 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania po ekspozycji na panelu LCD na kołpaku | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlenie funkcjonalne zamontowane na elementach urządzenia wskazujące kolorami na stan urządzenia | TAK. podać | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Miarka centymetrowa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik laserowy centrowania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Filtry pediatryczne do wyboru, minimum 2, wbudowane w kolimator, nie przesłaniające oświetlenia | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Filtry wybierane ręcznie oraz automatycznie z wyborem projekcji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowana kamera do podglądu ekspozycji na monitorze stacji technika | TAK | Bez punktacji |  |
| KOLUMNA LAMPY PODŁOGOWA |  |  |  |  |
|  | Kolumna lampy podłogowa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym, stole i poza stojakiem i stołem | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 240cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥24cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego lampy RTG ≥150cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Najniższy poziom ogniska lampy <35cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu oraz stojaka płucnego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obrót zmotoryzowany kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) o min. ±135° | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej (od pozycji środkowej) min. ±90° | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja autocentrowania lampy do Bucky w statywie po naciśnięciu przycisku na pilocie lub urządzeniu | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja nadążności lampy do Bucky w statywie po naciśnięciu przycisku na pilocie lub urządzeniu | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja nadążności lampy do Bucky w stole w pionie po naciśnięciu przycisku na pilocie lub urządzeniu | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne wykonywanie badań kości długich przez zmotoryzowany obrót lampy i zmotoryzowany przesuw Bucky w stojaku z automatycznym sklejaniem badań cząstkowych | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Stojak dla pacjenta do obrazowania kości długich z linijką nieprzezierną | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Nakładka na detektor do badań w obciążeniu (stopy na stojąco) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania umożliwiający autocentrowanie, pozycjonowanie lampy do stojaka lub stołu, sterowanie blendami kolimatora oraz włączanie nadążności | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość blatu ≥86cm | TAK, podać | ≥88cm=10 pkt <88cm=0 pkt |  |
|  | Długość blatu ≥220cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 28cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥75cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Przesuw Bucky z detektorem pod blatem ≥30cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu ≥25cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Najniższa odległość blatu stołu od podłogi <56cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta ≥290kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa do badań w stole | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, ułatwiający przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu-detektor ≤ 80mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1,2 mm Al. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ładowanie detektora w Bucky stołu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym naciśnięciem pedałów stołu przez pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zabezpieczenie przed kolizją podczas ruchu blatu góra - dół | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie stołem przyciskami ręcznymi, w tym ruch góra – dół oraz odblokowanie blatu | TAK/NIE | TAK =10 pkt NIE = 0 pkt |  |
| STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH ZMOTORYZOWANY |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku ≤ 34cm do podłogi | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego detektora w Bucky ≥160cm | TAK, podać | ≥ 165cm=5 pkt <165cm=0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 110-180cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi o zakresie badań 110 – 180cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Odległość płyta statywu – detektor ≤ 45mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu ≤ 1,0 mm Al. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Przycisk włączenia nadążności lampy, autocentrowania i oświetlenia kolimatora | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany ruch Bucky góra-dół w stojaku | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania automatyczne kości długich przez zmotoryzowany przesuw pionowy Bucky przy obrocie lampy | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ładowanie detektora w Bucky stojaka | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STATYWIE WIFI PRZENOŚNY |  |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w statywie oraz poza statywem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 42x42cm ± 1cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli > 9,0mln, podać | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 140 µm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne DQE ≥ 70% | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas pojawienia się obrazu na konsoli <4s | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie detektora w statywie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ochrona przed zalaniem min. IPX6 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Waga detektora <3,8kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zamienność detektora z detektorem w stole | TAK | Bez punktacji |  |
| CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STOLE WIFI PRZENOŚNY |  |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w stole oraz poza stołem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 42x42cm ± 1cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli > 9,0 mln | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 140 µm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne DQE ≥ 70% | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas pojawienia się obrazu na konsoli <4s | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie detektora w stole | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ochrona przed zalaniem min. IPX6 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Waga detektora <3,8kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zamienność detektora z detektorem w stojaku | TAK | Bez punktacji |  |
| KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO |  |  |  |  |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1920x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji, obróbki i wysyłania obrazów o przekątnej min. 23’’kalibrowany zgodnie z Dicom 3.0 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Stacja technika z procesorem minimum czterordzeniowym, min. 16 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość obsługi aplikacji za pomocą ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie konsoli operatora w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie konsoli z systemem pomocy w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą Dicom Worklist | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające technikowi zmianę i przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów i ich zapamiętanie w systemie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 3000 obrazów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Blendowanie, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o dowolny kąt | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Powiększenia i odbicia obrazu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary długości i kątów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zmiana wielkości czcionki adnotacji tekstowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przypisywanie i zmiana własnych ustawień do programów anatomicznych przez technika | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników z możliwością eksportu pliku o statystyce badań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wysyłania sumarycznej dawki po zakończeniu badania | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość pomiaru ROI obrazu fantomu do celów kontroli jakości | TAK/NIE | TAK=10 pkt NIE=0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do supresji kości żeber | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie kratki wirtualnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | TAK/NIE | TAK=10 pkt NIE=0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do „sklejania” ręcznego i automatycznego kości długich | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kolimacja badania na monitorze stacji technika dzięki wbudowanej kamerze na nałożonym obrazie pacjenta | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wskazania zakresu badania kości długich na monitorze stacji technika dzięki wbudowanej kamerze na nałożonym obrazie pacjenta | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Komplet min. 2 akumulatorów do każdego detektora oraz ładowarka do akumulatorów | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| INNE |  |  |  |  |
|  | Radiologiczna stacja opisowa z oprogramowaniem diagnostycznym. 1 podwójny monitor diagnostyczny min 30”, min. 6 Mpix oraz 1 monitor opisowy min. 23”, klawiatura, mysz. – 2 zestawy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Fantom do testów podstawowych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Fartuchy ochronne lekkie bezołowiowe: - jednostronny rozmiar L (1 szt.) - jednostronny rozmiar XL krótki (1 szt.) - półfartuch na obręcz rozmiar L (1 szt.) - półfartuch na obręcz rozmiar XL (1 szt.) - kołnierz na tarczycę z magnesem rozmiar M (1 szt.) - kołnierz na tarczycę z magnesem rozmiar XL (1 szt.) - pozycjonery ze zmywalnego materiału (pianka) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji do odbioru Sanepidu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Projekt osłon stałych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego min. 4 dni po 6 godzin w uzgodnionym terminie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Podłączenie aparatu do systemu PACS i RIS Zamawiającego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interkom dwukierunkowy sterownia-pracownia | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Numer kontaktowy z autoryzowanym serwisem producenta oraz adres e-mail. | Podać: | Bez punktacji |  |
| Adaptacja pracowni: |  |  |  |  |
|  | Demontaż starego aparatu i montaż nowego: - prace sufitowe i podłogowe - wymiana oświetlenia - wymiana wykładziny - malowanie pomieszczeń | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Modernizacja sterowni operatora: - wymiana szyby ochronnej - wymiana drzwi (korytarz – sterownia) (sterownia – pracownia) - wykonanie nowych mebli w sterowni - wymiana oświetlenia - malowanie pomieszczenia | Tak | Bez punktacji |  |

- System AI Telekonsultacji – 1 kpl.

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry i wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | System telekonsultacji dostarczony na zasadach SaaS lub Managed Service (usługa zarządzana), umożliwiający zdalną ocenę badań obrazowych w tym elastografii (2D/3D) z wbudowanym archiwum obrazów w chmurze. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Liczba podmiotów z dostępem do systemu spoza lokalizacji klienta z dostępem zdalnym do wyników tylko-do-odczytu minimum 2 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Licencja umożliwiająca jednoczesną pracę przynajmniej 100 użytkowników systemu (z wyłączeniem webowej przeglądarki diagnostycznej DICOM). Oprogramowanie musi być oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej (licencja pływająca). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Licencja umożliwiająca korzystanie z usług DICOM DIMSE z użyciem wbudowanego serwera VPN przez przynajmniej 10 określonych użytkowników | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Brak ograniczeń licencyjnych co do liczby stacji roboczych na których jest użytkowany system. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Brak ograniczeń licencyjnych co do liczby zarchiwizowanych badań lub danych obrazowych w systemie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa standardu UTF-8. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi i stacjami diagnostycznymi. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność generowania DICOM Modality Worklist na podstawie zlecenia badania odebranego z systemu HIS oraz wprowadzonego w module zarządzania badaniami. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiadający oznakowanie znakiem CE lub równoważne oraz deklaracje producenta w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy MDD 93/42/EWG lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub równoważne dla wyrobu medycznego co najmniej klasy I oraz został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny co najmniej klasy I | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W okresie licencyjnym Wykonawca zapewni archiwizację min. 5 TB danych DICOM w zewnętrznym Data Center przechowującym kopie danych w minimum dwóch oddzielnych fizycznych lokalizacjach. Data Center w których przechowywane są dane muszą posiadać min. certyfikat zgodności z normą ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301, ISO 9001 oraz certyfikat bezpieczeństwa informacji CSA STAR CCM v4 | TAK | min. 5 TB – 0 pkt 10 TB –30pkt |  |
|  | W okresie licencji Wykonawca zapewni infrastrukturę serwerową w zewnętrznym Data Center (model chmurowy SaaS) pozwalającą na eksploatację systemu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonawca zapewni, że dane w procesie przekazywania i przechowywania w Data Center, są szyfrowane, a wykorzystane rozwiązania zapewniają ochronę danych w modelu end-to-end encryption | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W okresie licencji Wykonawca zapewni w siedzibie Zamawiającego serwer danych o pojemności nie mniejszej niż 5 TB | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System obsługiwany w całości przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatków do przeglądarek. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z najnowszą wersją przeglądarek minimum Chrome, Firefox na komputerach z aktualnym systemem MacOS i Windows | Tak | Bez punktacji |  |
| Administracja systemem |  |  |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego w systemie z wyszczególnieniem komórek organizacyjnych i ich kodów resortowych (min. I, V, VII, i VIII) zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość umieszczenia danych identyfikujących podmiot leczniczy w interfejsie użytkownika (wraz z logo) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność zarządzania użytkownikami z możliwością minimum: - definiowania ról w systemie, - określania danych podstawowych użytkownika (imię, nazwisko, login, hasło), - określania danych niezbędnych do utworzenia EDM wraz z walidacją danych (min. PESEL i/lub PWZL, zawód medyczny, posiadane specjalizacje), - funkcji w pracowni (min. technik, lekarz opisujący, konsultujący, wykonujący, pielęgniarka), - określenia zakresu widoczności badań w oparciu o zdefiniowane reguły. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność ograniczenia widoczności wybranych badań użytkownikom, w oparciu o zdefiniowane reguły z wykorzystaniem minimum: - rodzaju badania (TK, RTG, MR), - danych jednostki kierującej, - danych lekarza kierującego, - pracowni wykonującej badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zarządzanie regułami walidacji danych w zleceniu w zależności od zdefiniowanego płatnika, pracowni wykonujących jak i statusu zlecenia z możliwością wymuszenia na użytkowniku wyboru co najmniej: - funkcji personelu biorącego udział w procedurze, - danych dotyczących płatnika, - rozpoznania na skierowaniu, - lekarza kierującego na badanie, - jednostki kierującej na badanie, - daty skierowania, - dokumentów stanowiących załącznik do zlecenia. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyzacja obiegów pracy (workflow) minimum z możliwością zaplanowania automatycznej zmiany statusu zlecenia w zależności od: - nazwy procedury, - priorytetu procedury, - modalności procedury (np.. TK, MR, USG), - pracowni wykonującej badanie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność zarządzania słownikami systemu z możliwością samodzielnego dodawania, edycji i usuwania wpisów przez administratora, w tym min. w zakresie: - słownika procedur medycznych, - słownika jednostek zlecających (płatników), - słownika jednostek kierujących, - słownika materiałów i/lub kontrastów, - słownika lekarzy kierujących, - słownika funkcji w pracowni, - słownika specjalizacji lekarskich, - środków kontrastowych i leków, - materiałów, - słownika płatników oraz rodzajów płatników. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Integracja ze słownikiem RPWDL (P2) z wbudowaną najnowszą wersją słownika RPWDL w zakresie podmiotów leczniczych jak i praktyk lekarskich. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność dodawania notatek do badania i wymiany notatek pomiędzy modułami systemu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Logowanie wykonanych operacji przez użytkownika systemu (dostęp do takich danych dla uprawnionych użytkowników). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przesyłanie danych za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS. | Tak | Bez punktacji |  |
| Bezpieczeństwo i zarządzanie dostępem |  |  |  |  |
|  | Mechanizmy kontroli dostępu oparte o role użytkownika - Role-Based Authorization Control (RBAC). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalności wspólnego logowania (Single Sign-On, SSO) do wszystkich modułów Systemu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Współpraca z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykorzystania kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP w zakresie minimum autoryzacji użytkowników. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania dwuskładnikowego (2-Factor Authentication, 2FA) z użyciem kodów TOTP generowanych przez aplikacje autoryzujące | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania dwuskładnikowego (2-Factor Authentication, 2FA) z użyciem kodów jednorazowych wysylanych SMS na numer telefonu użytkownika | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania dwuskładnikowego (2-Factor Authentication, 2FA) z użyciem tokenów sprzętowych U2F FIDO 2.0 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania bezhasłowego przy użyciu kluczy Passkeys oraz biometrycznych tokenów sprzętowych U2F FIDO 2.0 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wygenerowania jednorazowych kodów zapasowych przynajmniej podczas włączania uwierzytelniania dwuskładnikowego. | Tal | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ograniczenia możliwości logowania się użytkowników do systemu do określonych zakresów adresów IP (CIDR) - dla każdego użytkownika niezależnie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zarządzanie przez użytkowników własnym profilem z możliwością minimum zmiany hasła i włączenia logowania dwuskładnikowego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość określania polityk złożoności i czasu obowiązywania haseł, funkcjonalność wymuszania zmiany hasła co określony interwał czasu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość konfiguracji automatycznego zablokowania konta po określonej ilości nieudanych prób zalogowania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zresetowania hasła przez użytkownika z użyciem zweryfikowanego adresu email oraz możliwość zmiany hasła przez użytkownika. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany mechanizm wymuszenia weryfikacji podanego przez użytkownika adresu e-mail pozwalający na sprawdzenie istnienia konta e-mail przez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany mechanizm wykrywania próby ustawienia hasła znajdującego się na publicznie dostępnych listach skompromitowanych haseł, bez ujawniania hasła użytkownika podmiotom trzecim. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu aktywnych sesji przez użytkownika z możliwością indywidualnego zakończenia sesji otwartych na innych stanowiskach komputerowych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu aktualnie zalogowanych użytkowników i zdalnego wylogowania użytkowników przez administratora. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość określenia czasu rozpoczęcia i zakończenia aktywności konta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przypisania uprawnień i ról użytkownikom w zakresie dostępu do akcji workflow oraz poszczególnych modułów systemu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zadeklarowania maksymalnego czasu trwania sesji użytkownika w przypadku jego bezczynności. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zapewnienie uruchomienia aplikacji wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System nie może przechowywać lokalnie (na stacji końcowej użytkownika) danych obrazowych, plików z opisami badań ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System musi zapewnić skanowanie antywirusowe wszystkich plików wczytywanych do systemu przez użytkownika, w tym skanów dokumentów, załączników do badań, plików HL7 CDA, obrazów, plików dźwiękowych z nagraniami, a w przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwić zapisanie pliku do systemu, poinformować o tym użytkownika końcowego i odnotować zdarzenie w logach dostępnych dla administratora. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System musi zapewnić skanowanie antywirusowe „w locie” wszystkich plików DICOM wczytywanych do systemu, w tym danych obrazowych pochodzących z podłączonych aparatów diagnostycznych, wszelkich zewnętrznych węzłów DICOM oraz badań porównawczych, wczytywanych z nośników zewnętrznych. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania, system musi uniemożliwić zapisanie pliku do systemu, poinformować o tym użytkownika końcowego i odnotować zdarzenie w logach dostępnych dla administratora. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System musi korzystać z bazy danych badań dostarczonego modułu archiwum obrazowego (architektura klient - serwer). | Tak | Bez punktacji |  |
| Moduł archiwizacji obrazów |  |  |  |  |
|  | Obsługa DICOM 3.0 (Query C-FIND, Retrieve C-MOVE, Retrieve C-GET, Store C-STORE, DICOM Modality Worklist, Storage Commitment, MPPS). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dostęp do zgromadzonych w systemie obrazów do celów telekonsultacji poprzez protokół DICOMweb (WADO-RS, QUIDO-RS, STOW-RS). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa asynchronicznego C-MOVE i C-GET oraz możliwość konfiguracji przez użytkownika administracyjnego równoległego przesyłania obrazów w ramach operacji C-MOVE dla wybranych węzłów DICOM dla zapewnienia optymalnego wykorzystania łącza internetowego. Obsługa asynchronicznych operacji DICOM DIMSE. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zarządzanie lokalnymi serwerami przez www przez uprawnionych użytkowników. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Brak limitu węzłów DICOM. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zarządzania węzłami DICOM przez uprawnionych użytkowników. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Prefetching historycznych danych obrazowych (pełnych badań i/lub serii) z dowolnego węzła DICOM wyzwalany w oparciu min. o zdarzenia: - Nadejście dnia poprzedzającego datę planowanego badania, - Rejestracja pacjenta w dniu badania, - Zlecenie (przez technika) opisu badania, - Zaplanowanie badania w terminarzu, - Otrzymanie dowolnego komunikatu HL7 ORM, - Otrzymanie badania DICOM z możliwością zdefiniowania warunków transferu poprzednich badań i/lub serii w oparciu o jeden lub więcej parametrów badań, w tym min.: - określonej liczby lat wstecz, - określonej liczby badań poprzednich wg. daty wykonania, - modalności, - okolicy anatomicznej określonej w tagach DICOM, - nazwy badania w tagach DICOM, - jednostki kierującej i/lub komórki kierującej na badanie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi wykluczenie z reguł autoroutingu i prefetchingu przesyłania jednej lub wielu serii w oparciu o wybrane SOPClassUID, w tym minimum: - Enhanced MR Image Storage, - Enhanced CT Image Storage, - Enhanced SR Image Storage, - Enhanced XA Image Storage, - Enhanced XRF Image Storage. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi ograniczenie reguł autoroutingu i prefetchingu tylko do przesyłania jednej lub wielu serii w oparciu o wybrane SOPClassUID, w tym minimum.: - X-Ray Radiation Dose SR - Basic Text SR - Secondary Capture Image Storage - X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage - Ultrasound Image Storage - Ultrasound Multi-frame Image Storage - Enhanced XRF Image Storage - X-Ray 3D Angiographic Image Storage - Nuclear Medicine Image Storage - Digital Mammography X-Ray Image Storage - MR Image Storage - CT Image Storage - Computed Radiography Image Storage - Digital X-Ray Image Storage - For Presentation - Digital X-Ray Image Storage - For Processing. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Definiowanie reguł autoroutingu danych obrazowych przez uprawnionych użytkowników z możliwością definiowania min.: - priorytetu transferu danych DICOM z wyróżnieniem min. 3 stopni, - źródłowego węzła DICOM, - jednego lub wielu docelowych węzłów DICOM, - zakresu transferowanych danych z możliwością określenia warunków w oparciu o jeden lub kilka tagów DICOM, a także zdefiniowane w systemie pracownie, jednostki kierujące, komórki jednostki kierującej, lekarza kierującego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi zdefiniowanie zadań modyfikacji jednego lub wielu tagów DICOM podczas transferu badań, w tym w ramach autoroutingu i prefetchingu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowana, nielimitowana co do liczby równoczasowych użytkowników i stanowisk, referencyjna przeglądarka webowa DICOM (obsługa modalności m.in. CT, MR, DX, CR, XA, US, ES). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Upload badań porównawczych do systemu z możliwością powiązania wgrywanego badania z istniejącym w systemie pacjentem, w taki sposób, aby wczytane do systemu badanie zewnętrzne było prezentowane podczas opisu badania lekarzowi, nawet jeśli dane identyfikacyjne pacjenta w DICOM (Patient ID, data urodzenia, Imię, Nazwisko) różnią się od danych pacjenta w systemie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej OsiriX MD za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej RadiAnt za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej Tomocon za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej Weasis za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej eFilm za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej INFINITT za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej syngoVia (Siemens) za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej AW Server (GE) za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej iQ VIEW za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej Carestream za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej DICOMPASS za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej OHIF za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego wysłania obrazów DICOM powiązanych z zaznaczonymi zleceniami opisu na liście zleceń opisu dla radiologa do wybranego węzła DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność zarządzania protokołami wyświetlania na poziomie systemu, umożliwiająca tworzenie reguł pozwalających na automatyczne uruchomienie wybranej przeglądarki DICOM spośród wymienionych w pkt 65-75 po naciśnięciu przycisku szybkiego uruchamiania przeglądarki, na podstawie: - Modalności badania - Nazwy procedury - Okolicy anatomicznej (tag DICOM Body Part Examined) - Protokołu badania (tag DICOM Protocol Name) Dodatkowo dla GE AW Server – funkcjonalność ma umożliwiać automatyczne uruchomienie wybranej przez użytkownika aplikacji diagnostycznej (np. Reformat, General Review itp.) Funkcjonalność musi pozwalać zdefiniować reguły protokołów wyświetlania globalnie dla całego systemu oraz musi umożliwiać samodzielne definiowanie własnych reguł przez użytkowników – lekarzy radiologów. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność udostępniania obrazów - możliwość generowania linka HTTPS pozwalającego na dostęp do obrazów z dowolnego miejsca z użyciem wbudowanej webowej przeglądarki referencyjnej obrazów DICOM. Możliwość zarządzania wygenerowanymi linkami do obrazów, w tym możliwość ich dezaktywacji oraz śledzenia historii dostępu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dostęp do udostępnionych obrazów przez linka HTTPS jest chroniony kodem PIN. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zarządzania worklistami z możliwością edycji istniejących list roboczych i tworzenia nowych worklist w oparciu o zarejestrowane zlecenia z min. zawężeniem reguł tworzenia wpisów na konkretnej workliście do wybranych modalności DICOM oraz pracowni zdefiniowanych w systemie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu worklist z poziomu systemu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu listy badań DICOM w systemie, przeszukiwania bazy danych badań DICOM i sortowania wyników wyszukiwania w oparciu min. o jedno lub więcej kryteriów: - data wstawienia badania do archiwum, - wiek pacjenta w momencie badania w latach, - Patient Name (0010,0010), - Patient ID (0010,0020), - Other Patient IDs (0010,1000), - Study Description (0008,1030), - Institution Name (0008,0080), - Referring Physician Name (0008,0090), - Patient Sex (0010,0040), - Study Instance UID (0020,000D), - Accession Number (0008,0050), - Study ID (0020,0010), - Study Time (0008,0030), - Study Date (0008,0020), - Modality. | Tak | Bez punktacji |  |
| Moduł opisowy |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania opisów badań z użyciem wyszukiwarki podstawowej, zaawansowanej oraz niezależnie na listach badań. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa czytników kodów kreskowych z szybkim wyszukaniem i otwarciem opisu badania po zeskanowaniu kodu kreskowego. Dotychczas otwarty do edycji opis zostaje zastąpiony przez wywołane z użyciem kodu kreskowego zlecenie z możliwością powrotu do edytowanego wcześniej opisu i bez utraty wcześniej wprowadzonych danych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zaawansowanego wyszukiwania opisów badań z użyciem kombinacji kryteriów, w tym przynajmniej: - Numer badania - PESEL, Nazwisko, Imię, Płeć, Data urodzenia pacjenta - Przedział wieku pacjenta w momencie badania (w latach, miesiącach) - Data badania, Modalność, Nazwa procedury - Pracownia wykonująca badanie - Status opisu, Priorytet opisu - Data utworzenia zlecenia opisu w systemie - Rozpoznanie główne wg. ICD10 - Data skierowania - Rodzaj płatnika (np. NFZ, Hospitalizacja, Umowa), Płatnik (np. Mazowiecki OW NFZ, PZU) - Podmiot kierujący, Komórka organizacyjna podmiotu kierującego - Dane kliniczne na skierowaniu - Data zatwierdzenia opisu przez lekarza - Personel powiązany z opisem i badaniem, min.: Lekarz opisujący, Lekarz konsultujący, Lekarz nadzorujący badanie, Lekarz przypisany do badania, Technik - Fraza występująca w opisie badania, Fraza występująca w uwagach do opisu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisywania przez użytkownika min. 10 indywidualnych schematów wyszukiwania w oparciu o kryteria wyszukiwarki zaawansowanej. Po kolejnym zalogowaniu na innym stanowisku schematy wyszukiwania zdefiniowane przez użytkownika powinny być dostępne. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany podstawowy edytor opisów badań z możliwością co najmniej: - zmiany czcionki, - tworzenia pogrubień, kursyw, - podkreśleń tekst, - zmiany wielkości tekstu, - tworzenie listy numerycznej i wypunktowanej, - cofanie i ponawianie operacji, tworzenie tabeli wraz z dodawaniem i usuwaniem wierszy i kolumn | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Umieszczanie obrazów kluczowych w opisie badania z dostępnych obrazów DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeciągania zaznaczonego fragmentu tekstu w inne miejsce opisu w oknie edytora | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wsparcie dla sprawdzania pisowni w języku polskim w przeglądarce | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zdefiniowania różnych szablonów opisów w zależności od rodzaju badania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość automatycznego umieszczania w szablonach opisów fraz w oparciu o dane z tagów DICOM oraz dane wprowadzone w systemie, w tym minimum powiązane z badaniem dane dotyczące: - sumarycznych dawek dla wszystkich powiązanych z badaniem ekspozycji (min. DLP, CTDI, SSDE dla TK oraz DAP, mAs, kVp dla RTG) użytych kontrastów i leków (ilość, rodzaj, droga podania) - działań niepożądanych po dożylnym podaniu kontrastu (opis, data wystąpienia) - poziom kreatyniny i GFR - waga i wzrost pacjenta, BMI dla pacjentów >18 rż. - nazwy poszczególnych serii (Series Description), - dostarczonych przez pacjenta i dostępnych w systemie poprzednich badań obrazowych pacjenta (modalności, daty wykonania, nazwy) - sumarycznej liczby serii i obrazów w badaniu, - danych klinicznych podanych na zleceniu/e-skierowaniu, - rozpoznań ICD10 wraz z opisem tekstowym kodów podanych na zleceniu/e-skierowaniu, - celu badania określonego na zleceniu/e-skierowaniu | Tak | min. 5 ppkt. – 0 pkt za każdy dodatkowy ppkt. – 5 pkt (maks. 25 pkt) |  |
|  | Wzorce zdań i opisów, konfigurowalne przez użytkowników | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość opisu z użyciem raportów strukturyzowanych zapewniających minimum: - pola jednokrotnego wyboru - pola wielokrotnego wyboru - pole tekstowe - pola numeryczne - graficzne komponenty z możliwością oznaczania kilku obszarów zainteresowania z oznaczeniem kolejnych obszarów różnymi kolorami i numerami (np. obrysy patologii na schemacie prostaty), - widoczność elementów opisu uzależniona od wartości innych powiązanych pól - możliwość określenia reguł walidacji pola - kalkulator prawdopodobieństwa złośliwości guzków płuc wg. Brocka - kalkulator objętości prostaty i zmian stwierdzanych w prostacie na podstawie podania podstawowych pomiarów 2D wg. metodologii PI-RADS v.2.1 - kalkulator kategorii zmiany wg. skali PI-RADS 2.1 w oparciu o ocenę cząstkową zmian w poszczególnych sekwencjach - automatyczne określanie lokalizacji zmiany w prostacie na podstawie obrysu zmiany przez użytkownika na schemacie prostaty wg. PI-RADS v. 2.1, z umieszczeniem w opisie min. stref w których zlokalizowana jest zmiana oraz sektorów zgodnych z skalą PI-RADS 2.1 | Tak / Nie | Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt |  |
|  | Możliwość użycia raportów strukturyzowanych do opisu TK klatki piersiowej z wbudowanym min.: - kalkulatorem prawdopodobieństwa złośliwości guzków płuc wg. Brocka, - kryteriami oceny guzków wg. Lung-RADS, - kryteriami oceny guzków wg. BTS, - możliwością określenia rodzajów guzków płuc z podziałem na lite, częściowo-lite i nielite, - możliwość wprowadzenia VDT dla każdego z guzków osobno. | Tak / Nie Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt |  |  |
|  | Możliwość użycia raportów strukturyzowanych do opisu MR prostaty, posiadających min.: - kalkulator objętości prostaty i zmian stwierdzanych w prostacie na podstawie podania podstawowych pomiarów 2D wg. metodologii PI-RADS v.2.1, - kalkulator gęstości PSA w oparciu o wprowadzoną wartość PSA i objętość prostaty, - kalkulator kategorii zmiany wg. skali PI-RADS 2.1 w oparciu o ocenę cząstkową zmian w poszczególnych sekwencjach z uwzględnieniem lokalizacji zmian, - możliwość określenia klasyfikacji TNM w opisie strukturyzowanym, - automatyczne określanie lokalizacji zmiany w prostacie na podstawie obrysu zmiany przez użytkownika na schemacie prostaty wg. PI-RADS v. 2.1, z umieszczeniem w opisie min. stref w których zlokalizowana jest zmiana oraz sektorów zgodnych z skalą PI-RADS 2.1, - dołączanie schematu prostaty wraz z utworzonymi obrysami zmian wg. PI-RADS v 2.1. | Tak / Nie Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt |  |  |
|  | Funkcjonalność ręcznego przypisywania badań do poszczególnych lekarzy opisujących przez uprawnionego użytkownika. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego przypisywania badań do lekarzy opisujących na podstawie zdefiniowanych reguł. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyliczania i prezentacji czasu pozostałego na opis badania (SLA) w zależności od rodzaju i priorytetu badania (np. czas na opis pilnych badań TK). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa procesu opisywania badań przez rezydentów z możliwością konsultacji opisów przez osoby uprawnione oraz brakiem możliwości zatwierdzenia opisu przez rezydenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa procesu konsultacji opisu przez dwóch specjalistów. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru lekarza konsultującego przez lekarza opisującego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa procesu kontroli jakości opisu przez uprawnionych użytkowników z możliwością skierowania badania do ponownego opisu, skierowania do rekonsultacji przez lekarza opisującego, wymuszenia konsultacji przez innego specjalistę jak i akceptacji opisu w wyniku braku niezgodności. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zgodność tworzenia opisów z HL7 CDA PIK i EDM (opisy badań diagnostycznych muszą być tworzone w wersji elektronicznej w HL7 CDA i podpisywane elektronicznie). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa kwalifikowanego podpisu cyfrowego min. Certum, KIR, SimplySign w systemach Windows i MacOS. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa podpisu cyfrowego ZUS z możliwością podpisywania PDF i EDM w systemach Windows i MacOS | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zbiorczego podpisywania elektronicznego opisów badań zarówno podpisem kwalifikowanym jak i podpisem ZUS. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Blokada edycji opisu badania przez nieuprawniony personel. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ograniczenia użytkownikom widoczności badań do opisu tylko do listy badań spełniających określone kryteria, w tym min.: jednostka zlecająca badanie, pracownia wykonująca badanie, modalność, procedura radiologiczna, priorytet opisu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przypisywania zdefiniowanych grup widoczności poszczególnym użytkownikom modułu opisu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ograniczenia widoczności badań do opisu lub do konsultacji w zależności od wcześniej predefiniowanych reguł przypisywania i roli użytkownika. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość definiowania automatycznych, ograniczonych w czasie reguł przypisywania badań do opisu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość manualnego zarządzania przypisaniem badań do opisu lekarzowi (nadrzędnego nad regułami automatycznymi). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość równoczesnej edycji kilku opisów badań w ramach jednego okna przeglądarki bez konieczności ich zamykania i zapisu podczas przełączania się między badaniami. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeglądania, dodawania i edycji zamieszczonych notatek wewnętrznych przypisanych do badania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość powiadamiania lekarzy o nowych notatkach utworzonych do badań przez nich opisywanych bądź konsultowanych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu danych dotyczących personelu zaangażowanego w wykonanie procedury z poziomu okna opisu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu danych kontaktowych pacjenta, jednostki i lekarza kierującego oraz jednostki wykonującej przypisanych do badania z poziomu okna opisu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zatwierdzenia wyniku badania bez podpisu elektronicznego przez uprawnionego użytkownika | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Status podpisu cyfrowego wyniku badania prezentowany na liście badań z możliwością odfiltrowania min. badań niepodpisanych cyfrowo i/lub badań podpisanych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwy zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzi wspomagania dyktowania wraz z obsługą urządzeń Speechmike (Philips) w systemie Windows | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wydruku badań zatwierdzonych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość umieszczania na wydruku specjalizacji lekarza opisującego i lekarza konsultującego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość umieszczania na wydruku informacji o personelu biorącym udział w procedurze, w tym min.: lekarza nadzorującego, technika, pielęgniarki w zależności od pracowni wykonującej badanie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość umieszczenia na wydruku faksymile lekarza opisującego i/lub konsultującego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość prezentowania na wydruku wyniku danych rejestrowych pracowni wykonującej badanie, w tym min. nazwy, adresu, kodów resortowych I, V, VII, danych kontaktowych email i telefonu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość umieszczenia na wydruku logo podmiotu wykonującego badanie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość odwzorowania formatowania tekstu zgodnego z użytym w edytorze tekstu w wydruku wyniku badania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wydruk opisu zgodny z aktualnymi wymogami Ministerstwa Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, numerem PESEL pacjenta i datą sporządzenia opisu badania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Umieszczenie na wydruku badania informacji o autoryzacji opisu podpisem elektronicznym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Raporty ilościowe prezentujące dane dotyczące rodzaju i liczby wykonanych procedur i badań, minimum: - Księga badań, - Raport wg. jednostek kierujących - Raport wg. lekarzy kierujących, - Raport wg. lekarzy opisujących, - Raport wg. pracowni wykonujących | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Raporty ilościowe pozwalające na okresowe raportowanie liczby i rodzaju zleconych i wykonanych opisów w tym z możliwością określenia lekarzy opisujących i/lub konsultujących, według daty opisu, daty badania, pracowni wykonującej badanie, jednostek kierujących | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Raport dyżurów lekarskich, prezentujący zestawienie opisów w podziale na wykonane w trybie zwykłym i dyżurowym. Procedura medyczna jest oznaczana jako "dyżur" w następujących przypadkach: - Rodzaj procedury: procedura musi być jednym z następujących typów: RTG, TK, USG. - Godziny i dni tygodnia: - Procedura odbywa się w dni robocze (poniedziałek-piątek) po godzinie 20:00 lub przed 8:00 rano - lub procedura odbywa się w weekendy (sobota lub niedziela) o dowolnej godzinie. - Dodatkowo, jeśli procedura odbywa się w ustalone dni świąteczne, musi rozpocząć się po 8:00 rano, aby została uznana za dyżur. - W każdym innym przypadku procedura jest oznaczana jako "zwykły". | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Eksport raportów do plików Excel lub CSV | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Triage zleceń opisu | Tak | Bez punktacji |  |
| Przeglądarka referencyjna WEB |  |  |  |  |
|  | Wbudowana niediagnostyczna (referencyjna) przeglądarka DICOM, webowa HTML, dostępna przez przeglądarkę internetową min. Firefox i Chrome w systemach MacOS i Windows | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia podgląd obrazów DICOM z użyciem wyłącznie przeglądarki internetowej bez potrzeby instalacji dodatkowych komponentów na stacjach klienckich, takich jak kontrolki ActiveX, applety Java, pluginy NPAPI czy pakiety Java Web Start. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia możliwość wyświetlania minimum modalności: CT, MR, CR/DX, US, PT, XA, IO, NM, plików PDF w tym opisów badań | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia wyświetlanie miniatur serii badania oraz poprzednich badań pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada zdefiniowane presety ustawień okna w skali Hounsfielda dla badań TK w tym minimum: - okno płucne - okno miękkotkankowe - okno kostne - okno naczyniowe - okno celowane na mózgowie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość powiększanie, przesuwania i obracania obrazu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przerzucania obrazu w pionie i poziomie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada funkcję cine – odtwarzanie ciągłe klatka po klatce | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość odtwarzania filmów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Narządzie lupy - powiększenie fragmentu obrazu z możliwością regulacji stopnia powiększenia | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Linie referencyjne – prezentacja płaszczyzny serii badania na wyświetlonej obok serii w innej orientacji płaszczyzny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne dopasowanie powiększenia obrazu do wielkości okna | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kursor 3D pozwalający na synchronizację przekroju płaszczyzny przeglądanego badania pomiędzy seriami wykonanymi w różnych płaszczyznach | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM udostępnia możliwość tworzenia adnotacji i funkcje pomiarowe: - pomiar odległości - pomiar powierzchni w obrębie ROI (min. kwadrat, elipsa) - pomiar kąta - pomiar kąta między dwoma prostymi - możliwość oznaczenia zmiany strzałką - możliwość adnotacji tekstowych na obrazach. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlania informacji identyfikujących pacjenta i badanie na obrazach | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar gęstości optycznej (CR) oraz jednostek Hounsfielda (CT) – pomiar w ROI i w punkcie (pomiar średni oraz odchylenie standardowe) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość umieszczenia adnotacji tekstowej wraz ze strzałką na obrazie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja serii w badaniu w postaci podglądu miniaturek serii wraz z informacją o liczbie obrazów w serii | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość inwersji skali kolorów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zmianę układu okien minimum w układzie 1x1, 2x1, 1x2, 2x2 | Tak | Bez punktacji |  |
| Diagnostyczna przeglądarka DICOM |  |  |  |  |
|  | Zintegrowana, chmurowa diagnostyczna przeglądarka DICOM, webowa HTML5, certyfikowana jako wyrób medyczny klasy IIb MDR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnej pracy przynajmniej 3 użytkowników przeglądarki DICOM w trybie diagnostycznym 3D (lekarzy opisujących badania) – dotyczy przeglądarki dostępnej w chmurze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy przeglądarki o dodatkowe licencje diagnostyczne i niediagnostyczne | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka uruchamiana z poziomu systemu PACS "jednym kliknięciem" w kontekście badania bez potrzeby dodatkowej autoryzacji i wyszukiwania badań w archiwum DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia podgląd obrazów DICOM z użyciem wyłącznie przeglądarki internetowej bez potrzeby instalacji dodatkowych komponentów na stacjach klienckich, takich jak kontrolki ActiveX, applety Java, pluginy NPAPI czy pakiety Java Web Start. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia możliwość wyświetlania minimum modalności: CT, MR, CR/DX, US, ES, XC, PT, ST, NM, endoskopii (DICOM video files) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM obsługuje wyświetlanie na wielu monitorach i umożliwia zdefiniowanie liczby i układu monitorów oraz ich wzajemnego położenia. Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność ta wymagała instalacji natywnego pluginu do przeglądarki internetowej (tj. z wyłączeniem pluginów opartych o ActiveX, applety Java, NPAPI czy pakiety Java Web Start). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zdefiniowanie własnych protokołów wyświetlania (hanging protocols) na podstawie konfiguracji wyświetlania aktualnie otwartego badania. Przeglądarka DICOM pozwala na zapisanie dowolnej liczby protokołów wyświetlania i skojarzenie ich z wybranym typem badania oraz automatyczne przywołanie odpowiedniego protokołu wyświetlania podczas otwierania badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia wyświetlanie osi czasu pacjenta zawierającej wszystkie jego badania, w celu wygodnego dostępu do badań porównawczych wprost z poziomu przeglądarki DICOM. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada zdefiniowane presety ustawień okna w skali Hounsfielda dla badań TK: - okno płucne - okno miękkotkankowe - okno kostne - okno celowane na mózgowie Przeglądarka DICOM umożliwia ustawienie własnych presetów ustawień okna, zdefiniowanie modalności, dla których mają być dostępne oraz pozwala na przypisanie skrótu klawiszowego do szybkiego przełączania pomiędzy presetami. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM oferuje wbudowane filtry obrazu: wygładzanie, wyostrzanie, wyszukiwanie krawędzi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM oferuje rendering w trybie 2D oraz 3D w trybach MIP, MinIP, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR pod dowolnym kątem oraz CPR. Przeglądarka oferuje przyciski szybkiego dostępu pozwalające na wybór trybu renderowania (MinIP, MIP, MPR, Axial, Sagittal, Transverse) przy użyciu jednego kliknięcia. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM oferuje rendering wolumetryczny 3D | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zmianę grubości warstwy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia stworzenie nowej serii na podstawie aktualnej konfiguracji widoku (grubość warstwy, płaszczyzna rekonstrukcji) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada kursor 3D – narzędzie pozwalające na wyświetlanie i synchronizację położenia punktu na wszystkich wyświetlanych płaszczyznach | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia powiększanie, przesuwanie i obracanie obrazu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada funkcję cine – odtwarzanie ciągłe klatka po klatce | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość odtwarzania filmów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Informacja o orientacji obrazu wyświetlana na ekranie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia podział serii wielofazowych (dynamiczne badania CT) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Linie referencyjne – prezentacja przekroju płaszczyzny serii badania na wyświetlonej obok serii w innej płaszczyźnie przekroju | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne dopasowanie powiększenia obrazu do wielkości okna | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rejestracja (optymalne nałożenie) dwóch serii badania w tej samej płaszczyźnie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądanie synchroniczne dwóch serii badania w tej samej płaszczyźnie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM udostępnia możliwość tworzenia adnotacji i funkcje pomiarowe: - pomiar odległości - pomiar powierzchni w obrębie ROI (kwadrat, elipsa, dowolny kształt) - pomiar kąta - możliwość oznaczenia zmiany strzałką - możliwość adnotacji tekstowych na obrazach | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka umożliwia utrwalenie (burn-in) adnotacji wprost w obrazie i wygenerowanie nowego obrazu (secondary capture) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oznaczanie obrazu jako kluczowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar gęstości optycznej (CR) oraz jednostek Hounsfielda (CT) – pomiar w ROI i w punkcie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oznaczenie faktu przejrzenia wszystkich obrazów w serii | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Eksport zmian do PACS (utworzone serie, ROI, utrwalone adnotacje) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Eksport badania do katalogu lokalnego wraz z utworzeniem DICOMDIR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja serii w badaniu w postaci podglądu miniaturek serii wraz z informacją o liczbie obrazów w serii | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość inwersji skali kolorów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zmianę układu okien | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia równoczesną zmianę układu okien na dwóch lub więcej monitorach | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisywania stanów wyświetlania (hanging protocols) dla użytkownika jak i dla danej stacji z uwzględnieniem ustawienia min.: - liczby monitorów - podziału okien na monitorach - rodzaju serii wyświetlanej w każdym z okien w oparciu o nazwę albo inny tag DICOM - ustawień okna / skali szarości wyświetlania każdej z serii osobno - utomatycznego wyświetlania lub braku linii referencyjnych - automatycznej synchronizacji prezentowanych serii pod względem nawigacji, ustawień okna i powiększania obrazu - kryteriów stosowania protokołu wyświetlania, w tym z możliwością zdefiniowania warunków w oparciu o tagi DICOM (min. Study Description, Modality, Body part, ProtocolName, PerformingPhysicianName) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System posiada funkcjonalność pseudonimizacji danych. Pseudonimizacja ma miejsce bezpośrednio przed wysłaniem danych z systemu do modeli AI. Pseudonimizacja przeszukuje tagi DICOM, zarówno te, które zawierają dane osobowe zgodnie ze standardem DICOM, jak i wszystkie inne tagi DICOM, które mogą przechowywać dane tekstowe i zastępuje dane osobowe syntetycznymi, unikalnymi danymi (pseudonimowymi). Nadto pseudonimizacja usuwa z danych obrazowych DICOM skany dokumentów z odręcznym pismem, dokumenty DICOM Encapsulated PDF oraz zaciemnia utrwalone (burned-in) w obrazach dane osobowe, bez usuwania tych obrazów (np. nazwisko pacjenta na raporcie dawki Dose Screen). Pseudonimizacja modyfikuje ponadto datę urodzenia pacjenta i datę wykonania badania, tak, aby daty te nie mogły zostać wykorzystane do identyfikacji pacjenta, ale jednocześnie wiek pacjenta w momencie wykonania badania pozostał w przybliżeniu taki sam. Pseudonimizacja jest przeprowadzona zgodnie z profilem DICOM PS 3.15 2011 (Basic Application Level Confidentiality Profile), z opcjami: Retain Longitudinal Temporal Information With Modified Dates Option i Retain Safe Private Option. Ponadto pseudonimizacja generuje nowe, unikalne identyfikatory DICOM badania (Study Instance UID, Series Instance UID, SOP Instance UID), bazujące na prefiksie OID, i z takimi identyfikatorami dane DICOM są przekazywane do modeli AI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie modele AI oferowane przez Wykonawcę dostarczają wyniki w formie obrazów DICOM Secondary Capture oraz w formie tekstowej w języku polskim. Zakres informacji tekstowych obejmuje wyniki detekcji wszystkich zmian i stanów chorobowych wskazanych w poszczególnych wymaganiach oraz wartość oceny ASPECTS (w przypadku badania TK głowy). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System posiada model AI do oceny badania TK głowy pod kątem udaru niedokrwiennego dostarczający minimum: - Wykrywanie udaru niedokrwiennego - Segmentację obszaru niedokrwienia Ocena udaru niedokrwiennego wg skali ASPECTS w badaniu TK głowy bez kontrastu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System posiada model AI do oceny badania angio TK głowy pod kątem udaru niedokrwiennego dostarczający detekcję i ocenę okluzji dużych naczyń mózgowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System posiada model AI do oceny krążenia obocznego (kolaterali) w badaniu angio TK głowy pod kątem udaru niedokrwiennego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System posiada model AI do oceny badania TK głowy pod kątem krwawienia śródczaszkowego dostarczający minimum: - Detekcję rodzaju krwawienia (minimum śródmózgowe, przymózgowe, wewnątrzkomorowe) Segmentację ognisk krwawienia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System posiada model AI do oceny badania TK głowy pod kątem krwawienia śródczaszkowego dostarczający ocenę przesunięcia linii pośrodkowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System posiada model AI do oceny badania RTG klatki piersiowej wykrywający minimum następujące zmiany i stany chorobowe: - Niedodma, - Powiększone serce, - Wysięk opłucnowy, - Konsolidacje w obrębie tkanki płucnej, - Odma opłucnowa, - Zwapnienie węzłów chłonnych, - Poszerzenie śródpiersia, - Zmiany włókniste płuc / zrosty, - Zwapnienia opłucnowe, - Guzek lub cień okrągły. - Wzmożenie rysunku naczyniowego, - Wzmożenie rysunku podścieliska płuc / cechy chorób śródmiąższowych, - Powiększenie wnęki, - Poszerzenie aorty, - Wysięk osierdziowy, Wolny gaz w jamie otrzewnej (pod kopułą przepony). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System posiada model AI do oceny badania RTG klatki piersiowej wykrywający zmiany typowe dla gruźlicy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System posiada model AI do oceny badania RTG klatki piersiowej wykrywający złamania żeber | Tak | Bez punktacji |  |

  - System AI

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moduł AI do wsparcia tworzenia opisów |  |  |  |  |
|  | Moduł zapewnia następujące funkcjonalności: - Generowanie przez model AI oparty o LLM kompletnego opisu badania na podstawie: - Wybranego przez radiologa szablonu, - Wstępnego, skrótowego, szczątkowego opisu lub jego fragmentu stworzonego przez radiologa (tzw. prompt) - Wyników analiz AI przeprowadzonych na danych obrazowych opisywanego badania i zgromadzonych w systemie, - Danych ze skierowania, - Danych demograficznych pacjenta, - Notatek personelu, - Poprzednich opisów badań zgromadzonych w systemie, - Danych pobranych z systemu HIS: wyników badań laboratoryjnych, opisów zabiegów, wyników histopatologicznych oraz historii choroby (wywiadu, rozpoznania, badania fizykalnego) Uruchomienie generowania opisu badania po naciśnięciu przycisku w Module Opisu systemu lub automatycznie po otwarciu badania do opisu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Tworzony przez Moduł kompletny opis badania będzie zawierał sekcję zawierającą opis badania wzbogacony o informacje ilościowe, jeśli zostały dostarczone przez uruchomione na badaniu modele AI (Findings) jak i wnioski (Impression). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Moduł zapewnia możliwość stworzenia kompletnego opisu badania na podstawie nagrania głosowego opisu, które zostanie automatycznie przetworzone na tekst przez model AI w Module. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Tworzony przez Moduł opis badania będzie posiadał strukturę odzwierciedlającą wskazany przez lekarza szablon opisu oraz będzie uwzględniał strukturę poprzednich opisów stworzonych przez danego lekarza dla badania tej samej modalności i tej samej procedury. | Tak | Bez punktacji |  |

  - Modele AI

| Lp. |  | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
| - . | Wszystkie oferowane modele AI muszą posiadać ważny certyfikat CE jako wyrób medyczny w klasie IIa lub wyższej, wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR). Zamawiający dopuszcza Modele AI posiadające certyfikat CE wydany na podstawie dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (MDD), pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży umowę lub oświadczenie o zawarciu umowy z jednostką notyfikowaną na przeprowadzenie procedury oceny zgodności Modelu AI z MDR, zawartą nie później niż do 26 września 2024 r. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie oferowane poniżej medyczne modele AI dostarczają wyniki w języku polskim (dotyczy wyników w formie opisu tekstowego) |  | Tak | Bez punktacji |  |
| Medyczne modele AI - uruchomienie w chmurze (SaaS) |  |  |  |  |  |
|  | W niniejszej sekcji wymieniono medyczne modele AI, które muszą zostać uruchomione w chmurze Wykonawcy i udostępnione Zamawiającemu do użytku w modelu SaaS razem z Systemem. Wykonawca udzieli licencji na wszystkie oferowane modele AI na czas określony w umowie. Licencja umożliwiać będzie określoną w umowie liczbę użyć tych modeli. |  |  | Bez punktacji |  |
| TK głowy |  |  |  |  |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania TK głowy bez kontrastu pod kątem udaru niedokrwiennego dostarczający: - Wykrywanie udaru niedokrwiennego - Segmentacja obszaru niedokrwienia / ogniska zawału - Ocena udaru niedokrwiennego wg skali ASPECTS |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania angio TK głowy pod kątem udaru niedokrwiennego dostarczający: - Detekcja i ocena okluzji dużych naczyń mózgowych (LVO) - Ocena krążenia obocznego (kolaterali) |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania TK głowy pod kątem krwawienia śródczaszkowego dostarczający: - Detekcja rodzaju krwawienia (min. śródmózgowe, przymózgowe, wewnątrzkomorowe) - Segmentacja ognisk krwawienia - Ocena przesunięcia linii pośrodkowej |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania TK głowy dostarczający: - Detekcja efektu masy - Detekcja złamania kości czaszki - Detekcja odmy mózgowej - Detekcja wodogłowia - Detekcja atrofii |  | Tak | Bez punktacji |  |
| TK klatki piersiowej / jamy brzusznej |  |  |  |  |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania TK klatki piersiowej bez kontrastu dostarczający: - Detekcję, segmentację i wolumetrię (pomiar objętości i wymiarów) guzków litych i nielitych - Porównanie z badaniem poprzednim i ocenę czasu podwojenia objętości guzków (Volume-doubling time) |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania TK klatki piersiowej dostarczający informacji o lokalizacji przyszczelinowej (PFN) guzka litego bądź nielitego |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania TK klatki piersiowej dostarczający informacji o cechach morfologicznych guzka litego w tym obecności lub braku zwapnień |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania TK klatki piersiowej dostarczający ilościową ocenę rozedmy obejmującą minimum: - Objętość rozedmy: całkowitą, w podziale na płuca i poszczególne płaty - Procentowy udział rozedmy w całej objętości płuc i w poszczególnych płatach |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczne modele AI dla badania TK klatki piersiowej dostarczające ocenę uwapnienia naczyń wieńcowych (Coronary Artery Calcium Score) z możliwością użycia w niebramkowanych EKG badaniach TK klatki piersiowej |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania angiografii TK (klatki piersiowej, jamy brzusznej) wykrywający rozwarstwienie aorty (piersiowej, brzusznej) |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania angiografii TK klatki piersiowej wykrywający centralną zatorowość płucną |  | Tak | Bez punktacji |  |
| RTG klatki piersiowej |  |  |  |  |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania RTG klatki piersiowej wykrywający minimum następujące zmiany i stany chorobowe, łącznie minimum: - Niedodma, - Powiększone serce, - Wysięk opłucnowy, - Konsolidacje w obrębie tkanki płucnej, - Odma opłucnowa, - Zwapnienie węzłów chłonnych, - Poszerzenie śródpiersia, - Zmiany włókniste płuc / zrosty, - Zwapnienia opłucnowe, - Guzek lub cień okrągły. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania RTG klatki piersiowej wykrywający złamania żeber. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania RTG klatki piersiowej wykrywający zmiany typowe dla gruźlicy |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania RTG klatki piersiowej wykrywający następujące zmiany i stany chorobowe, łącznie minimum: - Wzmożenie rysunku naczyniowego, - Wzmożenie rysunku podścieliska płuc / cechy chorób śródmiąższowych, - Powiększenie wnęki, - Poszerzenie aorty, - Wysięk osierdziowy, - Wolny gaz w jamie otrzewnej (pod kopułą przepony). |  | Tak | Bez punktacji |  |
| RTG MSK |  |  |  |  |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badań RTG MSK wykrywający złamania w obszarze minimum: - Kości długich, - Stawu barkowego, - Stawu łokciowego, - Nadgarstka, - Kości dłoni, - Miednicy, - Stawu biodrowego, - Stawu kolanowego, - Stawu skokowego, - Kości stopy, - Żeber. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badań RTG MSK wykrywający: - Zwichnięcia stawów, - Wysięk stawowy. |  | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badań RTG kręgosłupa wykrywający złamania w obszarze: - Kręgosłupa piersiowego, - Kręgosłupa lędźwiowego. |  | Tak | Bez punktacji |  |
| MR gruczołu krokowego |  |  |  |  |  |
|  | System zawiera medyczny model AI dla badania dynamicznego MR miednicy mniejszej, dostarczający: - Objętość gruczołu krokowego oraz gęstość PSA - Ocena gruczołu krokowego według PIRADS 2.1, - Wizualizacja umiejscowienia zmian na mapie sektorowej gruczołu krokowego |  | Tak | Bez punktacji |  |

  - Usługi

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca przeprowadzi wdrożenie systemu obejmujące: - Instalację i konfigurację systemu do pracy - Szkolenie użytkowników w wymiarze minimum 3 grupy po 4 godziny lekcyjne każda, | Tak | Bez punktacji |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania