Załącznik nr 11.3

Zadanie nr 3 - Wyposażenie

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 3 Zamawiający wymaga dostawy oferowanych rozwiązań wraz instalacją i uruchomieniem.

- Łóżko szpitalne - 5 szt.

- Wózek do przewożenia chorych - 1 szt.

- Dwukolumnowy wózek do transportu pacjenta – 1 szt.

- Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

- Łóżko szpitalne elektryczne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

- Łóżko szpitalne - 5 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2025/2026. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm | TAK |  |  |
|  | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. | TAK |  |  |
|  | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm | TAK |  |  |
|  | Wydłużenie leża min. 320 mm | TAK |  |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur | TAK |  |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16o ± 3°. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° | TAK |  |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | TAK |  |  |
|  | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. | TAK |  |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego) - pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże) - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) | TAK |  |  |
|  | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: - ruch oparcia pleców do 300 oraz maksymalne podniesienie leża - podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg Każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK |  |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. | TAK |  |  |
|  | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). | TAK |  |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |  |
|  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. | TAK |  |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta |  |  |  |
|  | Poręcze boczne w części oparcia pleców wyposażone w obustronne panele sterowania – zewnętrzne (od strony personelu) oraz wewnętrzne (od strony pacjenta). | TAK |  |  |
|  | Panele sterowania w poręczach bocznych z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem – konieczność aktywacji panelu specjalnie oznaczonym przyciskiem. | TAK |  |  |
|  | Funkcje sterowane z paneli w poręczach bocznych od strony personelu: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, - przechyły wzdłużne leża (Trendelenburg i anty-Trendelenburg) | TAK |  |  |
|  | Funkcje sterowane z paneli w poręczach bocznych od strony pacjenta: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, - podświetlenie leża - alarm akustyczny | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe panele sterowania w poręczach bocznych (w części oparcia pleców) – z przyciskami mobilizacji VEM. Funkcja pomocy w bardzo wczesnej mobilizacji pacjenta – pacjent podpiera się na poręczy zwiększając przyciskiem wysokość leża. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |  |
|  | Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | TAK |  |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | TAK |  |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | TAK |  |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg | TAK |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac w pokrowcu wodoodpornym paroprzepuszczalnym o wymiarach 2000x850x 120mm - uchwyt rąk - 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |  |

- Wózek do przewożenia chorych - 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Wózek przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita wózka: max. 2050 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: max. 800 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość materaca: min. 660 mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm) | TAK |  |  |
|  | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 ± 30 | TAK |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 260 (± 30) | TAK |  |  |
|  | Przechył anty -Trendelenburga: 150 (± 30) | TAK |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Ergonomiczny uchwyt do pozycjonowania leża w pozycji Trendelenburga lub anty-Trendelenburga – usytuowany od strony nóg pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | TAK |  |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy | TAK |  |  |
|  | Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | TAK |  |  |
|  | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe | TAK |  |  |
|  | Materac o grubości min. 80 mm montowany do leża wózka za pomocą rzepów. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | TAK |  |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym – 2 dźwignie blokady od strony nóg pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz min. 5 pionowych. Mechanizm zwalniania / blokowania poręczy w łatwo dostępnym miejscu – w górnej części poręczy, oznaczony kolorem żółtym lub czerwonym. | TAK |  |  |
|  | Poręcze boczne po złożeniu nie wystają ponad powierzchnię leża – brak utrudnień przy schodzeniu z wózka lub przy transferze pacjenta z wózka na łóżko. | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 ergonomiczne uchwyty do przetaczania – 2 od strony nóg pacjenta oraz 2 od strony głowy. | TAK |  |  |
|  | Od strony nóg metalowy ogranicznik chroniący przed zsuwaniem się materaca. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie wózka: - Wieszak kroplówki - Tunele na tacę RTG | TAK |  |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
|  | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Dwukolumnowy wózek do transportu pacjenta – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Wózek przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: max. 850 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość materaca: min. 670 mm | TAK |  |  |
|  | Długość całkowita: 2100 mm (± 30 mm) | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 550 – 900 mm (± 30 mm) | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodująca hamowanie namnażania bakterii i wirusów, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, posiadająca miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę | TAK |  |  |
|  | Leże podparte na dwóch kolumnach z osłonami tworzywowymi. | TAK |  |  |
|  | Leże składające się z dwóch segmentów | TAK |  |  |
|  | Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 00 – 800 (± 50) | TAK |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 180 (± 30) | TAK |  |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: 180 (± 30) | TAK |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |  |
|  | Dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone w podstawie wózka od strony nóg pacjenta w celu zapewnienia możliwości sterowania tymi ruchami w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem. Nie dopuszcza się sterowań tych ruchów dźwigniami umieszczonymi z boków podstawy wózka lub od strony głowy pacjenta, aby uniknąć utraty kontroli nad wózkiem w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem | TAK |  |  |
|  | Leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |  |
|  | Pod segmentem leża prowadnice na tacę na kasetę RTG umożliwiające przesuwanie tacy na całej długości | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca monitorowanie pacjenta ramieniem C | TAK |  |  |
|  | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 80 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | TAK |  |  |
|  | Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. min. 200 mm – możliwość obsługi centralnej blokady kół z czterech naroży wózka. | TAK |  |  |
|  | W narożach leża krążki odbojowe | TAK |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka min. 250 kg | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w metalowe poręcze boczne, zabezpieczające pacjenta na długości min. 1450mm. | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w wieszak kroplówki oraz w 4 ergonomiczne, składane uchwyty do przetaczania – 2 od strony nóg pacjenta oraz 2 od strony głowy. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
|  | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

- Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Nazwa: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model, typ: |  |  |  |
|  | Producent: |  |  |  |
|  | Parametry: |  |  |  |
|  | Wysokość: 653/700 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość: 420 mm | TAK |  |  |
|  | Głębokość/długość: 490 mm | TAK |  |  |
|  | Waga około: 14 kg | TAK |  |  |
|  | Materiał: stal | TAK |  |  |
|  | Udźwig 15 kg | TAK |  |  |
|  | 4 koła jezdne | TAK |  |  |
|  | 2 koła przednie z hamulcem | TAK |  |  |

- Łóżko szpitalne elektryczne z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Model, typ: |  |
|  | Producent: |  |

|  |  | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2026/2025. |  | TAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wydłużenie leża min. 320 mm |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja wysokości leża |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16o ± 3°. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm |  | TAK |  |  |  |
|  |  | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego) - pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże) - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: - ruch oparcia pleców do 300 oraz maksymalne podniesienie leża - podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg Każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Poręcze boczne w części oparcia pleców wyposażone w obustronne panele sterowania – zewnętrzne (od strony personelu) oraz wewnętrzne (od strony pacjenta). |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Panele sterowania w poręczach bocznych z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem – konieczność aktywacji panelu specjalnie oznaczonym przyciskiem. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Funkcje sterowane z paneli w poręczach bocznych od strony personelu: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, - przechyły wzdłużne leża (Trendelenburg i anty-Trendelenburg) |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Funkcje sterowane z paneli w poręczach bocznych od strony pacjenta: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, - podświetlenie leża - alarm akustyczny |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe panele sterowania w poręczach bocznych (w części oparcia pleców) – z przyciskami mobilizacji VEM. Funkcja pomocy w bardzo wczesnej mobilizacji pacjenta – pacjent podpiera się na poręczy zwiększając przyciskiem wysokość leża. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac przeciwodleżynowy pasywny zgodnie z opisem w tabeli poniżej – 1 szt. - uchwyt rąk - 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  | TAK |  |  |  |
| Materac przeciwodleżynowy pasywny |  |  |  |  |  |  |
| LP. |  | ###### WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI MINIMALNE |  | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |  |
|  |  | Materac pasywny, przeciwodleżynowy |  | TAK |  |  |
|  |  | Stosowany w terapii odleżyn do 3 stopnia (EPUAP) |  | TAK |  |  |
|  |  | Materac dwuwarstwowy, zastosowanie dwóch wysokoelastycznych pianek o różnych gęstościach |  | TAK |  |  |
|  |  | Specjalne strefy zabezpieczające głowę oraz pięty pacjenta, |  | TAK |  |  |
|  |  | Materac dostosowany do łóżka z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Grubość materaca min. 140 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Pokrowiec materaca wykonany z oddychającej tkaniny poliestrowo-poliuretanowej |  | TAK |  |  |
|  |  | Pokrowiec wodoodporny, z zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w temp. do 950C |  | TAK |  |  |
|  |  | Pokrowiec z powierzchnią zapobiegającą namnażaniu się bakterii i wirusów |  | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  | TAK |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania