Załącznik nr 11.12

Zadanie nr 12 - Łóżka szpitalne

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 12 Zamawiający wymaga dostawy łóżek szpitalnych na Oddział Intensywnej Terapii wraz instalacją i uruchomieniem.

- Łóżka szpitalne 	4 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, nie powystawowy. | Tak |  |  |
|  | Łóżka przeznaczone na OIOM/nadzór wzmożony z wbudowaną wagą pacjenta klasy III w celu monitorowania stanu pacjenta z certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz] | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. Łóżko w pełni zgodnie z normą IEC 60601-2-52. |  |  |  |
|  | Ruchomy szczyt górny poruszający się wraz z leżem w trakcie regulacji wysokości |  |  |  |
|  | Długość łóżka 230 cm z możliwością skracania do 219 cm i wydłużania do 242cm |  |  |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz dedykowaną pojemnością min. 10% dla elektrycznej funkcji CPR |  |  |  |
|  | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 150mm) 187 mm |  |  |  |
|  | Szerokość zewnętrzna 103 cm |  |  |  |
|  | Cztery barierki boczne na całej długości poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wysokość min. 40 cm. |  |  |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki |  |  |  |
|  | Po zwolnieniu blokady każda z barierek powinna za pomocą dedykowanej sprężyny gazowej samoczynnie i w bezpieczny sposób opuścić się do pozycji dolnej. |  |  |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o 25 cm |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu |  |  |  |
|  | Leże łóżka – 4-sekcyjne |  |  |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża - 3 |  |  |  |
|  | Centralny hamulec w formie drążka umożliwiającego zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca od strony szczytu dolnego |  |  |  |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru |  |  |  |
|  | UWAGA: możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia – wybór kolorów dotyczy „standardowej” palety kolorystycznej |  |  |  |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka |  |  |  |
|  | Dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia |  |  |  |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. |  |  |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy 150 mm (Piąte koło) |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm w zakresie 34-78 cm |  |  |  |
|  | Leże wypełnione zakrzywionymi płytami tworzywowymi wspomagającymi prawidłowe utrzymanie materaca niwelując ryzyko przypadkowego zakleszczenia |  |  |  |
|  | Leże wyposażone w uchwyty na pasy bezpieczeństwa |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-70° |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie 0-36° |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0-40° |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji bio-contour, tj. jednoczesne podnoszenie/opuszczanie segmentu oparcia pleców wraz segmentem podparcia ud zapewniające pionową pozycję pacjenta. Funkcja ogranicza zsuwanie się pacjenta w dół łóżka. |  |  |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |  |  |
|  | Funkcja autoregresji |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 17° |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga 17° |  |  |  |
|  | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego |  |  |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |  |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR |  |  |  |
|  | Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR po obu stronach łóżka |  |  |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów, tj. poziomuje wszystkie segmenty leża oraz w razie potrzeby obniża je. Funkcja działa niezależnie od blokad, dostępna jest z jednego przycisku. |  |  |  |
|  | System ważenia pacjenta: - system autokompensacji – pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta; - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 200g - przycisk zerowania |  |  |  |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta – z regulacją czułości, możliwość wyłączenia systemu |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie 260 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu |  |  |  |
|  | Cztery odbojniki w narożnikach łóżka |  |  |  |
|  | Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Dwa gniazda umożliwiające montaż akcesoriów od strony nóg |  |  |  |
|  | System anty-zgnieceniowy – zapobiega zgnieceniu osoby/przedmiotu znajdujących się pomiędzy podstawą łóżka a platformą leża. Cztery czujniki na podczerwień emitują wiązkę światła, która jeżeli przerwana w trakcie obniżania leża łóżka, platforma przestanie się obniżać |  |  |  |
|  | Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia |  |  |  |
|  | Pilot na przewodzie elastycznym dla pacjenta z podstawowymi funkcjami elektrycznymi łóżka |  |  |  |
|  | Statyw infuzyjny, uchwyt na butlę tlenowa poziomą, półka na pościel |  |  |  |
|  | Materac do prewencji odleżyn wszystkich stopni |  |  |  |
|  | Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii |  |  |  |
|  | Wymiary materaca (dł. x szer. x wys.): 1911mm x 857mm x 150mm |  |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 220kg |  |  |  |
|  | Materac ( 2 szt.) składający się z 20 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: - 3 komór statycznych w sekcji głowy - 16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych |  |  |  |
|  | Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach |  |  |  |
|  | Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny |  |  |  |
|  | Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca |  |  |  |
|  | Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5 | Tak |  |  |
|  | Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca. Max temperatura prania 95°C | Tak |  |  |
|  | Dolny pokrowiec wyposażony 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka | Tak |  |  |
|  | Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy | Tak |  |  |
|  | Przewód powietrzny materaca „trzyżyłowy”, złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja materaca umożliwiająca prace w trybie transportowym po odłączeniu przewodu powietrznego od pompy | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego z czterech trybów pracy materaca: - zmiennociśnieniowy - zmiennociśnieniowy pulsacyjny - statyczny niskociśnieniowy - maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych | Tak |  |  |
|  | Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10, 15, 20 lub 25 min |  |  |  |
|  | Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po 20 minutach. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia |  |  |  |
|  | Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w następujące funkcje: - wybór trybu pracy - wybór długości trwania cyklu - przełącznik masy ciała pacjenta - wyciszenie alarmu |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla: - niskiego ciśnienia w materacu - usterki / braku zasilania - usterki pompy |  |  |  |
|  | W przypadku awarii zasilania materaca, materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza |  |  |  |
|  | Wymiary pompy: 280mm x 205mm x 112 mm | Tak |  |  |
|  | Masa pompy do 3 kg | Tak |  |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka | Tak |  |  |
|  | Klasa ochronności pompy przed zalaniem IP21 | Tak |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania