Załącznik nr 11.4

Zadanie nr 4 - Drobny sprzęt kardiologiczny

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – EKG, Holter”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr 4 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem:

- EKG – 12 kanałów z monitorem				1 szt.

- Holter EKG							2 szt.

- Holter ciśnieniowy						2 szt.

- EKG – 12 kanałów z monitorem.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany |  |  | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia : EKG – 12 kanałów z monitorem |  |  |  |  |  |
|  | Producent i kraj pochodzenia | Tak Podać |  |  |  |  |
|  | Nazwa i typ | Tak Podać |  |  |  |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | TAK |  |  |  | - |
|  | kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem | TAK |  |  |  | - |
|  | rozmiar ekranu, min. 10” | TAK, podać |  |  |  | - |
|  | rozdzielczość, min. 1920x1200 | TAK |  |  |  | - |
|  | możliwość regulacji położenia ekranu, min. 25 stopni | TAK, podać |  |  |  | - |
|  | zasilanie sieciowo - akumulatorowe | TAK |  |  |  | - |
|  | wskaźnik poziomu naładowania baterii | TAK |  |  |  | - |
|  | tryb oszczędzania energii | TAK |  |  |  | - |
|  | wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 [mm] | TAK |  |  |  | - |
|  | możliwość zastosowania papieru w rolce lub składanki | TAK |  |  |  | - |
|  | przesuw papieru, min. 5/6,25/10/12,5/25/50 [mm/s] | TAK |  |  |  | - |
|  | wzmocnienie, min. 1,25/2,5/5/10/20 | TAK |  |  |  | - |
|  | impedancja wejściowa, min. 100 [MΩ] | TAK, podać |  |  |  | - |
|  | CMRR, min. 130 [dB] | TAK, podać |  |  |  | - |
|  | częstotliwość próbkowania, min. 64 000 [Hz]/kanał | TAK, podać |  |  |  | - |
|  | - przetwornik A/C min. 24 bity | TAK |  |  |  | - |
|  | - detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  |  |  | - |
|  | filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |  |  | - |
|  | filtr dolno-przepustowy, min. 300/270/150/100/75 [Hz] | TAK |  |  |  | - |
|  | filtr anty-dryftowy | TAK |  |  |  | - |
|  | ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  |  |  | - |
|  | pomiar rytmu serca w zakresie, min. 30-300 bpm | TAK |  |  |  | - |
|  | analiza HRV | TAK |  |  |  | - |
|  | wydruk badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK |  |  |  | - |
|  | formaty wydruku, min. 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 | TAK |  |  |  | - |
|  | wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  |  |  | - |
|  | automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |  |  | - |
|  | raport mapy odcinków ST | TAK |  |  |  | - |
|  | wydruk, min. 250 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym | TAK |  |  |  | - |
|  | możliwość przeglądania na ekranie wykonanego badania przed wydrukiem oraz zmiany parametrów wydruku min. formaty wydruku, min. 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 | TAK |  |  |  | - |
|  | możliwość wyświetlenia na ekranie co najmniej dwóch badań tego samego pacjenta w celu porównania badań | TAK |  |  |  | - |
|  | możliwość modyfikacji punktów pomiarowych wzorca krzywej EKG oraz przeprowadzenie ponownej analizy | TAK |  |  |  | - |
|  | możliwość 5-krotnego powiększenia segmentów krzywej EKG | TAK |  |  |  | - |
|  | wbudowana baza danych pacjentów, min. 200 badań | TAK |  |  |  | - |
|  | możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum | TAK |  |  |  | - |
|  | możliwość archiwizacji badań, funkcja export/import badań przy użyciu zewnętrznego nośnika danych | TAK |  |  |  | - |
|  | możliwość wyłączenia wydruku na drukarce wbudowanej w aparat | TAK |  |  |  | - |
|  | funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | TAK |  |  |  | - |
|  | aparat wyposażony w min. WiFi, port LAN (RJ45) oraz 2xUSB 2.0 1xUSB C | TAK |  |  |  | - |
|  | obsługa czytnika kodów kreskowych | TAK |  |  |  | - |
|  | kontrola podłączenia każdej elektrody | TAK |  |  |  | - |
|  | funkcja uśpienia umożliwiająca szybki start aparatu | TAK |  |  |  | - |
|  | zapis danych w formatach, min. XML, PDF, DICOM | TAK |  |  |  | - |
|  | wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę - 1 sztuka | TAK |  |  |  | - |
|  | elektrody klamrowe, przedsercowe - 1 komplety | TAK |  |  |  | - |
|  | papier termiczny do wydruku - 10 sztuk | TAK |  |  |  | - |
|  | kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | TAK |  |  |  | - |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |  |  | - |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej sprzętu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki | TAK,PODAĆ |  |  |  | - |
|  | Czas naprawy każdorazowo przedłuża okres udzielonej gwarancji. | TAK |  |  |  | - |
|  | Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu - w cenie oferty. | TAK |  |  |  | - |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |  |  | - |
|  | Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty. | TAK |  |  |  | - |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu) | TAK |  |  |  | - |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe personelu w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 2 dni roboczych |  | Tak |  |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni roboczych – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru |  | Tak |  |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni roboczych – 5 pkt.- |

- Holter EKG

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Typ urządzenia : Holter EKG |  |  |  |
|  | Producent i kraj pochodzenia | Tak Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Tak Podać |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Holter EKG 3/12-kanałowy | Tak |  | - |
|  | Klasa ochrony przed porażeniem min. CF | Tak |  | - |
|  | Kompaktowa budowa max. 80 x 50 x 20 mm | Tak |  | - |
|  | Niska masa urządzenia – max.50g bez baterii | Tak |  | - |
|  | Zasilanie akumulatorowe z jednej baterii AAA pozwalające na pracę i akwizycję pełnego zapisu sygnału, bez kompresji, przez min. 4 dni | Tak |  | - |
|  | Możliwość ustawienia w menu holtera typu używanej baterii w celu optymalizacji jej wykorzystania | Tak |  | - |
|  | Akwizycja sygnału EKG ograniczona czasowo tylko przez pojemność baterii | Tak |  | - |
|  | Możliwość wyboru ilości kanałów do zapisu – 12,3,1 (w zależności od posiadanego kabla/ustawień) | Tak |  | - |
|  | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania do przeprowadzenia badania, przed uruchomieniem badania | Tak |  | - |
|  | Odporność na zakłócenia zewnętrzne – CMRR min. 90dB | Tak |  | - |
|  | Wzmocnienie - 5, 10, 20 mm/mV | Tak |  | - |
|  | Możliwość ustawienia poziomu próbkowania - 128, 256, 512 lub 1024Hz | Tak |  | - |
|  | Impedancja wejściowa > 50MΩ | Tak |  | - |
|  | Przetwornik A/D min. 24 bitów | Tak |  | - |
|  | Zapis pełnej jakości krzywych, bez kompresji danych | Tak |  | - |
|  | Wbudowany kolorowy ekran LCD w technologii OLED, do podglądu krzywych i obsługi menu holtera | Tak |  | - |
|  | Ekran LCD o rozdzielczości min. 128x128 | Tak |  | - |
|  | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii na wbudowanym ekranie holtera | Tak |  | - |
|  | Wstawianie markerów zdarzeń przez pacjenta za pomocą jednego przycisku holtera | Tak |  | - |
|  | Podgląd jakości sygnału na poszczególnych kanałach przed rozpoczęciem badania | Tak |  | - |
|  | Zabezpieczenie przed usunięciem nieodczytanego badania | Tak |  | - |
|  | Transmisja danych do komputera poprzez port USB | Tak |  | - |
|  | Jedno złącze do podłączenia przewodu pacjenta oraz kabla USB do komputera PC | Tak |  | - |
|  | Ochrona przed czynnikami z zewnątrz min. IP27 | Tak |  | - |
|  | Tryb szybkiego kopiowania danych (kopiowanie pełnego raportu z 6 dni w czasie < 30 sekund) | Tak |  | - |
|  | Programowanie nośnika danych danymi badania i pacjenta przy użyciu oprogramowania do analizy holterowskiej | Tak |  | - |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca | Tak |  | - |
|  | Wymienna pamięć – dołączona karta SD/SDHC pozwalająca na rejestrację całego badania | Tak |  | - |
|  | Detekcja podłączenia elektrod – komunikat na ekranie o nieprawidłowym ich podłączeniu | Tak |  | - |
|  | Zapis 3-kanałowy z 5 lub 7 elektrod | Tak |  | - |
|  | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta przed rozpoczęciem badania | Tak |  | - |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak |  | - |
|  | W zestawie: Oprogramowanie do anializy zapisów holterowskich EKG. Oprogramowanie do integracji urządzeń EKG, Holter EKG, Holter RR z systemem HIS - możliwość podłączenia do 30 urządzeń -automatyczne rejestracja pacjenta po otrzymaniu komunikatu HL7 z systemu rejestracji pacjenta (HIS) - obsługa listy pacjentów za pomocą komunikacji DICOM - filtrowanie, grupowanie zleceń z podziałem na gabinety,oddziały. - automatyczne generowanie raportów PDF po otrzymaniu zapisu z aparatów EKG. - możliwość podglądu analizy badania EKG, holtera EKG, RR oraz poprawy opisu, wniosków. - rejestrator holterowski z oprogramowaniem na nośniku pamięci typu CD lub USB - kabel EKG – 5-elektrodowy (2szt.) - pasek i etui na holter (2kpl) - kabel USB do podłączenia do komputera - licencja oprogramowania (kod licencyjny lub klucz usb) | Tak podać |  | - |
| II | Inne |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | Tak |  | - |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej sprzętu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki | Tak |  | - |
|  | Czas naprawy każdorazowo przedłuża okres udzielonej gwarancji. | Tak |  | - |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat | Tak |  | - |
|  | Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty. | Tak |  | - |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu) | Tak |  | - |
| III | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe personelu w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 2 dni roboczych | Tak |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni roboczych – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru | Tak |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni roboczych – 5 pkt. |

- Holter ciśnieniowy.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana |  |  | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia : 3. Holter ciśnieniowy V1 |  |  |  |  |  |
|  | Producent i kraj pochodzenia | Tak Podać |  |  |  |  |
|  | Nazwa i typ | Tak Podać |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  |  |  |  |
|  | Rejestrator cyfrowy RR z pamięcią wewnętrzną typu flash | Tak. Podać |  |  |  | - |
|  | Metoda pomiarowa – oscylometryczna z deflacją skokową | Tak. Podać |  |  |  | - |
|  | Zakres pomiarowy RR min 25-290mmHg | Tak. Podać |  |  |  | - |
|  | Zakres pomiarowy tętna min 40-240 uderzeń /min | Tak. Podać |  |  |  | - |
|  | Czas trwania rejestracji min do 24 h w programowalnych interwałach 10/15/30/45/60/90/120 min Możliwością stworzenia kilku interwałów programowalnych pomiarowych w czasie zapisu 24h | Tak. Podać |  |  |  | - |
|  | Dokładność kliniczna- rozdzielczość pomiaru Ciśnienie: 1 mmHg Puls: 1 bpm | Tak. Podać |  |  |  | - |
|  | Pamięć danych przechowuje min. 500 pomiarów | Tak,Podać |  |  |  | - |
|  | Transmisja USB lub bezprzewodowa (bluetooth) | Tak,Podać |  |  |  | - |
|  | Wewnętrzny czujnik do wykrywania pozycji pacjenta podczas wykonywania pomiaru | Tak |  |  |  | - |
|  | Możliwość analizy oraz modyfikacji wybranej krzywej pomiaru ciśnienia podczas analizy | Tak |  |  |  | - |
|  | Wyświetlacz prezentujący bieżący/ostatni pomiar | Tak |  |  |  | - |
|  | Zasilanie max 2 baterie AA lub 2 x akumulator | Tak. Podać |  |  |  | - |
|  | Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Max 297±3 mmHg | Tak |  |  |  | - |
|  | Stopień bezpieczeństwa przed ciałami obcymi, szkodliwym przedostawaniem się wody min. IP22 | Tak. |  |  |  | - |
|  | Wymiary max 110x65x30 mm | Tak. Podać |  |  |  | - |
|  | Waga max 180 g | Tak. Podać |  |  |  | - |
|  | Rejestrator wyposażony w: - mankiet NIBP rozmiar S - mankiet NIBP rozmiar M - mankiet NIBP rozmiar L - pas z etui/pokrowiec zabezpieczający rejestrator - rurka NIBP - przewód USB - oprogramowanie do analizy na płycie lub nośniku USB | Tak |  |  |  | - |
|  | System analizy EKG metodą Holtera (komputer z oprogramowaniem) | Tak |  |  |  | - |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oprogramowania do analizy oraz jego uruchomienia na komputerze dostarczonym przez Wykonawcę | Tak |  |  |  | - |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej sprzętu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki | Tak, Podać |  |  |  | - |
|  | Czas naprawy każdorazowo przedłuża okres udzielonej gwarancji. | Tak |  |  |  | - |
|  | Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu - w cenie oferty. | Tak |  |  |  | - |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 5 lat | Tak, Podać |  |  |  | - |
|  | Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty. | Tak, Podać |  |  |  | - |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu) | Tak |  |  |  | - |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe personelu w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 2 dni roboczych | Tak |  |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni roboczych – 5 pkt. |  |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru | Tak |  |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni roboczych – 5 pkt.- |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania