Załącznik nr 11.5

Zadanie nr 5 - Urządzenia : Defibrylatory i Kardiomonitory

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – Defibrylatory, Kardiomonitory”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr 5 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem:

- Defibrylator przenośny na wózku				2 szt.

- Defibrylator							1 szt.

- Kardiomonitor							4 szt.

- Defibrylator przenośny na wózku.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent | podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
|  | Fabrycznie nowy, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak |  | - |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | Tak |  | - |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg | Tak |  | - |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 | Tak |  | - |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | Tak |  | - |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | Tak |  | - |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | Tak |  | - |
|  | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  | - |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | Tak |  | - |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | Tak |  | - |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | Tak |  | - |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | Tak |  | - |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak |  | - |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | Tak |  | - |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | Tak |  | - |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | Tak |  | - |
| INNE |  |  |  |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | Tak |  | - |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów Raporty testów użytkownika | Tak |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | Tak |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | Tak |  | - |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem | Tak |  | - |
|  | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli | Tak |  | - |
|  | Ekran dotykowy | Tak |  | - |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | Tak |  | - |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak |  | - |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | Tak |  | - |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | Tak |  | - |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak |  | - |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia | Tak |  | - |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | Tak |  | - |
| DEFIBRYLACJA |  |  |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  | - |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) | Tak |  | - |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | Tak |  | - |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | Tak |  | - |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji | Tak |  | - |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | Tak |  | - |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | Tak |  | - |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | Tak |  | - |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku | Tak |  | - |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | Tak |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J | Tak |  | - |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J | Tak |  | - |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | Tak |  | - |
|  | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | Tak |  | - |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | Tak |  | - |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | Tak |  | - |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak |  | - |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | Tak |  | - |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wyświetlania wskaźnika (wartość liczbowa i trend) oceny powrotu spontanicznego krążenia obwodowego (ROSC) u pacjentów dorosłych z użyciem czujnika saturacji na palec. | Tak |  | - |
|  | Funkcja minutnika wyświetlana na ekranie defibrylatora. Start minutnika uruchamiany ręcznie z ekranu defibrylatora lub automatycznie po wyładowaniu. | Tak |  | - |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | Tak |  | - |
|  | Wózek z blatem na defibrylator i szufladą na akcesoria. | Tak |  | - |
| EKG |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | Tak |  | - |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak |  | - |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | Tak |  | - |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | Tak |  | - |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | Tak |  | - |
|  | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | Tak |  | - |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak |  | - |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | Tak |  | - |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | Tak |  | - |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | Tak |  | - |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | Tak |  | - |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak |  | - |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | Tak |  | - |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | Tak |  | - |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | Tak |  | - |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | Tak |  | - |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | Tak |  | - |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | Tak |  | - |
| SPO2 |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | Tak |  | - |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | Tak |  | - |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | Tak |  | - |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | Tak |  | - |
| I | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe personelu w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 2 dni roboczych | Tak |  | 4 dni robocze – 0 pkt. 8 dni roboczych – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru | Tak |  | 4 dni robocze – 0 pkt. 8 dni roboczych – 5 pkt.- |
| II | WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |
|  | Prace instalacyjne: transport, rozpakowanie, montaż | Tak |  | - |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  | - |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | - |

- Defibrylator 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia : Defibrylator |  |  |  |  |
|  | Producent | podać |  |  |  |
|  | Nazwa i typ | podać |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym amortyzującym ewentualne upadki | Tak |  | - |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | Tak |  | - |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz. Min -dwa gniazda na baterie /akumulatory, zasilacz AC w zestawie | Tak |  | - |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 1 akumulatora- min. 200 lub min.160 minut stymulacji ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 2 akumulatorów- min 400 lub min.320 minut stymulacji | Tak |  | - |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 3,5 godziny | Tak |  | - |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, | Tak |  | - |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC | Tak |  | - |  |
|  | Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | Tak |  | - |  |
|  | Auto test: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym | Tak |  | - |  |
|  | Defibrylator zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IP44 | Tak |  | - |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 75 cm na każdą z 6 powierzchni | Tak |  | - |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem oraz łyżkami max 10 kg | Tak |  | - |  |
|  | Tryb archiwum: Urządzenie przechwytujące i zapisujące w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. | Tak |  | - |  |
|  | Pamięć: min .360 minut ciągłego monitorowania EKG, min. 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub min. 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. Pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG. | Tak |  | - |  |
| Defibrylacja |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Pomiar impedancji klatki piersiowej pacjenta oraz automatycznie dostosowanie natężenia i napięcia prądu, a także czasu trwania fali defibrylacyjnej do potrzeb danego pacjenta. Pomiar impedancji mierzony każdorazowo przy ładowaniu defibrylatora | Tak |  | - |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak |  | - |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  | - |  |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | Tak |  | - |  |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J | Tak |  | - |  |
|  | Dostępnych minimum 24 różnych poziomów energii defibrylacji | Tak |  | - |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | Tak |  | - |  |
|  | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym | Tak |  | - |  |
|  | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | Tak |  | - |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w zestawie łyżki dla dorosłych i dzieci | Tak |  | - |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 360J: poniżej 10 sekund | Tak |  | - |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp do zmian ustawień(niezabezpieczony hasłem) | Tak |  | - |  |
| Rejestracja |  |  |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD z podwójną warstwą ochronną o przekątnej min. 8'' | Tak |  | - |  |
|  | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Tak |  | - |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min.: 3 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  | - |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm | Tak |  | - |  |
|  | Szybkość wydruku: min. 12,5 mm/sek;25 mm/sek.;50 mm/sek. | Tak |  | - |  |
| Monitorowanie EKG |  |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń, opcjonalnie z 7 lub 10 odprowadzeń jednocześnie. Monitorowanie EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG. | Tak |  | - |  |
|  | Analiza i interpretacja przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta | Tak |  | - |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG na min. 8 poziomach(4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/Mv) | Tak |  | - |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | Tak |  | - |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG z możliwością wydruku wyników | Tak |  | - |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak |  | - |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |  |  |  |
|  | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | Tak |  | - |  |
|  | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | Tak |  | - |  |
|  | Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę | Tak |  | - |  |
| SpO2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Masimo lub Masimo Rainbow pozowalajacy monitorować dodatkowo SPCO,SpMET(karboksyhemoglobiny i methemoglobiny) | Tak |  | - |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | Tak |  | - |  |
|  | Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego | Tak |  | - |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: minimum 70÷100% z dokładnością nie gorszą niż ±5%. | Tak |  | - |  |
|  | Pomiar PR w zakresie min. 25-240 ud/min | Tak |  | - |  |
|  | Czas uśredniania do wyboru przez użytkownika min. 4,8,12 oraz 16 sekund | Tak |  | - |  |
| EtCO2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru EtCO2 | Tak |  | - |  |
|  | Zakres pomiarowy CO2 min. 0-99 mmHg | Tak |  | - |  |
|  | Zakres pomiarowy oddechów min. 0- 99 odd./min. Dokładność pomiaru: 0 do 70 bpm: ±1 bpm 71 do 99 bpm: ±2 bpm | Tak |  | - |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min. 0-99 odd./min. | Tak |  | - |  |
|  | Pomiar realizowany minimum w jednostkach mmHg, %, lub kPa | Tak |  | - |  |
| NIBP |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar oscylometryczny z prezentacją ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz tętna | Tak |  | - |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 255 mmHg Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 15 do 220 mmHg Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: min. od 20 do 235 mmHg Dokładność pomiaru min. +/- 5 mmHg | Tak |  | - |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min. od 30 do 240 uderzeń na minutę z dokładnością nie gorszą niż +/- 2 uderzenia | Tak |  | - |  |
|  | Interwał pomiarowy regulowany w trybie auto w zakresie min. 2-60 minut. | Tak |  | - |  |
|  | Funkcja automatycznego opróżnianie mankietu przy zbyt wysokim ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg | Tak |  | - |  |
| IBP |  |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia min. od -30 do +300 mmHg | Tak, możliwość rozbudowy |  | - |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej oraz wartości liczbowej | Tak, możliwość rozbudowy |  | - |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika etykiety pomiaru min. P1 lub P2, ART, PA, CVP, ICP, LAP | Tak, możliwość rozbudowy |  | - |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury w min. zakresie 25°do 45°C Rozdzielczość: 0,1°C Dokładność: ±0,2°C łącznie z czujnikiem | Tak, możliwość rozbudowy |  | - |  |
|  | Możliwość stosowania czujników jednorazowych: min. powierzchniowy na skórę; przełykowy/doodbytniczy | Tak, możliwość rozbudowy |  | - |  |
|  | Możliwość opcjonalnej transmisji badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce - Lifenet System | Tak |  | - |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Przewód EKG 10 odprowadzeniowy min. 1 sztuka | Tak |  | - |  |
|  | Opcjonalne łyżki wewnętrzne dostępne w 5 rozmiarach (średnicach) i o poniższych długościach trzonu: 2,5 cm trzon o długości 15.9 cm 3,8 cm trzon o długości 15.2 cm 5,0 cm trzon o długości 14.6 cm 6.4 cm trzon o długości 14 cm 8.9 cm trzon o długości 12.7 cm lub opcjonalnie łyżki wewnętrzne w rozmiarach: 2,54 cm trzonu min. 12 cm; 5,08 cm trzonu min. 12 cm; 7,62 cm trzonu min. 12 cm. Przycisk wyzwolenia defibrylacji umieszczony w rękojeści, uchwytach łyżek wewnętrznych | Tak |  | - |  |
|  | Łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne min. 1 komplet | Tak |  | - |  |
|  | Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 5sztuk | Tak |  | - |  |
|  | Min. 5 kompletów elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych | Tak |  | - |  |
|  | Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych | Tak |  | - |  |
|  | Przedłużka NIBP, mankiet NIBP dla pacjentów dorosłych (26-35) – 1 szt | Tak |  | - |  |
|  | Przedłużka CO2 – 1 szt, czujnik CO2 dla dorosłych i dzieci pacjent zaintubowany – 25 szt | Tak |  | - |  |
|  | Torba z miejscem na akcesoria | Tak |  | - |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe personelu w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych | Tak |  |  | 4 dni robocze – 0 pkt. 8 dni roboczych – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 4 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru | Tak |  |  | 4 dni robocze – 0 pkt. 8 dni roboczych – 5 pkt. |
| WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | Tak, podać ilość |  |  | - |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |  | - |

- Kardiomonitor.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia : Kardiomonitor |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Producent | podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli. W obudowie monitora miejsce na akcesoria pomiarowe. | Tak |  | - |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów, przyciski funkcyjne oraz pokrętło. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | Tak |  | - |
|  | Monitor wyposażony w funkcje demo oraz tryb szkoleniowy zawierający podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z monitora. | Tak |  | - |
|  | Do 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak |  | - |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 240 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak |  | - |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | Tak |  | - |
|  | Stopień ochrony przed zalaniem wodą co najmniej IPX1 | Tak |  | - |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, gniazdo do podłączenia ekranu kopiującego, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Tak |  | - |
|  | Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | Tak |  | - |
| SYSTEM ALARMOWY |  |  |  |  |
|  | System alarmowy generujący dwa rodzaje sygnalizacji alarmowej: alarmy fizjologiczne oraz techniczne. Alarmy klasyfikowane według czterech priorytetów w zależności od stopnia zagrożenia alarmu. Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). | Tak |  | - |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5, 10 i 15 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | Tak |  | - |
|  | W celu ułatwienia identyfikacji alarmującego monitora możliwość ustawienia oddzielnego wzorca dźwiękowego sygnalizacji alarmowej. Co najmniej 3 wzorce do wyboru. | Tak |  | - |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 10 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | Tak |  | - |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 27 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF (we wszystkich monitorach). | Tak |  | - |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna | Tak |  | - |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. | Tak |  | - |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | Tak |  | - |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. | Tak |  | - |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. | Tak |  | - |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. | Tak |  | - |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz mankiet w rozmiarze średnim oraz dużym. | Tak |  | - |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. | Tak |  | - |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty oraz 1200-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 10 minut. | Tak |  | - |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | Tak |  | - |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | Tak |  | - |
|  | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | Tak |  | - |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | Tak |  | - |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | Tak |  | - |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | Tak |  | - |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  | - |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  | - |
|  | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych | Tak |  | - |
|  | Statyw na kółkach z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria lub uchwyt na ścianę z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria | Tak |  | - |
|  | Szkolenie podstawowe personelu w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 2 dni roboczych | Tak |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni roboczych – 5 pkt. |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 2 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru | Tak |  | 2 dni robocze – 0 pkt. 4 dni roboczych – 5 pkt.- |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania