Kolbuszowa dnia: 2026-03-26

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Grunwaldzka 4

36-100 Kolbuszowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Pracowni Diagnostyki Medycznej. Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki dla SP ZOZ w Kolbuszowej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | Eap-2412/6/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Załącznik nr 11.6, zadanie nr 6 – Laser thulowy Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Blok Operacyjny Czy Zamawiający dopuści wykonawców, którzy zaoferują zestaw równorzędny do opisanego w SIWZ. w miejsce pkt 1 -33. Należy nadmienić, iż oferowany zestaw technologicznie i zastosowaniami klinicznymi znacznie przewyższa pierwotnie opisany zestaw. - Laser thulowy - kpl Lp.; Parametr oferowany. I. Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż w 2024 roku.. Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych. Laser zbudowany na źródle tulowo światłowodowym. Długość fali 1940nm +/- 20nm. Moc urządzenia min 60W. Współpraca z włóknami światłowodowymi o średnicach 150µm - 1000µm. Ekran dotykowy do sterowania laserem z możliwością obrotu i złożenia.. Częstotliwość pracy w zakresie minimum 1-2500 Hz.. Minimalny czas trwania impulsu ≤ 50 μs. Tryb pracy lasera impulsowy lub fala ciągła. Energia pojedynczego impulsu w zakresie minimum 0.02-6 Joula.. Wiązka naprowadzająca zielona.. Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego.. Przycisk nożny trzy-funkcyjny. Min. dwa różne programy fabryczne do pracy na laserze: - Lithotripsy - BPH Programy różniące się od siebie fabrycznie przypisanymi parametrami pozwalającymi na optymalną pracę w przypisanych do poszczególnych programów procedurach oraz obszarach anatomicznych. Możliwość modyfikowania długości trwania impulsu w minimum 6 różnych stopniach całkowicie niezależnie od zmian innych parametrów takich jak energia, częstotliwość czy moc szczytowa impulsu.. Modyfikacja stopni długości trwania impulsu realizowana poprzez dedykowane, czytelnie stopniowane obszary na ekranie głównym lasera dla każdego z dwóch sterowników nożnych niezależne od obszarów zmiany innych parametrów pracy lasera.. Laser podczas pracy powinien wyświetlać na ekranie dotykowym minimum parametry: - tryb pracy, - ustawienia długości impulsu, - grubość podłączonego włókna, - częstotliwość pracy, - energię impulsu, - ustawioną moc, - natężenie wiązki pilotującej, - stan lasera, - czas i ilość emitowanej energii. Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego. Soczewka zabezpieczająca, tzw. blast-shield - łatwy dostęp z możliwością wymiany soczewki przez przeszkolony personel w szpitalu. Wymiana soczewki nie może się wiązać z potrzebą zdejmowania obudowy lasera jak i interwencji serwisu.. Zasilanie sieciowe jednofazowe 220-230V, max 1000VA. Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia do 30 stopni C. Głośność pracy urządzenia <70.0 dBA. Waga urządzenia max. 100kg. Powietrzny system chłodzenia systemu laserowego pozwalający na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Laser powinien posiadać min. włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania.. Szkolenie personelu lekarskiego – min 3 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wymienna soczewka ochronna „blast shield” – 1 szt.. Nożyk i obieraczka do włókien laserowych, po 1 sztuce.. Okulary ochronne – 2 sztuki.. Włókno laserowe, wielorazowe, średnica 200µm, op. 5 szt – 1 op.. Systemu do zabiegów ablacji guzów nerki UTUC z użyciem oferowanego lasera thulowo światłowodowego. System wyposażony w kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem wizyjnym Logic 4K (kompatybilność potwierdzona dokumentami producenta posiadanego przez szpital systemu), rozszerzający funkcjonalność posiadanego zestawu o możliwość podłączenia endoskopu giętkiego, specjalne tryby pracy, umożliwiające cyfrowe procesy przetwarzania obrazu, służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych, oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych trybów z możliwością korzystania z nich w świetle białym t.j. wyłączane i włączane za pomocą pilota bądź przycisku na endoskopie, w tym tryb zalecany do wysokokontrastowego obrazowania naczyń krwionośnych) W skład systemu wchodzi wielorazowy endoskopów giętkich kompatybilnych z oferowanym systemem wizyjnych Logic 4K. Zestaw narzędzi do minimalnie inwazyjnych zabiegów w obrębie nerki o średnicy zewnętrznej płaszczy dostępowych 4,8 Fr, 8 Fr i 10 fr – kpl. w systemie pozwalającym na zapobieganie zwiększania ciśnienia w nerce. System wyposażony w: - Układ optyczny o kącie widzenia 120 st., o średnicy 0,9 mm. Płaszcze z kanałem irygacyjnym opozwalającym na wprowadzenie włókna laserowego lub w przypadku zastosowania płaszcza z zestawu 10 fr sondy ultradźwiękowej. Płaszcze montowany z mostkiem trójdrążnym .do podłączenia irygacji, układu optycznego oraz włókna lasera. - Płaszcze dostępowe o śr. zewn. 4,8 fr, 8 fr i 10 fr w kpl z dedykowanymi jednostopniowymi rozszerzadłami.. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nr 2 dotyczy Zadanie nr 1 - Urządzenia do resektoskopii „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Blok Operacyjny”- załącznik nr 11.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Specyfikacja przedmiotowa W ramach zadania nr. 1 Zamawiający wymaga dostawy urządzeń wraz instalacją i uruchomieniem: 1. Optyka URS Ureterorenoskop 6 szt. 2. Resektoskop 26 FR 2 szt. 3. Resektoskop 28 FR 2 szt. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawców którzy zaoferują rozwiązania równoważne do opisanych w SWZ? Tabela przedstawia porównanie parametrów Opisanych wraz z zaproponowanymi równorzędnymi rozwiązaniami. - Optyka URS Ureterorenoskop. Lp.; Parametr opisany SIWZ; Parametr równorzędny. I. Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy. Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu; Ureterorenoskop półsztywny, z okularem przesuniętym na bok (wg. Marbergera) Kierunek patrzenia 12⁰ Długość robocza ureterorenoskopu 430 mm Długość całkowita ureterorenoskopu 599 mm Zakończenie ureterorenoskopu o atraumatycznym kształcie Średnica 8/9,8 charr Kanał roboczy 5.2x6.2 charr na instrument 1x 5 charr lub 2x 3 charr Kanał roboczy usytuowany w linii prostej, zakończony automatycznym zaworem uszczelniającym, w skład którego wchodzi mocowanie membrany oraz uszczelka Przyłącze światłowodu znajdujące się od góry instrumentu. Oznaczenie na endoskopie numeryczne oraz kolorystyczne średnicy wiązki włókien dedykowanego światłowodu Oznaczenie numeryczne oraz kolorystyczne kierunku patrzenia Znakowanie Data Matrix bezpośrednio na endoskopie Ureterorenoskop wyposażony w kurki odcinające wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego Możliwość sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie. Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5 Fr., z końcówką dystalną o 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu. Jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru nie większego niż 12 Fr.. Kąt patrzenia ureterorenoskopu - 60. Długość 43 cm. Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze min. 6 Fr.. 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu. Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych. Port montowany na szybkozłącze. Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym,. Możliwość sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie. Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu; Pojemnik do sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 766 x 92 x 186 mm Mata typu jeż zarówno w pojemniku oraz na pokrywie. Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt.; Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 55 cm, obie bransze ruchome – 2 szt.. Kleszcze biopsyjne – 2 szt.; Kleszcze biopsyjne – 2 szt.. Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm, z safety lock; Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm. - Resektoskop monopolarny 26 FR Lp.; Wymagania minimalne; Parametr wymagany. I. Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy. Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe –; Płaszcz zewnętrzny resektoskopu Średnica płaszcza zewnętrznego 26 char, płaszcz z ciągłym przepływem z oznaczonym graficznie zaworem płuczącym oraz zaworem odpływowym. Płaszcz zewnętrzny z otworami odprowadzającymi, oraz z bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”. Płaszcz obrotowy – element roboczy, płaszcz wewnętrzny oraz optyka obracają się w płaszczu zewnętrznym Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu zewnętrznym Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu Średnica płaszcza wewnętrznego 24 charr, z oznaczeniem kolorystycznym oraz zamknięciem snap-on Koniec dystalny skośny, wykonany z czarnego materiału ceramicznego Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu wewnętrznym TAK Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 24 charr Element roboczy współpracujący z optyką 4 mm Typu aktywnego, monopolarny, uchwyt zamknięty Znakowanie data matrix bezpośrednio na elemencie roboczy Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu Ø zewnętrzna optyki 4 mm Długość robocza optyki 300 mm Kierunek patrzenia optyki 30⁰ Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce. Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. -. Element pracujący resektoskopu monopolarnego, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki –. Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki. Przewód HF do resektoskopu monopolarnego -. Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Kosz druciany na 1 optykę sztywną dedykowany dla oferowanej optyki. Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm– 1 szt.. Kleszcze biopsyjne – 2 szt.. - Resektoskop monopolarny 28 FR Lp.; Wymagania minimalne; Parametr wymagany. I. Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy. Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 28 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe –; Płaszcz resektoskopu przepływowy, rozmiar 27 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego z końcówką ceramiczną, mocowanie płaszcza na klik", mocowanie do elementu roboczego na Klik. Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 27 Fr. - Element pracujący resektoskopu, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe optyki – Optyka cystoskopowa 30°, dł. 299 mm, śr.3,3 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek typ Panowiew, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu. -.. Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 28 Fr. -. Element pracujący resektoskopu monopolarnego, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki –. Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki -.. Przewód HF do oferowanego resektoskopu. Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Kosz druciany na 1 optykę sztywną dydykowany do oferowanej optyki. Kleszcze biopsyjne – 2 szt.. Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm 1 szt.. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zastosował Instrument Zamówień Międzynarodowych, określony w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającym środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031. Zastosowanie tego środka w przedmiotowym postępowaniu jest bezpodstawne i sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia 2025/1197 : „Środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ("środek IZM") w postaci wykluczenia ofert w rozumieniu art. 6 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/1031 złożonych przez wszystkich wykonawców pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej nakłada się we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Unii, których przedmiotem jest udzielanie zamówień na wyroby medyczne objęte kodami CPV od 33100000-1 do 33199000-1 określone w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002, o wartości szacunkowej co najmniej 5 000 000 EUR bez VAT.” Mając na względzie obecnie obowiązujący przelicznik EURO na PLN, oznacza to, że aby możliwe było zastosowanie przez Zamawiającego środka IZM, szacunkowa wartość zamówienia musi wynosić co najmniej 21.550,000,00 zł netto. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest natomiast zdecydowanie niższa niż ta kwota. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 2025/1197: „Unijne instytucje zamawiające i podmioty zamawiające: (…) obliczają odpowiednie szacunkowe wartości zamówień zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/24/UE”. Zgodnie zaś z art. 5 Dyrektywy: - Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamówienia wyraźnie określonych w dokumentach zamówienia. W przypadku gdy instytucja zamawiająca przewiduje nagrody lub wynagrodzenia dla kandydatów lub oferentów, uwzględnia je ona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia. (…) 9.W przypadku gdy proponowane nabycie podobnych dostaw może prowadzić do udzielenia zamówień w formie odrębnych części, przy stosowaniu art. 4 lit. b) i c) uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich tych części. W przypadku gdy łączna wartość części jest na poziomie lub powyżej progu określonego w art. 4, przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia (…)”. Co istotne, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wyłącznie dostawy podobne, rozumiane jako dostawy o identycznym lub zbliżonym przeznaczeniu. Nie jest dopuszczalne łączne szacowanie wartości dostaw niejednorodnych przedmiotowo, nieprzewidywanych na etapie planowania, czy realizowanych przez różnych wykonawców działających w odmiennych segmentach rynku. Jednocześnie, aby można było mówić o jednym zamówieniu muszą zachodzić trzy tożsamości: tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa zamówienia. Analiza niniejszego postępowania wskazuje wyraźnie, że wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia jest niższa niż 5.000.000 euro. w sposób oczywisty nie przekracza wartości 21.550,000,00 zł netto, a zatem w niniejszym postępowaniu nie powinno stosować się środka IZM. Zamawiający, ustalając szacunkową wartość zamówienia, nie jest uprawniony do uwzględnienia łącznej wartości wszystkich planowanych zamówień obejmujących jakiekolwiek urządzenia czy wyroby medyczne. Mając na uwadze, że Rozporządzenie 2025/1197 wprowadzenia istotne ograniczenia w dostępie do zamówień publicznych, jego postanowienia nie mogą być rozszerzane również na postępowania, do których Rozporządzenie to nie ma zastosowania. Zamawiający przed wprowadzeniem wynikających z Rozporządzenia 2025/1197 restrykcji i ograniczeń, powinien więc przyłożyć szczególną wagę do należytego oszacowania wartości zamówienia. Jak wskazuje ugruntowana linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przesłanek wykluczenia nie interpretuje się rozszerzająco. „Izba uważa, że katalog przesłanek do odrzucenia oferty wykonawcy ma charakter zamknięty i nie można podstaw odrzucenia interpretować w sposób rozszerzający. Wszelkie postawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty, jako wyjątki od zasady, iż złożona oferta podlega badaniu i wyborowi winny być interpretowane w sposób ścisły. Takie też przesłanie płynie z orzeczenia TSUE (Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lipca 2017 r. wydane w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o., przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). W związku z powyższym, działanie Zamawiającego polegające na wprowadzeniu środka IZM do dokumentacji niniejszego postępowania jest bezprawne, narusza przepisy Rozporządzenia 2025/1197, zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Mając na względzie powyższe, wnoszę o usunięcie z dokumentacji postępowania wszystkich postanowień związanych z zastosowaniem środka IZM, następującego fragmentu ogłoszenia o zamówieniu: Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (Dz.U.UE.L.2022.111.1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 (Dz.U.UE.L.2025.2033), dalej: rozporządzenie 2025/2033, w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzi podstawa wykluczenia określona w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031.’ Oraz: 1) wymogów dot. IZM z pkt.12 ppkt. 12.2 SWZ 2) oświadczenia w ramach Załącznika nr 7 do SWZ 3) zapisów dot. IZM w § 2 wzoru umowy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że – jak słusznie wskazał Wykonawca w treści wniosku o wyjaśnienie treści SWZ – zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2025/1197, Unijne instytucje zamawiające i podmioty zamawiające obliczają odpowiednie szacunkowe wartości zamówień zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/24/UE. Jak zaś wynika z art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy proponowane nabycie podobnych dostaw może prowadzić do udzielenia zamówień w formie odrębnych części, przy stosowaniu art. 4 lit. b) i c) uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich tych części, zaś w przypadku gdy łączna wartość części jest na poziomie lub powyżej progu określonego w art. 4, przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia. Bez znaczenia jest zatem to, że wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia jest niższa niż 5.000.000 euro. Istotne jest bowiem, że Zamawiający udziela zamówienia w częściach, zaś łączna wartość tych części przekracza kwotę 5.000.000 euro. Zatem Zamawiający zobowiązany jest stosować środek IZM. Uzupełniająco wyjaśnić należy również, że nawet gdyby wartość zamówienia nie przekraczała progu 5 000 000 EUR, Zamawiający także byłby uprawniony do wprowadzenia w SWZ ograniczenia, zgodnie z którym udział towarów pochodzących z państw trzecich (np. z Chin) nie może przekroczyć 50% wartości całkowitej zamówienia, bowiem prawo takie daje mu przepis art. 16b ust. 2 ustawy Pzp niezależnie od wartości zamówienia i nie tylko w odniesieniu do wyrobów medycznych Pytanie nr 4 Dot. zadania nr. 5, pozycja nr 2: Defibrylator 1 szt 1. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z komunikacją głosową z użytkownikiem w języku polskim oraz z opisami na panelu sterowania z powszechnie znanymi dla personelu medycznego piktogramami: AED, CHARGE, +, - ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 5 pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z czasem ładowania do 4 godzin? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 6 pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z trybem archiwum, z możliwością archiwizacji wymienionych danych bez zapisu impedancji pacjenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 7 pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator posiadający 23 poziomy defibrylacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 8 pkt. 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w trybie AED w aktualny protokół defibrylacji AED wyposażony w algorytm wykrywania arytmii do defibrylacji, bez wykrywania ruchów pacjenta? Algorytm ten można aktualizować w zależności od zmian PRC/ERC/AHA. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 9 pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z dostępem na hasło jawne, dostępne w instrukcji obsługi defibrylatora? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 10 pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG: x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4 (cm/mV) – ręczne; AUTO – automatyczne? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 11 pkt. 46. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w moduł odporny na niską perfuzję w technologii natywnej producenta bez pomiaru SpCO i SpMet, natomiast z możliwością monitorowania i pomiaru powrotu spontanicznego krążenia (ROSC) z zaoferowanego czujnika saturacji za pomocą wartości CQI? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 12 pkt. 48. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w słupkowy wskaźnik perfuzji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 13 pkt. 51. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w pomiar saturacji z możliwością wyboru czasu uśredniania pomiaru na trzech poziomach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 14 pkt. 54. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiarowym oddechów od 0- 150 odd./min. z dokładnością pomiaru: 1. Dla awRR ≤ 60 odd./min. - ±1 odd./min. ; 2. Dla awRR od 61 do 150 odd./min, - ±2 odd./min.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 15 pkt. 59. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z wymaganym zakresem pomiaru tętna z dokładnością pomiaru +/- 3 uderzenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 16 pkt. 61. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z funkcją automatycznego opróżniania mankietu przy zbyt wysokim ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg ±3 mmHg dla dorosłych i dzieci oraz 147 mmHg ±3 mmHg dla noworodków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 17 pkt. 67. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez możliwości opcjonalnej transmisji badań do systemu LifeNet? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 18 pkt. 69. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który posiada opcjonalnie łyżki wewnętrzne w 3 rozmiarach: 2,54 cm; 5,08 cm; 7,62 cm? Długości trzonu min. 12 cm dla każdego rozmiaru. Łyżki posiadają przycisk wyzwalania w rękojeści. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 19 dot. zadanie nr 2 - Kolumna endoskopowa 4K „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Blok Operacyjny - Kolumna endoskopowa 4K” Załącznik nr 11.2 Czy Zamawiający dopuści Wykonawwców którzy zaoferują Kolumnę Endoskopową 4K równoważną do opisanych parametrów technicznych. Lp.; Parametry opiane w SIWZ; Parametr równoważny. I. Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy. Monitor operacyjny medyczny 4K – 1 szt.. Przekątna ekranu min. 50"; - Przekątna ekranu 55" - Rozdzielczość ekranu. 3840 × 2160 pikseli - Mocowanie typu VESA. Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli. Mocowanie typu VESA. Sterownik kamery - 1 zestaw. Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K; Kontroler kamery 4K – 1 szt. Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów min. Laparoskopii/torakochirurgii, artroskopii, Urologii i Ginekologii Endoskopowej. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika (min. 30) Rozdzielczość sterownika kamery nie gorsza niż UHD 4K 3840x2160 oraz 4096x2160 Sterownik kamery współpracujący z min. 5 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami: 3x 1/3”CMOS 4K, 2x 1/3”CMOS ICG, 1x 1/3” CMOS, głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS oraz głowicą pendualną PDD 1x 1/3” CMOS. Możliwość współpracy sterownika kamery z giętkimi endoskopami z likwidacją efektu Moire oraz współpracy z wideo-cystoskopem oraz wideo URSami jedno i dwu- kanałowymi Port USB na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiający archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu Pendrive lub dysk twardy USB o pojemności co najmniej 2 TB. Możliwość archiwizacji zdjęć JPG / TIFF i filmów MPEG4 - rozdzielczość archiwizacji wideo min. 1920x1080 Full HD. Minimum 3 poziomy jakości formatu wideo do wyboru Obsługa menu (wyświetlanego na ekranie monitora) w pełni w języku polskim, z możliwością realizacji tej funkcji przy użyciu pilota przewodowego lub klawiatury, jeżeli są stosowane. Możliwość sterowania min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery - przypisania do każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamianie ich przez krótkie i długie przytrzymanie przycisku. System powinien również umożliwiać sterowanie dwoma funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na pilocie przewodowym, o ile pilot jest stosowany. Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego. Ekran dotykowy wielkości minimum 6,5” menu głównego kontrolera kamery z możliwością wykonania następujących funkcji: balans bieli, wybór profilu oraz ustawienie jasności obrazu endoskopowego na monitorze Funkcja wykorzystująca szybką regulację ELC (electronic light control) sterownika kamery do dopasowania jasności obrazu, przy jednoczesnej automatycznej regulacji jasności odpowiedniego źródła światła – ustawienie jasności tego źródła jest automatycznie regulowane przez sterownik kamery. Możliwość włączania/wyłączania odpowiedniego źródła światła endoskopowego za pomocą przycisku na głowicy kamery Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików .pdf Funkcja zoom cyfrowy min. x1.5 uzależniona od podłączonej głowicy kamery. Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w minimum 6-stopniowej skali (0-5) Kamera medyczna wyposażona w 5 trybów cyfrowego przetwarzania obrazu z możliwością korzystania z nich w świetle białym. Poszczególne tryby są zalecane do różnych zastosowań, w tym obrazów o niewielkim lub dużym nasyceniu kolorów oraz do wysokokontrastowego obrazowania naczyń krwionośnych. Tryby muszą być włączane i wyłączane za pomocą przycisku na głowicy kamery. System musi umożliwiać obsługę tych trybów opcjonalnym pilotem przewodowym. Tryb HDR z możliwością korzystania w świetle białym, włączany/wyłączany za pomocą przycisku na głowicy kamery. System musi umożliwiać obsługę tego trybu opcjonalnym pilotem przewodowym. Wyjścia video min.: 2x HDMI (3840x2160), 2x 3G-SDI (1920x1080), 2x HDMI (1920x1080) Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym Min. 4 gniazda USB z tyłu urządzenia, umożliwiające podłączenie min.. klawiatury, pilota Menu kontrolera kamery posiadające możliwość zmiany ustawienia wyrazistości konturów (ostrości obrazu) w min. 4-stopniowej skali (0-3) Kontroler kamery posiadający możliwość ustawienia przezroczystości wyświetlania menu w min. 5-stopniowej skali Menu kontrolera kamery posiadające możliwość regulacji nasycenia kolorów w minimum 11-stopniowej skali Menu kontrolera kamery posiadające możliwość indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą cyfrowej palety kolorów Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach Dwa specjalistyczne tryby obrazowania w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR): - tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła, odpowiednim światłowodem, dedykowaną głowicą kamery oraz dedykowaną optyką po podaniu barwnika światło fluorescencyjne widoczne jest jako zielony obraz wkomponowany w otaczającą tkankę. - tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła, odpowiednim światłowodem, dedykowaną głowicą kamery oraz dedykowaną optyką po podaniu barwnika światło fluorescencyjne widoczne jest jako zielony obraz wkomponowany w otaczającą tkankę. Dla zwiększenia kontrastowości obrazu otaczająca tkanka przedstawiana jest w skali szarości. W zależności od profilu użytkownika wmiksowane mogą być również kolory niebieski, cyjan, magenta, czerwony lub żółty zamiast zielonego. Kontroler kamery posiadający dwa specjalistyczne tryby obrazowania do fotodynamicznej diagnostyki PDD: - tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła, dedykowaną głowicą kamery, dedykowaną optyką oraz dedykowanym światłowodem, po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka wzbogacona przez fotouczulacz jest widoczna w kolorze czerwonym, - tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła, dedykowaną głowicą kamery, dedykowaną optyką oraz dedykowanym światłowodem po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka wzbogacona przez fotouczulacz jest widoczna we wzmocnionym kolorze intensywnie różowym („magenta”). Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego sterownika kamery Moduł PIP (Picture in Picture = obraz w obrazie) służy do wyświetlania obrazu z drugiego źródła cyfrowego (SDI, HD-SDI, 3G-SDI). Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF Regulacja jasności – automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie Wyrównanie poziomu bieli – zakres temperatury barwowej w przedziale min. 2300K do 7000K. Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego. Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego. W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB. Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie sztywnego wideoendoskopu 3D/4K/ICG do laparoskopii. Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia obrazowania egzoskopowego 3D. Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery 4K. Możliwość bezpośredniego połączenia dedykowanego jednorazowego, sterylnego, wideoureterorenoskopu giętkiego z dedykowanym modułem obrazowym kompatybilnym z oferowanym sterownikiem obrazu wykorzystywanych w procedurach urologicznych. Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz). Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz). Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz). Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura. Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery. Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery. Zapis zdjęć w formacie: JPEG. Zapis filmów w formacie: MPEG4. Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności. Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery. Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery. Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku. Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery. Funkcja obrotu obrazu o 180°. Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery. Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego. Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego. Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia. Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła. Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników. Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive. Stopień ochrony min. CF. Osłony jednorazowe na kamerę – 10 szt.. Głowica kamery 4K – 1 szt.. Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery; Głowica kamery wyposażona w technologie min. 3-chipów (3x 1/3” CMOS) Głowica kamery wyposażona w 2 przyciski, do każdego przycisku można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo Waga głowicy kamery (bez kabla) 121 g Głowica kamery nie posiadająca zintegrowanego obiektywu – możliwość zastosowania co najmniej 4 różnych obiektywów, w tym zarówno obiektywy ze zmienną i stałą ogniskową oraz obiektyw kątowy Długość kabla głowicy 3m Stopień ochrony przed przenikaniem cieczy oznaczony na głowicy kamery – minimum IPX7 Oznaczenie na głowicy kamery możliwości sterylizacji w autoklawie (w temperaturze 134⁰ C) Głowica kamery mogąca być poddawana reprocesowaniu maszynowemu. Ochrona przed porażeniem elektrycznym min. CF Znakowanie data matrix bezpośrednio na głowicy kamery. Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz. Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym min 2 programowalne. Waga głowicy kamery max. 210g. Stopień ochrony min. CF. Źródło światła LED - 1 zestaw. Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery; Źródło światła LED ICG – 1 szt. Moc LED światła białego 80W – równoważne źródło światła ksenonowego 300W Moc LED światła NIR 15W Żywotność lampy LED światła białego 15000 godzin Żywotność lampy LED światła NIR 3000 godzin Światło NIR w zakresie spektralnym 760 nm - 810 nm Możliwość przełączania między NIR/ICG i endoskopią światła białego z panelu czołowego urządzenia oraz opcjonalnie z przycisku nożnego. Dodatkowo możliwość przełączenia między NIR/ICG i endoskopią światła białego z przycisku dedykowanej głowicy kamery oraz opcjonalnego pilota przewodowego podłączonych do dedykowanego procesora kamery Możliwość wykonania balansu bieli z poziomu opcjonalnego przycisku nożnego podłączonego do źródła światła emiter światła współpracujący z odpowiednim procesorem kamery – automatyczny dobór parametrów światła w zależności od napotkanych warunków Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu natężenia światła lampy na panelu urządzenia Jasność 1400 lm Pobór mocy 225 VA Poziom hałasu 30 dB(A) Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF Funkcja automatycznego restartu urządzenia po zaniku napięcia poniżej 5 sekund w czasie pracy automatycznie przywracane są zapamiętane ustawienia oraz włącza się ponownie dioda LED. Funkcja automatycznej przesłony gniazda światłowodu jeżeli światłowód nie jest podłączony. Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery. Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG. Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji. Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery. Stopień ochrony min. CF. Insuflator CO2 z podgrzewaniem i oddymianiem- 1 zestaw. Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy z oprogramowaniem w języku polskim; Insuflator laparoskopowy z podgrzewaniem gazu i ewakuacją dymu – 1 szt. Duży 6,5” kolorowy wyświetlacz LCD (ekran dotykowy). Oprogramowanie w języku polskim Ciśnienie wewnątrzbrzuszne od 3 mmHg do 25 mmHg (± 2 mmHg) wybór w krokach co 1 mmHg dwa tryby pracy insuflatora: insuflacja wstępna (szybkość przepływu gazu 1 l/min (± 50%)), wysoki przepływ (szybkość przepływu gazu od 2 l/min do 45 l/min (± 20%), wybór w krokach co 1 l/min) Opcjonalnie możliwość wgrania trybu specjalnego dla noworodków i małych dzieci z precyzyjnym wytwarzaniem ciśnienia i przepływu w krokach co 0,1l: przepływ minimum 0,1 l/min, maks. 2 l/min Min. 3 wgrane profile producenta, w tym profil domyślny, urologia i ginekologia. Możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika. Wyświetlane na panelu dotykowym wartości zadane i aktualne ciśnienia oraz przepływu gazu Opcjonalnie możliwość wyświetlania parametrów urządzenia na monitorze endoskopowym we współpracy z kompatybilnym sterownikiem kamery Wskaźnik graficzny poziomu napełnienia butli CO2 Wskaźnik zużycia gazu w litrach wyświetlany na ekranie dotykowym Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego insuflatora Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF Pobór mocy nie więcej, niż 80 VA Możliwość podgrzania gazu CO2 do temperatury ciała pacjenta za pomocą drenu wysokoprzepływowego ze spiralą grzewczą Temperatura gazu z wężem grzewczym 37ºC ± 2ºC Wskaźnik graficzny rozgrzania drenu znajdujący się na ekranie dotykowym urządzenia Możliwość stosowania drenów z podgrzewaniem gazu zarówno jedno jak i wielorazowych (do 100 użyć z podgrzewaniem) Możliwość wyświetlenia na ekranie dotykowym urządzenia ilości użytego drenu wielorazowego z podgrzewaniem Możliwość ewakuacji dymu – dostępna z poziomu ekranu dotykowego urządzenia oraz z przycisku nożnego (nie wymaga współpracy z żadnym dodatkowym urządzeniem) Możliwość zasilania CO2 zarówno centralnie jak i za pomocą butli z gazem CO2 (opcjonalnie możliwość zamocowania uchwytu z butlą pojemności max 2 litry bezpośrednio do urządzenia) Wyposażenie insuflatora Wąż insuflacyjny autoklawowalny wielorazowy, dł. 3m ze spiralą podgrzewającą – 1 szt. Filtr higieniczny – 1 opakowanie Wąż insuflacyjny dł. 3m z elementem grzewczym – 1 opakowanie (10 szt.) Wąż do odsysania gazów, sterylny, jednorazowy – 1 opakowanie (10 szt.). Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym. Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min. Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg. Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy. Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2. Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2. Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta. Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli. Insuflator wyposażony w funkcję oddymiania oraz nawilżania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów - 10 szt. Multidziedzinowa pompa rolkowa - 1 zestaw. Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w chirurgii i urologii podczas laparoskopii, cystoskopii, URS, przezskórnej nefroskopii; Pompa ssąco - płucząca multidziedzinowa 1 szt. System do zarządzania płynami, udostępniający funkcje płukania dla min. trzech dyscyplin: laparoskopia, endourologia, histeroskopia Funkcja płukania realizowana na zasadzie jednorolkowej pompy Pompa wyposażona w czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny Obsługa poprzez duży ekran/panel dotykowy – obsługa w języku polski Gotowe ustawienia dla następujących instrumentów i procedur min.: endourologia: TUR, cystoskopia, URS, PCNL histeroskopia: diagnostyczna, resekcja Możliwość zmiany między 3 poziomami wartości podciśnienia: Laparoskopia: - min. -30 kPa/ -300 mbar - średnie -45 kPa/ -450 mbar - max. -60kPa/ -600 mbar b) Histeroskopia i urologia: - min. -90 mbar - średnie -200 mbar - max. -300 mbar Zakres wymaganego minimalnego przepływu zadanego: endourologia: 10-800 ml/min (max przepływ) laparoskopia: 0,1-1,8 l/min (max przepływ) histeroskopia: 800 ml/min (max przepływ, brak możliwości ustawienia) Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego: Histeroskopia: 15-200 mmHg Endourologia: 15-90 mmHg Laparoskopia: 300 mmHg (ustawione na stałe) Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-300 mmHg Pompa mogąca pracować zarówno na drenach płuczących jedno jak i wielorazowych (dreny wielorazowe dedykowane do 20 użyć) Możliwość skorygowania ustawienia wysokości między urządzeniem a pacjentem w zakresie 0-40 cm w krokach co 10 cm. Pompa wyposażona jest w złącze modułu bilansującego – możliwość jej dalszej rozbudowy o moduł bilansujący płynów. Możliwość wyświetlenia ilości użyć drenu na wyświetlaczu pompy endoskopowej. Identyfikacja ilości użycia drenu wielorazowego – sprawdzenie przez pompę ważności zestawu drenów (informacja wyświetlana na ekranie urządzenia po założeniu drenu) oraz identyfikacja możliwości ostatniego użycia drenu (oznajmienie ostatniego użycia potrójnym sygnałem dźwiękowym) Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego pompy Możliwość zwiększenia ciśnienia w trybie TUR/Enukleacja za pomocą przycisku na panelu dotykowym (bądź opcjonalnie za pomocą przycisku nożnego) o 25% do maksymalnie dopuszczalnego ciśnienia. Funkcja Zatrzymuje się automatycznie po 30 sekundach lub poprzez ponowne uruchomienie przełącznika. Wyposażenie pompy W komplecie dreny wielorazowe 20-krotnego użytku z 10 membranami zapasowymi, autoklawowalne – 1 szt. Zestaw drenów próżniowych z filtrem do stosowania przez 30 dni – 1 opakowanie (10 szt.) Pojemnik na wydzielinę – 1 szt.. Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy. Wybór zastosowania pompy z menu z listą procedur wyświetlanego na ekranie dotykowym. Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania. Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 130 mmHg w procedurach ciśnieniowo kontrolowanych. Regulacja prędkości płukania w zakresie min. 100 - 2000 ml/min. w procedurach z kontrolą przepływu. Regulacja prędkości odsysania w zakresie min. 100 - 1000 ml/min. w procedurach wykorzystujących odsysanie. Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym. Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym. Wyświetlanie prędkości odsysania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym. Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren. Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu. Wózek endoskopowy – 1 zestaw. Szkolenie personelu lekarskiego min 3 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Należy zauważyć iż zaproponowany zestaw jest nie tylko w pełni równoważny ale w wielu punktach przwyższa opis SIWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nr 20 Pytanie dotyczy Pakiet 4, Część nr 2 - Holter EKG, pkt. 37 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednej licencji oprogramowania do analizy zapisów z holtera EKG w proporcji jedno stanowisko analizy dla dwóch zestawów rejestratorów Holter EKG oraz RR, czy też wymaga, aby do dwóch rejestratorów dostarczyć dwie licencje na stanowisko opisowe? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga jednego zestawu rejestratora Holter EKG oraz RR z licencją oprogramowania i instalacją na Od. Nefrologii i pozostałe rejestratory bez licencji oprogramowania z instalacją na Od. wewnętrznym. Pytanie nr 21 Dotyczy zadania 1, 2, 3 i 6 Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika w tym uszkodzeń mechanicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika w tym uszkodzeń mechanicznych. Pytanie nr 22 Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar za nieterminową naprawę/ wymianę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią odpowiedniego załącznika (dla Pakietu nr 1 - Załącznika nr 12.1 do SWZ §6 ust. 16 zd. 3, dla Pakietu nr 2 – Załącznika nr 12.2 do SWZ §6 ust. 17 zd. 3, dla Pakietu nr 3 – Załącznika nr 12.3 do SWZ §6 ust. 17 zd. 3 i dla Pakietu nr 6 – Załącznika nr 12.6 §6 ust. 17 zd. 3), za wyjątkiem przypadku określonego w zdaniu drugim tych ustępów, zapewnienie przez Wykonawcę Towaru zastępczego uważane jest jako skuteczna naprawa Towaru, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia zapewnienia Towaru zstępczego. Od dnia następującego po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy. Zatem, z w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy kary umowne nie są naliczane, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od dnia zapewnienia Towaru zstępczego. Pytanie nr 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji nie starszym niż 18 m-cy przed dostawą? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia (wózek aparaturowy wraz elementami, stojak mobilny wraz z akcesoriami oraz pokrywa tacy drucianej, mata silikonowa, akcesoria lampy operacyjnej), które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23%. Zamawiający dodatkowo wskazuje, że zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy (przypis nr 2), w przypadku, gdy Wykonawca stosuje różne stawki podatku VAT, dla poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia, jeżeli zgodnie z przepisami prawa należy te składowe odrębnie określić – należy, oprócz łącznej ceny, zastosowanych stawek podatku VAT i kwoty brutto dla tej ceny, odrębnie wskazać łączną kwotę podlegającą opodatkowaniu daną stawką podatku VAT, stawkę podatku i kwotę brutto. Pytanie nr 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwuczaszową w której każda z czasz wyposażona jest w 84 diody LED? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wymagana w OPZ minimalna liczba diod LED wynika z potrzeby zapewnienia odpowiedniej jednorodności pola operacyjnego, stabilności parametrów świetlnych oraz wysokiej jakości oświetlenia w trakcie procedur chirurgicznych. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą o kształcie koła? Taki kształt również dobrze współpracuje z nawiewem laminarnym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wymóg dotyczący konstrukcji czaszy lampy został określony w OPZ w celu zapewnienia optymalnej współpracy z systemem nawiewu laminarnego oraz ograniczenia zaburzeń przepływu powietrza w polu operacyjnym. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik R9 wynosi 97? To bardzo zbliżona wartość do wymaganej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wymagany parametr odwzorowania barwy został określony w OPZ w celu zapewnienia wysokiej jakości odwzorowania barw tkanek w trakcie zabiegów chirurgicznych. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ. Pytanie nr 28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której klasa odporności IP wynosi 42? Doświadczenie pokazuje że jest to wystarczający stopień ochrony dla lamp operacyjnych używanych w typowych pomieszczeniach medycznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wymagana klasa została określona z uwagi na warunki eksploatacji lampy operacyjnej w środowisku sali operacyjnej oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i trwałości urządzenia. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 29 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której rozpraszanie cienia dla czaszy głównej i satelitarnej wynosi: z jedną maską 49%, z dwiema maskami 44%, z tubą 99%, z tubą i maską 49%? Są to wartości zapewniające bezcieniowość na wysokim poziomie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wymagania dotyczące redukcji cieni w polu operacyjnym zostały określone w OPZ w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności pola zabiegowego podczas pracy zespołu operacyjnego. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której długości ramion wynoszą 881mm, 1081mm, 1291mm? Są to zbliżone wartości do wymaganych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wymagane w OPZ parametry dotyczące długości ramion wynikają z uwarunkowań funkcjonalnych sal operacyjnych oraz konieczności zapewnienia odpowiedniego zakresu pracy lampy. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 31 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę Full HD z przewodową transmisją obrazu? Przewody są schowane a takie rozwiązanie jest niezawodne bez ryzyka przerw w transmisji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w OPZ. Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Romuald Gacka