Kolbuszowa dnia: 2026-03-27

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Grunwaldzka 4

36-100 Kolbuszowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Pracowni Diagnostyki Medycznej. Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki dla SP ZOZ w Kolbuszowej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | Eap-2412/6/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 5 - Urządzenia : Defibrylatory i Kardiomonitory „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – Defibrylatory, Kardiomonitory” Dotyczy parametrów IBP (pkt 62–64) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z wymagań parametrów dotyczących pomiaru IBP (pkt 62–64)? Parametr ten ma charakter opcjonalny i nie jest standardowo wykorzystywany w defibrylatorach transportowych, a jego brak nie wpływa na bezpieczeństwo ani skuteczność prowadzenia resuscytacji i monitorowania pacjenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 Dotyczy parametrów temperatury (pkt 65–67) Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji pomiaru temperatury (pkt 65–67)? Funkcja ta nie stanowi kluczowego elementu w pracy defibrylatora i nie wpływa na jego podstawowe zastosowanie w warunkach ratownictwa medycznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści taki urządzenie. Pytanie nr 3 Dotyczy wyposażenia (pkt 71) Czy Zamawiający potwierdzi, że w pkt 71 wymagane jest: „Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych – 1 szt.” i dopuści powyższe brzmienie jako zgodne z wymaganiami? ________________________________________ W naszej ocenie powyższe zmiany nie obniżają wartości użytkowej sprzętu, natomiast znacząco zwiększają konkurencyjność postępowania i umożliwiają udział większej liczby oferentów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 4 Zadanie nr 5 - Urządzenia : Defibrylatory i Kardiomonitory „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – Defibrylatory, Kardiomonitory” 1. Defibrylator przenośny na wózku. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator o parametrach zgodnych z wymaganiami OPZ, przedstawionych w poniższej tabeli porównawczej. W naszej ocenie oferowane rozwiązanie spełnia wymagania funkcjonalne oraz użytkowe określone w dokumentacji postępowania, zapewniając równoważny poziom bezpieczeństwa i skuteczności. Prosimy o potwierdzenie możliwości dopuszczenia oferowanego rozwiązania. LP.; PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane). I.; Informacje ogólne. Rok produkcji min. 2025- urządzenie fabryczne nowe. Model/Typ/Producent. II.; Opis parametrów. Defibrylator przenośny o masie nie większej niż 8,5 kg z akumulatorem i wbudowanym uchwytem transportowym. Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości 30:2; 15:2 i ciągły. Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s przy w pełni naładowanym akumulatorze. Czas ładowania do energii 360 J poniżej 8 s przy w pełni naładowanym akumulatorze. Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24. Zakres wyboru energii w J min. 1-360 J w trybie manualnym.. Zakres wyboru energii w J min.100J-360J w trybie AED.. Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasilającego.. Ekran TFT o przekątnej nie mniejszej niż 8,4 cala, rozdzielczości min. 800x600 pikseli. Możliwość wykonania kardiowersji. Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i „stały” przez elektrody defibrylacyjno – stymulacyjne. Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-210 imp./min. Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 0-200 mA. Możliwość defibrylacji pacjentów dorosłych i dzieci. Możliwość monitorowania wszystkich kategorii wiekowych dorosłych, dzieci oraz noworodków, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta.. Codzienny autotest z możliwością ustawienia godziny wykonania testu min. 00:00, 01:00, 02:00, 03;00, 04:00 i 05:00 bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia , z wydrukiem czasu wykonania i wynikiem testu.. Zintegrowane łyżki twarde dla dorosłych i dzieci. Na łyżkach dostępne przyciski wyboru energii, ładowania i dostarczenia energii. Uchwyt do zawieszenia defibrylatora np. na ramie łóżka. Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 80mm, szybkość wydruku min. 6,25 mm/sek, 12,5 mm/sek, 25 mm/sek oraz 50 mm/sek. Możliwość wydruku jednocześnie 4 krzywych. Regulacja czasu wydruku min. 3, 5, 8, 16, 32 sek oraz tryb ciągły wydruku.. Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 150 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 32 sekund. Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD). III.; Pomiar EKG. Zakres HR min. 15-350 min.. Funkcja kaskady. Monitorowanie EKG z 3 lub 5odprowadzeń Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń. Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG. Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm. Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO. Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST.. Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST. Możliwość zapisu min. 20 grup fragmentów analizy ST do celów referencyjnych i przeglądu. Wyświetlanie 12 odprowadzeń EKG po podłączeniu 10 żyłowego kabla EKG. IV.; Pomiar Respiracji. Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej. Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min. 0-150 odd./min.. Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej: 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s,. Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV;. Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania.. Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min. 10 - 60 sekund. V.; Pomiar Saturacji(SpO2). Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI). Zakres pomiarowy saturacji 0-100%. Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm. Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia. Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2. Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej. Możliwość rozbudowy o pomiar SPO2 w technologii Nellcor lub Masimo. VI.; Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie. Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza).. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm. Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut. VIII.; Inne parametry. Obsługa defibrylatora przy pomocy pokrętła i przycisków. 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów. Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 10 poziomów. Możliwość regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 25 poziomów.. Możliwość ustawienia ekranu wysokiego kontrastu dla poprawy wizualizacji przy słabszej widoczności. Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. Możliwość podłączenie pod system centralnego monitoringu razem z kardiomonitorami oraz aparatami KTG tego samego producenta. IX.; Możliwości rozbudowy. Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS.. Przesyłane dane do CMS:. X.; GWARANCJA. Gwarancja min. 24 miesiące na defibrylator. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria(z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. Wykonanie nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty, Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. XI.; INNE. Instrukcja pisemna w języku polskim. Oprogramowanie defibrylatora w języku polskim. Wyposażenie każdego defibrylatora -łyżki twarde -kabel przyłączeniowy do elektrod samoprzylepnych -komplet elektrod samoprzylepnych dla dorosłych -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -wózek pod defibrylator z koszykiem na akcesoria. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja). Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 5 Pakiet 5: Defibrylator przenośny na wózku - 2 szt., Defibrylator - 1 szt., Kardiomonitor - 4 szt "Zwracamy uwagę, że zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczące kardiomonitora spełnia tylko jeden producent kardiomonitorów obecny na polskim rynku. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory spełniające zapisy poniższej tabeli?" Lp.; Wymagania techniczne; Wartość wymagana; Wartość oferowana. Parametry ogólne. ## Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia).; Tak. ## System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika; Tak. ## Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem; Tak. ## Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń oraz dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych.; Tak. ## Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów; Tak. ## System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków; Tak. ## Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim; Tak. ## Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych; Tak. ## Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów.; Tak. ## Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami.; Tak. Zasilanie. ## Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz; Tak. ## Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta.; Tak. Praca w sieci centralnego monitorowania. ## Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.; Tak. ## Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych; Tak. ## Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure); Tak. ## Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie.; Tak. ## Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp.; Tak. ## Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.; Tak. ## Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego; Tak. ## Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej - bez konieczności pośredniczenia centrali monitorującej; Tak. Wymogi funkcjonalne. ## Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,6" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2".; Tak. ## Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego; Tak. ## Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB.; Tak. ## Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów; Tak. ## Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich; Tak. ## Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów; Tak. ## Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m; Tak. ## Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2; Tak. ## Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22; Tak. ## Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg; Tak. ## Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych; Tak. Sposób montażu. ## W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do ściany z regulacją obrotu, nachylenia i wysokości. Dostępne uchwyty montażowe monitora: na kolumnę medyczną, na podstawie jezdnej i do aparatu do znieczulania.; Tak. Monitorowane parametry. ## EKG; Tak. ## Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG; Tak. ## Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady; Tak. ## Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min.; Tak. ## W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m.; Tak. ## Analiza arytmii; Tak. ## Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii; Tak. ## Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie; Tak. ## Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor.; Tak. ## Analiza ST; Tak. ## Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie; Tak. ## Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm; Tak. ## Oddech; Tak. ## Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.; Tak. ## Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej; Tak. ## Saturacja (SpO2); Tak. ## Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET; Tak. ## Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%; Tak. ## Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji; Tak. ## Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca; Tak. ## Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.; Tak. ## W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.; Tak. ## Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP); Tak. ## Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego; Tak. ## Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.; Tak. ## Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut; Tak. ## Funkcja stazy żylnej.; Tak. ## Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału; Tak. ## Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego; Tak. ## Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym; Tak. ## W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.; Tak. ## Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu; Tak. ## Temperatura; Tak. ## Pomiar temperatury w 2 kanałach; Tak. ## Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur; Tak. ## Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru; Tak. ## W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych.; Tak. Możliwości rozbudowy. ## Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta.; Tak. ## Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta; Tak. ## Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem mechanosensora lub elektrosensora - możliwość wyboru przez Użytkownika pomiędzy w/w metodami w trakcie użytkownia monitora. Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF. Kardiomonitor wyposażony w funkcje: - tzw. Hookup-advisor - narzędzie ekranowe podpowiadające rozmieszczenie elektrod oraz umożliwiające weryfikację prawidłowego ich kontaktu ze skórą pacjenta, - dźwiękową sygnalizację stymulacji, - dźwiękową sygnalizację ustępowania blokady. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta; Tak. ## Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta; Tak. ## Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar poziomu analgezji - pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe, realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji - bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych. Wynik pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających.; Tak. ## Możliwość rozbudowy o podłączenie aparatu do znieczulania, zapewniające prezentację na ekranie kardiomonitora wartości parametrów i krzywych dynamicznych oraz sygnalizację alarmów. Dane przesyłane dalej do systemu centralnego monitorowania.; Tak. Alarmy. ## Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm; Tak. ## Możliwość zmiany priorytetu alarmów; Tak. ## Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.; Tak. ## Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.; Tak. ## Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów; Tak. ## Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.; Tak. ## Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem - poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora; Tak. ## Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku; Tak. ## Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcję zaawansowanych alarmów ułatwiających diagnozowanie trudnych stanów klinicznych poprzez informowanie personelu o jednoczasowym zajściu kilku warunków brzegowych - konfigurowanych przez użytkownika - związanych z wartościami różnych mierzonych parametrów.; Tak. Analiza danych. ## Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin.; Tak. ## Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów; Tak. ## Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej; Tak. ## Monitor z możliwością rozbudowy o funkcje wczesnego ostrzegania wg skali NEWS2 i MEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP.; Tak. ## Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel lub Acrobat Reader.; Tak. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 6 Zadanie nr 5 - Urządzenia : Defibrylatory i Kardiomonitory „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – Defibrylatory, Kardiomonitory” Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pkt. 2 – Defibrylator (1 szt.) i utworzenie z niego odrębnego zadania. Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców specjalizujących się w dostawie określonego rodzaju sprzętu medycznego, co zwiększy konkurencyjność postępowania oraz może przyczynić się do uzyskania korzystniejszej cenowo oferty dla Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości oferowanego sprzętu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną modyfikację treści SWZ. Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SWZ w ten sposób, że w Załączniku nr 11.3 do SWZ, w tabeli skreśla się wiersze 22 i 23. Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Romuald Gacka