Załącznik nr 11.3

Zadanie nr 3 - Lampa operacyjna

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Blok Operacyjny - Lampa operacyjna”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

Zmiana – 27.03.2026

W ramach zadania nr 3 Zamawiający wymaga dostawy urządzenia wraz instalacją i uruchomieniem:

- Lampa operacyjna 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana | Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, sprzęt wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed terminem dostawy | Tak |  | - |
|  | Każda czasza zawieszona na osobnym, obrotowym ramieniu centralnym. Każde ramię centralne wyposażone w ramię sprężynowe o nośności min. 20kg | Tak |  | - |
|  | Każda czasza zamontowana w głowicy wyposażonej w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech niezależnych płaszczyznach (tzw. zawieszenie kardanowe) | Tak |  | - |
|  | Natężenie światła Ec max z odległości 1 m: - dla czaszy głównej: min 155 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min 155 000 lux | Tak |  | - |
|  | Regulacja natężenia światła od min. 50 000 lux, w min. 6 wartościach | Tak |  | - |
|  | Tryb oświetlenia endoskopowego | Tak |  | - |
|  | Czasze lampy: - wyposażone w diody LED o wysokiej wydajności (czasza główna min. 180 diod, czasza satelitarna min. 120 diod) - wyposażone w mechanizm kompensowania dryftu kolorów w całym okresie użytkowania lampy, | Tak |  | - |
|  | Kształt czasz lamp, pozwalający na zapewnienie minimalnego zakłócenia przepływu laminarnego, a tym samym przestrzegania ograniczeń i standardów higienicznych sali operacyjnej. Nie dopuszcza się zwartych przestrzennie konstrukcji (np. w przekroju poziomym kwadrat, koło, elipsa itp.) niepozwalającym na opływanie powietrza jedynie po obrysie znacznie oddalonym od centrum czaszy | Tak |  | - |
|  | Dla każdej z czasz: - współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra(1-8): ≥ 98 - współczynnik odwzorowania barwy czerwonej Ra9: ≥ 99 | Tak |  | - |
|  | Klasa odporności środowiskowej czasz lamp, pozwalająca na skuteczną dezynfekcję obudowy: min. IP54 | Tak |  | - |
|  | Rozpraszanie cienia dla czaszy głównej: - z jedną maską: min. 85% - z dwoma maskami: min. 50% - z tubą: min. 90% - z tubą i maską: min. 75% | Tak |  | - |
|  | Całkowite natężenie promieniowania przy maks. natężeniu oświetlenia ≤ 600W/m2 | Tak |  | - |
|  | Czas życia diod LED ≥ 60000godz | Tak |  | - |
|  | Sterowanie lampą: - za pomocą panelu kontrolnego przy uchwycie lampy - za pomocą panelu ściennego możliwość przyszłej rozbudowy o sterowanie z poziomu ekranu sterującego systemem integracji sali operacyjnej | Tak |  | - |
|  | Oś centralna wyposażona w trzy niezależne ramiona robocze, w tym: - dwa ramiona przeznaczone do montażu czasz lamp – głównej oraz satelitarnej, - jedno ramię przeznaczone do montażu monitora o przekątnej minimum 32”. Długości ramion: - ramię dla czaszy lampy głównej: 1050 mm, - ramię dla czaszy lampy satelitarnej: 900 mm, - ramię dla monitora: 1200 mm. |  |  |  |
|  | Każda czasza lampy powinna być zawieszona na oddzielnym, obrotowym ramieniu centralnym. |  |  |  |
|  | Każde ramię centralne musi być wyposażone w ramię sprężynowe o minimalnej nośności: • 20 kg dla ramion przeznaczonych do lamp, • 25 kg dla ramienia przeznaczonego do monitora. |  |  |  |
|  | Ramię monitora musi być zakończone uchwytem zgodnym ze standardem VESA, wyposażonym dodatkowo w skrzynkę na okablowanie i zasilacz. |  |  |  |
|  | Lampa musi posiadać możliwość doposażenia w bezprzewodowy system kamerowy, umożliwiający: • rejestrację obrazu w jakości min Full HD, • bezprzewodową transmisję obrazu • pełną kompatybilność z oferowanym modelem lampy, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów adaptacyjnych niewskazanych przez producenta, • możliwość montażu modułu kamery w obu czaszach lampy (czaszy lampy głównej oraz czaszy lampy satelitarnej). |  |  |  |
|  | W zestawie nakładki na uchwyty wielorazowe, sterylizowalne: min. 10 uchwytów | Tak |  | - |
|  | W zestawie osłony jednorazowe na uchwyty - min 10 kompletów | Tak |  | - |
|  | Nieodpłatna gwarancja minimalna 24 miesiące | Tak/podać |  | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. 48 miesięcy – 30 pkt 60 miesiecy – 40 pkt |
|  | Gwarantowany termin realizacji zamówienia | Tak, podać |  | Termin realizacji zamówienia: Maksymalny 12 tygodni 0 pkt Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni 5 pkt Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni 10 pkt |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania