Kolbuszowa dnia: 2026-03-30

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Grunwaldzka 4

36-100 Kolbuszowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | Eap-2412/4/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytania dotyczące OPZ_robot_pakiet2 v6 Warunki gwarancji i serwisu pkt. 56 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu „Możliwość dostępu przez zespół kliniczny do pomocy technicznej robota chirurgicznego w wymiarze 24/7, również w czasie wykonywanego zabiegu. Kontakt z pomocą techniczną producenta poprzez łącze telefoniczne z możliwością diagnostyki serwisowej online przez chronione łącze systemu chirurgii robotycznej, również w czasie wykonywania zabiegu.” na „ Możliwość dostępu przez zespół kliniczny do pomocy technicznej robota chirurgicznego w godzinach 7.00 - 17.00 w dni robocze. Kontakt z pomocą techniczną poprzez łącze telefoniczne/teleinformatyczne z możliwością diagnostyki serwisowej online przez chronione łącze systemu chirurgii robotycznej. Usługa dostępna również w czasie wykonywania zabiegu. Usługa dostępna w języku polskim. Dedykowany numer wsparcia technicznego w Polsce: …………………………„ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 Warunki gwarancji i serwisu pkt. 57 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu „ Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów przez lokalnych (krajowych) certyfikowanych inżynierów serwisowych, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy).” Na „Możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 Warunki gwarancji i serwisu pkt. 58 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu „Czas reakcji na zgłoszenie usterki – do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy” na „Możliwość dokonywania zgłoszeń o awariach 24h/dobę, 365 dni/rok. Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach: - telefonicznie w godzinach 7-15 w dni robocze pod numer ……………………. - drogą elektroniczną 24/7/356 na adres ………………………….. Gwarantowany czas rozpoczęcia zdalnej diagnostyki za pomocą łącza internetowego max. do 4 godzin od zgłoszenia usterki w dni robocze w godzinach 7.00-17.00. Czas reakcji serwisu (dotyczy także reakcji zdalnej) na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24h) w dni robocze” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 Warunki gwarancji i serwisu pkt. 59 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu „Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy” na „Czas naprawy bez użycia części zamiennych liczony od momentu podjęcia naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 Warunki gwarancji i serwisu pkt. 59 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu ” Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy” na „ Czas naprawy z użyciem części zamiennych liczony od momentu podjęcia naprawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W przedmiotowej kwestii Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytanie nr 42.

Pytanie nr 6 Dotyczy pakietu nr 6 sterylizator Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia sterylizatora. Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowienia urządzenia: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy. W przypadku schodów prosimy o podanie ich wymiarów: szerokości stopni , ich wysokości i ilości oraz wymiarów półpięter. W przypadku windy prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Droga transportowa- Powierzchnia płaska , wymiar drzwi : szerokość 142cm , wysokość 202 cm. Media – Zamawiający zapewnia podłączenie wody Demi , zimnej wodociągowej , sprężonego powietrza o ciśnieniu 5 bar oraz odpływu w strefie montażu sterylizatora .

Pytanie nr 7 Czy w miejscu posadowienia urządzenia są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń? W przypadku potrzeby wykonania tych prac Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jest to koszt po stronie Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje: Media – Zamawiający zapewnia podłączenie wody Demi , zimnej wodociągowej , sprężonego powietrza o ciśnieniu 5 bar oraz odpływu w strefie montażu sterylizatora. Nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń.

Pytanie nr 8 Pytanie dot. załącznika nr 12.6 do SWZ: Projektowane postanowienia umowy § 3 Warunki dostawy ustęp 10 o brzmieniu: 10) Jeżeli w toku czynności odbioru Towaru zostaną stwierdzone wady lub brak realizacji przez Wykonawcę innych zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, niezależnie od uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z przepisów ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli przeszkody w odbiorze nie da się usunąć; oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się przeszkody, 2) żądania dostarczenia nowego Towaru, wolnego od wad, 3) wykonania zastępczego dostawy Towaru i innych zobowiązań związanych z tą dostawą na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu do usunięcia wad przez Wykonawcę, 4) żądania obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, jeżeli przeszkody nie da się usunąć. Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu w całości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.6 do SWZ w ten sposób, że w §4 ust. 10 skreśla się pkt 2 i 3.

Pytanie nr 9 Pytanie dot. załącznika nr 12.6 do SWZ: Projektowane postanowienia umowy § 6 Gwarancja i rękojmia ustęp 15,16,17,18 o brzmieniu: 15. Jeżeli wady Towaru nie można usunąć, Wykonawca zobowiązany jest wymienić Towar na nowy, wolny od wad, posiadający parametry nie gorsze jak Towar, którego wady nie da się usunąć, nie później niż w terminie 30 dni licznych od dnia złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia wady. Termin wymiany Towaru na nowy, wolny od wad w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego (wyrażoną w formie pisemnej) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o których wystąpieniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego. 16. W przypadku, gdy dany podzespół/moduł/element/część był już dwukrotnie przedmiotem naprawy, złożenie przez Zamawiającego zgłoszenia wady dotyczącego tego samego podzespołu/modułu/elementu/części po raz trzeci zobowiązuje Wykonawcę, w ramach czynności usunięcia wady, do wymiany podzespołu/modułu/elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części - do wymiany Towaru na nowy. Postanowienie powyższe dotyczy także elementów instalacji Towaru. W przypadku, gdy dany podzespół/moduł/element/część był już trzykrotnie przedmiotem naprawy, złożenie przez Zamawiającego zgłoszenia wady dotyczącego tego samego podzespołu/modułu/elementu/części po raz czwarty zobowiązuje Wykonawcę, w ramach czynności usunięcia wady, do wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, posiadający parametry nie gorsze jak Towar, którego dotyczyła naprawa w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia trzeciego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Termin wymiany Towaru na nowy, wolny od wad w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego (wyrażoną w formie pisemnej) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o których wystąpieniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego. W odniesieniu do podzespołu/modułu/elementu/części lub Towaru wymienionych na nowe okres gwarancji biegnie od nowa. 17. W każdym przypadku, w którym Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na usunięcie wady nie może korzystać z Towaru (np. z powodu przedłużenia czasu usunięcia wady lub konieczności wymiany Towaru na nowy), Wykonawca zapewni Towar zastępczy o parametrach nie gorszych od Towaru podlegającego wymianie, na cały okres, od dnia następującego po upływie terminu usunięcia wady do dnia dostarczenia do Zamawiającego Towaru nowego, wolnego od wad w miejsce wadliwego. W przypadku braku realizacji zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym, Zamawiającemu przysługuje prawo zapewnienia sobie we własnym zakresie Towaru zastępczego, albo zlecenia wykonania czynności, do których służył Towar podlegający obowiązkowi zapewnienia Towaru zastępczego, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za wyjątkiem przypadku określonego w zdaniu drugim niniejszego ustępu, zapewnienie przez Wykonawcę Towaru zastępczego uważane jest jako skuteczna naprawa Towaru, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia zapewnienia Towaru zstępczego. Od dnia następującego po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy. 18. W przypadku wystąpienia trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia wady w tym samym Towarze w okresie roku rozumianego jako kolejnych 365 dni od pierwszego zgłoszenia wady dotyczącego tego Towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (wedle wyboru Zamawiającego w całości lub części), w terminie 30 dni od wystąpienia konieczności usunięcia trzeciej i każdej kolejnej wady w ciągu okresu wskazanego wyżej. Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższych zapisów. Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego. Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik 12.6 w ten sposób, że: - W §6 skreśla się ust. 16 i 17, 2) §6 ust. 25 otrzymuje następujące brzmienie: „25. Postanowienie ust. 14 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi.” 3) W §9 ust. 1 skreśla się pkt 5. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ

Pytanie nr 10 Pytanie dot. załącznika do SWZ nr 11.6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Lp.10. Czy Zamawiający dopuści aby rejestracja i archiwizacja cykli odbywała się na dysku komputera dzięki wykorzystaniu oprogramowania dedykowanego do tego celu? Odp :Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne Lp.15. Prosimy od odstąpienie od wymogu automatycznego startu o zaprogramowanej godzinie. Uzasadnienie: Sterylizator jako urządzenie ciśnieniowe wymaga zgodnie z przepisami nadzoru nad pracą. Funkcja automatycznego startu może umożliwić rozpoczęcie pracy sterylizatora pod nieobecność personelu Odp: Zamawiający rezygnuje z zapisu. Lp.16. Prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania oprogramowania dedykowanego do zapisu, nadzoru, i archiwizacji parametrów cykli. Odp: Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne Lp.20. Prosimy o dopuszczenie sterylizator o mocy 38,5 kW oraz 2,5 kW bez korzystania z wytwornicy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odp : Zamawiający dopuszcza sterylizator o mocy 38,5 kW oraz 2,5 kW bez korzystania z wytwornicy.

Pytanie nr 11 Zadanie nr 5 - Urządzenia : Defibrylatory i Kardiomonitory „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego – Defibrylatory, Kardiomonitory” Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pkt. 2 – Defibrylator (1 szt.) i utworzenie z niego odrębnego zadania. Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców specjalizujących się w dostawie określonego rodzaju sprzętu medycznego, co zwiększy konkurencyjność postępowania oraz może przyczynić się do uzyskania korzystniejszej cenowo oferty dla Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości oferowanego sprzętu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejszy wniosek dotyczy innego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych we właściwym postępowaniu.

Pytanie nr 12 Zadanie nr 12 - Łóżka szpitalne „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących” OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Specyfikacja przedmiotowa W ramach zadania nr. 12 Zamawiający wymaga dostawy łóżek szpitalnych na Oddział Intensywnej Terapii wraz instalacją i uruchomieniem. - Łóżka szpitalne 4 szt. L.p.; Dane podstawowe; Wpisać. 1.; Producent. 2.; Kraj produkcji. 3.; Nazwa, model, typ. Lp.; Parametry minimalne:; Wymagane wartości graniczne; Pytania. Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, nie powystawowy.; Tak. Łóżka przeznaczone na OIOM/nadzór wzmożony z wbudowaną wagą pacjenta klasy III w celu monitorowania stanu pacjenta z certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną.; Tak. Zasilanie 230 [V], 50 [Hz]; Tak. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. Łóżko w pełni zgodnie z normą IEC 60601-2-52.. Ruchomy szczyt górny poruszający się wraz z leżem w trakcie regulacji wysokości. Długość łóżka 230 cm z możliwością skracania do 219 cm i wydłużania do 242cm; Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 221 cm z możliwością wydłużenia do 241 cm? Odp: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz dedykowaną pojemnością min. 10% dla elektrycznej funkcji CPR. Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 150mm) 187 mm; CZy Zamawiający dopuści Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 150mm) 170 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Szerokość zewnętrzna 103 cm. Cztery barierki boczne na całej długości poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wysokość min. 40 cm.. Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki. Po zwolnieniu blokady każda z barierek powinna za pomocą dedykowanej sprężyny gazowej samoczynnie i w bezpieczny sposób opuścić się do pozycji dolnej.. Możliwość przedłużenia leża o 25 cm; CZy Zamawiający dopuści możliwość przedłużenia leża o 20 cm lub 30 cm do wyboru? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Łóżko wyposażone w panel, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu. Leże łóżka – 4-sekcyjne. Liczba ruchomych segmentów leża - 3. Centralny hamulec w formie drążka umożliwiającego zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca od strony szczytu dolnego; CZy Zamawiajacy dopuści Centralny hamulec blokujący wszystkie koła jednocześnie podwójnie co do obrotu i toczenia w formie pedałów z oznaczeniem kolorystycznym zielone/czerwone umożliwiającego zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca z boku i z tyłu od strony nóg pacjenta? Łózko z alarmem nie włączonej centralnej blokady kół w czasie podłączenia do zasilania co zabezpiecza przewód przewód przed wyrwaniem z gniazdka. Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru. UWAGA: możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia – wybór kolorów dotyczy „standardowej” palety kolorystycznej. Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka. Dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie. Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia; Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia? Łózko posiada wbodowane wskaźniki kąta nachylenia opracia z zaznaczeniem kata 40 i 45 stopni z powiększeniem co pozwala na łatwe określenie kata nachylenia z odległości? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.. Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne. Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp.. Pojedyncze koła o średnicy 150 mm (Piąte koło); Czy Zamawiający dopuści koła podwójne zintegrowane bez widocznej osi obrotu o średnicy 150 mm wraz z tzw. 5 tym kołem do jazdy kierunkowej? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.. Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm w zakresie 34-78 cm; CZy Zamawiający dopuści regulację elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm w zakresie 39-82cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Leże wypełnione zakrzywionymi płytami tworzywowymi wspomagającymi prawidłowe utrzymanie materaca niwelując ryzyko przypadkowego zakleszczenia; CZy Zamawiający dopuści Leże wypełnione zdejmowanymi płytami tworzywowymi z HPL o grubości 8 mm z otworami wentylacyjnymi i wycięciami na pasy do unieruchomienia pacjenta wspomagającymi prawidłowe utrzymanie materaca niwelując ryzyko przypadkowego zakleszczenia, segment oparcia pleców i uda z tzw. autoregresja 10 i 6 cm razem efekt dodatkowej długości 16 cm przestrzeni po uniesieniu segmentów co zapobiega repozycjonowaniu pacjenta? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Leże wyposażone w uchwyty na pasy bezpieczeństwa. Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-70°. Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie 0-36°. Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0-40°. Regulacja elektryczna funkcji bio-contour, tj. jednoczesne podnoszenie/opuszczanie segmentu oparcia pleców wraz segmentem podparcia ud zapewniające pionową pozycję pacjenta. Funkcja ogranicza zsuwanie się pacjenta w dół łóżka.. W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.. Funkcja autoregresji; CZy Zamawiający wymaga, by segment oparcia pleców i uda był z autoregresją, tj. ruch wsteczny i teleskopowy segmentu oparcia i uda? Autoregresja 10 i 6 cm razem efekt dodatkowej długości 16 cm przestrzeni po uniesieniu segmentów, co zapobiega repozycjonowaniu pacjenta? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 17°. Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga 17°. Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka. Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego. W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. Mechaniczna funkcja CPR. Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR po obu stronach łóżka. Elektryczna funkcja CPR. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów, tj. poziomuje wszystkie segmenty leża oraz w razie potrzeby obniża je. Funkcja działa niezależnie od blokad, dostępna jest z jednego przycisku.. System ważenia pacjenta: - system autokompensacji – pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta; - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 200g - przycisk zerowania. System wykrywania ruchów pacjenta – z regulacją czułości, możliwość wyłączenia systemu; CZy Zamawiający dopuści system wykrywania ruchów pacjenta tj. opuszczenia łóżka tzw. exit alarm? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie 260 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu; Czy Zamawiający dopuści Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie 320 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Cztery odbojniki w narożnikach łóżka. Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Dwa gniazda umożliwiające montaż akcesoriów od strony nóg. System anty-zgnieceniowy – zapobiega zgnieceniu osoby/przedmiotu znajdujących się pomiędzy podstawą łóżka a platformą leża. Cztery czujniki na podczerwień emitują wiązkę światła, która jeżeli przerwana w trakcie obniżania leża łóżka, platforma przestanie się obniżać; CZy Zamawiający dopuści łózko bez unikalnego dla jednego producenta Systemu anty-zgnieceniowy – zapobiega zgnieceniu osoby/przedmiotu znajdujących się pomiędzy podstawą łóżka a platformą leża. Cztery czujniki na podczerwień emitują wiązkę światła, która jeżeli przerwana w trakcie obniżania leża łóżka, platforma przestanie się obniżać? Łóżko z systemem czujników przeciążenia które doprowadza do zatrzymania w razie kolizji z otoczeniem? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia. Pilot na przewodzie elastycznym dla pacjenta z podstawowymi funkcjami elektrycznymi łóżka. Statyw infuzyjny, uchwyt na butlę tlenowa poziomą, półka na pościel. Materac do prewencji odleżyn wszystkich stopni. Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii. Wymiary materaca (dł. x szer. x wys.): 1911mm x 857mm x 150mm; Czy Zamawiajacy dopuści Wymiary materaca (dł. x szer. x wys.): 1950mm x 850mm x 140mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 220kg. Materac ( 2 szt.) składający się z 20 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: - 3 komór statycznych w sekcji głowy - 16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych. Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach. Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny. Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca. Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5; Tak; Czy Zamawiający dopuści Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy brytyjskiej ( British standard) BS 7175: 0,1 i 5 lub europejskiej PN-EN 597 1 i 2? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca. Max temperatura prania 95°C; Tak. Dolny pokrowiec wyposażony 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka; Tak. Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy; Tak. Przewód powietrzny materaca „trzyżyłowy”, złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym; Tak; Czy Zamawiający dopuści Przewód powietrzny materaca „dwużyłowy”, złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Konstrukcja materaca umożliwiająca prace w trybie transportowym po odłączeniu przewodu powietrznego od pompy; Tak. Możliwość wyboru jednego z czterech trybów pracy materaca: - zmiennociśnieniowy - zmiennociśnieniowy pulsacyjny - statyczny niskociśnieniowy - maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych; Tak; CZy Zamawiający dopuści Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca: - zmiennociśnieniowy naprzemienny 1:2 - statyczny niskociśnieniowy – nocny - maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10, 15, 20 lub 25 min; Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 5,10,15 min? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po 20 minutach. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia. Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Pompa wyposażona w następujące funkcje: - wybór trybu pracy - wybór długości trwania cyklu - przełącznik masy ciała pacjenta - wyciszenie alarmu; CZy Zamawiający dopuści Pompa wyposażona w następujące funkcje: - wybór trybu pracy - wybór długości trwania cyklu - automatyczne dostosowanie do masy i ułożenia ciała pacjenta - wyciszenie alarmu? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla: - niskiego ciśnienia w materacu - usterki / braku zasilania - usterki pompy. W przypadku awarii zasilania materaca, materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza. Wymiary pompy: 280mm x 205mm x 112 mm; Tak; CZy Zamawiający dopuści Wymiary pompy: 295mm x 225mm x 120 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.. Masa pompy do 3 kg; Tak. Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka; Tak. Klasa ochronności pompy przed zalaniem IP21; Tak. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak, podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu. Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”. ………………………………………………… Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wyjaśnienia Zamawiającego znajdują się w tabeli powyżej pod zadanymi pytaniami

Pytanie nr 13 Szanowni Państwo, w nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, dot. Pakietu nr 15: WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4 - Moc generatora 4 kW. W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Moc generatora 4 kW” zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu. Czy Zamawiający wymaga, aby generator osiągał moc 4 kW w całym zakresie dostępnych wartości prądu pracy urządzenia dla funkcji radiografii cyfrowej oraz we wszystkich trybach fluoroskopii cyfrowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby generator osiągnął moc maksymalnie 4 KW tak jak określił w postepowaniu

Pytanie nr 14 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4 - Moc generatora 4 kW. W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Moc generatora 4 kW” zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu. Prosimy o wskazanie, jaka jest wymagana przez Zamawiającego minimalna moc generatora w całym zakresie dostępnych wartości prądu pracy urządzenia dla funkcji radiografii cyfrowej oraz we wszystkich trybach fluoroskopii cyfrowej. Parametr maksymalnej mocy generatora jest zazwyczaj osiągany przy określonych kombinacjach napięcia i prądu, wynikających z charakterystyki pracy generatora określonej przez producenta. W praktyce oznacza to, że przy innych wartościach prądu dostępna moc generatora może być niższa. Doprecyzowanie minimalnej wymaganej mocy w całym zakresie prądów pracy dla radiografii cyfrowej oraz wszystkich trybów fluoroskopii cyfrowej pozwoli wykonawcom na jednoznaczną interpretację wymogu oraz przygotowanie ofert w pełni odpowiadających oczekiwaniom Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga mocy generatora 4 kW i taka jest oczekiwana.

Pytanie nr 15 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4 - Moc generatora 4 kW. W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Moc generatora 4 kW” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu wyposażonego w generator o mocy minimalnej 2 kW w całym zakresie dostępnych wartości prądu pracy urządzenia dla funkcji radiografii cyfrowej oraz we wszystkich trybach fluoroskopii cyfrowej. W nowoczesnych mobilnych systemach fluoroskopii cyfrowej parametry generatora są projektowane w taki sposób, aby zapewnić optymalną jakość obrazowania przy jednoczesnej minimalizacji dawki promieniowania dla pacjenta i personelu. W praktyce klinicznej w trybach fluoroskopii cyfrowej wykorzystywane są znacznie niższe wartości mocy niż maksymalna moc generatora. Generator zapewniający moc minimalną 2 kW w całym zakresie dostępnych wartości prądu pracy dla radiografii cyfrowej oraz wszystkich trybów fluoroskopii cyfrowej gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości obrazowania diagnostycznego oraz pełną funkcjonalność kliniczną systemu. Jednocześnie dopuszczenie takiego rozwiązania nie wpływa negatywnie na możliwości diagnostyczne aparatu, a pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz umożliwi udział większej liczby wykonawców. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza generatora o mocy 2 kW

Pytanie nr 16 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6 - Prąd dla trybów fluoroskopii ≥35 mA. W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Prąd dla trybów fluoroskopii ≥35 mA – automatyka parametrów fluoroskopii” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu umożliwiającego pracę fluoroskopii pulsacyjnej przy prądzie min. 20 mA z zachowaniem automatyki parametrów fluoroskopii. W nowoczesnych systemach fluoroskopii cyfrowej tryb pulsacyjny pozwala na istotne ograniczenie dawki promieniowania przy zachowaniu pełnej wartości diagnostycznej obrazów. Dzięki automatyce parametrów fluoroskopii, system może dostosowywać napięcie i czas ekspozycji do aktualnych potrzeb klinicznych, zapewniając wysoką jakość obrazowania nawet przy niższych wartościach prądu lampy RTG. Dopuszczenie pracy fluoroskopii pulsacyjnej przy prądzie min. 20 mA nie ogranicza funkcjonalności klinicznej aparatu, a jednocześnie umożliwia udział nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postępowaniu oraz zwiększa konkurencyjność ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko

Pytanie nr 17 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8 - Prąd radiografii cyfrowej min. 30 mA. Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg z ramieniem C, w którym maksymalny prąd w trybie radiografii cyfrowej wynosi 24 mA, jako rozwiązanie równoważne wobec wymaganego parametru 35 mA, jeżeli oferowany system zapewnia pełną jakość obrazowania radiograficznego dzięki zastosowaniu nowoczesnego detektora wysokiej czułości (IGZO/CMOS) oraz technologii umożliwiających uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości przy znacząco niższej dawce promieniowania? Nowoczesna technologia detektora kompensuje wartość prądu, detektory mają wysoki współczynnik DQE (≥75%), co oznacza, że wymagają dużo niższego prądu niż urządzenia starszych generacji, aby uzyskać obraz o tej samej jakości. Parametr 24 mA jest standardem w aparatach tej klasy i pozwala realizować wszystkie procedury ortopedyczne, urazowe, chirurgiczne i naczyniowe. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

Pytanie nr 18 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 13 - Przycisk dedykowany oraz oznaczony symbolem lub nazwą skopi ciągłej do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym na konsoli operatora nie występuje dedykowany przycisk oznaczony symbolem skopii ciągłej, w przypadku gdy oferowany aparat — zgodnie z pkt 12 — pracuje w trybie skopii wysokopulsacyjnej (bez trybu skopii ciągłej), a wszystkie funkcje fluoroskopii są obsługiwane za pomocą przycisków dedykowanych do skopii pulsacyjnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 19 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 13 - Przycisk dedykowany oraz oznaczony symbolem lub nazwą skopi ciągłej do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami Prosimy o dopuszczenie aparatu, który posiada przycisk zaprogramowany do uruchomienia skopi ciągłej na monitorze dotykowym oznaczony jako przycisk SOFT (Miękki), ale nie jest oznaczony symbolem lub nazwą skopi ciągłej. Oznaczenie SOFT wynika z faktu, że fluoroskopia ciągła jest trybem używanym do obrazowania narządów wewnętrznych, miękkich, pozwalając na obserwacje ich funkcji i ruchów podczas operacji. Wymaganie przez Zamawiającego oznaczenia trybu fluoroskopii ciągłej za pomocą przycisku tylko i wyłącznie o nazwą „skopi ciągłej lub jej symbolu” jest niczym nie uzasadnione, a jedynie preferuje rozwiązanie jakie posiada firma GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS w aparacie produkowanym w Chinach model OEC One CFD. Dla obsługi aparatu najważniejsze jest, że aparat rtg z ramieniem C posiada funkcję fluoroskopii ciągłej i uruchamia ją za pomocą przycisku zaprogramowanego do tej funkcji. Parametr ten jest w pełni zgodny funkcjonalnie z założeniami Zamawiającego i pozwalają na osiągnięcie takiego samego lub wyższego efektu diagnostycznego, co oznacza spełnienie przesłanek równoważności w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy PZP. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko

Pytanie nr 20 LAMPA X-RAY pkt. 14 i 16 - Lampa ze stacjonarną anodą – dwuogniskowa. Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm., większego 1,2 mm. W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Lampa ze stacjonarną anodą – dwuogniskowa” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu wyposażonego w lampę ze stacjonarną anodą – jednoogniskową, przy zachowaniu wymogu wielkości mniejszego ogniska max. 0,6 mm. Nowoczesne lampy jednoogniskowe ze stacjonarną anodą, przy zachowaniu wymaganego rozmiaru mniejszego ogniska (≤0,6 mm), umożliwiają uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazów radiograficznych oraz fluoroskopowych, zapewniając pełną funkcjonalność kliniczną aparatu. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwala na zwiększenie dostępności konkurencyjnych ofert przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej jakości diagnostycznej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko

Pytanie nr 21 LAMPA X-RAY pkt. 18 - Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 kHU W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 kHU” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu z kołpakiem o pojemności cieplnej min. 1140 kHU. Kołpaki o pojemności cieplnej 1140 kHU w nowoczesnych systemach RTG zapewniają wystarczający zapas cieplny do pracy w pełnym zakresie klinicznym, gwarantując możliwość wykonania wymaganej liczby ekspozycji radiograficznych i fluoroskopowych bez ryzyka przegrzania lampy. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, umożliwiając udział nowoczesnych systemów o nieznacznie mniejszej, ale w pełni bezpiecznej i funkcjonalnej pojemności cieplnej kołpaka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający bierze pod uwagę takie rozwiązanie

Pytanie nr 22 LAMPA X-RAY pkt. 20 - Szybkość chłodzenia kołpaka min. 20 kHU/min W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Szybkość chłodzenia kołpaka min. 20 kHU/min” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu z kołpakiem o szybkości chłodzenia min. 17 kHU/min. Szybkość chłodzenia kołpaka 17 kHU/min w nowoczesnych systemach RTG pozwala na prowadzenie ciągłych procedur radiograficznych i fluoroskopowych w typowych warunkach klinicznych, bez ryzyka przegrzania lampy i z zachowaniem wymaganej funkcjonalności aparatu. Wartość ta jest wystarczająca do bezpiecznej eksploatacji w codziennej praktyce diagnostycznej, jednocześnie umożliwiając udział w postępowaniu większej liczby wykonawców oferujących nowoczesne systemy o nieznacznie niższej, lecz w pełni bezpiecznej wydajności chłodzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający bierze pod uwagę takie rozwiązanie

Pytanie nr 23 WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 24 - Waga wózka z ramieniem C max. 300kg. Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego waga wózka z ramieniem C wynosi 347 kg. Pragniemy zauważyć, że nieznacznie wyższa waga, od wymaganej przez Zamawiającego, proponowanego urządzenia wynika z solidnej, metalowej konstrukcji aparatu, odpornej na uderzenia, co jest ważną zaletą aparatu rtg z ramieniem C, a nie wadą. Niższa waga aparatu rtg z ramieniem C wynika z jego konstrukcji, w której wiele elementów są plastikowe, a w związku z tym łatwo podatne na uszkodzenia i uderzenia, co jest ich dużą wadą. Tolerancja +/- 15% od jakiejś wartości jest ogólnie przyjętym dopuszczalnym odchyleniem w przypadku różnych zastosowań, tym bardzie w przypadku wagi specjalistycznego aparatu medycznego – jakim jest aparat rtg z ramieniem C, który z założenia jest urządzeniem mobilnym, a w związku z tym bardzo narażonym na uszkodzenia podczas przemieszczania np. między salami operacyjnymi. Kompaktowa konstrukcja aparatu rtg z ramieniem C, czyli z monitorami obrazowymi na jednym wózku z ramieniem C, jakiej Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu i jaką oferujemy, daje Użytkownikowi możliwość łatwego przemieszczania aparatu i dużego komfortu pracy w małych salach operacyjnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko

Pytanie nr 24 Pytanie nr 12 WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 29 - Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44 cm. Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego zakres ruchu pionowego ramienia C wynosi: 42 cm. Pragniemy zauważyć, że wartość ta jest nieznacznie mniejsza od wymaganych 44 cm (tylko o 2 cm, co stanowi < 5 %), co przy i tak dużym zakresie (42 cm) i nie ma żadnego wpływu na możliwości i komfort pracy Operatora. Zakres 42 cm, pozwala na swobodne obrazowanie wszystkich obszarów anatomicznych pacjenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 25 WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 30 - Waga wózka z ramieniem C max. 300kg. W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 25°” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu, którego zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej wynosi min. 20°. Zakres obrotu 20° w oferowanym aparacie umożliwia przeprowadzenie wszystkich standardowych procedur radiograficznych i fluoroskopowych, zachowując pełną funkcjonalność kliniczną systemu. Pomimo nieznacznego zmniejszenia wymaganego kąta obrotu, ergonomia pracy personelu medycznego i dostępność pozycji pacjenta pozostają na poziomie zapewniającym bezpieczne i skuteczne wykonywanie badań. Dopuszczenie takiego rozwiązania zwiększa konkurencyjność postępowania oraz pozwala na udział nowoczesnych systemów o potwierdzonej jakości diagnostycznej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania

Pytanie nr 26 WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 33 - Zakres ruchu orbitalnego ≥ 185°. W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Zakres ruchu orbitalnego ≥ 185°” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu, którego zakres ruchu orbitalnego wynosi 165°. Zakres ruchu orbitalnego 165° w oferowanym aparacie pozwala na wykonanie wszystkich standardowych procedur radiograficznych i fluoroskopowych, zapewniając pełną funkcjonalność kliniczną systemu. Pomimo nieznacznego zmniejszenia kąta ruchu orbitalnego w porównaniu z wymogiem minimalnym, aparatura umożliwia dostęp do większości pozycji pacjenta i zachowuje odpowiednią ergonomię pracy personelu medycznego. Dopuszczenie takiego rozwiązania zwiększa konkurencyjność postępowania i umożliwia udział nowoczesnych systemów o sprawdzonej jakości diagnostycznej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko

Pytanie nr 27 WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 36 - Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, hamowanie przyciskiem nożnym znajdującym się z dwóch stron wózka ramienia C, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami. Czy Zamawiający dopuści oferowany aparat wyposażony w centralną dźwignię sterowania kierunkiem i hamulcem oraz pozostałe hamulce oznaczone kolorystycznie, jako rozwiązanie równoważne wobec wymaganego w SIWZ systemu z pojedynczą dźwignią do sterowania kołami, hamowaniem przyciskiem nożnym z dwóch stron oraz oznaczeniem kolorystycznym? Oferowane urządzenie posiada hamulec centralny blokuje jednocześnie wszystkie koła, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność w każdej pozycji. Różnica dotyczy jedynie sposobu technicznego wykonania (mechaniczna dźwignia zamiast dwóch pedałów), bez wpływu na funkcjonalność. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 28 MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 47 - Monitor 27” medyczny, dotykowy, wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840×2160 pikseli, kontrast ≥1000:1, luminancja ≥600 cd/m². W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Monitor 27” medyczny, dotykowy, wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840×2160 pikseli, kontrast ≥1000:1, luminancja ≥600 cd/m²” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania: monitor medyczny dwudzielny 27”, wykonany w technologii FullHD o rozdzielczości ≥1920×1080 pikseli, kontrast ≥1000:1, luminancja ≥1000 cd/m², z zachowaniem funkcjonalności medycznej. Monitor dwudzielny FullHD o podwyższonej luminancji ≥1000 cd/m² zapewnia możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów diagnostycznych w pełnej jakości, co znacząco zwiększa efektywność pracy operatora oraz umożliwia porównywanie obrazów w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe przy procedurach fluoroskopowych i radiograficznych. Wyższa luminancja rekompensuje niższą rozdzielczość w porównaniu do 4K UHD, zapewniając wyraźny kontrast i czytelność struktur anatomicznych na obrazach klinicznych. Tego rodzaju konfiguracja spełnia wymagania w zakresie ergonomii, precyzji diagnostycznej i bezpieczeństwa pacjenta, pozwalając na zachowanie pełnej funkcjonalności systemu, w tym dokładnego wyświetlania detali obrazu, automatyki wizualnej i obsługi dotykowej. Dopuszczenie takiego rozwiązania umożliwia udział nowoczesnych, sprawdzonych systemów medycznych w postępowaniu, zwiększając konkurencyjność ofert, bez obniżenia standardu diagnostycznego ani bezpieczeństwa użytkowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 29 MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 49 - Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny Czy Zamawiający dopuści oferowany aparat z wbudowanym monitorem zintegrowanym z kolumną aparatu, posiadającym pełną regulację kąta pochylenia i obrotu (±180°), lecz bez niezależnej pionowej regulacji wysokości w zakresie 35 cm, jako rozwiązanie równoważne zapewniające identyczny efekt ergonomiczny? Oferowany aparat posiada monitor zamontowany na przegubowym, obrotowym ramieniu, umożliwiającym ustawienie ekranu w dowolnym kierunku i kącie względem operatora, niezależnie od pozycji aparatu. Konstrukcja kompaktowa typu „All-in-One” zapewnia stabilność i ergonomię pracy bez konieczności pionowego podnoszenia monitora. Wymagany efekt (możliwość dostosowania pozycji monitora do operatora) jest w pełni realizowany poprzez ruchy ramienia C oraz pochylenie ekranu. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania jako równoważnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko Pytanie nr 30 MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 53 - Pojemność pamięci na dysku twardym min. 150 000 obrazów. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C wyposażony w pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapis minimum 100 000 obrazów, pod warunkiem że urządzenie będzie posiadało pełną obsługę standardu DICOM oraz możliwość natychmiastowej archiwizacji i eksportu obrazów bezpośrednio do szpitalnego systemu PACS Zamawiającego, co zapewni nieograniczoną przestrzeń przechowywania danych? Dopuszczenie pamięci wewnętrznej o pojemności 100 000 obrazów jest technicznie zasadne i nie ogranicza funkcjonalności urządzenia, ponieważ standard DICOM 3.0 pozwala na automatyczną archiwizację obrazów do PACS, co faktycznie zapewnia nielimitowaną przestrzeń przechowywania danych. W nowoczesnych pracowniach obrazowych lokalna pamięć nie jest wykorzystywana jako archiwum długoterminowe, gdyż wszystkie obrazy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i RODO migrują do PACS. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko Pytanie nr 31 MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 62 - Monitor dotykowy tablet min. 12” z możliwością obrotu, o rozdzielczości min. 1280×800, znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. W związku z wymogiem określonym w dokumentacji postępowania dotyczącym parametru „Monitor dotykowy tablet min. 12” z możliwością obrotu, o rozdzielczości min. 1280×800, znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania: monitor dotykowy min. 10” z możliwością obrotu, o rozdzielczości min. 640×480, umieszczony na wózku ramienia C, z zachowaniem pełnej funkcjonalności sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu oraz podglądu skopii live. Zastosowany monitor umożliwia pełne sterowanie wszystkimi funkcjami generatora oraz programami aparatu, w tym podgląd skopii w czasie rzeczywistym („live”), zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi OPZ. Mniejsza przekątna i rozdzielczość ekranu nie wpływa na ergonomię pracy, czytelność obrazu ani bezpieczeństwo użytkowania aparatu w warunkach klinicznych. Zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz zasadą uczciwej konkurencji, opis przedmiotu zamówienia powinien odnosić się do funkcjonalności i rezultatu użytkowego, a nie do szczegółowego rozwiązania konstrukcyjnego, jeżeli możliwe jest zastosowanie rozwiązania równoważnego. Oferowane rozwiązanie spełnia wymogi funkcjonalnej równoważności w rozumieniu art. 99 ust. 5 PZP, zapewniając identyczny zakres obsługi i kontroli aparatu. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na zachowanie uczciwej konkurencji, bez ograniczenia potrzeb Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko Pytanie nr 32 MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 62 - Monitor dotykowy tablet min. 12” z możliwością obrotu, o rozdzielczości min. 1280×800, znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aparatu wyposażonego w dotykowy panel operatora z menu obsługowym w języku polskim. Pragniemy podkreślić, że obecnie język polski w urządzeniach medycznych jest standardem, gdyż światowi producenci sprzętu medycznego, oferują urządzenia przystosowane do pracy w Polsce, z instrukcją obsługi oraz menu obsługowym w języku polskim. Pragniemy zauważyć, że nie wszyscy członkowie personelu Pracowni posługują się biegle językiem obcym (angielskim bądź niemieckim). W związku z powyższym, w interesie Zamawiającego jest wprowadzenie wymogu, gwarantującego dostawę aparatu, z monitorem dotykowym wyposażonym w menu obsługowe w języku polskim. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 33 do projektu umowy § 10. Ust.5 Wynagrodzenie W związku z treścią projektowanych postanowień umownych w zakresie terminu płatności Wykonawca zwraca się o skrócenie terminu płatności, np. do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Uzasadnienie: Skrócenie terminu płatności np. do 30 dni jest realizacją standardu rynkowego w tego typu transakcjach, zwłaszcza że np. w ramach umów o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane - art. 464 ust. 2 PZP termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Wskazany 30-dniowy termin jest powszechnie stosowany w obrocie gospodarczym i znajduje swoje oparcie również w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 j.t.). Dłuższe terminy płatności wpływają na płynność finansową wykonawcy, co przekłada się na sprawność realizacji zamówienia, w tym terminowe rozliczanie się z podwykonawcami, dostawcami oraz terminowe regulowanie zobowiązań związanych z realizacją kontraktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 34 Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenie zaoferowanych parametrów technicznych oświadczeniem wykonawcy lub autoryzowanego dystrybutora producenta aparatu. Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są ogólne opisy najważniejszych parametrów sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu, w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego, co nie jest możliwe. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że stosownie do art. 106 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. W związku z powyższym Zamawiający obowiązany jest akceptować równoważne przedmiotowe środki dowodowe, o ile spełniają wymagania wskazane w cytowanym przepisie. Stąd dopuszczalne są również przedmiotowe środki dowodowe wskazane przez Wykonawcę we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, które będą spełniać wskazane wyżej wymagania. Pytanie nr 35 Dotyczy załącznika do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 13 - Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument poświadczający autoryzację na sprzedaż i serwis na terenie Polski oferowanego asortymentu, wystawiony nie wcześniej niż w 2026 roku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty dokument poświadczający autoryzację na sprzedaż i serwis na terenie Polski Pytanie nr 36 Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zastosował Instrument Zamówień Międzynarodowych, określony w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającym środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031. Zastosowanie tego środka w przedmiotowym postępowaniu jest bezpodstawne i sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia 2025/1197 : „Środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ("środek IZM") w postaci wykluczenia ofert w rozumieniu art. 6 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/1031 złożonych przez wszystkich wykonawców pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej nakłada się we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Unii, których przedmiotem jest udzielanie zamówień na wyroby medyczne objęte kodami CPV od 33100000-1 do 33199000-1 określone w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002, o wartości szacunkowej co najmniej 5 000 000 EUR bez VAT.” Mając na względzie obecnie obowiązujący przelicznik EURO na PLN, oznacza to, że aby możliwe było zastosowanie przez Zamawiającego środka IZM, szacunkowa wartość zamówienia musi wynosić co najmniej 21.550,000,00 zł netto. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest natomiast zdecydowanie niższa niż ta kwota. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 2025/1197: „Unijne instytucje zamawiające i podmioty zamawiające: (…) obliczają odpowiednie szacunkowe wartości zamówień zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/24/UE”. Zgodnie zaś z art. 5 Dyrektywy: 1. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamówienia wyraźnie określonych w dokumentach zamówienia. W przypadku gdy instytucja zamawiająca przewiduje nagrody lub wynagrodzenia dla kandydatów lub oferentów, uwzględnia je ona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia. (…) 9. W przypadku gdy proponowane nabycie podobnych dostaw może prowadzić do udzielenia zamówień w formie odrębnych części, przy stosowaniu art. 4 lit. b) i c) uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich tych części. W przypadku gdy łączna wartość części jest na poziomie lub powyżej progu określonego w art. 4, przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia (…)”. Co istotne, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wyłącznie dostawy podobne, rozumiane jako dostawy o identycznym lub zbliżonym przeznaczeniu. Nie jest dopuszczalne łączne szacowanie wartości dostaw niejednorodnych przedmiotowo, nieprzewidywanych na etapie planowania, czy realizowanych przez różnych wykonawców działających w odmiennych segmentach rynku. Jednocześnie, aby można było mówić o jednym zamówieniu muszą zachodzić trzy tożsamości: tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa zamówienia. Analiza niniejszego postępowania wskazuje wyraźnie, że wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia jest niższa niż 5.000.000 euro. w sposób oczywisty nie przekracza wartości 21.550,000,00 zł netto, a zatem w niniejszym postępowaniu nie powinno stosować się środka IZM. Zamawiający, ustalając szacunkową wartość zamówienia, nie jest uprawniony do uwzględnienia łącznej wartości wszystkich planowanych zamówień obejmujących jakiekolwiek urządzenia czy wyroby medyczne. Mając na uwadze, że Rozporządzenie 2025/1197 wprowadzenia istotne ograniczenia w dostępie do zamówień publicznych, jego postanowienia nie mogą być rozszerzane również na postępowania, do których Rozporządzenie to nie ma zastosowania. Zamawiający przed wprowadzeniem wynikających z Rozporządzenia 2025/1197 restrykcji i ograniczeń, powinien więc przyłożyć szczególną wagę do należytego oszacowania wartości zamówienia. Jak wskazuje ugruntowana linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przesłanek wykluczenia nie interpretuje się rozszerzająco. „Izba uważa, że katalog przesłanek do odrzucenia oferty wykonawcy ma charakter zamknięty i nie można podstaw odrzucenia interpretować w sposób rozszerzający. Wszelkie postawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty, jako wyjątki od zasady, iż złożona oferta podlega badaniu i wyborowi winny być interpretowane w sposób ścisły. Takie też przesłanie płynie z orzeczenia TSUE (Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lipca 2017 r. wydane w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o., przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). W związku z powyższym, działanie Zamawiającego polegające na wprowadzeniu środka IZM do dokumentacji niniejszego postępowania jest bezprawne, narusza przepisy Rozporządzenia 2025/1197, zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Mając na względzie powyższe, wnoszę o usunięcie z dokumentacji postępowania wszystkich postanowień związanych z zastosowaniem środka IZM, następującego fragmentu ogłoszenia o zamówieniu: Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (Dz.U.UE.L.2022.111.1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 (Dz.U.UE.L.2025.2033), dalej: rozporządzenie 2025/2033, w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzi podstawa wykluczenia określona w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031.’ Oraz: 1) wymogów dot. IZM z pkt.12 ppkt. 12.2 SWZ 2) oświadczenia w ramach Załącznika nr 7 do SWZ 3) zapisów dot. IZM w § 2 wzoru umowy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że – jak słusznie wskazał Wykonawca w treści wniosku o wyjaśnienie treści SWZ – zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2025/1197, Unijne instytucje zamawiające i podmioty zamawiające obliczają odpowiednie szacunkowe wartości zamówień zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/24/UE. Jak zaś wynika z art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy proponowane nabycie podobnych dostaw może prowadzić do udzielenia zamówień w formie odrębnych części, przy stosowaniu art. 4 lit. b) i c) uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich tych części, zaś w przypadku gdy łączna wartość części jest na poziomie lub powyżej progu określonego w art. 4, przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia. Bez znaczenia jest zatem to, że wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia jest niższa niż 5.000.000 euro. Istotne jest bowiem, że Zamawiający udziela zamówienia w częściach, zaś łączna wartość tych części przekracza kwotę 5.000.000 euro. Zatem Zamawiający zobowiązany jest stosować środek IZM. Uzupełniająco wyjaśnić należy również, że nawet gdyby wartość zamówienia nie przekraczała progu 5 000 000 EUR, Zamawiający także byłby uprawniony do wprowadzenia w SWZ ograniczenia, zgodnie z którym udział towarów pochodzących z państw trzecich (np. z Chin) nie może przekroczyć 50% wartości całkowitej zamówienia, bowiem prawo takie daje mu przepis art. 16b ust. 2 ustawy Pzp niezależnie od wartości zamówienia i nie tylko w odniesieniu do wyrobów medycznych Pytanie nr 37 Dotyczy Zadnia 2 Dotyczy Załącznika 11.2 Załącznik nr 11.2, Zadanie nr 2 – System Robotycznej Chirurgii Urologicznej, 1. System Robotycznej Chirurgii Urologicznej , WYPOSAŻENIE ZESTAWU ROBOTA CHIRURGICZNEGO, pkt 38. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o usunięcie wymogu stawianego w parametrze 38. Zamawiający wskazał już w parametrze 37 wymóg „System elektrochirurgii/diatermia zintegrowany na poziomie oprogramowania z zaoferowanym robotem chirurgicznym”, który posiada wszystkie niezbędne funkcje i tryby umożliwiające cięcie i koagulacje mono/bipolarne z możliwością koagulacji dużych naczyń do 7mm średnicy z wykorzystaniem specjalistycznych artykulacyjnych narzędzi robotycznych oraz artykulacyjnych robotycznych staplerów - z możliwością podłączenia narzędzi laparoskopowych w celu wykorzystania ich zarówno w operacji w asyście robota chirurgicznego lub w operacjach wykonywanych metodą laparoskopową. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA USUNIĘCIE TEGO WYMOGU Pytanie nr 38 Dotyczy Załącznika 11.2 Załącznik nr 11.2, Zadanie nr 2 – System Robotycznej Chirurgii Urologicznej, 1. System Robotycznej Chirurgii Urologicznej , Warunki gwarancji i serwisu, pkt 60. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminów skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Proponowany przez nas okres wynika z konieczności sprowadzenia części zamiennych z kraju producenta -USA, co w obecnych czasach geopolitycznych może być w każdej chwili zakłócone i może to bezpośrednio wpłynąć na czas realizacji skutecznej naprawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ PARAMETRU, MAX 10 DNI Pytanie nr 39 Dotyczy wzoru umowy Pakietu nr 2, Załącznik nr 12.2 do SWZ, §4 Odbiór Towaru (Przedmiotu umowy) pkt 9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że „Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy(…)” dotyczy zlecenia dla podmiotu, który posiada wszelkie formalne uprawnienia techniczne i merytoryczne nadane przez Producenta danego systemu robotycznego – w celu utrzymania przez Zamawiającego wszystkich uprawnień gwarancyjnych wynikających z umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że zlecenie usunięcia wady, o którym mowa w §4 ust. 9 Załącznika nr 12.2 do SWZ będzie kierowane do podmiotu , który posiada odpowiednie kwalifikacje i pozwoli Zamawiającemu na zachowanie wszelkich uprawnień gwarancyjnych wynikających z umowy. Pytanie nr 40 Dotyczy wzoru umowy Pakietu nr 2, Załącznik nr 12.2 do SWZ, §6 Gwarancja i rękojmia, pkt 2, ppkt 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że „W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający: będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu (…)”dotyczy zlecenia dla podmiotu, który posiada wszelkie formalne uprawnienia techniczne i merytoryczne nadane przez Producenta danego systemu robotycznego – w celu utrzymania przez Zamawiającego wszystkich uprawnień gwarancyjnych wynikających z umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne skorzystanie z uprawnienia do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu nastąpi z uwzględnieniem wymaganych kwalifikacji tego podmiotu i w taki sposób by możliwe było utrzymanie przez Zamawiającego wszystkich uprawnień gwarancyjnych wynikających z umowy Pytanie nr 41 Dotyczy wzoru umowy Pakietu nr 2, Załącznik nr 12.2 do SWZ, §6 Gwarancja i rękojmia, pkt 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów punktu 6, ponieważ Zamawiający nie posiada uprawnień nadanych przez Producenta Systemu Chirurgii Robotycznej do samodzielnego usuwania wad technicznych/uszkodzeń systemu robotycznego i tym samym naraża się na trwałe uszkodzenie sprzętu medycznego lub narażenie zdrowia i życia pacjenta w wyniku skutków użytkowania urządzenia, które utraciło gwarancję producenta z powodu samodzielnej/ nieuprawnionej naprawy wykonanej przez Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.2 do SWZ w ten sposób, że w §6 skreśla się ust. 6. Pytanie nr 42 Dotyczy wzoru umowy Pakietu nr 2, Załącznik nr 12.2 do SWZ, §6 Gwarancja i rękojmia pkt 16 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od części zapisów punktu 16 i zastąpienie go proponowanym: „W każdym przypadku, w którym Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na usunięcie wady nie może korzystać z Towaru (np. z powodu przedłużenia czasu usunięcia wady lub konieczności wymiany Towaru na nowy), Wykonawca zapewni Towar zastępczy o parametrach nie gorszych od Towaru podlegającego wymianie, na cały okres, od dnia następującego po upływie terminu usunięcia wady do dnia dostarczenia do Zamawiającego Towaru nowego, wolnego od wad w miejsce wadliwego. W przypadku braku realizacji zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym, Zamawiającemu przysługuje prawo zapewnienia sobie we własnym zakresie Towaru zastępczego, albo zlecenia wykonania czynności, do których służył Towar podlegający obowiązkowi zapewnienia Towaru zastępczego, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może również pokrywać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. Za wyjątkiem przypadku określonego w zdaniu drugim niniejszego ustępu, zapewnienie przez Wykonawcę Towaru zastępczego uważane jest jako skuteczna naprawa Towaru, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia zapewnienia Towaru zstępczego. Od dnia następującego po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za zwłokę w czasie skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych lub czasie skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych.” Ze względu na fakt, że system chirurgii robotycznej produkowany jest pod określone zamówienie, w odpowiedniej konfiguracji dla opisu przedmiotu zamówienia Zamawiającego – systemy robotyczne nie są magazynowane i przechowywane w magazynach producentów. Wyprodukowanie i dostarczenie systemu zastępczego dla Zamawiającego zajmie kilkanaście tygodni, co będzie terminem znacznie przekraczającym czas udzielony przez Zamawiajacego na skuteczną naprawę z dostawą części zamiennych. Odstąpienie od niniejszego wymogu oraz wydłużenie czasu skutecznej naprawy ze sprowadzeniem części zamiennych – do 14 dni- daje Wykonawcy największe prawdopobieństwko skutecznego wywiązania się z naprawy, natomiast w skrajnym przypadku - Zamawiający pozostaje przy prawie naliczania kar umownych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik 12.2 w ten sposób, że §6 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie: „16. W każdym przypadku, w którym Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na usunięcie wady nie może korzystać z Towaru (np. z powodu przedłużenia czasu usunięcia wady lub konieczności wymiany Towaru na nowy), Wykonawca zapewni Towar zastępczy o parametrach nie gorszych od Towaru podlegającego wymianie, na cały okres, od dnia następującego po upływie terminu usunięcia wady do dnia dostarczenia do Zamawiającego Towaru nowego, wolnego od wad w miejsce wadliwego. W przypadku braku realizacji zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym, Zamawiającemu przysługuje prawo zapewnienia sobie we własnym zakresie Towaru zastępczego, albo zlecenia wykonania czynności, do których służył Towar podlegający obowiązkowi zapewnienia Towaru zastępczego, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może również pokrywać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. Za wyjątkiem przypadku określonego w zdaniu drugim niniejszego ustępu, zapewnienie przez Wykonawcę Towaru zastępczego uważane jest jako skuteczna naprawa Towaru, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia zapewnienia Towaru zstępczego. Od dnia następującego po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych lub Czasie skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do Systemu Robotycznej Chirurgii Urologicznej.” Ponadto Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 12.2 SWZ w ten sposób, że §6 ust. 12 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3) Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 10 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,” Pytanie nr 43 Dotyczy wzoru umowy Pakietu nr 2, Załącznik nr 12.2 do SWZ, §6 Gwarancja i rękojmia pkt 21 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów punktu 21 lub ich zmianę uwzględniającą fakt, że system chirurgii robotycznej nie posiada kodów serwisowych systemu lecz musi być obsługiwany przez certyfikowanych przez Producenta inżynierów serwisowych, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia formalne i techniczne nadane przez Producenta do obsługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego systemu chirurgii robotycznej. Serwis pogwarancyjny może prowadzić podmiot posiadający uprawnienia techniczne i merytoryczne nadane przez Producenta danego systemu robotycznego – w celu utrzymania przez Zamawiającego wszystkich uprawnień gwarancyjnych wynikających z umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik 12.2 w ten sposób, że §6 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie: „21. Wykonawca gwarantuje że Towar po upływie okresu gwarancji będzie pozbawiony blokad i innych podobnych zabezpieczeń w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawy Towaru przez dowolny podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje towar umożliwiając nieograniczony dostęp do opcji serwisowych i naprawy towaru (dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Systemu Robotycznej Chirurgii Urologicznej Zamawiający wymaga jedynie pozostawienia tego Systemu w takim stanie, który umożliwi serwisowanie pogwarancyjne przez każdy inny niż tylko Wykonawca uprawniony i wykwalifikowany podmiot. ” Pytanie nr 44 Dotyczy wzoru umowy Pakietu nr 2, Załącznik nr 12.2 do SWZ, §11 Licencje dotyczące oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach pkt 5 Zwracamy się do Zamwiającego z prośbą o zmianę zapisu na następujący :” Zamawiający nie ma prawa do kopiowania ani powielania Oprogramowania, za wyjątkiem sporządzenia jednej kopii zapasowej.” -Ze względu na fakt, że nie istnieje możliwość skopiowania oprogramowania robota chirurgicznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik 12.2 w ten sposób, że §11 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. Zamawiający nie ma prawa do kopiowania ani powielania Oprogramowania.” Pytanie nr 45 System Robotycznej Chirurgii Urologicznej, Załącznik nr 11.2, pkt.40 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że dopuści zaoferowanie dysków twardych do nagrywarki medycznej o pojemności 1TB, USB 3.0. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie nr 46 Dotyczy: 1. System Robotycznej Chirurgii Urologicznej, Załącznik nr 11.2, pkt.41 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna parametr za spełniony jeśli Wykonawca zaoferuje monitor medyczny na wózku jezdnym zamiast na zawieszeniu ściennym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 47 Dotyczy: 2. Uniwersalny stół operacyjny, pkt. 20 Czy Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków wyposażony w kodowany system mocowania rozpoznający zamontowany element uwzględniający rozmiar mocowania oraz wyposażony w system bezpieczeństwa uniemożliwiający błędną konfigurację stołu jak również w system zapobiegający przesuw wzdłużny w przypadku podłączenia elementów karbonowych w celu bezpieczeństwa ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 48 Dotyczy: 2. Uniwersalny stół operacyjny, pkt. 22 Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym nie ma zainstalowanych systemów zapobiegających kolizjom segmentów stołów z podłożem i kolumną Natomiast osiągnięcie pozycji końcowych ruchu danego segmentu blatu jest sygnalizowany dźwiękiem a stół posada system powodujący blokadę np przesuwu wzdłużnego przy zamontowanych elementach karbonowych w celu bezpieczeństwa i stabilizacji stołu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 49 Dotyczy: SWZ, 10.1, Lp.2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści przedmiotowe środki dowodowe w postaci oświadczenia autoryzowanego dystrybutora i/lub Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 50 Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 1, ust. 6 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza zaoferowanie wyrobów niemedycznych (zewnętrzne dyski HDD, zawieszenie ścienne do monitora medycznego, inne akcesoria do stołu operacyjnego typu: stoliki, wózki itp.). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów niemedycznych. Pytanie nr 51 Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 6, ust. 17 Prosimy Zamawiającego o usunięcie wskazanego wymogu, zgodnie z którym: „W przypadku wystąpienia trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia wady w tym samym Towarze w okresie roku rozumianego jako kolejnych 365 dni od pierwszego zgłoszenia wady dotyczącego tego Towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (wedle wyboru Zamawiającego w całości lub części), w terminie 30 dni od wystąpienia konieczności usunięcia trzeciej i każdej kolejnej wady w ciągu okresu wskazanego wyżej.” Uzasadnienie: Wskazany zapis wprowadza bardzo daleko idące uprawnienie do odstąpienia od umowy niezależnie od charakteru, wagi lub przyczyny zgłaszanych wad. W praktyce nawet drobne, nieistotne usterki eksploatacyjne mogłyby prowadzić do powstania prawa odstąpienia od umowy, co generuje po stronie Wykonawcy nieproporcjonalne i trudne do skalkulowania ryzyko kontraktowe. W naszej ocenie prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów gwarancyjnych oraz obowiązek niezwłocznego usuwania wad zapewniają Zamawiającemu wystarczającą ochronę interesów bez konieczności wprowadzania tak restrykcyjnego uprawnienia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12 do SWZ w ten sposób, że w §6 skreśla się ust. 17. Pytanie nr 52 Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 6, ust. 15 Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymogu, zgodnie z którym: „W przypadku, gdy dany podzespół/moduł/element/część był już trzykrotnie przedmiotem naprawy, złożenie przez Zamawiającego zgłoszenia wady dotyczącego tego samego podzespołu/modułu/elementu/części po raz czwarty zobowiązuje Wykonawcę, w ramach czynności usunięcia wady, do wymiany Towaru na nowy.” Uzasadnienie: Wskazany zapis wprowadza obowiązek wymiany całego Towaru na nowy w sytuacji wystąpienia czwartej wady dotyczącej pojedynczego podzespołu lub elementu, co w przypadku złożonych systemów technologicznych może być nieproporcjonalne do charakteru usterki. W praktyce wiele elementów stanowi standardowe części eksploatacyjne lub moduły podlegające rutynowej wymianie serwisowej, a ich awaria nie wpływa na funkcjonowanie całego systemu. Wprowadzenie takiego mechanizmu generuje po stronie Wykonawcy nieuzasadnione i trudne do oszacowania ryzyko kontraktowe. Standardem serwisowym dla tego typu urządzeń jest wymiana wadliwego modułu lub części, a nie całego urządzenia. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.2 do SWZ w ten sposób, że w §6 ust. 15 otrzymuje następującą treść: „15. Jeżeli wady Towaru nie można usunąć, Wykonawca zobowiązany jest wymienić Towar na nowy, wolny od wad, posiadający parametry nie gorsze jak Towar, którego wady nie da się usunąć, nie później niż w terminie 30 dni licznych od dnia złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia wady. Termin wymiany Towaru na nowy, wolny od wad w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego (wyrażoną w formie pisemnej) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o których wystąpieniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego.” Pytanie nr 53 Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 6 – Realizacja zasady DNSH Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg realizacji zasady DNSH dotyczy głównego przedmiotu zamówienia jakim jest robot chirurgiczny, a nie stołu operacyjnego, akcesoriów do stołu operacyjnego typu stoliki, wózki itp.). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wymóg realizacji zasady DNSH odnosi się do całości przedmiotu zamówienia w zakresie części zamówienia określonej jako Pakiet nr 2. Ponadto Zamawiający odsyła do wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 65. Pytanie nr 54 Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 9, ust. 1, 4) Zgodnie z Projektem Umowy Zamawiający wskazał: „za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych lub Czasie skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, w wysokości 0,1% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej na 0,01% wartości brutto Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Uzasadnienie: Wysokość kary na poziomie 0,1% wartości Towaru za każdy dzień zwłoki w przypadku wysokowartościowych systemów medycznych może prowadzić do naliczania bardzo wysokich kar, niewspółmiernych do charakteru potencjalnego opóźnienia serwisowego. Obniżenie stawki do poziomu 0,01% zachowa funkcję dyscyplinującą kary umownej, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego i trudnego do skalkulowania ryzyka kontraktowego po stronie Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.2. do SWZ w ten sposób, że §9 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nastęujące brzmienie: „4) za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych lub Czasie skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, w wysokości 0,03% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” Pytanie nr 55 Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 9, ust. 1, 5) Zgodnie z Projektem Umowy Zamawiający wskazał: „za każdy brak dostępu przez zespół kliniczny Zamawiającego do pomocy technicznej robota chirurgicznego w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 pkt 1, za każdy taki stwierdzony przypadek”. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej na 0,01% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 pkt 1 za każdy taki stwierdzony przypadek. Uzasadnienie: Wskazana w projekcie umowy wysokość kary odnosi się do wartości całego wynagrodzenia za robota chirurgicznego, co w przypadku wysokowartościowego systemu może prowadzić do naliczania bardzo wysokich kar za pojedyncze zdarzenia. Obniżenie kary do poziomu 0,01% pozwoli zachować jej funkcję dyscyplinującą przy jednoczesnym ograniczeniu nieproporcjonalnego ryzyka finansowego po stronie Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.2 do SWZ w ten sposób, że §9 ust. 1 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5) za każdy brak dostępu przez zespół kliniczny Zamawiającego do pomocy technicznej robota chirurgicznego w wysokości 0,03% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 pkt 1, za każdy taki stwierdzony przypadek” Pytanie nr 56 Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 9, ust. 1, 6) Zgodnie z Projektem Umowy Zamawiający wskazał: „za każdy dzień niedostępności Towaru zastępczego w sytuacji i w okresie wskazanym w §6 ust. 16 z zastrzeżeniem §6 ust. 25, w wysokości 0,2 % wartości brutto Towaru zastępowanego, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej na 0,01% wartości brutto Towaru zastępowanego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Uzasadnienie: Wysokość kary na poziomie 0,2% wartości Towaru za każdy dzień może prowadzić do naliczania bardzo wysokich kar w przypadku urządzeń o znacznej wartości, co powoduje nieproporcjonalne ryzyko finansowe po stronie Wykonawcy. Obniżenie kary do poziomu 0,01% pozwoli zachować funkcję motywującą kary umownej przy jednoczesnym zachowaniu proporcjonalności sankcji kontraktowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 57 Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 9, ust. 1, 10) Zgodnie z Projektem Umowy Zamawiający wskazał: „za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadą DNSH, w wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego Wykonawca nie dostosuje sposobu realizacji przedmiotu umowy do zasady DNSH, w terminie określonym w wezwaniu”. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej na 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek. Uzasadnienie: Wskazana w projekcie umowy kara liczona od wartości całego wynagrodzenia umownego może prowadzić do naliczania nieproporcjonalnie wysokich sankcji finansowych w stosunku do charakteru potencjalnego naruszenia. Obniżenie kary do poziomu 0,01% pozwoli zachować funkcję dyscyplinującą kary umownej przy jednoczesnym zapewnieniu proporcjonalności odpowiedzialności kontraktowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.2 do SWZ w ten sposób, że §9 ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: „10) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadą DNSH, w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego Wykonawca nie dostosuje sposobu realizacji przedmiotu umowy do zasady DNSH, w terminie określonym w wezwaniu,” Pytanie nr 58 Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 9, ust. 1, 11) Zgodnie z Projektem Umowy Zamawiający wskazał: „za brak odnotowania w paszporcie technicznym urządzenia faktu naprawy, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek”. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej na 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Uzasadnienie: Brak odnotowania naprawy w paszporcie technicznym ma charakter formalny i nie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo ani funkcjonowanie urządzenia. Kara w wysokości 5.000,00 zł jest w tym przypadku nieproporcjonalnie wysoka. Obniżenie jej do poziomu 1.000,00 zł pozwoli zachować funkcję dyscyplinującą przy jednoczesnym zapewnieniu proporcjonalności sankcji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 59 Dotyczy: Wzór umowy, Pakiet 2, Paragraf 9, ust. 2 i tam gdzie o tym mowa w dalszej części umowy ( Paragraf 15 pkt 5) Zgodnie z Projektem Umowy Zamawiający wskazał: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy.” Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższego zapisu poprzez obniżenie maksymalnego limitu kar umownych do 10% łącznej wartości brutto umowy. Uzasadnienie: Limit kar umownych na poziomie 30% wartości umowy jest bardzo wysoki i generuje znaczące oraz trudne do skalkulowania ryzyko kontraktowe po stronie Wykonawcy. W praktyce rynkowej w zamówieniach publicznych dotyczących dostaw sprzętu medycznego standardem jest ograniczenie łącznej odpowiedzialności z tytułu kar umownych do poziomu ok. 10% wartości umowy. Obniżenie limitu do tego poziomu pozwoli zachować funkcję zabezpieczającą kar umownych przy jednoczesnym zapewnieniu proporcjonalności odpowiedzialności kontraktowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.2 do SWZ w ten sposób, że §9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 15% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy.” Pytanie nr 60 dot. Pakietu nr 7 – System immunohematologiczny 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów Specyfikacji Przedmiotowej Systemu immunohematologicznego wraz z instalacją i uruchomieniem w zakresie, parametru minimalnego pkt.4 (zał. Nr 11.7 do SWZ). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, którego pojemność magazynu kart jest nieznacznie mniejsza od wymaganej tj. niższa o mniej niż 5% i wynosi 164 karty, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności oraz pozostałych wymagań OPZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 61 Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku jeśli oferowane urządzenie do prawidłowej pracy wymaga stosowania wody destylowanej (lub o równoważnych parametrach czystości), Zamawiający będzie wymagał dostarczenia w ramach Systemu Immunohematologicznego pracującego w technologii ID-Kart odpowiedniej stacji do uzdatniania wody, czy też Zamawiający zapewni wodę o wymaganej czystości we własnym zakresie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia stacji do uzdatniania wody. Pytanie nr 62 Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach zabezpieczenia Systemu immunohematologicznego pracującego w tecnologii ID-Kart Zamawiający wymaga dostarczenia inkubatora wykorzystywanego w metodzie manulnej i zapewniającego ciągłość wykonywania opisanych w OPZ badań? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia inkubatora. Pytanie nr 63 Prosimy o potwierdzenie, że zapis § 1 pkt 6 umowy (zał. nr 12.7 do SWZ) odnosi się wyłącznie do oferowanych produktów zaklasyfikowanych przez producenta jako wyroby medyczne w świetle Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., co jest zgodne z Rozdz. 10.1 ppkt 1 SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie §1 ust. 6 Załącznika nr 12.7 do SWZ odnosi się wyłącznie do oferowanych produktów zaklasyfikowanych jako wyroby medyczne w świetle Ustawy o wyrobach medycznych. Pytanie nr 64 Prosimy o potwierdzenie, że Zaświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, o którym mowa w Rozdz. 9.2 ppkt 1).2 SWZ, dotyczy wyłącznie pakietu nr 1 co jest zgodne z Rozdz. 7.2 ppkt 1. 2) Warunków udziału w postępowaniu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wymagane w pkt 9.2. pkt 1 ppkt 2 Zaświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością dotyczy części zamówienia określonej jako Pakiet nr 1, co wprost wynika z treści pkt 7.2 pkt 1 ppkt 2 SWZ. Pytanie nr 65 dot. załącznika 12.4 projektowe postanowienia umowy Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji §8 ust. 3–5 Umowy w zakresie obowiązku udostępnienia do kontroli miejsc stosowania procesów, technologii lub wytwarzania Towarów. Wskazujemy, że w przypadku gdy Towary objęte przedmiotem zamówienia są produkowane przez producentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza Unią Europejską, Wykonawca – jako podmiot dystrybucyjny – może nie posiadać faktycznych ani prawnych możliwości zapewnienia Zamawiającemu dostępu do zakładów produkcyjnych producenta, w szczególności w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, iż w takich przypadkach Zamawiający dopuści możliwość wykazania zgodności stosowanych technologii oraz procesów produkcyjnych z zasadą DNSH poprzez przedłożenie innych wiarygodnych dokumentów, w szczególności oświadczeń producenta, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów środowiskowych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku producentów zagranicznych brak możliwości udostępnienia miejsca wytwarzania Towarów do kontroli nie będzie traktowany jako naruszenie obowiązków wynikających z §8 Umowy, o ile Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające zgodność z zasadą „Do No Significant Harm”. W naszej ocenie powyższe rozwiązanie pozostaje w zgodzie z zasadą DNSH wynikającą z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 oraz z zasadami realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik 12.1, Załącznik 12.2, Załącznik 12.3, Załącznik 12.4, Załącznik 12.5, Załącznik 12.6, Załącznik 12.7, Załącznik 12.8, Załącznik 12.9, Załącznik 12.10, Załącznik 12.11, Załącznik 12.12, Załącznik 12.13, Załącznik 12.14, Załącznik 12.15, Załącznik 12.16, Załącznik 12.17, Załącznik 12.18 w ten sposób, że: - §8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia będzie mógł żądać sprawozdań z realizacji zasady DNSH, a także przeprowadzać kontrole realizacji zasady DNSH w tym również w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, chyba że Wykonawca nie posiada faktycznych ani prawnych możliwości zapewnienia Zamawiającemu dostępu do zakładów produkcyjnych producenta, w szczególności w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu, co w każdym takim wypadku zobowiązany będzie pisemnie wykazać.” - §8 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od doręczenia pisemnego żądania Zamawiającego udostępnić do kontroli wszystkie wskazane w tym żądaniu miejsca stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, chyba że Wykonawca nie posiada faktycznych ani prawnych możliwości zapewnienia Zamawiającemu dostępu do zakładów produkcyjnych producenta, w szczególności w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu, co w każdym takim wypadku zobowiązany będzie pisemnie wykazać. W przypadku braku możliwości kontroli na miejscu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać zgodność stosowanych technologii oraz procesów produkcyjnych z zasadą DNSH poprzez przedłożenie innych wiarygodnych dokumentów, w szczególności oświadczeń producenta, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów środowiskowych.” Pytanie nr 66 dot. pakietu nr 4 - zapisów SWZ rozdział 9.2 Wymagane dokumenty pkt 2 tabeli „Zaświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji wymogu dotyczącego posiadania przez Wykonawcę certyfikatu ISO/IEC 27001 w zakresie obejmującym pakiet 4. Wskazujemy, że oferowany bronchoskop może funkcjonować jako urządzenia autonomiczne, które nie wymaga podłączenia do systemów informatycznych Zamawiającego ani nie przetwarzają danych w systemach teleinformatycznych szpitala. W takich przypadkach zastosowanie wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji może być nieadekwatne do charakteru i sposobu użytkowania oferowanego sprzętu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISO/IEC 27001 w przypadku oferowania sprzętu, który nie wymaga integracji z systemami informatycznymi Zamawiającego ani nie przetwarza danych w systemach teleinformatycznych szpitala. W naszej ocenie powyższa modyfikacja nie wpłynie na poziom bezpieczeństwa realizacji zamówienia, a jednocześnie pozwoli na zachowanie zasady proporcjonalności wymagań wobec przedmiotu zamówienia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wymóg złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością w zakresie certyfikatu ISO 27001, ISO 13485 i ISO 9001 w zakresie obejmującym tworzenie i wdrażanie oprogramowania dla radiologii i diagnostyki obrazowej dotyczy wyłącznie części zamówienia określonej jako Pakiet nr 1, co ewidentnie wynika z treści pkt 7.2 ppkt 2 SWZ, gdzie wymóg spełnienia przez Wykonawcę normy zarządzania jakością ISO 27001 lub równoważną w zakresie obejmującym tworzenie i wdrażanie oprogramowania dla radiologii i diagnostyki obrazowej odniesiono wyłącznie do Wykonawców składających oferty do części zamówienia określonej jako Pakiet nr 1. W konsekwencji Wykonawca składając ofertę na część zamówienia określona jako Pakiet nr 4 nie składa tego podmiotowego środka dowodowego. Pytanie nr 67 dot. zapisów SWZ rozdział 9.2 Wymagane dokumenty pkt 2 tabeli „Zaświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością” Czy zamawiający potwierdza, że wymóg: „Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki lub równoważny podmiotowy środek dowodowy wystawiony przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. certyfikat ISO 27001, ISO 13485 i ISO 9001 w zakresie obejmującym tworzenie i wdrażanie oprogramowania dla radiologii i diagnostyki obrazowej” dotyczy tylko pakietu Pakiet nr 1: Urządzenia do radiologii? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wskazany we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ wymóg odnosi się tylko do Pakietu nr 1. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 66. Pytanie nr 68 dot. PAKIETU 4 zapisów SWZ rozdział 9.2 Wymagane dokumenty pkt 2 tabeli „Zaświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dotyczącego zaświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością przedstawienie certyfikatu ISO 13485 Producenta oraz Wykonawcy w zakresie obejmującym projektowanie, wytwarzanie lub dystrybucję wyrobów medycznych. Wskazujemy, że norma ISO 13485 stanowi wyspecjalizowany system zarządzania jakością dedykowany dla wyrobów medycznych i obejmuje wymagania dotyczące projektowania, rozwoju, produkcji, instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych, w tym oprogramowania stosowanego w diagnostyce medycznej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w przypadku przedłożenia ważnego certyfikatu ISO 13485 wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla Producenta oraz Wykonawcy, Zamawiający uzna powyższy dokument za wystarczający do potwierdzenia spełniania wymagań w zakresie systemu zarządzania jakością, bez konieczności dodatkowego przedstawiania certyfikatów ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wymienione w pkt 9.2 SWZ dokumenty wymienione w pkt 2 tabeli „Zaświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością” przedkładane są jako podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w przypadku, gdy oferta składana jest przez Wykonawcę do części zamówienia określonej jako Pakiet nr 1. W przypadku gdy Wykonawca zmierza, jak wynika z treści wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, złożyć ofertę w ramach części zamówienia określonej jako Pakiet nr 4, nie jest zobowiązany do ich przedłożenia. Patrz również wyjaśnienia do pytania nr 66 i 67. Pytanie nr 69 dot. PAKIETU 4 zapisów SWZ rozdział 7.2 Warunki udziału w postępowaniu; pkt 1 Zdolność techniczna lub zawodowa w odniesieniu do części zamówienia określonej jako Pakiet nr 4, w której wymaga się wykazania co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę i instalację bronchoskopu o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, prosimy o wyjaśnienie, czy za spełniające ten warunek można uznać przedstawienie dokumentu potwierdzającego realizację dostawy i instalacji sprzętu medycznego endoskopowego, którego wartość spełnia wskazany próg finansowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że dokumentem w oparciu, o który zasadniczo potwierdzone zostanie, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wykaz dostaw lub usług. Z treści tego wykazu, biorąc sformułowany warunek udziału w postępowaniu w zakresie części zamówienia określonej jako Pakiet nr 4 powinno wynikać, że Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i instalację bronchoskopu o wartości minimum 200 000,00 zł brutto. Natomiast treść dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie tego zamówienia nie musi odpowiadać zakresowi danych niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, gdyż rolą tego dokumentu jest jedynie potwierdzenie należytego wykonania zamówienia (por. Wyrok KIO z 12.12.2025 r., KIO 4638/25, LEX nr 4019732). Pytanie nr 70 dot. wzoru umowy do zadania nr 1 - Załącznik nr 12.1 do SWZ Pytanie do § 6 ust. 4 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację postanowienia? Wykonawca wyjaśnia, że w obecnym brzmieniu całkowicie eliminuje ono znaczenie badania przedmiotu umowy oraz zachowania należytej staranności po stronie Zamawiającego. Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają umowne rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jednak tak dalekie przerzucenie ryzyka na Wykonawcę – „niezależnie od tego, czy Zamawiający dokonał, mógł lub powinien dokonać badania” – wykracza poza standardowy model odpowiedzialności oraz przeczy zasadzie współdziałania stron przy wykonywaniu zobowiązania. Z tych względów zasadne jest doprecyzowanie postanowienia przynajmniej w zakresie wad możliwych do stwierdzenia przy odbiorze lub przy zachowaniu należytej staranności przez Zamawiającego „Niezależnie od obowiązków Zamawiającego związanych z odbiorami określonymi w Umowie, Zamawiający nie ma obowiązku zbadania przedmiotu Umowy lub jego części i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady są niezależne od tego czy Zamawiający dokonał, mógł czy też powinien dokonać badania przedmiotu Umowy lub jego części. Tym samym Wykonawca w zakresie swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie może nigdy podnieść przeciw Zamawiającemu zarzutu lub uwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, poprzez wskazanie, że przedmiot Umowy lub jego część nie została właściwe sprawdzona i zbadana przez Zamawiającego podczas dokonywania odbiorów lub w jakimkolwiek innym czasie za wyjątkiem wad możliwych do stwierdzenia przy odbiorze lub, których stwierdzenie było możliwe przy zachowaniu należytej staranności Zamawiającego.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowana przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 71 dot. wzoru umowy do zadania nr 1 - Załącznik nr 12.1 do SWZ Pytanie do § 6 ust. 5 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następująca modyfikację z uwagi na fakt, że dotychczasowe brzmienie postanowienia wyłącza ustawowy mechanizm proporcjonalności kosztów przy usuwaniu wad. Z uwagi na powyższe Wykonawca proponuje następującą modyfikację: „Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów lub było bardzo utrudnione za wyjątkiem przypadków, gdy usuniecie wady przekraczałoby koszt 60% wynagrodzenia netto. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności wyłącznie poprzez zaproponowanie obniżenia wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Umowy. Nie pozbawia to jednak, wskazanego w ustępach poprzedzających, uprawnienia Zamawiającego do obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Umowy lub dokonywania ich usunięcia przez Wykonawcę w sposób naruszający uzasadniony interes Zamawiającego.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.1 do SWZ w ten sposób, że §6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów lub było bardzo utrudnione za wyjątkiem przypadków, gdy usuniecie wady przekraczałoby koszt 60% wynagrodzenia netto, przy czym w każdym takim przypadku Zamawiający zachowuje prawo do żądania wymiany towaru na wolny od wad. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności wyłącznie poprzez zaproponowanie obniżenia wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Umowy. Nie pozbawia to jednak, wskazanego w ustępach poprzedzających, uprawnienia Zamawiającego do obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Umowy lub dokonywania ich usunięcia przez Wykonawcę w sposób naruszający uzasadniony interes Zamawiającego.” Pytanie nr 72 dot. wzoru umowy do zadania nr 1 - Załącznik nr 12.1 do SWZ Pytanie do § 6 ust. 7 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego ust. 7 nowym brzmieniem: „Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w zakresie, w jakim wykaże, że wada lub jej skutki zostały spowodowane przez okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności wskutek: a) działania siły wyższej, b) działania lub zaniechania Zamawiającego albo osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, c) użytkowania przedmiotu Umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem, dokumentacją, instrukcjami producenta lub zaleceniami Wykonawcy, d) dokonania przez Zamawiającego lub osoby trzecie, bez zgody Wykonawcy, napraw, przeróbek, modyfikacji, ingerencji serwisowych, zmian konfiguracji lub instalacji nieautoryzowanych elementów, e) wadliwości materiałów, danych, infrastruktury, oprogramowania, konfiguracji lub wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego, f) normalnego zużycia eksploatacyjnego albo uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania, transportu lub eksploatacji po stronie Zamawiającego, g) awarii lub zakłóceń instalacji, sieci, środowiska informatycznego lub zasilania, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, h) uszkodzeń mechanicznych, przepięć, zalania, pożaru lub innych zewnętrznych zdarzeń losowych, które wystąpiły po przejściu ryzyka na Zamawiającego. Dowód wystąpienia powyższych okoliczności oraz ich wpływu na powstanie wady obciąża Wykonawcę.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowana przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 73 dot. wzoru umowy do zadania nr 1 - Załącznik nr 12.1 do SWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację § 6 ust. 8 umowy: „Wiedza Zamawiającego o wadzie w chwili zawarcia Umowy lub wydania przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi o ile Zamawiający w chwili zawarcia Umowy lub wydania przedmiotu Umowy zgłosił Wykonawcy tę wadę.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowana przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 74 dot. wzoru umowy do zadania nr 1 - Załącznik nr 12.1 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 6 ust. 19 umowy: Jeżeli wady Towaru nie można usunąć, Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół lub element, którego dotyczy wada na nowy, a gdy pomimo wymiany wada nie została usunięta , wymienić Towar na nowy, wolny od wad, posiadający parametry nie gorsze jak Towar, którego wady nie da się usunąć, nie później niż w terminie 30 dni licznych od dnia złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia wady. Termin wymiany Towaru na nowy, wolny od wad w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego (wyrażoną w formie pisemnej) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o których wystąpieniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.1 do SWZ w ten sposób, że §6 ust. 19 otrzymuje następujące brzmienie: „19. Jeżeli wady Towaru nie można usunąć, Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół lub element, którego dotyczy wada na nowy, a gdy pomimo wymiany wada nie została usunięta, wymienić Towar na nowy, wolny od wad, posiadający parametry nie gorsze jak Towar, którego wady nie da się usunąć, nie później niż w terminie 30 dni licznych od dnia złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia wady. Termin wymiany Towaru na nowy, wolny od wad w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego (wyrażoną w formie pisemnej) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o których wystąpieniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego.” Pytanie nr 75 dot. wzoru umowy do zadania nr 1 - Załącznik nr 12.1 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 6 ust. 21 umowy: W każdym przypadku, w którym Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na usunięcie wady nie może korzystać z Towaru (np. z powodu przedłużenia czasu usunięcia wady lub konieczności wymiany Towaru na nowy), Wykonawca zapewni Towar zastępczy o parametrach nie gorszych od Towaru podlegającego wymianie, na cały okres, od dnia następującego po upływie terminu usunięcia wady do dnia dostarczenia do Zamawiającego Towaru nowego, wolnego od wad w miejsce wadliwego o ile dostarczenie Towaru zastępczego jest technicznie możliwe lub nie jest nadmiernie utrudnionwe. W przypadku braku realizacji zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym, Zamawiającemu przysługuje prawo zapewnienia sobie we własnym zakresie Towaru zastępczego, albo zlecenia wykonania czynności, do których służył Towar podlegający obowiązkowi zapewnienia Towaru zastępczego, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może również pokrywać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. Za wyjątkiem przypadku określonego w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Zapewnienie przez Wykonawcę Towaru zastępczego uważane jest jako skuteczna naprawa Towaru, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia zapewnienia Towaru zstępczego. Od dnia następującego po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych lub Czasie skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W przedmiotowej kwestii Zamawiający odsyła do wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 151. Pytanie nr 76 dot. wzoru umowy do zadania nr 1 - Załącznik nr 12.1 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 6 ust. 22 umowy: „W przypadku wystąpienia trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia tej samej wady w tym samym Towarze w okresie roku rozumianego jako kolejnych 365 dni od pierwszego zgłoszenia wady dotyczącego tego Towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (wedle wyboru Zamawiającego w całości lub części), w terminie 30 dni od wystąpienia konieczności usunięcia trzeciej i każdej kolejnej wady w ciągu okresu wskazanego wyżej.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.1 do SWZ w ten sposób, że §6 ust. 22 otrzymuje następujące brzmienie: „22. W przypadku wystąpienia trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia tej samej wady w tym samym Towarze w okresie roku rozumianego jako kolejnych 365 dni od pierwszego zgłoszenia wady dotyczącego tego Towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (wedle wyboru Zamawiającego w całości lub części), w terminie 30 dni od wystąpienia konieczności usunięcia trzeciej i każdej kolejnej wady w ciągu okresu wskazanego wyżej.” Pytanie nr 77 dot. wzoru umowy do zadania nr 1 - Załącznik nr 12.1 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 6 ust. 27 umowy: „Przedłużenie okresu gwarancji nie powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. W razie wystąpienia wady wybór uprawnień pomiędzy uprawnieniami z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnieniami z tytułu gwarancji należy do Zamawiającego. Zamawiający może zmienić wybór uprawnień, jak również korzystać z uprawnień z każdego z tych tytułów, jeżeli uprawnienie z jednego tytułu nie jest skuteczne” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowana przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 78 dot. wzoru umowy do zadania nr 1 - Załącznik nr 12.1 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 9 ust. 1 umowy: „Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za zwłokę w dostarczeniu Towaru w terminie określonym w §3 ust. 1, w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego Towaru ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, oraz za zwłokę w uruchomieniu Systemu AI i przekazaniu go Zamawiającemu do korzystania wysokości 0,2 % wartości brutto za ten System za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie tych wad, w wysokości 0,2% 0,1% wartości brutto odpowiednio: Towaru lub Systemu AI, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar lub System AI określonego w §10, za każdą rozpoczęty dzień zwłoki, 3) za zwłokę w Czasie reakcji na zgłoszenie usterki, o którym mowa w §6 ust. 12 i 13, w wysokości 0,02% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 4) za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych lub Czasie skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, o których mowa w §6 ust. 12 i 13, w wysokości 0,1% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 5) za zwłokę w czasie reakcji na zgłoszenie usterki i przypisania jej priorytetu, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 3, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każde rozpoczęte 15 minut zwłoki, 6) za zwłokę czas naprawy usterki Priorytet P1, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 4 lit. a), w wysokości 0,04% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 7) za zwłokę czas naprawy usterki Priorytet P2, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 4 lit. b), w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 8) za zwłokę czas naprawy usterki Priorytet P3, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 4 lit. c), w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 9) za zwłokę czas naprawy usterki Priorytet P4, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 4 lit. d), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 10) w przypadku utraty danych w okolicznościach wskazanych w ust. 14 pkt 5, w wysokości 0,2% 0,04% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każde kolejne rozpoczęte 30 minut okresu czasu za jaki zostały utracone dane, 11) za każde rozpoczęte 0,5 punktu procentowego obniżenia wartości wskaźnika poziomu dostępności Systemu AI w stosunku do poziomu tego wskaźnika wskazanego w §6 ust. 15, w każdym okresie miesięcznym, za który prowadzony jest pomiar, w wysokości 0,2% 0,04% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, 12) za każdy dzień niedostępności Towaru zastępczego w sytuacji i w okresie wskazanym w §6 ust. 21 z zastrzeżeniem §6 ust. 29, w wysokości 0,2 % wartości brutto Towaru zastępowanego, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 13) za każdy inny przypadek nienależytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy niż wskazany w pkt 3 do 11 powyżej, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek, 14) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu informacji lub dokumentów lub sprawozdań potwierdzających zgodność stosowanych technologii, procesów lub Towarów z zasadą DNSH, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 15) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu do kontroli wszystkich wskazanych w żądaniu miejsc stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 16) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadą DNSH, w wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego Wykonawca nie dostosuje sposobu realizacji przedmiotu umowy do zasady DNSH, w terminie określonym w wezwaniu, 17) za brak odnotowania w paszporcie technicznym urządzenia faktu naprawy, w wysokości 5.000,00 zł 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 18) za brak zawiadomienia Zamawiającego o zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, oraz brak przekazania informacji o nowych podwykonawcach, w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 19) za każdy przypadek, gdy podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy, w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 20) za odstąpienie/rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowana przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 79 dot. OPZ dla: a) Zadania nr 2 – System Robotycznej Chirurgii Urologicznej b) Zadanie nr 5 – Aparat USG c) Zadania nr 15 – Aparat RTG ramię C Czy zamawiający będzie wymagał integracji z systemem RIS/PACS Alteris wraz z zakupem niezbędnych licencji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał integracji z systemem RIS/PACS Alteris dla urządzeń wymienionych we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ pod lit. b) i c) i posiada w tym zakresie niezbędne licencje. Dla urządzenia wymienionego w pod lit. a) integracja nie jest wymagana. Pytanie nr 80 dot. OPZ dla Zadania nr 1 - Urządzenia do radiologii 3.2 Modele AI punkt 3 „W niniejszej sekcji wymieniono medyczne modele AI, które muszą zostać uruchomione w chmurze Wykonawcy i udostępnione Zamawiającemu do użytku w modelu SaaS razem z Systemem. Wykonawca udzieli licencji na wszystkie oferowane modele AI na czas określony w umowie. Licencja umożliwiać będzie określoną w umowie liczbę użyć tych modeli.” Zwracamy uwagę, iż w dokumentacji nie została określona liczba użyć poszczególnych algorytmów AI. Brak tej informacji uniemożliwia rzetelną kalkulację kosztów rozwiązania, ponieważ model licencyjny dla algorytmów AI jest bezpośrednio uzależniony od liczby analizowanych badań. W związku z powyższym proponujemy przyjęcie następujących orientacyjnych wolumenów rocznych, które pozwolą na przygotowanie porównywalnych ofert: • TK głowy – 0,6 tys. badań / rok • TK klatki piersiowej / jamy brzusznej – 0,6 tys. badań / rok • RTG klatki piersiowej – 3,2 tys. badań / rok • RTG MSK – 3,2 tys. badań / rok • MR gruczołu krokowego – 0,2 tys. badań / rok Prosimy o potwierdzenie powyższych wartości, co umożliwi nam złożenie oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wolumeny roczne: • TK głowy – 0,6 tys. badań / rok • TK klatki piersiowej / jamy brzusznej – 0,6 tys. badań / rok • RTG klatki piersiowej – 3,2 tys. badań / rok • RTG MSK – 3,2 tys. badań / rok • MR gruczołu krokowego – 0,2 tys. badań / rok Pytanie nr 81 dot. załącznika 12.2 projektowe postanowienia umowy Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji §8 ust. 3–5 Umowy w zakresie obowiązku udostępnienia do kontroli miejsc stosowania procesów, technologii lub wytwarzania Towarów. Wskazujemy, że w przypadku gdy Towary objęte przedmiotem zamówienia są produkowane przez producentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza Unią Europejską, Wykonawca – jako podmiot dystrybucyjny – może nie posiadać faktycznych ani prawnych możliwości zapewnienia Zamawiającemu dostępu do zakładów produkcyjnych producenta, w szczególności w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, iż w takich przypadkach Zamawiający dopuści możliwość wykazania zgodności stosowanych technologii oraz procesów produkcyjnych z zasadą DNSH poprzez przedłożenie innych wiarygodnych dokumentów, w szczególności oświadczeń producenta, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów środowiskowych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku producentów zagranicznych brak możliwości udostępnienia miejsca wytwarzania Towarów do kontroli nie będzie traktowany jako naruszenie obowiązków wynikających z §8 Umowy, o ile Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające zgodność z zasadą „Do No Significant Harm”. W naszej ocenie powyższe rozwiązanie pozostaje w zgodzie z zasadą DNSH wynikającą z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 oraz z zasadami realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wyjaśnienia znajdują się w odpowiedzi na pytanie nr 65. Pytanie nr 82 dot. pakietu nr 2 - zapisów SWZ rozdział 9.2 Wymagane dokumenty pkt 2 tabeli „Zaświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji wymogu dotyczącego posiadania przez Wykonawcę certyfikatu ISO/IEC 27001 w zakresie obejmującym pakiet 2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISO/IEC 27001. W naszej ocenie powyższa modyfikacja nie wpłynie na poziom bezpieczeństwa realizacji zamówienia, a jednocześnie pozwoli na zachowanie zasady proporcjonalności wymagań wobec przedmiotu zamówienia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Patrz wyjaśnienia zawarte w odpowiedziach na pytania od nr 66 do 68. Pytanie nr 83 dot. PAKIETU 2 zapisów SWZ rozdział 9.2 Wymagane dokumenty pkt 2 tabeli „Zaświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dotyczącego zaświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością przedstawienie certyfikatu ISO 13485 Producenta oraz Wykonawcy w zakresie obejmującym projektowanie, wytwarzanie lub dystrybucję wyrobów medycznych. Wskazujemy, że norma ISO 13485 stanowi wyspecjalizowany system zarządzania jakością dedykowany dla wyrobów medycznych i obejmuje wymagania dotyczące projektowania, rozwoju, produkcji, instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych, w tym oprogramowania stosowanego w diagnostyce medycznej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w przypadku przedłożenia ważnego certyfikatu ISO 13485 wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla Producenta oraz Wykonawcy, Zamawiający uzna powyższy dokument za wystarczający do potwierdzenia spełniania wymagań w zakresie systemu zarządzania jakością, bez konieczności dodatkowego przedstawiania certyfikatów ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Patrz wyjaśnienia zawarte w odpowiedziach na pytania od nr 66 do 68. Pytanie nr 84 Dotyczy OPZ_robot_Pakiet2 v6 Zadanie nr 2 – System Robotycznej Chirurgii Urologicznej Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania równoważnego tj. Robota chirurgicznego o specyfikacji przedstawionej w poniższym załączniku. OPZ_robot_Pakiet2 v6 Zadanie nr 2 – System Robotycznej Chirurgii Urologicznej Lp.; PARAMETRY I WARUNKI. A; Ogólne. 1.; System robotyczny fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, rok produkcji nie starszy niż 2025. 2.; System robotyczny do zastosowań chirurgicznych w zakresie: - Urologii - Ginekologii - Chirurgii Ogólnej - Torakochirurgii. 3.; System składający się z: - Konsoli Operatora - Wózka pacjenta (robota) z 4 ramionami - Systemu wizyjnego zintegrowanego na poziomie oprogramowania robota chirurgicznego - Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego. B; Konsola operatora. 4.; Konsola typu zamkniętego, wyposażona w przeglądarkę stereoskopową, ruchoma, na podstawie jezdnej z czterema kołami, 2 koła z niezależnym hamulcem, wyposażona w podłokietnik regulowany - wsparty na 2 stabilnych teleskopowych kolumnach zamocowanych bezpośrednio na podstawie jezdnej konsoli. 5.; Konsola wyposażona w uchwyty umożlwiające transport konsoli. Uchwyty zamocowane z tyłu konsoli umożliwiające pchanie lub ciągniecie konsoli.. 6.; Konsola wyposażona w dwa ramiona zakończone manetkami typu pęsetowego do sterowania ramionami robota, przekładające ruchy ręki operatora na narzędzia robotyczne. 7.; Manetki pęsetowe wyposażone w regulowane uchwyty na palce. 8.; Manetki pęsetowe z: - możliwością sterowania sprzęgłem ramion robotycznych – dwa przyciski sprzęgła w celu dopasowania sterowania do indywidualnych potrzeb operatora - możliwością aktywacji/dezaktywacji funkcji ICG. 9.; Przeglądarka stereoskopowa o rozdzielczości min. 1080p 60kl./s. 10.; Przeglądarka stereoskopowa wyświetlająca obraz w systemie skanowania progresywnego. 11.; Funkcje przeglądarki stereoskopowej: a. wyświetlanie obrazu 3D lub 2D b. wyświetlanie w polu widzenia operatora komunikatów oraz ikon z informacjami o stanie systemu min.: - wskaźnik rotacji kamery - wskaźnik głębokości wprowadzenia narzędzia lub kamery, prezentujący aktualny status. Wskaźnik musi być aktywny niezależnie od tego, czy narzędzie znajduje się w polu widzenia operatora.. - Dwa wskaźniki aktywacji energii dla każdego rodzaju energii (mono- i bipolarnej). Wyświetlanie statusu przez dwa wskaźniki w tym samym momencie.. 12.; Funkcja konsoli chirurgicznej, która umożliwia operatorowi przeniesienie wzroku z pola operacyjnego przeglądarki stereoskopowej w przestrzeń sali operacyjnej, bez konieczności wyzwalania rąk z manetek sterujących, z zachowaniem stałej, niezmiennej pozycji narzędzi wewnątrz ciała pacjenta w celu uniknięcia niezamierzonych niekontrolowanych ruchów narzędzi w ciele pacjenta.. 13.; Możliwość integracji konsoli z: - drugą konsolą umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania narzędziami oraz endoskopem. 14.; Możliwość współpracy konsoli operatora z wózkiem pacjenta typu Single-port tego samego producenta. 15.; Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel dotykowy (touchpad) dający operatorowi dostęp do funkcji systemu, co najmniej w zakresie: a. Panel szybkiego dostępu - ustawienia jasności endoskopu w min. 5 stopniowej skali - aktywacji znacznika ICG w min. 3 trybach - aktywacji funkcji typu „FLIP” (rotacji), dla endoskopu 30 stopni - informacji o ilości pozostałych możliwych użyć poszczególnych narzędzi. 16.; Wyświetlanie obrazu w trybie rzeczywistym, pokazujący naturalne barwy tkanek w połączeniu z fluorescencją ICG t.zw. tryb overlay. 17.; Przeglądarka stereoskopowa wyposażona w głośnik oraz mikrofon do kontaktu z asystą operatora. 18.; Podparcie głowy wymienne, wielokrotnego użytku, możliwością szybkiej wymiany bez użycia narzędzi.. 19.; Konsola wyposażona w stabilny podłokietnik dla operatora posiadający podwójne podparcie na podstawie jezdnej. 20.; Podłokietnik wyposażony w dotykowy ekran sterujący o przekątnej min. 10”. 21.; Podłokietnik wyposażony w panel sterujący do ustawień ergonomii pracy operatora w zakresie: - Wysokość przeglądarki stereoskopowej - Wysokość podłokietnika - Głębokości panelu przycisków nożnych. C; Wózek pacjenta. 22.; Wózek pacjenta typu ”boom” którego konstrukcja pozwala na elastyczne pozycjonowanie wózka pacjenta względem stołu operacyjnego. 23.; Wózek z ramionami, mobilny, z 12 przegubami nastawczym składający się z 3 głównych elementów: - Główną kolumnę zamocowaną na podstawie jezdnej - Jeden główny wysięgnik poziomy z min. 3 niezależnymi osiami obrotu, zamocowany w górnej części kolumny głównej, - cztery uniwersalne ramionami robotyczne, zamocowane na obrotowym wysięgniku głównym zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych. 24.; Możliwość obrotu narzędzi w osi długiej w zakresie o co najmniej 520 stopni.. 25.; Zakres obrotu wysięgnika głównego min. 317 stopni. 26.; Wózek pacjenta wyposażony w napęd elektryczny umożliwiający poruszanie. 27.; Wózek pacjenta wyposażony w system awaryjnego podtrzymania napięcia (tzw. UPS) umożliwiający pracę przez min. 6 minut. 28.; Kolumna robotyczna wyposażona w dwa niezależne systemy laserowe: - System do wyznaczania centralnego punktu dokowania, zintegrowany z głowicą. - System laserowy pozwalający uniknąć kolizji podczas jazdy wózkiem pacjenta. 29.; Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej, co najmniej 9 typami narzędzi, w tym narzędzia mono- i bipolarne. 30.; Ramiona robotyczne współpracujące z specjalistycznymi jednorazowymi sterylnymi narzędziami chirurgii robotycznej – nóż harmoniczny do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych, chwytania i dysekcji.. 31.; Możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion wózka pacjenta, bez konieczności zmiany trokarów. 32.; Endoskop - możliwość sterowania funkcjami endoskopu (min. włączania i wyłączania podświetlenia, wykonania zdjęcia, przełączenia kanału wizyjnego (prawy/lewy) z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym.. 33.; Właściwości endoskopu dostarczanego z systemem wózka pacjenta: - Endoskop 3D HD, 0 stopni lub 30 stopni - Endoskop zintegrowany z kamerą - Kamera połączona ze źródłem światła za pomocą wymiennego światłowodu o długości min. 5m - Powiększenie optyczne 10 krotne - Aktywne podgrzewanie końcówki endoskopu w celu zminimalizowania efektu parowania soczewki - Endoskop dopuszczony do sterylizacji parowej. 34.; System automatycznego pozycjonowania wózka realizowany poprzez panel dotykowy zintegrowany z wózkiem pacjenta.. 35.; System automatycznego pozycjonowania wózka pacjenta uwzględniający cel anatomiczny i pozycje pacjenta.. 36.; Wózek pacjenta wyposażony w dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 12”. D; System Wizyjny. 37.; System wizyjny na kolumnie mobilnej, współpracujący z systemami chirurgii robotycznej typu Multi-port i Single-port. 38.; System wizyjny - wyposażony co najmniej w: - tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD w systemie 1080p, - głowicę kamery o minimum 10 krotnym powiększeniu optycznym, z funkcją wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne), z endoskopem z końcówką prostą (0 stopni) lub endoskopem z kątem patrzenia (30 stopni) - Procesor obrazu z możliwością powiększenia cyfrowego regulowanego w 3 stopniowej skali - źródło światła z min. pięciostopniową regulacją poziomu doświetlenia. e) monitor minimum 27” w standardzie 4K wyświetlający obraz z endoskopu (lewego lub prawego kanału optycznego) oraz obraz z przeglądarki 3D konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG, CT, EKG). E; Wyposażenie robota chirurgicznego. 39.; System elektrochirurgii - kompatybilny z robotem chirurgicznym. Kabel do elektrod neutralnych , dł. 4m. 40.; Generator dla noża harmonicznego – kompatybilny z robotem chirurgicznym. 41.; Insuflator: Przepływ 45 litrów Wbudowane oddymianie Podgrzewanie gazu CO2. 42.; Nagrywarka z rejestratorem obrazu z możliwością podłączenia do sieci szpitalnej. 43.; Wózek wsadowy dla narzędzi robotycznych kompatybilny z istniejącą myjnią. F; Narzędzia i akcesoria do systemu robotycznego / wyposażenie robota. 44.; Wszystkie narzędzia artykulacyjne robotyczne i akcesoria (wielorazowe) dopuszczone do sterylizacji parowej (autoclave). 45.; Wszystkie narzędzia artykulacyjne robotyczne wielokrotnego użytku z minimalną liczbą użyć – 10x.. 46.; Wszystkie narzędzia artykulacyjne robotyczne wielokrotnego użytku bez limitacji czasu pracy. 47.; Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania minimum 500 zabiegów z zakresu: - Urologia - Chirurgia Ogólna / kolorektalna W tym: - nóż harmoniczny do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych, chwytania i dysekcji – 50szt. - staplery zewnętrzne z ładunkami wg potrzeb ilościowych i charakterystyk zgłoszonych przez Zamawiającego do zabezpieczenia wskazanej ilości zabiegów - obłożenia jednorazowe, uszczelki, etc. Termin przydatności do użycia narzędzi/akcesoriów sterylnych jednorazowego użytku nie m krótszy niż 12 miesięcy.. 48.; Narzędzia robotyczne do wyboru z porfolio producenta w zakresie min.: - Nożyczki Monopolarne - Haczyk Monopolarny - Grasper typu Maryland Bipolarny - Okienkowy Grasper Bipolarny - Okienkowy Grasper Bipolarny o zwiększonej sile zacisku - Imadło Standardowe - Imadło Duże - Okienkowy Grasper typu „Tip-up” - Okienkowy Grasper o zwiększonej sile zacisku - Okienkowy Grasper typu „Cadiere”. 49.; Akcesoria robotyczne wielorazowe niezbędne do przeprowadzenia zabiegów robotycznych: - Trokar Wielorazowy do optyki robota – 4szt. - Obturator o tępej końcówce do trokara do optyki – 3szt. - Trokar Wielorazowy do narzędzi robotycznych – 9szt.. - Obturator o tępej końcówce do trokara do narzędzi- 3 szt. - Trokar Wielorazowy długi do optyki robota- 1 szt. - Obturator o tępej końcówce do trokara długiego do optyki – 1 szt. - Trokar Wielorazowy długi do narzędzi robotycznych - 3szt. - Obturator o tępej końcówce do trokara długiego do narzędzi – 1 szt.. 50.; Optyka endoskopowa 3D HD do proponowanego systemu robotycznego wraz ze światłowodem – kąt patrzenia do wyboru przez Zamawiającego - 4szt.. G; Dokumenty, gwarancja, przeglądy i szkolenia. 51.; Przeglądy w okresie gwarancji - 6 przeglądów. Ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.. 52.; Dostawca zobowiązuje się do wykonania szkolenia z zakresu obsługi i wykorzystania operacyjnego systemu robotycznego dla dedykowanych zespołów operacyjnych, zakończonego certyfikacją - do 4 zespołów robotycznych wskazanych przez Zamawiającego (skład zespołu: 2 operatorów 2 pielęgniarek). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię certyfikatów z zakończonego szkolenia.. 53.; Wykonawca zobowiązuje się w ramach dostawy na transport, instalację oraz konfigurację sprzętu w siedzibie zamawiającego na swój koszt. 54.; W razie potrzeby Zamawiającego możliwość wsparcia aplikacyjnego w czasie gwarancji w zakresie min. case observation i współpracy z proktorami w ośrodkach na terenie i poza UE.. 55.; Możliwość dostępu przez zespół kliniczny do pomocy technicznej robota chirurgicznego w godzinach 7.00 - 17.00. Kontakt z pomocą techniczną poprzez łącze telefoniczne/teleinformatyczne z możliwością diagnostyki serwisowej online przez chronione łącze systemu chirurgii robotycznej. Usługa dostępna również w czasie wykonywania zabiegu. Usługa dostępna w języku polskim.. 56.; Możliwość dostarczenia dodatkowej konsoli chirurgicznej w procesie edukacji, która będzie posiadała możliwość integracji z zakupionym systemem chirurgii robotycznej – na wskazany przez Zamawiającego zabieg chirurgiczny (termin dostawy i odbioru do ustalenia przez obie strony).. 57.; Możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu. 58.; Możliwość dokonywania zgłoszeń o awariach 24h/dobę, 365 dni/rok.. 59.; Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy - nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki.. 60.; Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72 h) liczony od momentu podjęcia naprawy.. 61.; Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy.. 62.; Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta... Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną modyfikację treści SWZ Pytanie nr 85 Część nr 3 Czy w związku z pkt. 6 i 13 Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 218,6 cm z możliwością przedłużenia leża o 28 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 86 Czy w związku z pkt. 8 Zamawiający dopuści łóżko o prześwicie od podłogi 6 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 87 Czy w związku z pkt. 9 Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1038 mm (w przypadku kiedy barierki boczne są podniesione, jak i opuszczone), co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 8 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 88 Czy w związku z pkt. 10 Zamawiający dopuści do zaoferowania barierki boczne dzielone, które poruszają się wyłącznie wraz z segmentem oparcia pleców, natomiast w części nożnej wraz z ramą leża? Biorąc pod uwagę fakt, iż leże posiada 4-segmenty, aby barierki poruszały się wraz z nimi musiałaby być dzielone na cztery części. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 89 Czy w związku z pkt. 17 Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół realizowaną za pośrednictwem dźwigni znajdujących się bezpośrednio przy kołach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 90 Czy w związku z pkt. 22 Zamawiający dopuści łóżko z barierkami posiadającymi wyświetlacz LCD, na którym w momencie osiągniecia przez łóżko wdanego kąta jest ono wyświetlacze 0°, 15°, 30°, 45°, oraz kąt przechyłu wzdłużnego 6°, 12° i max stopnie (możliwość uzyskania kąta 30° za pośrednictwem dedykowanego do tego przycisku)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 91 Czy w związku z pkt. 24 Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym (z wyświetlaczem LCD) do sterowania funkcjami wagi? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 92 Czy w związku z pkt. 26 Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 450-840 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 93 Czy w związku z pkt. 27 Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami do stabilizacji materaca, co wydaje się parametrem lepszym od zakrzywionych płyt? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 94 Czy w związku z pkt. 30 i 31 Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-40 stopni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 95 Czy w związku z pkt. 32 Zamawiający dopuści łóżko z funkcja autpkonturu ( funkcja biocontur spełnia tożsame zadanie , a jej nazwa egzystuje wyłącznie dla potrzeb marketingowych)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 96 Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 16 stopni i anty-Trendelenburgiem 18 stopni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 97 Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne zamiast opisanej wagi (pkt. 43-44) w specyfikacji technicznej, z wagą o poniższych parametrach: Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta. Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych. Cechy szczególe: Sterowanie wagi na pilocie bezprzewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu. Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia Dokładność ważenia: 200 g Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku Funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi może być sygnalizowana optycznie i 3-stopniowo akustycznie. Możliwość ustawienia cykli 1sek, 10sek, 30sek, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 98 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji wskazanej w pkt. 48? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 99 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łóżko posiadało przechyły oczne? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 100 Czy Zamawiający będzie wymagał wymagał łózka wyposażonego w pilota z wyświetlaczem LCD ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 101 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby sterowanie funkcjami wagi odbywało się za pośrednictwem pilota przewodowego z wyświetlaczem LCD? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 102 Prosimy o dopuszczenie roku produkcji 2025/2026 (dot. materaca)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 103 Prosimy o dopuszczenie następujących parametrów (dot. materaca): Ad 53 Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 220 kg Ad 54 Rozmiar materaca 200x 85x15 cm Ad 56 Materac składający się z 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu, w tym: -- 2 komór statycznych w sekcji głowy - 18 komór zmiennociśnieniowych / statycznych Ad. 57 Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 4 kierunkach Ad 58 Materac wyposażony w miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 500 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 270 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%. Ad 60 Materac przebadany pod kontem odporności na zapłon wg morm EN 597-1 oraz EN 597-2 Ad 61 Pokrowiec materaca przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%. Ad 63 Zawór CPR w materacu zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego Ad 65 Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin. Ad 69 Pompa do materaca wyposażona w silikonowy panel kontrolny, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu. Przyciski są zintegrowane z panelem, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom. Ad. 70 Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w: - funkcja blokady panelu - przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji - przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji - przycisk funkcji automatycznej deflacji z indykatorem aktywacji - diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR - diodowy wskaźnik wystąpienia błędu - diodowy wskaźnik kodu błędu - przyciski wyboru trybu naprzemiennego, pulsacyjnego i statycznego niskociśnieniowego, z indykatorem wyboru i indykatorem dostosowania ciśnienia do pacjenta - przycisk ustawienia komfortu - przycisk ustawienia długości czasu cyklu, z indykatorem wyboru Ad. 71 Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu. Wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji Ad 76 Klasa ochronności pompy przed zalaniem IP42. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. Pytanie nr 104 Dotyczy: Wzór umowy Wnosimy o dodanie w § 3 ust. 2 zdanie 1, że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany wskazane przez Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z przedmiotem umowy i nie wypływają na jego funkcjonalność. Wykonawca nie może z góry zobowiązać się do wprowadzenia wszystkich żądanych zmian, przyczynę odmowy może np. uzasadnić pisemnie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.9 SWZ w ten sposób, że §3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Jeżeli najpóźniej w dniu daty odbioru Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi odnośnie zrealizowanego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać koniecznych poprawek, o ile nie są one sprzeczne z przedmiotem umowy i nie wypływają na jego funkcjonalność, i po ich wykonaniu powiadomić Zamawiającego o nowym terminie dokonania odbioru. Do powiadomienia Zamawiającego stosuje się odpowiednio ust. 1 zd. 1 i 2. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, równoznaczne będzie z przyjęciem, że przedłożony do odbioru przedmiot umowy przyjęty został bez uwag.” Pytanie nr 105 Dotyczy: Wzór umowy Wnosimy o usuniecie z § 8 ust. 3 umowy oraz § 3 ust. 13 umowy ppdo zapisu zgodnie z którym Zamawiający będzie mógł przeprowadzić kontrole w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca nie może wyrazić zgodę na kontrole (inspekcje) w miejscu prowadzenia przez niego działalności, bowiem mogłoby to doprowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W zakresie postanowienia §8 ust. 3 Załącznika nr 12.9 do SWZ Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytanie nr 65. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę treści SWZ. Pytanie nr 106 Dotyczy: Wzór umowy Wnosimy o uzupełnienie postanowień § 9 o dodanie postanowienia o treści: „Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy za odstąpienie/rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający– w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1.” Postanowienie pozwoli na zachowanie równości stron umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.9 do SWZ w ten sposób, że w §9 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści: „7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy za odstąpienie/rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający– w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1.” Pytanie nr 107 Dotyczy: Wzór umowy Wnosimy o uzupełnienie § 9 ust. 3 poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy i wysokości odszkodowania uzupełniającego do 100% wartości umowy, jest to obecnie standard w umowach z zakresu IT. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowana przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 108 Dotyczy: Wzór umowy Pytanie nr 5: Wnosimy o wyjaśnienie i przestawienie definicji utworów dedykowanych, o których mowa w § 11 ust. 1 przedmiotu umowy, jak również o potwierdzenie że utwory takie będą wykorzystywane jedynie na potrzeby działalności Zamawiającego (wewnętrznie). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że definicja utworów dedykowanych znajduje się w załączniku nr 12.9 do SWZ w §11 ust. 1. Zgodnie z tym postanowieniem umownym, utwory dedykowane, to wytworzone wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu mowy, powstałymi w wyniku wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oznacza to, że utwory dedykowane są utworami, które przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie istniały, a powstały w wyniku wykonywania zobowiązań Wykonawcy w tej umowie przewidzianych. Zamawiający zamierza wykorzystywać utwory dedykowane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności. Pytanie nr 109 Dotyczy: Wzór umowy Wnosimy o wyjaśnienie, czy mówiąc o licencji w § 11 ust. 10 Zamawiający dopuszcza również udzielenie przez Wykonawcę sublicencji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że w granicach postanowienia §11 ust. 10 mieści się również udzielenie przez Wykonawcę sublicencji, z tym zastrzeżeniem, że zakres przekazywanych Zamawiającemu w ten sposób praw do korzystania z utworu powinien odpowiadać wymogom jakie Zamawiający przewidział w umowie dla licencji. Pytanie nr 110 Dotyczy: Wzór umowy Wnosimy o usuniecie § 15 ust. 1 pkt 5) z uwagi na to, że jest skrajnie niekorzystny dla Wykonawcy. Wystarczającą sankcją jest nałożenie na Wykonawcę kar umownych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowana przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 111 Dotyczy: Wzór umowy Wnosimy o zmianę przewidzianych w § 3 ust. 11 i § 5 ust. 1 umowy ppdo terminów z 24 godzin na 36 godzin, który to termin jest adekwatny i nie spowoduje negatywnych konsekwencji po stronie Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 12.9 do SWZ w zakresie: załącznik nr 3 – wzór umowy przetwarzania danych osobowych w ten sposób, że: - §3 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: „11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych powierzonych Wykonawcy, a także o wszystkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych, w szczególności prowadzonych przez Organ Nadzorczy, w ciągu 36 godzin od powzięcia informacji przez Wykonawcę o prowadzonym postępowaniu, od otrzymania decyzji, orzeczenia lub rozpoczęcia się kontroli.” - §5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia, do przekazania drogą telefoniczną oraz na adres poczty e-mail, informacji o każdym przypadku mogącym skutkować naruszeniem ochrony powierzonych danych przez Wykonawcę i/lub podwykonawców, naruszeniem tajemnicy powierzonych danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu.” Pytanie nr 112 w nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, dot. Pakietu nr 15: Dotyczy SWZ 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 9.2 pkt.2 Zaświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga certyfikatu ISO 27001 i ISO 13485 dla producenta wyrobu medycznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w treści wniosku o wyjaśnienie treści SWZ podmiotowe środki dowodowe nie są wymagane w przypadku składania oferty do części zamówienia określonej jako Pakiet nr 15. Szczegółowe wyjaśnienia analogicznego przypadku zawarte są w odpowiedzi na pytania nr 66 do 68. Pytanie nr 113 Dotyczy załącznik nr 12.15 wzór umowy w § 6 pkt 12 lit 1) Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji na zgłoszenie usterki – do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 114 Dotyczy załącznik nr 12.15 wzór umowy w § 6 pkt 12 lit 1) Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisu kontakt zdalny, telefoniczny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający uzna za reakcję serwisu kontakt zdalny, telefoniczny. Pytanie nr 115 Dotyczy załącznik nr 12.15 wzór umowy w § 6 pkt 12 lit 2) Czy Zamawiający wydłuży czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – do 7 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 116 Dotyczy załącznik nr 12.15 wzór umowy w § 6 pkt 12 lit 2) Czy Zamawiający wydłuży czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – do 14 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 117 Dotyczy załącznik nr 12.15 wzór umowy w § 6 pkt 12 lit 4) Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu, gdyż w Pakiecie nr 15 jest dostawa aparatu RTG typu ramię C z płaskim detektorem a nie robota chirurgicznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik nr 12.15 do SWZ w ten sposób, że w §6 ust. 12 skreśla się punkt 4. Pytanie nr 118 Dotyczy załącznik nr 12.15 wzór umowy w § 6 pkt 16 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem postępowania są wysoce specjalistyczny aparat - RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik 12.15 w ten sposób, że: - W §6 skreśla się ust. 16, - §6 ust. 25 otrzymuje następujące brzmienie: „25. Postanowienie ust. 14 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi.” W §9 ust. 1 skreśla się pkt 6. Pytanie nr 119 Dotyczy załącznik nr 12.15 wzór umowy w § 9 pkt 1 lit. 7) Czy Zamawiający zmniejszy karę umowną do wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 120 Dotyczy załącznik nr 12.15 wzór umowy w § 9 pkt 1 lit. 11) Czy Zamawiający zmniejszy karę umowną do wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 121 Dotyczy załącznik nr 12.15 wzór umowy w § 10 pkt 5 Czy Zamawiający zmniejszy termin płatności do 30 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 122 Zadanie nr 3 – Wyposażenie Szafka przyłóżkowa – 30 szt. - Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wysokości 880mm? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. - Punkt 5tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o szerokości 510mm? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. - Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o głębokości 390 mm? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie - Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wadze 24 kg? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie - Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o udźwigu 5 kg? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odpowiedzi zamieszcza powyżej pod każdym z pytań Pytanie nr 123 Pytania do załącznika 11.4 do SWZ - Specyfikacja przedmiotowa zadanie nr. 4 Bronchoskop 1. Procesor wideo bronchoskopu 2. Konwerter złącz procesora 2 3. Monitor endoskopowy 4K 32" 4. Ssak endoskopowy 5. Wózek endoskopowy GR 6. Bronchoskop terapeutyczny Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie dopuszczenia do postępowania przetargowego dotyczącego wideobronchoskop Lp. 1.-10, tor wizyjny Lp. 12-24, monitor medyczny Lp. 26-29, ssak endoskopowy Lp. 31-36, wózek endoskopowy Lp. 38-43) oferowanego przez nas równoważnego sprzętu o następujących parametrach technicznych: Wideobronchoskop I.; Wideobronchoskop – 1 szt.. 1; Pole widzenia 90 stopni. 2; Kierunek patrzenia 6,5 stopnia. 3; Średnica zewnętrzna 3,3 mm. 4; Kanał roboczy 1,5 mm. 5; Długość robocza 680 mm. 6; Długość całkowita 980 mm. 7; Zagięcie końcówki góra/ dół 150 stopni / 150 stopni. 8; Oświetlenie – 2 diody ledowe w rękojeści. 9; Obraz endoskopowy: format kwadratowy, cyfrowy zoom 6×, automatyczny balans bieli, kontrola oświetlenia i ostrości. 10; W zestawie z wideobronchoskopem kosz do sterylizacji oraz kleszczyki wielorazowe. II; Kontroler kamery 4K – 1 szt.. 1.; Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów min. Laparoskopii/torakochirurgii, artroskopii, Urologii i Ginekologii Endoskopowej. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika (min. 30). 2.; Rozdzielczość sterownika kamery nie gorsza niż UHD 4K 3840x2160 lub 4096x2160. 3.; Sterownik kamery współpracujący z 5 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami: 3x 1/3”CMOS 4K, 2x 1/3”CMOS ICG, 1x 1/3” CMOS, głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS oraz głowicą pendualną PDD 1x 1/3” CMOS.. 4.; Możliwość współpracy sterownika kamery z giętkimi endoskopami z likwidacją efektu Moire oraz współpracy z wideo-cystoskopem oraz wideo URSami jedno i dwu- kanałowymi. 5.; Port USB na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiający archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu Pendrive lub dysk twardy USB o pojemności co najmniej 2 TB. Możliwość archiwizacji zdjęć JPG / TIFF i filmów MPEG4 - rozdzielczość archiwizacji wideo min. 1920x1080 Full HD. 3 poziomy jakości formatu wideo do wyboru. 6.; Obsługa menu (wyświetlanego na ekranie monitora) w pełni w języku polskim, z możliwością realizacji tej funkcji przy użyciu pilota przewodowego lub klawiatury, jeżeli są stosowane.. 7.; Możliwość sterowania min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery - przypisania do każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamianie ich przez krótkie i długie przytrzymanie przycisku. System powinien również umożliwiać sterowanie dwoma funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na pilocie przewodowym, o ile pilot jest stosowany. Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego.. 8.; Ekran dotykowy wielkości 6,5” menu głównego kontrolera kamery z możliwością wykonania następujących funkcji: balans bieli, wybór profilu oraz ustawienie jasności obrazu endoskopowego na monitorze. 9.; Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego. 10.; Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików .pdf. 11.; Funkcja zoom cyfrowy min. x1.5 uzależniona od podłączonej głowicy kamery. Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w 6-stopniowej skali (0-5). 12.; Kamera medyczna wyposażona w 5 trybów cyfrowego przetwarzania obrazu z możliwością korzystania z nich w świetle białym. Poszczególne tryby są zalecane do różnych zastosowań, w tym obrazów o niewielkim lub dużym nasyceniu kolorów oraz do wysokokontrastowego obrazowania naczyń krwionośnych. Tryby muszą być włączane i wyłączane za pomocą przycisku na głowicy kamery. System musi umożliwiać obsługę tych trybów opcjonalnym pilotem przewodowym.. 13.; Tryb HDR z możliwością korzystania w świetle białym, włączany/wyłączany za pomocą przycisku na głowicy kamery. System musi umożliwiać obsługę tego trybu opcjonalnym pilotem przewodowym.. 14.; Wyjścia video: 2x HDMI (3840x2160), 2x 3G-SDI (1920x1080), 2x HDMI (1920x1080). 15.; Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym. 16.; 4 gniazda USB z tyłu urządzenia, umożliwiające podłączenie min.. klawiatury, pilota. 17.; Menu kontrolera kamery posiadające możliwość zmiany ustawienia wyrazistości konturów (ostrości obrazu) w 4-stopniowej skali (0-3). 18.; Kontroler kamery posiadający możliwość ustawienia przezroczystości wyświetlania menu w 5-stopniowej skali. 19.; Menu kontrolera kamery posiadające możliwość regulacji nasycenia kolorów w 11-stopniowej skali. 20.; Menu kontrolera kamery posiadające możliwość indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą cyfrowej palety kolorów. 21.; Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach. 22.; Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego sterownika kamery. 23.; Moduł PIP (Picture in Picture = obraz w obrazie) służy do wyświetlania obrazu z drugiego źródła cyfrowego (SDI, HD-SDI, 3G-SDI).. 24.; Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej CF. 25.; Regulacja jasności – automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie. 26.; Wyrównanie poziomu bieli – zakres temperatury barwowej w przedziale min. 2300K do 7000K. III; Monitor medyczny. 1; Przekątna ekranu min. 31,5”. 2; Wejścia: 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x 12G-SDI, 1x DisplayPort. 3; Funkcja PIP/POP. 4; Rozdzielczość 3840 x 2160. IV; Ssak endoskopowy. Płynna regulacja mocy ssania. Nominalna moc ssania 93 kPa. Maksymalny przepływ 70l/min.. Możliwość ustawienia prędkości zmiany przepływu za pomocą pokrętła. V; Wózek endoskopowy. 1; Podstawa jezdna z blokadą 2 kół. 2; Przegubowe ramię umożliwiające manipulację – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. 3; Transformator separujący. 4; 3 półki, w tym 2 z regulacją wysokości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 124 Wideobronchoskop Głębia ostrości 3-100 mm Czy zamawiający dopuści głębię ostrości 2-50mm? Średnica kanału roboczego 3,0 mm Czy zamawiający dopuści kanał roboczy 3,2mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 125 Tor wizyjny Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu czerwonego obrazowania dichromatycznego, na rzecz innych barwień światłem modyfikowanym LED ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 126 Dotykowy panel sterujący Czy Zamawiający dopuści tradycyjny panel sterujący? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 127 Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) Czy zamawiający dopuści Wyjścia typu: Minimum: • 1x Y/C (NTSC oraz PAL – do wyboru) • 2x DVI-D • 4 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim) • 2x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów oraz jedno wejście pedał sterujący SD/HD 1x Composit 1xVGA? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 128 Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite Czy zamawiający dopuści wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB VGA , DVI, Video? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 129 Zintegrowane 5 ledowe źródło światła Czy zamawiający dopuści 3 ledowe żródło światła? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 130 Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8 Czy zamawiający dopuści 10 stopniową regulację w zakresie -4 do +5? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 131 Monitor medyczny Przekątna ekranu – min. 31,5” Czy zamawiający dopuści monitor o przekątnej ekranu 27 cali? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 132 Wejścia 12G-SDI X 2, 3GSDI X 1 Czy zamawiający dopuści wejścia BNC x 1, Y/C, RBG, DVI-D, SDI, HD15, DC? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 133 Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD Czy zamawiający dopuści PIP oraz rozdzielczość Full HD? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 134 Ssak endoskopowy Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 40l/min. Czy zamawiający dopuści nominalny swobodny przepływ powietrza 30l/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 135 Możliwość ustawienia 3 prędkości zmiany przepływu za pomocą przycisku Czy dopuści precyzyjne membranowe regulator podciśnienia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 136 Dotyczy: Wzór umowy Prosimy o doprecyzowanie zapisu: Paragraf 3 Odbiór przedmiotu umowy poprzez wskazanie, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu wyłącznie w przypadku stwierdzenia podczas procedury odbiorowej wad istotnych, których Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie? Uzasadnienie: Obecne brzmienie pozwala Zamawiającemu na odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy nawet z powodu drobnych, nieistotnych uwag lub oczywistych omyłek. Narusza to zasadę proporcjonalności (art. 16 pkt 3 ustawy PZP) oraz prowadzi do rażącej nierówności stron, obciążając Wykonawcę ryzykiem niewspółmiernym do charakteru ewentualnych uchybień. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Drobne, nieistotne wady nie są zgodnie z przepisami, doktryną i orzecznictwem podstawą odmowy odbioru, jak również nie są podstawą odstąpienia od umowy. Pytanie nr 137 Dotyczy: Wzór umowy - Gwarancja i rękojmia. Wykonawca prosi Zamawiającego o modyfikację zapisów § 6 ust. 1 poprzez wykreślenie zdania: „Zamawiający może zmienić wybór uprawnień, jak również korzystać z uprawnień z każdego z tych tytułów, jeżeli uprawnienie z jednego tytułu nie jest skuteczne”. Uzasadnienie: Zapis ten wprowadza nieuzasadnioną nierównowagę stron i narusza art. 16 pkt 3 ustawy PZP (zasada proporcjonalności). Przyznanie Zamawiającemu prawa do dowolnej zmiany wybranego uprawnienia w trakcie trwania procedury reklamacyjnej godzi w bezpieczeństwo obrotu i zasadę lojalności kontraktowej. Wykonawca musi mieć pewność, w jakim reżimie prawnym (gwarancja czy rękojmia) realizuje naprawę, gdyż każdy z nich nakłada inne obowiązki i terminy. Ponadto, mechanizm „zmiany wyboru” w przypadku, gdy jedno uprawnienie jest „nieskuteczne”, jest pojęciem nieostrym i może prowadzić do nadużyć, w tym do obchodzenia terminów przedawnienia roszczeń. Zamawiający, zgodnie z Kodeksem cywilnym, ma prawo wyboru między rękojmią a gwarancją, jednak wybór ten powinien być wiążący dla konkretnego zgłoszenia wady. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 138 Dotyczy: Wzór Umowy – Zasady usuwania wad Wykonawca prosi Zamawiającego o wykreślenie zapisu dopuszczającego możliwość usuwania wad „własnymi zasobami” Zamawiającego na koszt Wykonawcy oraz wyceny tych prac według „wartości rynkowych”. Uzasadnienie: Przyznanie Zamawiającemu prawa do samodzielnego usuwania wad i jednostronnego wyceniania własnej pracy według „wartości rynkowych” jest sprzeczne z naturą zobowiązania i stwarza pole do rażących nadużyć. Zamawiający nie może występować jednocześnie w roli sędziego (stwierdzającego wadę), wykonawcy (naprawiającego wadę) i rzeczoznawcy (wyceniającego własną usługę). Taki mechanizm pozbawia Wykonawcę jakiejkolwiek kontroli nad kosztami, do których pokrycia jest zobowiązany. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 139 Dotyczy: Wzór umowy - Zasady dostępu zdalnego i odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca wzywa Zamawiającego do modyfikacji zapisu poprzez wskazanie, że w przypadku braku możliwości zapewnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i integracji LIS z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, terminy naprawy oraz parametry SLA ulegają zawieszeniu na czas trwania braku takiego dostępu. Uzasadnienie: Zapis w obecnym brzmieniu narusza art. 16 pkt 3 ustawy PZP (zasada proporcjonalności) oraz art. 471 Kodeksu cywilnego. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania (np. niedotrzymanie terminów SLA), jeżeli jest ono następstwem okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający (brak zapewnienia infrastruktury dostępowej). Uzależnienie terminów realizacji gwarancji od dostępu, którego Zamawiający może nie udzielić bez żadnych konsekwencji, przy jednoczesnym nakładaniu kar na Wykonawcę za opóźnienie, stanowi rażące naruszenie równowagi kontraktowej i jest sprzeczne z istotą zobowiązania. Wykonawca nie może być karany za opóźnienie wywołane zwłoką Zamawiającego w zakresie współdziałania przy wykonaniu zobowiązania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik 12.9 – Załącznik nr 4 – Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów w ten sposób, że §1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. W celu realizacji usług, o których mowa w § 2 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie na wezwanie Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony. W przypadku nieudostępnienia zdalnego dostępu lub przerwy w jego funkcjonowaniu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego terminy naprawy oraz parametry SLA ulegają zawieszeniu na czas trwania braku takiego dostępu.” Pytanie nr 140 Dotyczy: Wzór umowy - Relacja gwarancji do rękojmi. Wykonawca prosi Zamawiającego o modyfikację § 6 pkt. 12 poprzez wykreślenie zapisu o automatycznym przedłużeniu okresu rękojmi wraz z gwarancją oraz usunięcie uprawnienia Zamawiającego do zmiany wyboru trybu dochodzenia roszczeń w trakcie obsługi danej wady. Uzasadnienie: Przyznanie Zamawiającemu prawa do zmiany wyboru uprawnień (z rękojmi na gwarancję i odwrotnie) w trakcie trwania procesu naprawczego jest sprzeczne z zasadą lojalności kontraktowej. Wykonawca, przystępując do usuwania wady, musi wiedzieć, w jakim reżimie prawnym operuje, ze względu na odmienne skutki prawne (np. kwestie biegów terminów, możliwości odstąpienia od umowy czy obniżenia ceny). Mechanizm "zmiany wyboru" w przypadku "nieskuteczności" jednego z tytułów jest sformułowaniem subiektywnym i nieostrym, co przerzuca na Wykonawcę nieograniczone ryzyko prawne i operacyjne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 141 Dotyczy: Wzór umowy - Niespójności zapisów dotyczących zasad płatności wynagrodzenia. Wykonawca prosi Zamawiającego do usunięcia rozbieżności w dokumentacji postępowania dotyczących zasad fakturowania i płatności wynagrodzenia. W paragrafie dotyczącym wynagrodzenia widnieje zapis o płatności jednorazowej po odbiorze całego przedmiotu Umowy, natomiast wzór protokołu odbioru przewiduje możliwość wystawiania faktur częściowych. Czy Zamawiający dopuszcza płatności etapowe (częściowe) po zakończeniu poszczególnych faz projektu, czy przewiduje wyłącznie płatność jednorazową? W przypadku dopuszczenia płatności częściowych, Wykonawca wnosi o odpowiednią modyfikację zapisów paragrafu o wynagrodzeniu, aby były one spójne z treścią wzoru protokołu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik 12.9 – Załącznik nr 1 – wzór protokołu odbioru w ten sposób, że wyrażenie: „Protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę częściowej VAT na kwotę ……” otrzymuje nową treść: „Protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na kwotę ……” Zamawiający wyjaśnia przy tym, że nie dopuszcza płatności etapowych (częściowych) i przewiduje wyłącznie płatność jednorazową. Pytanie nr 142 Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wystawianie faktur przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), stosownie do zakresu rzeczowego świadczeń realizowanych przez każdego z nich, przy jednoczesnym zachowaniu solidarnej odpowiedzialności wykonawców za należyte wykonanie umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przepisy ustawy Pzp nie dają Zamawiającemu prawa do ingerowania w ustalony przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie sposób rozliczania wynagrodzenia. W związku z powyższym Zamawiający nie może zdecydować o dopuszczalności rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wystawianie faktur przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, czy tylko przez pełnomocnika, np. lidera konsorcjum. Decyzja w tym względzie leży po stronie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Niemniej Zamawiający poddaje pod rozwagę rozliczanie się na podstawie zbiorczej faktury wystawianej przez pełnomocnika konsorcjum mając na względzie uproszczenie tego rozliczenia i jego przejrzystość dla Zamawiającego. Pytanie nr 143 Dotyczy zadania nr 6_sterylizator parowy – przelotowy z wytwornicą pary: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy całkowitej 41 kW? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 144 Czy Zamawiający uzna za zasadne, aby oferowane urządzenie było wyposażone w system wytwarzania próżni niewymagający zastosowania mechanicznej pompy próżniowej, co pozwala na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych urządzenia, w szczególności zużycia energii elektrycznej, wody oraz kosztów serwisowych związanych z eksploatacją i konserwacją pompy próżniowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 145 Czy Zamawiający uzna za zasadne, aby urządzenie posiadało zabezpieczone wszystkie zbiorniki ciśnieniowe tj płaszcz, komorę oraz wytwornicę oddzielnymi zaworami bezpieczeństwa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający nie wymaga takiego zabezpieczenia. Pytanie nr 146 Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że maksymalnym terminem realizacji jest 19 czerwca 2026 r. Pytanie nr 147 Czy Zamawiający zapewni drogę transportową dla urządzenia w tym otwory drzwiowe min 100 cm na 210 cm SxW oraz przyłącze sprężonego powietrza min 6bar, podłączenie wody demineralizowanej i zmiękczonej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zapewni. Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 7. Pytanie nr 148 Zadanie nr 1 - Urządzenia do radiologii, Aparat Rtg typu telekomando - 1 kpl, Specyfikacja przedmiotowa oraz tabela 1. Aparat Rtg typu telekomando - 1 kpl. wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenia aparatu Rtg do infrastruktury Szpitala, pkt, 6, 131 Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia (Specyfikacja przedmiotowa), że zamierza kupić urządzenie RTG typu telekomando z opcją Tomosyntezy, natomiast w punktach 6 i 131 wskazuje funkcję Tomosyntezy jako wymaganą wartość graniczną, wymaganą. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG typu telekomando europejskiego producenta systemów radiologicznych, który posiada opcjonalne rozwiązanie o zbliżonej funkcjonalności w postaci programowego przetwarzania obrazu i analizy zdjęć (np. analiza wielowarstwowa w celu supresji tkanki kostnej). Taka funkcja nie jest opisana i aparat będzie posiadał możliwość rozbudowy funkcjonalności o wskazane rozwiązanie programowe. W związku z tym, aby poprawić konkurencyjność postępowania zwracamy się z prośbą o dopuszczenie proponowanego rozwiązania oraz modyfikację wymogu w OPZ, w szczególności w punktach 6 i 131. Proponowane brzmienie punktów 6 i 131: 6; Aparat cyfrowy uniwersalny przeznaczony do radiografii i fluoroskopii z funkcją tomosyntezy; Tak / Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 131; Oprogramowanie do tomosyntezy; Tak / Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Tylko pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli nam na założenie ważnej, nie podlegające odrzuceniu oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpowiedzi Zamawiającego powyżej Pytanie nr 149 Zadanie nr 1 - Urządzenia do radiologii, Aparat Rtg typu telekomando - 1 kpl, pkt, 117 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG europejskiego producenta wyposażonego w BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY DO ZDJĘĆ „WOLNYCH” o aktywnym polu obrazowania 34,48 × 42,12 cm. Oferowany przez nas detektor pozwala na wykonywanie wszystkich badań klinicznych i spełnia wszystkie pozostałe wymagania dotyczące detektora bezprzewodowego. Proponowane przez nas rozwiązanie w pełni zabezpieczy wymagane procedury radiologiczne Zamawiającego. Tylko pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli nam na założenie ważnej, nie podlegające odrzuceniu oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 150 Dot. §4 ust. 11 projektowanych postanowień umownych Wykonawca zwraca się o zmianę treści §4 ust. 11 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie: „Podpisany protokół odbioru bez istotnych zastrzeżeń stanowi podstawę do rozliczenia stron.”. Uzasadnienie: Wykonawca wnioskuje o dodanie do §4 ust. 11 sformułowania „bez istotnych zastrzeżeń”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się wad, uwag lub zastrzeżeń o charakterze nieistotnym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 151 Dot. §6 ust. 21 projektowanych postanowień umownych: Wykonawca wnosi o usunięcie §6 ust. 21 z projektowanych postanowień umownych. Uzasadnienie: Wykonawca wyjaśnia, iż w uwagi gabaryt, proces instalacyjny, prace adaptacyjne etc. dostarczenie sprzętu zastępczego w postaci np. aparatu RTG z ramieniem C jest fizycznie niemożliwe, ekonomicznie i gospodarczo nieuzasadnione. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – Załącznik 12.1 w ten sposób, że: - W §6 skreśla się ust. 21, - §6 ust. 29 otrzymuje następujące brzmienie: „29. Postanowienie ust. 18 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi.” W §9 ust. 1 skreśla się pkt 12. Pytanie nr 152 Dot. §6 ust. 22 projektowanych postanowień umownych: Wykonawca wnosi o usunięcie §6 ust. 22 z projektowanych postanowień umownych. Uzasadnienie: Wykonawca zawsze musi mieć szansę na naprawę aparatu. Odstąpienie od umowy ma charakter zbyt daleko idący, tym bardziej, że w zakresie instalacji urządzenia konieczne są praca adaptacyjne. Odstąpienie od umowy spowoduje także nie kwalifikowalność w zakresie projektu dotacyjnego w ramach którego finansowana jest umowa, z co za tym idzie powstanie konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odsyła do wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 76. Pytanie nr 153 Dot. §6 ust. 26 projektowanych postanowień umownych: Wykonawca wnosi o usunięcie §6 ust. 26 z projektowanych postanowień umownych. Uzasadnienie: Rozdział VII MDR zobowiązuje producentów wyrobów medycznych do zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobu a w szczególności bezpieczeństwu pacjentów. W celu zabezpieczenia dostępu do ustawień systemowych mających wpływ na parametry zapewniające jego bezpieczne używanie, wszyscy producenci wprowadzają kody zabezpieczające, które udostępniają tylko osobom i podmiotom posiadającym odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz posiadającym właściwe przeszkolenie przeprowadzone przez producenta. W okresie gwarancyjnym z uwagi na odpowiedzialność producenta, dostęp taki ma tylko autoryzowany serwis świadczący usługi gwarancyjne, natomiast po okresie gwarancji dostęp do systemu producent uzależnia od posiadania wyżej wspomnianego przeszkolenia. Szczególną uwagę pod kątem przedmiotu niniejszego wniosku należy zwrócić na przepis art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), który stanowi, że podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz użytkownicy wyrobów wykorzystujący wyroby do działalności gospodarczej lub zawodowej są obowiązani posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wynikających z instrukcji używania wyrobu, który wykorzystują do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, zawierającą co najmniej daty wykonania tych czynności, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu oraz kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności, jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów wykonawczych. Z treści tego przepisu, a także z uzasadnienia do projektu ustawy (Druk Sejmowy nr 1764) wynika, że ustawodawca celowo nie wprowadził możliwości posiadania przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz użytkownicy wyrobów dostępu do kwestii serwisowych (kodów serwisowych). Gdyby cel ustawodawcy była właśnie taki (posiadanie dostępu serwisowego przez użytkownika / podmiot leczniczy), to wynikałoby to z przepisów, a tak nie jest Zauważyć zatem trzeba, że każdy podmiot posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i wymagane szkolenia będzie posiadał wspomniane kody dostępowe, do danego wyrobu medycznego, w związku, z czym odpadnie potrzeba żądania przez Zamawiającego takich kodów od Wykonawcy. Wniosek niniejszy jest zatem konieczny i słuszny tak w warstwie faktycznej, jak i prawnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.1 do SWZ w ten sposób, że §6 ust. 26 otrzymuje następujące brzmienie: „26. Wykonawca gwarantuje że Towar po upływie okresu gwarancji będzie pozbawiony blokad i innych podobnych zabezpieczeń w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawy Towaru przez dowolny podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje towar umożliwiając nieograniczony dostęp do opcji serwisowych i naprawy towaru (dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Aparatu Rtg typu telekomando i Aparatu Rtg Zamawiający wymaga jedynie pozostawienia tych urządzeń w takim stanie, który umożliwi serwisowanie pogwarancyjne przez każdy inny niż tylko Wykonawca uprawniony i wykwalifikowany podmiot.” Pytanie nr 154 Dot. §9 ust. 1 projektowanych postanowień umownych: Wykonawca zwraca się o zmianę treści §9 ust. 1 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie: „1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za zwłokę w dostarczeniu Towaru w terminie określonym w §3 ust. 1, w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego Towaru ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, oraz za zwłokę w uruchomieniu Systemu AI i przekazaniu go Zamawiającemu do korzystania wysokości 0,01 % wartości brutto za ten System za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie tych wad, w wysokości 0,01% wartości brutto odpowiednio: Towaru lub Systemu AI, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar lub System AI określonego w §10, za każdą rozpoczęty dzień zwłoki, 3) za zwłokę w Czasie reakcji na zgłoszenie usterki, o którym mowa w §6 ust. 12 i 13, w wysokości 0,001% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 4) za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych lub Czasie skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, o których mowa w §6 ust. 12 i 13, w wysokości 0,01% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 5) za zwłokę w czasie reakcji na zgłoszenie usterki i przypisania jej priorytetu, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 3, w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każde rozpoczęte 15 minut zwłoki, 6) za zwłokę czas naprawy usterki Priorytet P1, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 4 lit. a), w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 7) za zwłokę czas naprawy usterki Priorytet P2, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 4 lit. b), w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 8) za zwłokę czas naprawy usterki Priorytet P3, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 4 lit. c), w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 9) za zwłokę czas naprawy usterki Priorytet P4, o którym mowa w §6 ust. 14 pkt 4 lit. d), w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 10) w przypadku utraty danych w okolicznościach wskazanych w ust. 14 pkt 5, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, za każde kolejne rozpoczęte 30 minut okresu czasu za jaki zostały utracone dane, 11) za każde rozpoczęte 0,5 punktu procentowego obniżenia wartości wskaźnika poziomu dostępności Systemu AI w stosunku do poziomu tego wskaźnika wskazanego w §6 ust. 15, w każdym okresie miesięcznym, za który prowadzony jest pomiar, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 pkt 3, 12) za każdy inny przypadek nienależytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy niż wskazany w pkt 3 do 11 powyżej, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek, 14) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu informacji lub dokumentów lub sprawozdań potwierdzających zgodność stosowanych technologii, procesów lub Towarów z zasadą DNSH, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 15) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu do kontroli wszystkich wskazanych w żądaniu miejsc stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 16) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadą DNSH, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego Wykonawca nie dostosuje sposobu realizacji przedmiotu umowy do zasady DNSH, w terminie określonym w wezwaniu, 17) za brak odnotowania w paszporcie technicznym urządzenia faktu naprawy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 18) za brak zawiadomienia Zamawiającego o zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, oraz brak przekazania informacji o nowych podwykonawcach, w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 19) za każdy przypadek, gdy podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 20) za odstąpienie/rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1.”. Uzasadnienie: Zmiana dotyczy urynkowienia projektowanych stawek kar umownych albowiem kreowanie kary umownej na poziomie jak zaproponowano w §9 ust. 1 wykonawcy karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realów rynku i oderwaną od potencjalnej szkody jako takiej (niespotykane jest wręcz karanie za minuty zwłoki). Dodatkowo w związku z pytaniem nr Wykonawca wyjaśnia, iż w uwagi gabaryt, proces instalacyjny, prace adaptacyjne etc. dostarczenie sprzętu zastępczego w postaci np. aparatu RTG z ramieniem C jest fizycznie niemożliwe, ekonomicznie i gospodarczo nieuzasadnione. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 155 Dot. §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych: Wykonawca zwraca się o zmianę §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych, tak by otrzymały one brzmienie: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 20% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy.”. Uzasadnienie: Zmiana dotyczy urynkowienia projektowanych stawek kar umownych albowiem kreowanie kary umownej na poziomie jak zaproponowano w §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych jawi się jako obarczenie wykonawcy karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realów rynku i oderwaną od potencjalnej szkody jako takiej. SP ZOZ-y formułują także łączną karę umowną na poziomie 20 %. Wyższe stawki są karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realiów rynku i co jest także zgodne z treścią projektowanego §9 ust. 2. Rolą bowiem art. 436 pkt 3 ustawy PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeganiem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis). Zawarta w projektowanych postanowieniach umownych maksymalna wysokość kar jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia, a wysokością kary umownej. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej maksymalna wysokość kar umownych powinna wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 20% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z 22.08.2023 r., 2327/23). Co więcej, w orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 156 Dot. §9 ust. 6 projektowanych postanowień umownych: Wykonawca wnosi o usunięcie §9 ust. 6 z projektowanych postanowień umownych. Uzasadnienie: Dodatkowo wskazać należy, iż urząd Zamówień publicznych wskazuje, że tego rodzaju postanowienia (jak aktualnie w ramach §9 ust. 6 stanowi negatywną praktykę po stronie zamawiających, którzy nadmiernie obciążają wykonawców (por. https://www.gov.pl/attachment/7805ec49-9d15-4e9e-9552-076132dffce9). Tego typu treść umowna stanowi nadużycie przez zamawiającego prawa do jednostronnego kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 3531 KC) – przerzuca całkowitą odpowiedzialność za kwestie dotacji (kar, odsetek, zwrotów) na Wykonawcę bez jakiejkolwiek poziomu zawinienia Zamawiającego, który może przyczynić się do rozmiaru i poziomu szkody. Postanowienie przewidujące obciążenie wykonawcy karą umowną odpowiadającą wartości utraconej dotacji stanowi niedopuszczalne przerzucenie na wykonawcę ryzyka gospodarczego Zamawiającego, pozostającego poza zakresem jego zobowiązania umownego oraz bez adekwatnego związku przyczynowego z ewentualnym nienależytym wykonaniem umowy. Tak ukształtowana kara ma charakter rażąco wygórowany i sprzeczny z zasadą proporcjonalności. Zgodnie z treścią art. 436 pkt 3 ustawy PZP umowa zawiera postanowienia określające w szczególności łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. SP ZOZ-y formułują łączną karę umowną na poziomie 20 %. Wyższe stawki są karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realiów rynku. Rolą bowiem art. 436 pkt 3 ustawy PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeganiem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis). Zawarta w projektowanych postanowieniach umownych maksymalna wysokość kar jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia, a wysokością kary umownej. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej maksymalna wysokość kar umownych powinna wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z 22.08.2023 r., 2327/23). Co więcej, w orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy. Ustalenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych na poziomie ponad 100% wynagrodzenia netto wykonawcy (kwota utraconej dotacji, kar, zwrotów) należy uznać za nadużycie przez zamawiającego prawa do jednostronnego kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 3531 KC). Ułatwienie Zamawiającemu dochodzenia odszkodowania nie powinno skutkować tym, że wykonawca będzie obowiązany do zapłaty zamawiającemu kar umownych w wysokości zbliżonej do wynagrodzenia za realizację umowy w sytuacji, gdy szkoda Zamawiającego będzie znacznie mniejsza. Określając górny limit kar umownych, zamawiający powinien wziąć pod uwagę zakres i rodzaj naruszenia obowiązków umowy, wielkość i specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zasadę proporcjonalności i uczciwej konkurencji. Co za tym idzie Wykonawca wnosi o usunięcie nowej treści §9 ust.6 z projektowanych postanowień umownych z uwagi na jej niedozwolony (abuzywny) charakter. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 157 Dot. §9 ust. 4 projektowanych postanowień umownych: Wykonawca zwraca się o wykreślenie §9 ust. 4 z projektowanych postanowień umownych. Uzasadnienie: Kary umowne mogą być kwestionowane przez wykonawcę. W takim zakresie dokonywanie potrąceń kar, które mogą być sporne powoduje pokrzywdzenie wykonawcy i pozbawienie go należnego mu wynagrodzenia jedynie na podstawie dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 158 Dot. §10 ust. 3 projektowanych postanowień umownych Wykonawca zwraca się o zmianę treści §10 ust. 3 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie: „Zapłata należności za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po podpisaniu przez obie Strony Umowy protokołu odbioru bez istotnych zastrzeżeń.”. Uzasadnienie: Wykonawca wnioskuje o dodanie do §10 ust. 3 sformułowania „bez istotnych zastrzeżeń”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się wad, uwag lub zastrzeżeń o charakterze nieistotnym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 159 Dot. §15 ust. 1 pkt 3) projektowanych postanowień umownych: Wykonawca wnosi o usunięcie §15 ust. 1 pkt 3) z projektowanych postanowień umownych. Uzasadnienie: Wykonawca zawsze musi mieć szansę na naprawę aparatu. Odstąpienie od umowy ma charakter zbyt daleko idący, tym bardziej, że w zakresie instalacji urządzenia konieczne są praca adaptacyjne. Odstąpienie od umowy spowoduje także nie kwalifikowalność w zakresie projektu dotacyjnego w ramach którego finansowana jest umowa, z co za tym idzie powstanie konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 160 Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. możliwości korzystania z mediów dla potrzeb wykonania umowy, np. o treści jak niżej jako chociażby §3 ust. 11 projektowanych postanowień umownych. „Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową”, albo postanowienia o treści równoważnej. Uzasadnienie: Wykonawca musi mieć zagwarantowaną możliwość korzystania z mediów (energii elektrycznej) dla potrzeb realizacji umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.1 do SWZ w ten sposób, że w §3 po ust. 10 dodaje się ust. 11 o następującej treści: „11. Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową.” Pytanie nr 161 Zadanie nr 15 Aparat RTG ramię C Pkt. 75 Czy zamawiający wymaga ochrony: dla fartucha z przodu 0.5 mm Pb, z tyłu 0,25 mm Pb, dla kołnierza na tarczycę 0.5 mm Pb? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga fartucha jednostronnego bezołowiowego o równoważniku: dla fartucha z przodu 0.5 mm Pb, na ramiona/łopatki 0,25 mm Pb, dla kołnierza na tarczycę 0.5 mm Pb Pytanie nr 162 Pkt. 75 Czy zamawiający wymaga zestawów w postaci fartucha + kołnierza w ilości 6 sztuk (6 fartuchów, 6 kołnierzy)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zestawów w postaci fartucha + kołnierza w ilości 6 sztuk (6 fartuchów, 6 kołnierzy) Pytanie nr 163 Pkt. 75 Czy zamawiający wymaga fartucha dwustronnego typu płaszcz czy może fartucha jednostronnego o ochronie 0.5 mm Pb z dodatkową ochroną na łopatkach 0.25 mm Pb? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga jednostronnego fartucha bezołowiowego o równoważniku ołowiu z przodu 0,50 mm Pb i o,25 mm Pb na łopatki. Pytanie nr 164 Załącznik nr 11.1 „Aparat Rtg typu telekomando - 1 kpl. wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenia aparatu Rtg do infrastruktury Szpitala.” Pkt. 3 „Jeden certyfikat CE na cały aparat, nie na części składowe” Czy Zamawiający dopuści aparat z certyfikatem CE na aparat cyfrowy RTG typu telekomando i oddzielny certyfikat CE na detektory i konsolę do badań poza uniwersalną ścianką? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 165 Pkt. 5 „Elementy kluczowe aparatu takie jak: lampa rtg, generator, oprogramowanie obrazowe wyprodukowane przez jednego producenta” Czy Zamawiający dopuści aparat, gdzie oprogramowanie obrazowe jest innego producenta do detektorów do badań poza ścianką uniwersalną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 166 Pkt. 9 „Zakres ruchu pionowego kolumny ≥ 165 cm” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem ruchu pionowego kolumny 160 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 167 Pkt. 12 „Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi ≤ 30 cm” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z minimalną odległością środka promienia poziomego od podłogi 40 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 168 Pkt. 16 „Komunikaty systemowe i informacje wyświetlane w języku polskim” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez komunikatów systemowych i informacji wyświetlanych na ekranie LCD w języku polskim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 169 Pkt. 23 „Pojemność cieplna kołpaka > 2000 kHU” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z pojemnością cieplną kołpaka 1600 kHU? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 170 Pkt. 33 „Statyw kostno-płucny z detektorem wbudowanym” Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem przenośnym z własną konsolą operatora? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 171 Pkt. 37 „Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≤ 30 cm” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z minimalną odległością środka detektora od podłogi dla promienia poziomego 38 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 172 Pkt. 41 „Zmotoryzowane pochylenie detektora -20 stopni do +90 stopni” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z manualnym pochyleniem detektora -20 stopni do +90 stopni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 173 Pkt. 46 „Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji lub rozwiązanie naścienne” Czy Zamawiający dopuści aparat z wygodnym schowkiem do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych stojącego na podłodze? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 174 Pkt. 47 „Automatyka AEC ≥ 5 komór” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z automatyką AEC 4 komorową? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 175 Pkt. 64 „Ruch poprzeczny stołu min ±12,5 cm” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez ruchu poprzecznego stołu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ Pytanie nr 176 Pkt. 69 „Maksymalna waga pacjenta bez ograniczeń ruchowych blatu stołu (przesuw poprzeczny blatu, ruch góra-dół, obrót stołu) ≥ 280 kg” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z maksymalną wagą pacjenta bez ograniczeń ruchowych blatu stołu (ruch góra-dół, obrót stołu) 227 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 177 Pkt. 73 „Pojemność cieplna anody ≥ 800 kHU” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z pojemnością cieplną anody 750 kHU? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 178 Pkt. 75 „Pojemność cieplna kołpaka ≥ 2300 kHU ” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z pojemnością cieplną kołpaka 2260 kHU? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 179 Pkt. 85 „Matryca panelu detekcyjnego aktywna ≥ 2800 x 2800 pikseli” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z matrycą panelu detekcyjnego aktywną 2600 x 2600 pikseli? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 180 Pkt. 86 „Wielkość piksela ≤ 148 μm” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z wielkością piksela 160 μm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 181 dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu). Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu.” Czy Zamawiający dopuści aparat z dodatkową dedykowaną konsolą zgodną z obowiązującymi przepisami do obsługi detektorów do badań poza uniwersalną ścianką? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 182 Pkt. 90 „Wyświetlanie obrazów z detektorów wbudowanych i detektora bezprzewodowego” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z dwoma konsolami akwizycyjnymi – do ścianki telekomando oraz do detektora w statywie płucnym i detektora do projekcji wolnych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 183 Pkt. 91 „Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 40 000 obrazów” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z pamięcią obrazów w pełnej rozdzielczości 10 000 obrazów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 184 Pkt. 92 „Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z wielkością piksela 160 μm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 185 Pkt. 93 „Konsola operatora wyposażona w monitor (ekran) w sterowni; monitor o parametrach: - monitor medyczny o przekątnej min. 21 cali; - kontrast min. 900:1; jasność min. 700 cd/m² - monitor zgodny i kalibrowalny z krzywą DICOM; - ekran dotykowy” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z konsolą operatora wyposażoną w 2 dedykowane przez producenta aparatu monitory (ekrany) w sterowni o przekątnej 19 cali, bez ekranu dotykowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 186 Pkt. 94 „Oddzielny monitor do podglądu fluoroskopii w sterowni; monitor o parametrach: - monitor medyczny o przekątnej min. 21 cali; - kontrast min. 900:1; jasność min. 700 cd/m² - monitor zgodny i kalibrowalny z krzywą DICOM; - ekran dotykowy” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z konsolą operatora wyposażoną w 2 dedykowane przez producenta aparatu monitory (ekrany) w sterowni o przekątnej 19 cali, bez ekranu dotykowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 187 Pkt. 95 „Programy anatomiczne edytowalne przez użytkownika ≥ 2000” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z 400 programami anatomicznymi edytowalnymi przez użytkownika? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 188 Pkt. 100 „Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia. W przypadku odrzucenia badania wybór przyczyny odrzucenia” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez wyboru przyczyny odrzucenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 189 Pkt. 108 „Dodatkowy monitor zainstalowany w Sali badań na dedykowanym wózku (1 do wyświetlania fluoroskopii); Monitor o parametrach min.: - monitor medyczny o przekątnej min. 21 cali; - kontrast min. 900:1; jasność min. 700 cd/m² - monitor zgodny i kalibrowalny z krzywą DICOM; - ekran dotykowy” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z 2 dedykowanymi przez producenta aparatu rtg monitorami o przekątnej 19”, bez ekranu dotykowego w Sali badań na dedykowanym wózku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 190 Pkt. 117 „Aktywne pole obrazowania ≥ 42 x 42 cm” Czy Zamawiający dopuści detektor z polem obrazowania 35x42 zgodnych z pozostałymi wymaganiami Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis - aktywnego pola obrazowania min 42/42 Pytanie nr 191 Pkt. 118 „Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP67” Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem w klasie IP57 zapewniającym taką samą odporność na zalanie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 192 Pkt. 119 „Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku≥ 300 kg” Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem o maksymalnym obciążeniu na całej powierzchni 170kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 193 Pkt. 123 „Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem≤ 2,8 kg” Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem 43x43cm o wadze 3,74kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 194 Pkt. 127 „Automatyczna funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej dla wszystkich obszarów anatomicznych w projekcji AP i LAT, czyli zestaw algorytmów modelujących promieniowanie rozproszone w celu subtrakcji promieniowania rozproszonego z obrazu. Parametry ekspozycji dla zdjęcia z wirtualną kratką jak dla zdjęcia bez kratki.Lub 2 fizyczne kratki przeciw rozproszeniowe (pionowa i pozioma)” Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem z automatyczną funkcją wirtualnej kratki przeciw rozproszeniowej do projekcji AP? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 195 Pkt. 132 „Pilot do zdalnego sterowania statywem” Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez pilota do zdalnego sterowania statywem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 196 do Zamawiającego o wyjaśnienie i/lub zmianę, w zakresie opisanym poniżej, załącznika nr 11.2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 2 – System Robotycznej Chirurgii Urologicznej („OPZ”). W ocenie Wykonawcy. OPZ w obecnym brzmieniu narusza art. 16, art. 17 ust. 1 oraz art. 99 ust. 1, 2, 4, jak również art. 239 ust. 2 i art. 240 ustawy Prawo zamówień publicznych1 („Pzp”). I. Wstęp – dobór parametrów przez Zamawiającego 1. Analiza OPZ prowadzi do wniosku, że wszystkie parametry łącznie może spełnić tylko jeden produkt, dystrybuowany aktualnie przez spółkę polskiego dystrybutora. Takie kształtowanie OPZ jest w sposób oczywisty niezgodne z zasadą równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, której stosowania wymaga od Zamawiającego art. 16 pkt 1 Pzp. Narusza także zasadę proporcjonalności (art. 16 pkt 3) oraz zasady dyscypliny finansów publicznych, ponieważ przyjęte przez Zamawiającego parametry minimalne uniemożliwiają udział innych wykonawców, którzy mogliby zaoferować rozwiązania wypełniające odpowiednie potrzeby Zamawiającego oraz przedstawiające najlepszy stosunek jakości do ceny. Ponadto, ustalone kryteria oceny ofert i przyznana im nieproporcjonalnie punktacja, nawet w przypadku zmiany parametrów minimalnych, uniemożliwia efektywne konkurowanie o udzielenie zamówienia. Zasada równego traktowania musi być respektowana na każdym etapie postępowania i oznacza „w szczególności konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź też które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty, lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Nie jest dopuszczalne opisywanie przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego producenta, opis taki bowiem narusza zasadę konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia.”2 3. Moment przygotowania opisu przedmiotu zamówienia jest więc szczególnie ważny w kontekście równego traktowania wykonawców. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”) poucza w szczególności na praktykę zamawiających „zamieszczania w opisie przedmiotu zamówienia pojedynczych wymagań, które w oderwaniu od reszty zapisów opisu przedmiotu zamówienia może spełnić kilka urządzeń na rynku, lecz zebrane łącznie powodują ograniczenie konkurencji do jednego produktu na rynku”3. Łączna interpretacja art. 16 pkt oraz art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp prowadzi do wniosku, że na Zamawiającym ciążył obowiązek przygotowania OPZ w takiej formie i brzmieniu, która zapewnia uczciwą konkurencję oraz równy dostęp do zamówienia4. 4. Oczywiście Zamawiający może kształtować OPZ w taki sposób, aby spełnić własne potrzeby. Musi on jednak wyważyć te potrzeby zgodnie z zasadą proporcjonalności. Zasada ta stanowi narzędzie oceny każdej czynności zamawiającego, a także zasadę ogólną prawa unijnego, nakazując podejmowania jedynie takich środków, które nie będą wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia danego celu. W orzecznictwie TSUE (m.in. wyrok z 13 listopada 1990 r., FEDESA i in., C-331/88) wskazuje się, że stosowany środek musi służyć osiągnięciu jakiegoś celu, być odpowiedni i niezbędny do jego realizacji oraz proporcjonalny sensu stricto (tj. we właściwej proporcji pozostaje wartość, jaką prezentuje osiągnięty cel i uszczerbek innej wartości, który nastąpi przez zastosowanie określonego środka). Takiego testu proporcjonalności działanie Zamawiającego nie spełnia. Zapewnienie uczciwej konkurencji w Postępowaniu jest w interesie Zamawiającego. Stanowi ona także zasadę prawa zamówień publicznych i jest zgodna z zasadami dyscypliny finansów publicznych. Trudno uzasadnić wydatkowanie środków publicznych w taki sposób, że tylko jeden podmiot będzie mógł złożyć ofertę lub efektywnie konkurować o zamówienie. Oczywistym jest, że umożliwienie zaoferowania innego systemu robotycznego niż Versius, doprowadzi do uzyskania korzystniejszej oferty. 6. Zamawiający zamyka się na rozwiązania jednego podmiotu na rynku i nie dopuszcza rozwiązań równoważnych lub alternatywnych, mimo że zmiana określonych poniżej parametrów nie zmniejszy jakości usług ani funkcjonalności przedmiotu zamówienia. Przyjęte parametry odnoszą się do rozwiązań konstrukcyjnych charakterystycznych dla jednego urządzenia, a nie do potrzeb Zamawiającego w sferze medyczno-diagnostycznej, która powinna być dla niego najistotniejsza. 7. Takie działanie narusza także zasadę efektywności wyrażoną w treści art. 17 ust. 1 Pzp, zgodnie z którą Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz 2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. 8. Część pytań zadanych poniżej dotyczy wartości granicznych, a więc wymogów minimalnych. Ich niespełnianie odbiera wykonawcom możliwość złożenia oferty w Postępowaniu. Tymczasem, jak wskazaliśmy, wszystkie wymogi spełnia tylko jeden podmiot. Na rynku funkcjonują wykonawcy, którzy oferują rozwiązania alternatywne, równoważne bądź nawet lepsze – pod kątem m.in. bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, funkcjonalności efektywności czy wydajności. Jednak rozwiązania te nie spełniają wymogów Zamawiającego ukształtowanych w taki sposób, że faworyzują sprzęt Versius. Takie działanie jest przejawem nieusprawiedliwionej i nieproporcjonalnej dyskryminacji pozostałych uczestników rynku i realnym ograniczeniem konkurencji. 9. Część niżej wskazanych wniosków dotyczy również kryteriów punktowanych. Wprawdzie Zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań, ale zastosował taką punktację, która efektywnie uniemożliwia konkurowanie o zamówienie i faworyzuje system robotyczny jednego producenta. Technologie premiowane przez Zamawiającego – w naszym przekonaniu - nie mają kluczowego, istotnego znaczenia dla poprawnej i efektywnej realizacji zamówienia, a jedynie wskazują na ukształtowanie wymogów i kryteriów w postępowaniu w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji. Podkreślamy, że na rynku oferowane są rozwiązania równoważne lub alternatywne, osiągające analogiczne lub podobne funkcje. Zamawiający nie uwzględnił tego jednak w aktualnie ukształtowanych postanowieniach OPZ. Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z orzecznictwem KIO, kryteria oceny ofert powinna cechować: zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarancja, że oferty są oceniane w warunkach efektywnej konkurencji. Opis stosowania kryteriów oceny ofert powinien być jednoznaczny, czytelny i niepozostawiający swobody interpretacji (np. KIO 712/25. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Do poruszonej problematyki Zamawiający odnosi się w kolejnych odpowiedziach Pytanie nr 197 Pkt 1 Lp. 6 Wykonawca wnosi o dopuszczenie zaoferowania robota chirurgicznego posiadającego technologię minimalizującą naturalny efekt drżenia rąk, wyrażoną w mechanizmie tego systemu. Obecny zapis w jednoznaczny sposób wskazuje oferenta zapewniającego literalnie brzmiącą „filtrację tremoru rąk operatora” ograniczając tym samym możliwość złożenia oferty przez innych dostawców. Celem parametru jest to, aby drżenie rąk operatora nie wpływało na przeprowadzany zabieg. Dlatego za równoważny powinno się uznać zapis spełnienia tego parametru poprzez mechanizm systemu robotyczbnego i takie rozwiązanie powinno być również prawnie dopuszczone. Niedopuszczenie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie osiąga ten sam efekt, stanowi nieuzasadnione ograniczenie konkurencji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 198 Pkt 1 Lp. 8 Wykonawca wnosi o dopuszczenie rozwiązania aktywowania ICG z poziomu ekranu dodatkowego umieszczonego na konsoli chirurgicznej, zintegrowanego na poziomie robota chirurgicznego. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „wysprzęglania, włączania i wyłączania znacznika ICG za pomocą manetek sterujących lub ekranu dodatkowego znajdującego się na konsoli - zintegrowana na poziomie oprogramowania robota chirurgicznego” Takie rozwiązanie jest równoważne z wymaganiem postawionym przez Zamawiającego, a zakłada jedynie inny sposób aktywacji tej funkcjonalności, tj. przez ekran operatora. Przyjęte rozwiązania nie różnią się od siebie pod kątem swojej funkcjonalności. Niedopuszczenie w tym parametrze alternatywnych technologii w sposób istotny ogranicza konkurencyjność, ponieważ w sposób nieuzasadniony zawęża dopuszczalne rozwiązania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 199 Pkt 1 Lp. 8 Wykonawca wnosi o dopuszczenie sterowania włączania i włączania sygnałów ze źródeł zewnętrznych przez personel sali operacyjnej i dopuszczenie wizualizacji o dodatkowy monitor będący na wyposażeniu takiego sprzętu. Jeżeli jednak Zamawiającemu zależy na takiej funkcjonalności, to może ją uzyskać rozwiązaniem alternatywnym, o którego dopuszczenie wnosimy. Niedopuszczenie alternatywnych rozwiązań ogranicza konkurencję i nie jest nie jest uzasadnione względami klinicznymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 200 Pkt 1 Lp. 8 Wykonawca wnosi o dopuszczenie zmian ustawień narzędzi elektrochirurgii z poziomu wieży, na której umieszczona jest diatermia elektrochirurgiczna. Proponowana zmiana nie jest istotna z klinicznego punktu widzenia. Zmiany ustawień elektrochirurgii dokonuje się zazwyczaj na początku zabiegu. Najczęściej dokonuje ich personel sali operacyjnej, a nie sam chirurg. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „sterowania ustawieniami systemu elektrochirurgii z poziomu konsoli chirurgicznej (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) z możliwością wywołania presetów systemu elektrochirurgii z poziomu konsoli chirurgicznej lub możliwość zmian ustawień narzędzi elektrochirurgii z poziomu wieży, na której umieszczona jest diatermia elektrochirurgiczna.” Przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie jest nieproporcjonalne i dlatego nie uzasadnia zawężenia lub ograniczenia zakresu zamówienia tylko do takich rozwiązań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 201 Pkt 1 Lp. 8 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przez Zamawiającego, czy nie popełnił w tym punkcie omyłki pisarskiej, mając na myśli wymóg: „automatyczne przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej- kąta prezentacji obrazu z endoskopu 30 stopni: w dół i w górę” Endoskop o krzywiźnie 30 stopni zazwyczaj porusza się w dół i górę po wywołaniu takiego ustawienia przez operatora systemu w trakcie zabiegu i obraca się o 180 stopni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 202 Pkt 1 Lp. 8 Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości zapamiętania przez diatermię chirurgiczną znajdującą się na wieży systemu co najmniej 3 typów ustawień (presetów) dla narzędzi elektrochirurgicznych i wywoływania tych ustawień z poziomu diatermii. Zazwyczaj takie ustawienia wykonuje personel podczas samego zabiegu, a zmiany dokonywane są zazwyczaj raz w początkowej fazie. Alternatywne rozwiązanie rozszerzy konkurencję. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Możliwość zapamiętania przez konsolę chirurgiczną i wywołania z poziomu konsoli chirurgicznej co najmniej 3 typów ustawień (presetów) dla narzędzi elektrochirurgicznych lub dokonywanie zmian z ustawień elektrochirurgii z poziomu wieży systemu robotycznego”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 203 Pkt 1 Lp. 11 e) Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości włączania wizualizacji znacznika ICG z poziomu ekranu dodatkowego umieszczonego na konsoli chirurgicznej, zintegrowanego na poziomie robota chirurgicznego. Z klinicznego punktu widzenia najważniejsze znaczenie ma samo istnienie takiej funkcjonalności, a obecne brzmienie OPZ ogranicza konkurencję. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Możliwość włączania wizualizacji znacznika ICG z poziomu manetek sterujących konsoli chirurgicznej lub ekranu dodatkowego umieszczonego na konsoli, zintegrowanego na poziomie robota chirurgicznego”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 204 Pkt 1 Lp. 12 Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia parametru ocenianego na taki, który pozwoli uzyskać adekwatną liczbę punktów poprzez rozwiązanie w punktach a i b skierowane w stronę konsoli otwartej z ekranem 3D oraz dającą możliwość alternatywnego rozwiązania w postaci wykorzystania ekranu dodatkowego zewnętrznego, nie stanowiącego przedmiotu zamówienia i dającego możliwość wyświetlania sygnałów ze źródeł zewnętrznych np. USG) Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie i punktację tego parametru: „Przeglądarka stereoskopowa lub ekran 3D konsoli otwartej: a). dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy/3D HD pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D HD z możliwością wzmocnienia prawego i lewego oka Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt b). tworząca obraz stereoskopowy/ lub ekran zewnętrzny wraz z maksymalnie dwoma obrazami pomocniczymi (ze źródeł zewnętrznych np.: USG) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 205 Pkt 1 Lp. 14 e) Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości sterowania ustawianiami obrazu z poziomu ekranu dodatkowego konsoli chirurgicznej, a sterownie zapisu zabiegów operacyjnych z poziomu kontrolera zewnętrznego służącego do włączania i wyłączania zapisywania obrazu. Takie dopuszczenie da równomierną możliwość złożenia ofert innym producentom systemów robotycznych o zdecydowanie lepszej technologii i nie wpływa na warunki kliniczne samego zabiegu operacyjnego. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: e) „sterowania ustawieniami obrazu oraz zapisu lub sterowanie ustawieniami obrazu z poziomu ekranu dodatkowego umieszczonego na konsoli chirurgicznej , zintegrowanego na poziomie robota chirurgicznego oraz sterowanie zapisem obrazu z poziomu kontrolera służącego do aktywowania tej funkcji.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 206 Pkt 1 Lp. 14 g) Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości sterowania funkcjonalnościami sygnałów komunikatów zewnętrznych (np. USG) za pomocą dodatkowego monitora znajdującego się na sali operacyjnej i niestanowiącego części systemu robotycznego. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: g) „sterowanie funkcjonalnościami sygnałów komunikatów zewnętrznych (np USG) za pomocą dodatkowego monitora znajdującego się na sali operacyjnej i nie będącego częścią systemu robotycznego.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 207 Pkt 1 Lp. 14 h) Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej z poziomu aplikacji telefonu komórkowego lub komputera znajdującej się w wyłącznym władaniu każdego z operatorów, który posiada zaawansowany moduł analityczny wspierany AI. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: h) „sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej lub możliwości sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej z poziomu aplikacji telefonu komórkowego lub komputera znajdującej się w wyłącznym władaniu każdego z operatorów, który posiada zaawansowany moduł analityczny wspierany AI.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 208 Pkt 1 Lp. 14 dot. punktacji, podpunkt b) Wykonawca wnosi o dopuszczenia do punktowania w tym parametrze rozwiązania opartego o otwartą konsolę chirurgiczną, w której nie jest wykorzystywane sterowanie ustawieniami mikrofonu i głośnika i nadanie jej adekwatnej punktacji nie dyskwalifikującego innygo rozwiązania. Zwyczajowo wykorzystywanie głośnika i mikrofonu niezbędne jest w systemach z zamkniętą konsolą, w których jest bardzo duża trudność komunikacyjna wynikająca z architektury tego systemu, a nie w systemach z konsolą otwartą. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie i punktację tego parametru: „b) sterowania ustawieniami dźwięku (mikrofonu konsoli chirurgicznej i głośnika z kolumny ramion robotycznych) lub system z otwartą konsolą niewykorzystujący sterownia ustawieniami dźwięku (mikrofonu konsoli i głośnika kolumny ramion) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 209 Pkt 1 Lp. 15 Wykonawca wnosi o dopuszczenie w tym parametrze braku konieczności integracji z druga konsolą chirurgiczną, tym bardziej jeśli ona nie stanowi przedmiotu zamówienia. Taka funkcja w przypadku systemów z otwartą konsolą nie jest potrzebna, ponieważ proktor w trakcie zabiegu chirurgicznego jest w stanie przejąć manetki od operatora i w razie konieczności dokończyć zabieg. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Możliwość integracji z drugą konsolą chirurgiczną (nie stanowiącą przedmiotu zamówienia) umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania wszystkimi dostępnymi narzędziami oraz endoskopem, sterowanie wirtualnym wskaźnikiem lub możliwość przejęcia manetek sterujących systemem robotycznym bez konieczności podłączania dodatkowej konsoli chirurgicznej”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 210 Pkt 1 Lp. 16 Wykonawca wnosi o dopuszczenie rozwiązania polegającego na wspieraniu wieży i ramion systemu wbudowanym UPS w celu uwolnienia narzędzi chirurgicznych z pola operacyjnego. W przypadku nieodwracalnych błędów konieczne bywa usunięcie narzędzi z pola operacyjnego z uwagi na bezpieczeństwo samego pacjenta i ponownie ich wprowadzenie/zadokowanie. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „W przypadku błędu nieodwracalnego systemu robotycznego lub nagłej utraty zasilania - funkcja restartu systemu chirurgii robotycznej z poziomu konsoli chirurgicznej przez operatora - bez konieczności usuwania narzędzi robotycznych z pola operacyjnego w czasie restartu systemu lub wsparcie systemu wieży i ramion przez wbudowany w wieży UPS w celu uwolnienia narzędzi chirurgicznych z pola operacyjnego i ponownego ich zadokowania po restarcie całego systemu.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 211 Pkt 1 Lp. 18 Wykonawca wnosi o nadanie adekwatnej punktacji, w tym punktowanie zakresu narzędzi od 500 stopni. Takie rozwiązanie pozwoli nadać równomierną punktację innym zaawansowanym systemom robotycznym, a zakres 40 stopni nie ma tak dużego znaczenia dla narzędzi poruszających się w płaszczyznach ponad 360 stopni. Dlatego rozwiązanie przyjęte przez Zamawiającego jest nieproporcjonalne. Dlatego Wykonawca proponuje następującą punktację i brzmienie tego parametru: „Mobilny, pojedynczy wózek wyposażony w: kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma uniwersalnymi ramionami robotycznymi zamocowanymi do pojedynczej kolumny-zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych w zakresie minimum 500 stopni Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 212 Pkt 1 Lp. 19 Wykonawca wnosi o nadanie adekwatnej punktacji do wymagania w punkcie 19 i punktowanie technologii niewymagającej napędu elektrycznego i realizowanego przez siłę ludzkich rąk. Takie rozwiązanie i dopuszczenie pozwoli na uniknięcie w razie problemów technicznych konieczności zamiany zabiegu robotycznego na zabieg laparoskopowy czy otwarty, a napęd ludzkich rąk jest w pełni wystarczający w tym zakresie dla systemów nie posiadających tego typu rozwiązania. Dlatego Wykonawca proponuje następującą punktację i brzmienie tego parametru: „Napęd elektryczny wózka lub siła ludzkich rąk: umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 213 Pkt 1 Lp. 23 Wykonawca wnosi o dopuszczenie zakresu instrumentów dla systemu robotycznego w taki sposób, aby również firmy konkurencyjne, liderzy światowych technologii mogli złożyć ofertę w ramach postępowania, tym samym Zamawiający nie zawężał wymagań tylko do jednego systemu wspomagającego chirurgię robotyczną firmę Versius. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej, które posiadają certyfikat CE. • Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 1 typ, • Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 2 typy, • Artykulacyjne graspery co najmniej 3 typy. • Artykulacyjne imadła co najmniej 2 typy” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 214 Pkt 1 Lp. 24 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez wymóg o współpracy z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami chirurgii robotycznej, które posiadają certyfikat CE. Czy Zamawiający ma na myśli narzędzia z portu asysty mogące współpracować w trakcie zabiegu robotycznego, czy wymaga, aby np. a) Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, chwytania i dysekcji było wpisnane do ramienia robotycznego? Jeśli tak, to Wykonawca wnosi o doprecyzowanie tego parametru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający jednoznacznie opisał wymóg i pozostawia go bez zmian, dotyczy 24 Pytanie nr 215 Pkt 1 Lp. 24 b) Wykonawca wnosi o dopuszczenie następującego rozwązania: jednorazowy sterylny artykulacyjny stapler chirurgiczny z prostą końcówką bransz zamiast jednorazowego sterylnego, artykulacyjnego staplera chirurgii robotycznej, ładunki do staplera sześciorzędowe o stopniowanej wysokości zszywek w przedziale 2mm -5mm zamiast kompletu magazynków sześciorzędowych zszywek o wysokości w przedziale 2,5mm-4,6mm. Pytanie nr 20 – pkt 1 ppkt 25 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający jednoznacznie opisał wymóg i pozostawia go bez zmian, dotyczy 24B Pytanie nr 216 Pkt 1 Lp. 25 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, co Zamawiający ma rozumie przez wymóg punktowany w zakresie braku konieczności wymiany trokaru/kaniuli robotycznej w przypadku zmiany kamery i wpięcia jej do innego ramienia robotycznego. W takim przypadku zawsze jest konieczna zmiana trokaru z uwagi na to, iż narzędzia pracują w rozmiarach 8mm, a kamery/endoskopy w rozmiarach 11mm. Dlatego Wykonawca proponuje następującą punktację i brzmienie tego parametru: „Możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli) lub jeśli to konieczne zmiany wymiany trokaru/kaniuli i bez konieczności przestawiania wózka robotycznego w polu operacyjnym Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 217 Pkt 1 Lp. 29 Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości wyjęcia/uwolnienia awaryjnego „otwarcia” narzędzia robotycznego w czasie zabiegu operacyjnego bez konieczności używania dodatkowych narzędzi typu śrubokręt. Alternatywne systemy robotyczne posiadają funkcję otwarcia narzędzia robotycznego realizowaną przez przyciśnięcie przycisku na jednostce napędu narzędzi i prostym otwarciu instrumentu. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Możliwość „awaryjnego” otwarcia bransz narzędzi robotycznych w czasie zabiegu operacyjnego z użyciem dedykowanego śrubokręta bez konieczności wyjmowania narzędzi z ramienia robotycznego lub funkcja otwarcia narzędzia robotycznego realizowana przez przyciśnięcie przycisku na jednostce napędu narzędzi i prostym otwarciu instrumentu.” Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest łatwiejsze i szybsze. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 218 Pkt 1 Lp. 29 Biorąc pod uwagę wymóg określony w Pkt 1 Lp. 21, Wykonawca wnosi o nadanie adekwatnej punktacji rozwiązaniu technologicznemu polegającym na manualnym lub wspomaganym mechanicznie poprzez przycisk funkcji otwarcia narzędzia robotycznego znajdującego się polu operacyjnym. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Możliwość „awaryjnego” otwarcia bransz narzędzi robotycznych w czasie zabiegu operacyjnego z użyciem dedykowanego śrubokręta bez konieczności wyjmowania narzędzi z ramienia robotycznego lub funkcja otwarcia narzędzia robotycznego realizowana przez przyciśnięcie przycisku na jednostce napędu narzędzi i prostym otwarciu instrumentu Otwarcie narzędzia przez przycisk na ramieniu kolumny/wózka robota – 20 pkt Otwarcie narzędzia z użyciem śrubokręta- 0 pkt” Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest łatwiejsze i szybsze. Dlatego naszym zdaniem zasługuje ono na przyznanie dodatkowych punktów w Postępowaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 219 Pkt 1 Lp. 33 f) Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości wspomagania dokowania poprzez instrukcję „krok po kroku” wyświetlaną na ekranie wieży systemu robotycznego w języku polskim w celu pomyślnego przygotowania ustawienia i zadokowania wózka robotycznego do pacjenta. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: f) „konfiguracja – komunikaty głosowe i instrukcja „krok po kroku” w celu pomyślnego przygotowania ustawienia i zadokowania wózka robotycznego pacjenta do pacjenta lub instrukcja „krok po kroku” wyświetlana na ekranie wieży systemu robotycznego, w języku polskim w celu pomyślnego przydotownia ustawienia i zadokowania wózka robotycznego do pacjenta.” Rozwiązanie przyjęte przez Zamawiającego występuje na rynku tylko u jednego podmiotu oferującego system Versius, a nie ma charakteru istotnego pod względami klinicznymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 220 Pkt 1 Lp. 33 d) Wykonawca wnosi o możliwość dopuszczenia sterowania parametrami co najmniej w zakresie: endoskop bez wymagania dot. sygnałów audio i wideo. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „sterowanie parametrami endoskopu lub konfiguracja sygnałów wideo i audio” Rozwiązanie przyjęte przez Zamawiającego występuje na rynku tylko u jednego podmiotu oferującego system Versius, a nie ma charakteru istotnego pod względami klinicznymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 221 Pkt 1 Lp. 33 – parametr punktowany Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości wyświetlania obrazu z przeglądarki 3D HD konsoli chirurgicznej lub obrazów zewnętrznych (USG) i nadanie jej adekwatnej punktacji: „Monitor toru wizyjnego wyświetlający obraz z przeglądarki 3D HD konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG) Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 222 Pkt 1 Lp. 38 Wykonawca wnosi o dopuszczenie diatermii nie posiadającej przystawki argonowej, a posiadającej oprócz energii mono i bipolarnej system zamykania naczyń do 7mm. Nowoczesne diatermie elektrochirurgiczne będące na wyposażeniu systemów robotycznych posiadają wszystkie niezbędne funkcje w celu przeprowadzania bezpiecznego zabiegu chirurgicznego, gdzie w większości pracuje się energią mono i bipolarna, ale również stosuje się systemy do zamykania naczyń światowych producentów, które od lat pracują na blokach operacyjnych szpitali. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „System elektrochirurgii/diatermia: - tryby umożliwiające wykonywanie cięcia i koagulacji w trybach monopolarnym i bipolarnym, - koagulacja dużych naczyń do 7 mm do wykorzystania specjalistycznych narzędzi do laparotomii i laparoskopii, - możliwość rozbudowy o przystawkę argonową, - monitorowanie poprawnego przylegania elektrody neutralnej z możliwością odczytu wartości liczbowej, - możliwość tworzenia programów i zapisania ich, - gniazda przyłączeniowe monopolarne, bipolarne, neutralne uniwersalne, - możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką, - ewakuator dymu. Wyposażenie zestawu startowego: - Włączniki noży, wózek, , uchwyty monopolarne wielorazowe 2 szt., uchwyty monopolarne sterylne 25 szt., elektrody szpatułkowe w 3 rozmiarach 15 szt., 2 narzędzia specjalistyczne do zamykania dużych naczyń do zabiegów laparoskopowych, 10 szt. narzędzi sterylnych do zamykania dużych naczyń do zabiegów laparoskopowych, 100 szt. elektrod neutralnych jednorazowych, 1 filtr główny do ewakuatora dymów, 30 szt. filtrów wstępnych do ewakuatora, 20 szt. uchwytów ze szpatułką, 10 szt. Drenów do laparoskopii do odprowadzenia dymu.” Lub „Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. spełniające normy min ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1., Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18), 7-calowy ekran dotykowy LCD, Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. System wykonujący minimum 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. Bez przystawki argonowej wraz z 2 narzędziami specjalistyczne do zamykania dużych naczyń do zabiegów laparoskopowych, 10 szt. narzędzi sterylnych do zamykania dużych naczyń do zabiegów laparoskopowych, 100 szt. elektrod neutralnych jednorazowych.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza usunięcie tego wymogu/punktu 38 z OPZ Pytanie nr 223 Pkt 1 Lp. 38 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie intencji Zamawiającego. Czy przewidując pozycję gniazdo przyłączeniowe „neutralne uniwersalne” miał na myśli gniazdo przyłączeniowe elektrody neutralnej, do którego można podpiąć różnego rodzaju elektrody? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza usunięcie tego wymogu/punktu 38 z OPZ Pytanie nr 224 Pkt 1 Lp. 38 Wykonawca wnosi o dopuszczenie filtra wymiennego do ewakuatora dymów, bez konieczności zastosowania filtrów wstępnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza usunięcie tego wymogu/punktu 38 z OPZ Pytanie nr 225 Pkt 1 Lp. 38 Wykonawca wnosi o dopuszczenie diatermii posiadającej min 1 rodzaj elektrody szkatułkowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza usunięcie tego wymogu/punktu 38 z OPZ Pytanie nr 226 Pkt 1 Lp. 39 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w ramach symulatora i dedykowanej gwarancji symulator był bezpłatnie aktualizowany o nowe symulacje/ćwiczenia komputerowe w momencie ich pojawienia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał Pytanie nr 227 Pkt 1 Lp. 39 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w symulatora był wyposażony w język polski? Pytanie wynika z faktu, że Zamawiający stawia wymóg formalny w postaci polskiej instrukcji obsługi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał Pytanie nr 228 Pkt 1 Lp. 40 Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości nagrywania i archiwizowania wszystkich zabiegów operacyjnych w nielimitowanej chmurze z użyciem dedykowanej aplikacji zabezpieczonej we wszystkie wymagane przez UE oraz USA zabezpieczenia ze zindywidualizowanym dostępem dla każdego operatora. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Nagrywarka medyczna z 3 szt. dysków twardych 4TB External HDD USB 3.2 lub możliwości nagrywania i archiwizowania wszystkich zabiegów operacyjnych w nielimitowanej chmurze z użyciem dedykowanej aplikacji zabezpieczonej we wszystkie wymagane przez UE oraz USA zabezpieczenia ze zindywidualizowanym dostępem dla każdego operatora.” Zastosowanie proponowanego rozwiązania jest korzystne dla Zamawiającego. Przechowywanie danych w chmurze będzie bezkosztowe, nieograniczone, a co najważniejsze – bezpieczniejsze. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko dostępu osób nieuprawnionych do danych wrażliwych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 229 Pkt 1 Lp. 44 Wykonawca wnosi o dopuszczenie w tym parametrze braku konieczności integracji z drugą konsolą chirurgiczną do celów edukacyjnych. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Możliwość dostarczenia dodatkowej konsoli chirurgicznej w procesie edukacji, która będzie posiadała możliwość integracji z zakupionym systemem chirurgii robotycznej – na wskazany przez Zamawiającego zabieg chirurgiczny (termin dostawy i odbioru do ustalenia przez obie strony) lub dostarczenie dodatkowej konsoli, która będzie posiadała możliwość integracji z zakupionym systemem chirurgii robotycznej w celach edukacyjnych wraz z symulatorem działającej niezależnie (termin dostawy i odbioru do ustalenia przez obie strony).” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania Pytanie nr 230 Pkt 1 Lp. 45 Z uwagi na względy cyberbezpieczeństwa Wykonawca wnosi o możliwość dopuszczenia do aktualizacji software systemu przez wykwalifikowany serwis będący na miejscu w razie pojawienia się nowych aktualizacji. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Aktualizacja software systemu chirurgii robotycznej poprzez łącze internetowe lub możliwość dopuszczenia do aktualizacji software systemu przez wykwalifikowany serwis będący na miejscu w razie pojawienia się nowych aktualizacji.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 231 Pkt 1 Lp. 56 Z uwagi na względy cyberbezpieczeństwa Wykonawca wnosi o możliwość diagnostyki serwisowej systemu robotycznego na miejscu przez wykwalifikowany serwis/zespół wsparcia klinicznego. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Możliwość dostępu przez zespół kliniczny do pomocy technicznej robota chirurgicznego w wymiarze 24/7, również w czasie wykonywanego zabiegu. Kontakt z pomocą techniczną producenta poprzez łącze telefoniczne z możliwością diagnostyki serwisowej online przez chronione łącze systemu chirurgii robotycznej, również w czasie wykonywania zabiegu lub możliwość diagnostyki systemu robotycznego i zbierania logów przez wykwalifikowany zespół kliniczny lub serwisowy będący na miejscu po zakończonym zabiegu robotycznym.” Proponowane rozwiązanie uwzględnia fakt, że dane zbierane przez system robotyczny są niezwykle wrażliwe, usługa diagnostyczna na miejscu będzie bardziej efektywna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 232 Pkt 1 Lp. 57 Z uwagi na względy cyberbezpieczeństwa Wykonawca wnosi o możliwość diagnostyki serwisowej systemu robotycznego na miejscu przez wykwalifikowany serwis/zespół wsparcia klinicznego. Dlatego Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru: „Możliwość dostępu przez zespół kliniczny do pomocy technicznej robota chirurgicznego w wymiarze 24/7, również w czasie wykonywanego zabiegu. Kontakt z pomocą techniczną producenta poprzez łącze telefoniczne z możliwością diagnostyki serwisowej online przez chronione łącze systemu chirurgii robotycznej, również w czasie wykonywania zabiegu lub możliwość diagnostyki systemu robotycznego i zbierania logów przez wykwalifikowany zespół kliniczny lub serwisowy będący na miejscu po zakończonym zabiegu robotycznym.” Proponowane rozwiązanie uwzględnia fakt, że dane zbierane przez system robotyczny są niezwykle wrażliwe, usługa diagnostyczna na miejscu będzie bardziej efektywna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 233 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby system robotyczny posiadał interface w języku polskim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał Pytanie nr 234 Pkt 1 Lp. 23 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby narzędzia robotyczne zapewniały pełną swobodę pracy i posiadały możliwość ich otwierania, zamykania, a także stopniowania? Jeżeli tak, to Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego parametru i nadanie mu adekwatnej punktacji: „Otwieranie, zamykanie i stopniowanie narzędzia wpiętego do ramienia – 20 pkt Otwarcie i zamykanie narzędzia wpiętego do ramienia - 0 pkt Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 235 Pkt 2 Lp. 20 - Uniwersalny stół operacyjny do chirurgii precyzyjnej z wyposażeniem. - 1 kpl Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w system montażu podgłówka oraz podnóżków oparty na klinach, bez dodatkowych pokręteł, bez sensorów rozpoznających zamontowany element i jego długość? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 236 Serwis – pkt 1. 56, projekt umowy § 6. 12. 4 W nawiązaniu do wymagań SWZ dotyczących zapewnienia zespołowi klinicznemu Zamawiającego dostępu do pomocy technicznej robota chirurgicznego w trybie 24/7, również w trakcie wykonywania zabiegów, w tym kontaktu z pomocą techniczną producenta poprzez łącze telefoniczne z możliwością zdalnej diagnostyki serwisowej online przez chronione łącze systemu chirurgii robotycznej, Wykonawca prosi o wyjaśnienie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zapewnieniu: • wsparcia Specjalisty Klinicznego w ustalonym okresie po uruchomieniu systemu wsparcia Inżyniera Serwisu w okresie instalacji i pierwszych 5 zabiegów • reakcji serwisowej oraz dalszego wsparcia technicznego realizowanego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, • dostępu do diagnostyki i pomocy technicznej realizowanej przez autoryzowany serwis producenta, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa systemu, jako rozwiązania zapewniającego ciągłość wsparcia technicznego i klinicznego oraz bezpieczeństwo pacjentów, równoważnego wobec opisanego w SWZ wymagania. Funkcjonalność nie jest dostępna w urządzeniu, m.in. ze względu na jego architekturę oraz wymogi związane z bezpieczeństwem danych pacjentów. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne, tj. diagnostykę i naprawę wyłącznie w trybie serwisu stacjonarnego (na miejscu u użytkownika), bez konieczności zdalnego podłączenia urządzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu krótkiego czasu reakcji serwisu oraz pełnej dostępności części zamiennych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną modyfikacje treści SWZ. Pytanie nr 237 Projekt umowy § 3 ust. 2 pkt 1 Wykonawca wnosi o modyfikację wymogu określonego w Załączniku nr 12.2 do SWZ – § 3 ust. 2 pkt 1 umowy, że wyroby medyczne będą „posiadać kompletną i zupełną dokumentację w języku polskim”, z uwagi na fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w pełni dopuszczalne jest oznakowanie wyrobów medycznych (etykieta, instrukcja użytkowania, interfejs) przeznaczonych do używania przez profesjonalistów medycznych w języku angielskim. W związku z powyższym wnosimy o określenie w § 3 ust. pkt 2 umowy, że dostarczony Towar powinien zawierać: „instrukcje obsługi w języku polskim lub w języku angielskim – 1 egzemplarz w postaci papierowej i 1 egzemplarz w postaci elektronicznej”. Jak wprost stanowi art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.):„wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”. Oferowane wyroby medyczne stanowią wyłącznie wyroby medyczne przeznaczone do stosowania przez użytkowników niebędących laikami, tj. profesjonalistów medycznych (osoby, które posiadają formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny – a contrario art. 2 pkt 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (...)). Tym samym w pełni dopuszczalne jest, aby ich etykiety i instrukcje używania były w języku angielskim. Również w doktrynie prawa jasno wyjaśnia się, że „dopuszczalne jest, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane osobom wykonującym zawód medyczny miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które muszą być podane w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów (...). W kwestii dopuszczalności stosowania języka angielskiego w oznakowaniach i instrukcjach używania wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalnych użytkowników, a więc osób wykonujących zawody medyczne, podkreśla się, że osoby te na ogół znają ww. język obcy w stopniu co najmniej dobrym. Z doświadczeń związanych z nadzorem rynku wyrobów medycznych dla profesjonalistów wynika natomiast, że dostarczona wraz z wyrobem dokumentacja może być niekiedy błędnie przetłumaczona, co powoduje dodatkowe ryzyko stosowania takiego wyrobu” (D. Wąsik, N. Wąsik [w:] D. Wąsik, N. Wąsik, Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023, art. 12). Mając na uwadze powyższe, w tym brak podstawy prawnej dla wymogu dokumentacji wyrobu medycznego wyłącznie w języku polskim, wnosimy o określenie w § 3 pkt 2 umowy, że dostarczony Towar powinien zawierać: „instrukcje obsługi w języku polskim lub w języku angielskim – 1 egzemplarz w postaci papierowej i 1 egzemplarz w postaci elektronicznej”. Jednocześnie wyjaśniamy, że zarówno interfejs wyrobu medycznego, jak i dokumenty dopuszczające do obrotu są dostępne w języku polskim. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 12.2 do SWZ w ten sposób, że §3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1) instrukcje obsługi w języku polskim lub w języku angielskim – 1 egzemplarz w postaci papierowej i 1 egzemplarz w postaci elektronicznej,” Pytanie nr 238 Projekt umowy § 8 pkt 2 Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisu na: „(...) - a w związku z tym Wykonawca w zakresie adekwatnym do swej roli oświadcza, że wszystkie objęte przedmiotem umowy technologie i procesy nie wyrządzają znaczącej szkody żadnemu z sześciu powyżej wymienionych celów środowiskowych.” Uzasadnienie: Wykonawca jest dystrybutorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Jego rola ogranicza się do wprowadzania na rynek i dostarczania gotowych, certyfikowanych wyrobów medycznych, które zostały uprzednio ocenione pod względem bezpieczeństwa, jakości oraz zgodności przez ich producentów. Dystrybutor nie uczestniczy w procesie projektowania, wytwarzania ani certyfikacji wyrobu, wobec czego może nie posiadać dokumentacji technicznej odnoszącej się do procesów produkcyjnych, analiz środowiskowych czy technologii redukujących wpływ na środowisko. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.2 do SWZ w ten sposób, że §8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Wykonawca uwzględniając okoliczność wskazaną w ust. 1 oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi zasady DNSH wskazanymi w przywołanym tam rozporządzeniu. Mając to na względzie, Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji zamówienia uwzględni założenia zasady DNSH, która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych, tj.: 1) łagodzenie zmian klimatu, 2) adaptacja do zmian klimatu, 3) zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, 4) gospodarka o obiegu zamkniętym, 5) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli, 6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów - a w związku z tym Wykonawca w zakresie adekwatnym do swej roli oświadcza, że wszystkie objęte przedmiotem umowy technologie i procesy nie wyrządzają znaczącej szkody żadnemu z sześciu powyżej wymienionych celów środowiskowych.” Pytanie nr 239 Projekt umowy § 8 pkt 3 Wnioskujemy o usunięcie tego punktu w całości lub zmianę na: „Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia będzie mógł żądać przeprowadzać kontrole realizacji zasady DNSH w zakresie adekwatnym do roli Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne”, poprzez dodanie w treści pkt 3 zapisu „w zakresie adekwatnym do roli Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne”. Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, że Wykonawca jest dystrybutorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych („MDR”), wymagania określone w pkt 3 dotyczące stosowanych technologii i rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko są dla niego nieadekwatne. Dystrybutor nie posiada wpływu na procesy projektowe ani produkcyjne wyrobów, a jego rola ogranicza się do dostarczania gotowych, certyfikowanych produktów. Dodatkowo zapis ten został sformułowany w sposób bardzo ogólny, a w kontekście braku szczegółowych wytycznych w odniesieniu do wyrobów medycznych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. (tzw. Rozporządzenie o Taksonomii), trudno jest jednoznacznie określić, jakiego rodzaju działania oraz dokumentacja miałyby zostać uznane za wystarczające dla spełnienia tego obowiązku. W rezultacie Wykonawca mógłby zostać poproszony o przedstawienie dokumentów, których z racji swojej roli w łańcuchu dostaw nie może posiadać. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w przedmiotowej kwestii odsyła do wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 65 i dokonanych tam modyfikacji treści SWZ. Pytanie nr 240 Projekt umowy § 8 pkt 4 Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację i zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego przekazać wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty lub sprawozdania potwierdzające zgodność stosowanych technologii, procesów lub Towarów z zasadą DNSH, w zakresie adekwatnym do roli Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne.” Uzasadnienie: Wykonawca jest dystrybutorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Jego rola ogranicza się do wprowadzania na rynek i dostarczania gotowych, certyfikowanych wyrobów medycznych, które zostały uprzednio ocenione pod względem bezpieczeństwa, jakości oraz zgodności przez ich producentów. Dystrybutor nie uczestniczy w procesie projektowania, wytwarzania ani certyfikacji wyrobu, wobec czego może nie posiadać dokumentacji technicznej odnoszącej się do procesów produkcyjnych, analiz środowiskowych czy technologii redukujących wpływ na środowisko. Jednocześnie zapis ten został sformułowany w sposób bardzo ogólny. W kontekście braku szczegółowych wytycznych w odniesieniu do wyrobów medycznych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. (tzw. Rozporządzenie o Taksonomii), trudno jest jednoznacznie określić, jakiego rodzaju działania oraz dokumentacja miałyby zostać uznane za wystarczające dla spełnienia tego obowiązku. W rezultacie Wykonawca mógłby zostać poproszony o przedstawienie dokumentów, których z racji swojej roli w łańcuchu dostaw nie może posiadać. Dodatkowo należy zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia dokumentacji potwierdzającej zgodność z zasadą DNSH dotyczy przede wszystkim podmiotów prowadzących procesy produkcyjne, ponieważ to one stosują technologie i rozwiązania mogące wpływać na środowisko. Dystrybutor jedynie wprowadza na rynek i dostarcza gotowe wyroby medyczne i nie wykonuje żadnych czynności produkcyjnych. Dlatego obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji nie ma zastosowania do działalności dystrybutora. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.2 do SWZ w ten sposób, że §8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego przekazać wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty lub sprawozdania potwierdzające zgodność stosowanych technologii, procesów lub Towarów z zasadą DNSH, w zakresie adekwatnym do roli Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne.” Pytanie nr 241 Projekt umowy § 8 pkt 5 Zwracamy się z wnioskiem o: (a) usunięcie tego wymogu albo, alternatywnie, (b) doprecyzowanie zapisu pkt 5 w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od doręczenia pisemnego żądania Zamawiającego udostępnić do kontroli wszystkie wskazane w tym żądaniu miejsca stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, jeżeli dotyczy, w zakresie związanym z jego działalnością jako Wykonawcy.” Wykonawca jest dystrybutorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Jego rola ogranicza się do wprowadzania na rynek i dostarczania gotowych, certyfikowanych wyrobów medycznych, które zostały uprzednio ocenione pod względem bezpieczeństwa, jakości oraz zgodności przez ich producentów. Dystrybutor nie uczestniczy w procesie projektowania, wytwarzania ani certyfikacji wyrobu, wobec czego może nie posiadać dokumentacji technicznej odnoszącej się do procesów produkcyjnych, analiz środowiskowych czy technologii redukujących wpływ na środowisko. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w przedmiotowej kwestii odsyła do wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 65 i dokonanych tam modyfikacji treści SWZ. Pytanie nr 242 Projekt umowy § 8 pkt 6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o: (a) usunięcie tego wymogu albo, alternatywnie, (b) doprecyzowanie zapisu pkt 6 w następujący sposób: „Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do roli Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne z zastosowaniem technologii lub procesów niezgodnych z zasadą DNSH jest nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, zaś dostarczenie Towarów niespełniających zasady DNSH jest równoznaczne z dostarczeniem Towarów obarczonych wadą i rodzi odpowiedzialność kontraktową Wykonawcy wskazaną w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniach umowy.” Uzasadnienie: Wykonawca jest dystrybutorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR), a jego rola ogranicza się do dostarczania gotowych, certyfikowanych produktów. Jednocześnie wymóg stosowania technologii lub procesów zgodnych z zasadą DNSH został sformułowany w sposób bardzo ogólny i nieprecyzyjny. Zwracamy uwagę, że w obowiązujących przepisach dotyczących realizacji zasady DNSH, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2020/852 (Rozporządzenie o Taksonomii), brakuje wytycznych odnoszących się bezpośrednio do wyrobów medycznych. Dodatkowo w wymogu nie określono, co dokładnie miałoby stanowić spełnienie zasady DNSH. W konsekwencji nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie, co byłoby wystarczające do spełnienia tego obowiązku. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której Wykonawca byłby obarczony odpowiedzialnością kontraktową za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. Dodatkowo mógłby zostać ukarany za etapy produkcji i procesy, na które z uwagi na swoją rolę dystrybutora nie posiada i nie może posiadać wpływu. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do roli Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne z zastosowaniem technologii lub procesów niezgodnych z zasadą DNSH jest nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, zaś dostarczenie Towarów niespełniających zasady DNSH jest równoznaczne z dostarczeniem Towarów obarczonych wadą i rodzi odpowiedzialność kontraktową Wykonawcy wskazaną w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniach umowy. Wykonawca jest dystrybutorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Jego rola ogranicza się do wprowadzania na rynek i dostarczania gotowych, certyfikowanych wyrobów medycznych, które zostały uprzednio ocenione pod względem bezpieczeństwa, jakości oraz zgodności przez ich producentów. Dystrybutor nie uczestniczy w procesie projektowania, wytwarzania ani certyfikacji wyrobu, wobec czego może nie posiadać dokumentacji technicznej odnoszącej się do procesów produkcyjnych, analiz środowiskowych czy technologii redukujących wpływ na środowisko. Jednocześnie zapis ten został sformułowany w sposób bardzo ogólny. W kontekście braku szczegółowych wytycznych w odniesieniu do wyrobów medycznych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. (tzw. Rozporządzenie o Taksonomii), trudno jest jednoznacznie określić, jakiego rodzaju działania oraz dokumentacja miałyby zostać uznane za wystarczające dla spełnienia tego obowiązku. W rezultacie Wykonawca mógłby zostać poproszony o przedstawienie dokumentów, których z racji swojej roli w łańcuchu dostaw nie może posiadać. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 243 Projekt umowy § 9 ust. 1 pkt 8 Wnioskujemy o dodanie w treści pkt 8 zapisu „w zakresie adekwatnym do roli Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne” i nadanie mu treści: „za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu informacji lub dokumentów lub sprawozdań potwierdzających zgodność stosowanych technologii, procesów lub Towarów z zasadą DNSH, w zakresie adekwatnym do roli Wykonawcy realizującego umowę o zamówienie publiczne” — w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, że Wykonawca jest dystrybutorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych („MDR”), wymagania określone w pkt 3 dotyczące stosowanych technologii i rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko są dla niego nieadekwatne. Dystrybutor nie posiada wpływu na procesy projektowe ani produkcyjne wyrobów, a jego rola ogranicza się do dostarczania gotowych, certyfikowanych produktów. Dodatkowo zapis ten został sformułowany w sposób bardzo ogólny, a w kontekście braku szczegółowych wytycznych w odniesieniu do wyrobów medycznych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. (tzw. Rozporządzenie o Taksonomii), trudno jest jednoznacznie określić, jakiego rodzaju działania oraz dokumentacja miałyby zostać uznane za wystarczające dla spełnienia tego obowiązku. Dystrybutor nie posiada wpływu na proces projektowania, produkcji, dobór materiałów czy technologie stosowane przez producenta — a więc także na te aspekty, które mogłyby potencjalnie podlegać ocenie w kontekście DNSH. Brak precyzyjnego określenia zakresu odpowiedzialności powoduje, że Wykonawca mógłby zostać objęty sankcją za kwestie, które w sposób oczywisty leżą poza jego kontrolą. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 244 Projekt umowy § 9 ust. 1 pkt 9 Wnioskujemy o dodanie zapisu „jeżeli dotyczy”. Uzasadnienie: Wykonawca pełni wyłącznie rolę dystrybutora w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia MDR, a jego działalność obejmuje jedynie obrót gotowymi, certyfikowanymi wyrobami medycznymi, dostarczanymi bez jakiejkolwiek ingerencji w ich projekt, proces produkcyjny, dobór materiałów czy technologie wytwarzania. W konsekwencji Wykonawca nie posiada dostępu ani kontroli nad miejscami, procesami ani technologiami produkcji, które mogłyby być objęte żądaniem Zamawiającego. Brak doprecyzowania zakresu obowiązku i związanej z nim kary umownej mógłby prowadzić do sytuacji, w której Wykonawca byłby sankcjonowany za niewykonanie czynności obiektywnie niemożliwych do wykonania i niezwiązanych z jego działalnością. Dodatkowo należy wskazać, że w sektorze wyrobów medycznych brak jest obecnie jednoznacznych wytycznych dotyczących interpretacji i stosowania wymagań DNSH na poziomie dystrybucji. Oznacza to, że zakres potencjalnej kontroli w obszarach dotyczących procesów produkcyjnych nie jest możliwy do jednoznacznego ustalenia ani przewidzenia przez dystrybutora. Wprowadzenie sformułowania „jeżeli dotyczy” zapewnia więc, że obowiązki i sankcje wynikające z umowy będą stosowane wyłącznie w odniesieniu do tych obszarów, na które Wykonawca rzeczywiście ma wpływ i które pozostają w zakresie jego działalności — a nie wobec procesów leżących po stronie producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 245 Projekt umowy § 9 ust. 1 pkt 10 Wnosimy o dodanie zapisu: „w zakresie związanym z jego działalnością Wykonawcy”. Uzasadnienie: Wykonawca pełni wyłącznie rolę dystrybutora w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia MDR, a jego działalność obejmuje jedynie obrót gotowymi, certyfikowanymi wyrobami medycznymi, dostarczanymi bez jakiejkolwiek ingerencji w ich projekt, proces produkcyjny, dobór materiałów czy technologie wytwarzania. W konsekwencji nie posiada on wpływu na proces projektowania, produkcji, dobór materiałów czy technologie stosowane przez producenta — a więc także na te aspekty, które mogłyby potencjalnie podlegać ocenie w kontekście DNSH. Brak precyzyjnego określenia zakresu odpowiedzialności powoduje, że Wykonawca mógłby zostać objęty sankcją za kwestie, które w sposób oczywisty leżą poza jego kontrolą. Dodatkowo obecnie nie istnieją szczegółowe wytyczne ani kryteria techniczne odnoszące się do stosowania zasady DNSH w sektorze wyrobów medycznych, co powoduje, że nie jest możliwe jednoznaczne, obiektywne stwierdzenie, co mogłoby stanowić naruszenie tej zasady na poziomie dystrybucji. W związku z tym ocena ewentualnych „naruszeń” pozostawałaby niejasna, subiektywna oraz niemożliwa do przewidzenia przez Wykonawcę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Pytanie nr 246 Wniosek o odpowiedzi na pytania pakiet 6. Sterylizator parowy. Prosimy o dopuszczenie dostępu serwisowego tylko z przodu urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Pytanie nr 247 Czy zamawiający wymaga dotykowego wyświetlacza po obu stronach urządzenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga dotykowego wyświetlacza Pytanie nr 248 Wykonanie stal kwasoodporna – czy zamawiający rozumie, że orurowanie całe ma być wykonane ze stali nierdzewnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga Oblachowanie zewnętrzne, rama wykonana ze stali min. AISI304 komora, drzwi wytwornica pary oraz rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI316. Pytanie nr 249 Czy zamawiający wymaga, aby grzałki były wykonane ze stali nierdzewnej typu INCOLOY? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z normą EN285 Pytanie nr 250 Czy zamawiający wymaga odpornej na odkształcenia ciśnieniowe komory o grubości minimum 8mm oraz płaszcza pełnego grzewczego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga odpornej na odkształcenia ciśnieniowe komory dla zapewnienia szybkiego nagrzania oraz oszczędności energii wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316 o min. 4 mm grubości z płaszczem pierścieniowym. Pytanie nr 251 Czy zamawiający wymaga niezależnego układu PLC do sterowania i drugiego do niezależnego pomiaru ciśnienia i temperatury w procesie. Podwójne czujniki, dwa niezależne układy zgodnie z EN285? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z normą EN285 Pytanie nr 252 Czy Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie danego parametru w przypadku braku danej informacji w oficjalnym katalogu producenta? Oryginalny katalog producenta nie uwzględnia wszystkich parametrów wyszczególnionych w załącznikach Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie danego parametru w przypadku braku danej informacji w oficjalnym katalogu producenta Pytanie nr 253 Załącznik nr 11.15 do SWZ – Zadanie nr 15 Aparat RTG ramię C Pkt. 74 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne, czyli aparat który automatycznie dobiera parametry w zależności od prześwietlanej anatomii, dzięki czemu użytkownik nie musi ręcznie zmieniać ustawień aparatu. Aparat działa w trybie automatycznym, aby zaoszczędzić czas operatorom na bloku. Oferowany aparat jest uniwersalny i wszechstronny zatem doskonale sprawdzi się zarówno przy zabiegach chirurgicznych, urologicznych, jak i ortopedycznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 254 Załącznik nr 12.15do SWZ §6.12.4 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu jako nie mającego zastosowania w przypadku ramienia C. §6. 16 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C. § 6.21. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg w razie dostarczenia kodów serwisowych uprawniających do przeprowadzenia podstawowej diagnostyki serwisowej? Jednocześnie informujemy, że dostarczenie kodów serwisowych ważnych bezterminowo i uprawniających do pełnej diagnostyki aparatu jest niemożliwe, gdyż kody te wydawane są serwisantom na czas określony i po otrzymaniu stosownych certyfikatów poświadczających kwalifikacje. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W kwestii modyfikacji postanowienia §6 ust. 12 pkt 4 Załącznika nr 12.15 do SWZ Zamawiający odsyła do wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 117. W kwestii modyfikacji §6 ust. 16 Załącznika nr 12.15 do SWZ Zamawiający odsyła do wyjaśnień zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 118. Ponadto Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 12.15 do SWZ w ten sposób, że §6 ust. 21 otrzymuje następującą treść: „21. Wykonawca gwarantuje że Towar po upływie okresu gwarancji będzie pozbawiony blokad i innych podobnych zabezpieczeń w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawy Towaru przez dowolny podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje towar umożliwiając nieograniczony dostęp do opcji serwisowych i naprawy towaru (dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Aparatu Rtg typu ramię C z płaskim detektorem Zamawiający wymaga jedynie pozostawienia tych urządzeń w takim stanie, który umożliwi serwisowanie pogwarancyjne przez każdy inny niż tylko Wykonawca uprawniony i wykwalifikowany podmiot.” Pytanie nr 255 Pakiet 1 Dotyczy zarówno dokumentacji do aparatu telekomando jak i aparatu kostno-płucnego z kolumną podłogową: w związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie kompletu dokumentów technicznych Zamawiającego, obejmujących: aktualny projekt osłon stałych (+ informacja o planowanej ilości wykonywanych ekspozycji w ujęciu miesięcznym) rzut pionowy pracowni RTG, przekrój poprzeczny pracowni RTG, Informację dotyczące MATERIAŁU Z JAKIEGO WYKONANY JEST STROP oraz jaka jest wysokość pomieszczenia RTG Plan ułożenia kanałów podłogowych, plan instalacji elektrycznych (jeśli dostępny), informacje na temat dostępnego przyłącza (w rozdzielni głównej do której ma zostać pociągnięty WLZ dla aparatu oraz drugiego WLZ dla zasilania pracowni i pomieszczeń przyległych), w tym rodzaju i wartości zastosowanych bezpieczników oraz przekroju kabla zasilającego. Informacji o dostawcy PACS, dostępności licencji oraz przewidywanych kosztów jakie musi ponieść Wykonawca Udostępnienie powyższych materiałów jest dla nas niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty oraz rzetelnego oszacowania zakresu prac adaptacyjnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w Załączniku nr 11.1 – Opis przedmiotu zamówienia informacje powinny być wystarczające do przygotowania oferty. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu wprawdzie nie przewiduje się obowiązkowej wizji lokalnej ani obowiązkowego sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, by nie ograniczać konkurencji w postępowaniu, niemniej jednak, jak podkreśla się w doktrynie zamówień publicznych, możliwe jest również podjęcie takich działań z inicjatywy własnej wykonawcy. Zamawiający w żaden sposób nie będzie ograniczał wspomnianej wyżej możliwości. Osobą kontaktową jest Pani Elżbieta Kobylska – e-mail: elzbieta.kobylska@szpital.kolbuszowa.pl. W pozostałym zakresie Zamawiający wyjaśnia następująco. Pustaki na suficie DZ3. Pracownia z aparatem stacjonarnym min.800 badań /miesiąc Pracownia z aparatem telekomando i zawieszenie sufitowe min, 1500 /miesiąc. Pytanie nr 256 po zapoznaniu się z treścią opublikowanej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę struktury pakietów poprzez podział jednego z pakietów na trzy odrębne części zamówienia. Zamawiający przewidział w jednym pakiecie następujące elementy: Aparat RTG typu telekomando – 1 kpl. z dodatkową lampą na zawieszeniu sufitowym oraz stojakiem płucnym wraz z dodatkowym detektorem bezprzewodowym 17×17” oraz opcją tomosyntezy, wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenia do infrastruktury Szpitala, Aparat RTG – 1 kpl. wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenia do infrastruktury Szpitala, System AI Telekonsultacji – 1 kpl. Wnosimy o wydzielenie powyższych elementów do trzech oddzielnych pakietów. W naszej ocenie połączenie tych trzech pozycji w jednym pakiecie nie znajduje uzasadnienia ani technicznego, ani funkcjonalnego. Po pierwsze, oba systemy RTG stanowią niezależne instalacje technologiczne, które wymagają przeprowadzenia odrębnych prac adaptacyjnych i instalacyjnych, związanych m.in. z przygotowaniem pomieszczeń, wykonaniem osłon radiologicznych, instalacji elektrycznych, integracji z infrastrukturą szpitalną oraz uruchomieniem i kalibracją systemów obrazowania. Z punktu widzenia realizacji inwestycji są to dwa niezależne projekty instalacyjne, które mogą być realizowane przez różne podmioty. Po drugie, system AI Telekonsultacji jest rozwiązaniem software’owym o wysokim stopniu specjalizacji, które w zdecydowanej większości przypadków nie jest produkowane przez producentów aparatury RTG. System ten funkcjonuje niezależnie od urządzeń obrazujących, ponieważ pobiera obrazy bezpośrednio z systemu PACS, a nie z samego aparatu RTG. Oznacza to, że jego działanie nie jest technologicznie powiązane z konkretnym producentem aparatury diagnostycznej. Dodatkowo wskazujemy, że powyższe elementy posiadają odrębne kody CPV, co potwierdza ich odmienny charakter funkcjonalny oraz rynkowy. Zgodnie z utrwalonym i wielokrotnie powtarzanym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej, łączenie w jednym pakiecie przedmiotów zamówienia o różnym charakterze technologicznym, funkcjonalnym oraz rynkowym – w sytuacji gdy nie istnieje ich bezpośrednia zależność techniczna – prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji i utrudnia dostęp do postępowania wyspecjalizowanym wykonawcom. W związku z powyższym pozostawienie wskazanych trzech pozycji w jednym pakiecie będzie stało w sprzeczności z utrwalonym orzecznictwem KIO, zgodnie z którym zamawiający powinien dążyć do takiego podziału zamówienia, który umożliwia udział możliwie szerokiego kręgu wykonawców. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wnosimy o podział wskazanego pakietu na trzy odrębne części zamówienia, odpowiadające poszczególnym zakresom: – aparat RTG typu telekomando z tomosyntezą, – aparat RTG, – system AI Telekonsultacji. Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi udział wyspecjalizowanych podmiotów oraz pozostanie w pełnej zgodności z obowiązującą praktyką orzeczniczą. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną modyfikację treści SWZ Pytanie nr 257 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie wymogu od potencjalnych Wykonawców od wymogu spełniania zasady DNSH „nie czyń znaczącej szkody” (DNSH - Do No Significant Harm). Prosimy o odstąpienie wymogu spełniania zasady DNSH oraz usunięcie tych zapisów odnoszących się do pakietu 6: sterylizator ze wszystkich dokumentów przetargowych: SWZ, wzoru oferty oraz wzoru umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę modyfikację treści SWZ. Zamawiający ponadto odsyła do modyfikacji umownych postanowień dotyczących zasady DNSH wskazanych w wyjaśnieniach udzielonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 65. Pytanie nr 258 Dotyczy zadania 4 Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika w tym uszkodzeń mechanicznych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika w tym uszkodzeń mechanicznych. Pytanie nr 259 Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar za nieterminową naprawę/ wymianę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią Załącznika nr 12.4 do SWZ §6 ust. 17 zd. 3, Za wyjątkiem przypadku określonego w zdaniu drugim niniejszego ustępu, zapewnienie przez Wykonawcę Towaru zastępczego uważane jest jako skuteczna naprawa Towaru, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia zapewnienia Towaru zstępczego. Od dnia następującego po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy. Zatem, z w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy kary umowne nie są naliczane, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od dnia zapewnienia Towaru zstępczego. Pytanie nr 260 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji nie starszym niż 2024? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę Pytanie nr 261 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23%. Zamawiający dodatkowo wskazuje, że zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy (przypis nr 2), w przypadku, gdy Wykonawca stosuje różne stawki podatku VAT, dla poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia, jeżeli zgodnie z przepisami prawa należy te składowe odrębnie określić – należy, oprócz łącznej ceny, zastosowanych stawek podatku VAT i kwoty brutto dla tej ceny, odrębnie wskazać łączną kwotę podlegającą opodatkowaniu daną stawką podatku VAT, stawkę podatku i kwotę brutto. Pytanie nr 262 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wykonania napraw w siedzibie Zamawiającego z uwagi na fakt, że w siedzibie Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności związane z konserwacją i przeglądem technicznym sprzętu, a naprawy wykonywane są poprzez wymianę w centrum serwisowym producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 12.4 do SWZ) przewidują możliwość dokonywania naprawy/przeglądu w siedzibie Wykonawcy, jeżeli naprawa nie może być przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego - §6 ust. 24. Pytanie nr 263 Dotyczy zadania 4 1. Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów: Giętki wideoendoskop – 1 szt.. Giętki wideoendoskop przeznaczony do intubacji dotchawiczej oraz diagnostyki drzewa oskrzelowego, umożliwiający wizualizację na ekranie monitora. Przetwornik wideo CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze. Zintegrowane źródło światła LED. Giętki wideoendoskop kompatybilny z oferowanym kompaktowym torem wizyjnym. Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w 3 przyciski do uruchamiania zapisu wideo, zdjęcia oraz balansu bieli. Adapter umożliwiający zamocowania oraz bezproblemowe odłączenie rurki intubacyjnej. Możliwość zamontowania zaworu ssącego w 2 pozycjach (na lewą i na prawą stronę) do odpowiedniego podłączenia drenu ssącego. Gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssącego. Średnica końcówki dystalnej 6,5 mm. Kąt wygięcia końcówki dystalnej góra 180° / dół 140°. Kierunek widzenia wideoendoskopu 0°. Kąt widzenia wideoendoskopu 100°. Długość robocza 65 cm. Kanał roboczy z przyłączem typu LUER, zabezpieczany gumową zatyczką, do wprowadzania narzędzi lub cewników. Kanał roboczy 3 mm. Stopień ochrony IPX8. Pobór mocy elektrycznej maks. 1 W. Możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora. Możliwość sterylizacji w min.: STERRAD, EtO. W zestawie min.: tester szczelności; zawór ssący; adapter do podłączenia do myjni; szczoteczka czyszcząca do kanału roboczego; walizka;. Pojemnik plastikowy z perforowaną pokrywą, perforowanym dnem, wyprofilowany zgodnie z kształtem wideoendokopu, do bezpiecznego transportu, sterylizacji i przechowywania giętkiego wideoendoskopu, wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 550 x 260 x 90 mm (+/-5 mm) – 1 szt.. Kompaktowy tor wizyjny - 1 szt.. Kompaktowy tor wizyjny złożony z monitora, źródła światła i procesora kamery - wszystkie elementy zintegrowane w jednym urządzeniu. Tor wizyjny kompatybilny z: - z dedykowanym giętkim wideoendoskopem - z dedykowaną kamerą endoskopową. Zintegrowany monitor o przekątnej 18,5", rozdzielczość FULL HD 1920 x 1080, z ekranem dotykowym. Zintegrowane źródło światła LED z przyłączem do światłowodów. Wyjście wideo DVI-D do podłączenia zewnętrznego monitora. 6 gniazd USB do podłączenia opcjonalnych akcesoriów, takich jak pamięć USB, dedykowana drukarka. Gniazdo sieciowe do połączenia z siecią informatyczną. Pamięć wewnętrzna min. 45 GB. Obsługa funkcji urządzenia bezpośrednio poprzez ekran dotykowy monitora. Funkcja wprowadzania danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową wyświetlaną na monitorze. Funkcja zapisu zdjęć w formacie JPEG i wideo w formacie MPEG-4 w pamięci wewnętrznej, pamięci USB, w lokalizacji FTP na serwerze sieciowym. Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do urządzenia poprzez konta użytkowników zabezpieczone indywidualnymi hasłami. Funkcja regulacji jasności. Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze". Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom. Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie lustrzane. Możliwość rozbudowy toru wizyjnego o głowicę kamery do intubacyjnych endoskopów okularowych. Tor wizyjny wyposażony w mocowanie VESA. Waga urządzenie 8,85 kg. Dedykowany wózek na tor wizyjny i uchwyty na wideobronchoskop. Pompa ssąca – 1 kpl.. Regulacja ssania przy pomocy pokrętła. Przepływ maks. 50 l/min.. Wymienny filtr bakteryjny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 264 Dotyczy zadania 4 1. Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów: Wideobronchoskop – 1 kpl. Kąt pola widzenia 100 stopni. Głębia ostrości 3-50 mm. Rozmiar kanału roboczego 2,8 x 3 mm. Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 6,5 mm. Średnica zewnętrzna sondy 6,3 mm. Zagięcie końcówki w stopniach góra / dół: 180/140 stopni. Długość robocza 60 cm. Zintegrowane źródło światła LED. Przyłącze zaworu ssącego na wymienne jednorazowe zawory ssące, w zestawie 20 zaworów ssących. Tor wizyjny – sterownik kamery – 1 kpl. Sterownik kamery przeznaczony do podłączenia oferowanego wideobronchoskopu. Zintegrowany tryb wizualizacji SPECTRA wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia. Zintegrowany tryb wizualizacji CHROMA wzmacniający kontrast w celu wyświetlania struktur w bardziej wyrazisty sposób. Zintegrowany tryb wizualizacji CLARA wykorzystywany do uzyskania jednorodnie oświetlonego obrazu endoskopowego. Menu obsługowe sterownika kamery wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego. Obsługa menu sterownik kamery przy pomocy przycisków głowicy wideobronchoskopu lub poprzez zewnętrzną klawiaturę, klawiatura w zestawie. Sterownik kamery wyposażony w 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz). Sterownik kamery wyposażony w 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz). Sterownik kamery wyposażony w 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz). Sterownik kamery wyposażony w 4 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery. Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery. Zapis zdjęć w formacie: JPEG. Zapis filmów w formacie: MPEG4. Funkcja regulacji jasności, dostępnych 5 poziomów regulacji jasności. Monitor medyczny – 1 szt.. Monitor medyczny 4K o przekątnej ekranu 32". Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli. Wejścia: 12G-SDI, DisplayPort, HDMI. Funkcja wyświetlania PBP, PIP. Zasilacz zewnętrzny. Pompa ssąca – 1 kpl.. Regulacja ssania przy pomocy pokrętła. Przepływ maks. 50 l/min.. Wymienny filtr bakteryjny. Wózek endoskopowy – 1 kpl. Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z możliwością blokady. 3 półki, 1 szuflada. Ramię do zamocowania monitora. Wieszak na endoskop. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 265 Pytanie dot. SWZ: Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia sterylizatora. Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowienia urządzenia: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy. W przypadku schodów prosimy o podanie ich wymiarów: szerokości stopni , ich wysokości i ilości oraz wymiarów półpięter. W przypadku windy prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje: Droga transportowa- Powierzchnia płaska , wymiar drzwi : szerokość 142cm , wysokość 202 cm. Pytanie nr 266 Pytanie dot. SWZ: Czy w miejscu posadowienia urządzenia są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń? W przypadku potrzeby wykonania tych prac Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jest to koszt po stronie Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje: Media – Zamawiający zapewnia podłączenie wody Demi , zimnej wodociągowej , sprężonego powietrza o ciśnieniu 5 bar oraz odpływu w strefie montażu sterylizatora Pytanie nr 267 Pytanie dot. załącznika nr 12.6 do SWZ: Projektowane postanowienia umowy § 3 Warunki dostawy ustęp 10 o brzmieniu: 10) Jeżeli w toku czynności odbioru Towaru zostaną stwierdzone wady lub brak realizacji przez Wykonawcę innych zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, niezależnie od uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z przepisów ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli przeszkody w odbiorze nie da się usunąć; oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się przeszkody, 2) żądania dostarczenia nowego Towaru, wolnego od wad, 3) wykonania zastępczego dostawy Towaru i innych zobowiązań związanych z tą dostawą na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu do usunięcia wad przez Wykonawcę, 4) żądania obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, jeżeli przeszkody nie da się usunąć. Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu w całości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odsyła w przedmiotowym zakresie do wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytanie nr 8. Pytanie nr 268 Pytanie dot. załącznika nr 12.6 do SWZ: Projektowane postanowienia umowy § 6 Gwarancja i rękojmia ustęp 15,16,17,18 o brzmieniu: 15. Jeżeli wady Towaru nie można usunąć, Wykonawca zobowiązany jest wymienić Towar na nowy, wolny od wad, posiadający parametry nie gorsze jak Towar, którego wady nie da się usunąć, nie później niż w terminie 30 dni licznych od dnia złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia wady. Termin wymiany Towaru na nowy, wolny od wad w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego (wyrażoną w formie pisemnej) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o których wystąpieniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego. 16. W przypadku, gdy dany podzespół/moduł/element/część był już dwukrotnie przedmiotem naprawy, złożenie przez Zamawiającego zgłoszenia wady dotyczącego tego samego podzespołu/modułu/elementu/części po raz trzeci zobowiązuje Wykonawcę, w ramach czynności usunięcia wady, do wymiany podzespołu/modułu/elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części - do wymiany Towaru na nowy. Postanowienie powyższe dotyczy także elementów instalacji Towaru. W przypadku, gdy dany podzespół/moduł/element/część był już trzykrotnie przedmiotem naprawy, złożenie przez Zamawiającego zgłoszenia wady dotyczącego tego samego podzespołu/modułu/elementu/części po raz czwarty zobowiązuje Wykonawcę, w ramach czynności usunięcia wady, do wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, posiadający parametry nie gorsze jak Towar, którego dotyczyła naprawa w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia trzeciego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Termin wymiany Towaru na nowy, wolny od wad w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego (wyrażoną w formie pisemnej) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o których wystąpieniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego. W odniesieniu do podzespołu/modułu/elementu/części lub Towaru wymienionych na nowe okres gwarancji biegnie od nowa. 17. W każdym przypadku, w którym Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na usunięcie wady nie może korzystać z Towaru (np. z powodu przedłużenia czasu usunięcia wady lub konieczności wymiany Towaru na nowy), Wykonawca zapewni Towar zastępczy o parametrach nie gorszych od Towaru podlegającego wymianie, na cały okres, od dnia następującego po upływie terminu usunięcia wady do dnia dostarczenia do Zamawiającego Towaru nowego, wolnego od wad w miejsce wadliwego. W przypadku braku realizacji zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym, Zamawiającemu przysługuje prawo zapewnienia sobie we własnym zakresie Towaru zastępczego, albo zlecenia wykonania czynności, do których służył Towar podlegający obowiązkowi zapewnienia Towaru zastępczego, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za wyjątkiem przypadku określonego w zdaniu drugim niniejszego ustępu, zapewnienie przez Wykonawcę Towaru zastępczego uważane jest jako skuteczna naprawa Towaru, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia zapewnienia Towaru zstępczego. Od dnia następującego po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy. 18. W przypadku wystąpienia trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia wady w tym samym Towarze w okresie roku rozumianego jako kolejnych 365 dni od pierwszego zgłoszenia wady dotyczącego tego Towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (wedle wyboru Zamawiającego w całości lub części), w terminie 30 dni od wystąpienia konieczności usunięcia trzeciej i każdej kolejnej wady w ciągu okresu wskazanego wyżej. Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższych zapisów. Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego. Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie, jak również modyfikacja treści SWZ znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 9. Pytanie nr 269 Pytanie dot. załącznika do SWZ nr 11.6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Lp.10. Czy Zamawiający dopuści aby rejestracja i archiwizacja cykli odbywała się na dysku komputera dzięki wykorzystaniu oprogramowania dedykowanego do tego celu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 270 Lp.15. Prosimy od odstąpienie od wymogu automatycznego startu o zaprogramowanej godzinie. Uzasadnienie: Sterylizator jako urządzenie ciśnieniowe wymaga zgodnie z przepisami nadzoru nad pracą. Funkcja automatycznego startu może umożliwić rozpoczęcie pracy sterylizatora pod nieobecność personelu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 271 Lp.16. Prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania oprogramowania dedykowanego do zapisu, nadzoru, i archiwizacji parametrów cykli. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 272 Lp.20. Prosimy o dopuszczenie sterylizator o mocy 38,5 kW oraz 2,5 kW bez korzystania z wytwornicy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 273 Zadanie nr 10 - Lampy zabiegowe Lampa zabiegowa na statywie jezdnym Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obudowę lampy w kształcie koła bez otworów minimalizującymi zakłócenia przepływu laminarnego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 274 Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Kopuła lampy wyposażona w 39 diod w konstrukcji jednoogniskowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 275 Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diody emitujące światło białe tzn. wykorzystujące białe i czerwone diody LED? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 276 Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regulację natężenia światła w 6 krokach. Aktywacja światła endoskopowego poprzez obniżenie natężenia światła do 5%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 277 Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Wskaźnik oddawania barw Ra: 95? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 278 Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający będzie wymagał regulacji temperatury barwowej w zakresie 3100-5000K? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 279 Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regulacje ustawienia lampy za pomocą uchwytu sterylnego mocowanego w centralnej części kopuły? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 280 Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez określonego parametru głębokości oświetlenia (20%)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 281 Punkt 22 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stopień ochrony obudowy: IP 54? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 282 Lampa zabiegowa Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterowanie dotykowe włączenie / wyłączenie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 283 Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez regulacji jasności? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 284 Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez panelu z włącznikiem na ramieniu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 285 Punkt 13 tabeli: Czy dopuści lampę o innych wymiarach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 286 Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę jednorazowych osłonek na uchwyt? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 287 Punkt 16 tabeli: punkt 16 czy zamawiający wymaga montażu ściennego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 288 Zadanie nr 12 - Łóżka szpitalne 1. Łóżka szpitalne 4 szt Ad 73 Prosimy o dopuszczenie wymiaru pompy: 11x30x20 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 289 Zadanie nr 17 – Kardiomonitory Zwracamy uwagę, że zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczące kardiomonitorów spełnia tylko jeden producent kardiomonitorów obecny na polskim rynku. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory spełniające zapisy poniższej tabeli? Lp.; Wymagania techniczne; Wartość wymagana; Wartość oferowana. Parametry ogólne. ## Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia).; Tak. ## System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika; Tak. ## Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem; Tak. ## Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń oraz dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych.; Tak. ## Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów; Tak. ## System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków; Tak. ## Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim; Tak. ## Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych; Tak. ## Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów.; Tak. ## Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami.; Tak. Zasilanie. ## Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz; Tak. ## Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta.; Tak. Praca w sieci centralnego monitorowania. ## Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.; Tak. ## Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych; Tak. ## Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure); Tak. ## Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie.; Tak. ## Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp.; Tak. ## Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.; Tak. ## Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego; Tak. ## Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej - bez konieczności pośredniczenia centrali monitorującej; Tak. Wymogi funkcjonalne. ## Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,6" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2".; Tak. ## Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego; Tak. ## Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB.; Tak. ## Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów; Tak. ## Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich; Tak. ## Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów; Tak. ## Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m; Tak. ## Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2; Tak. ## Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22; Tak. ## Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg; Tak. ## Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych; Tak. Sposób montażu. ## W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do ściany z regulacją obrotu, nachylenia i wysokości. Dostępne uchwyty montażowe monitora: na kolumnę medyczną, na podstawie jezdnej i do aparatu do znieczulania.; Tak. Monitorowane parametry. ## EKG; Tak. ## Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG; Tak. ## Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady; Tak. ## Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min.; Tak. ## W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m.; Tak. ## Analiza arytmii; Tak. ## Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii; Tak. ## Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie; Tak. ## Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor.; Tak. ## Analiza ST; Tak. ## Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie; Tak. ## Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm; Tak. ## Oddech; Tak. ## Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.; Tak. ## Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej; Tak. ## Saturacja (SpO2); Tak. ## Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET; Tak. ## Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%; Tak. ## Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji; Tak. ## Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca; Tak. ## Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.; Tak. ## W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.; Tak. ## Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP); Tak. ## Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego; Tak. ## Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.; Tak. ## Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut; Tak. ## Funkcja stazy żylnej.; Tak. ## Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału; Tak. ## Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego; Tak. ## Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym; Tak. ## W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.; Tak. ## Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu; Tak. ## Temperatura; Tak. ## Pomiar temperatury w 2 kanałach; Tak. ## Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur; Tak. ## Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru; Tak. ## W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych.; Tak. Możliwości rozbudowy. ## Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta.; Tak. ## Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta; Tak. ## Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem mechanosensora lub elektrosensora - możliwość wyboru przez Użytkownika pomiędzy w/w metodami w trakcie użytkownia monitora. Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF. Kardiomonitor wyposażony w funkcje: - tzw. Hookup-advisor - narzędzie ekranowe podpowiadające rozmieszczenie elektrod oraz umożliwiające weryfikację prawidłowego ich kontaktu ze skórą pacjenta, - dźwiękową sygnalizację stymulacji, - dźwiękową sygnalizację ustępowania blokady. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta; Tak. ## Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta; Tak. ## Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar poziomu analgezji - pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe, realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji - bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych. Wynik pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających.; Tak. ## Możliwość rozbudowy o podłączenie aparatu do znieczulania, zapewniające prezentację na ekranie kardiomonitora wartości parametrów i krzywych dynamicznych oraz sygnalizację alarmów. Dane przesyłane dalej do systemu centralnego monitorowania.; Tak. Alarmy. ## Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm; Tak. ## Możliwość zmiany priorytetu alarmów; Tak. ## Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.; Tak. ## Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.; Tak. ## Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów; Tak. ## Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.; Tak. ## Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem - poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora; Tak. ## Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku; Tak. ## Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcję zaawansowanych alarmów ułatwiających diagnozowanie trudnych stanów klinicznych poprzez informowanie personelu o jednoczasowym zajściu kilku warunków brzegowych - konfigurowanych przez użytkownika - związanych z wartościami różnych mierzonych parametrów.; Tak. Analiza danych. ## Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin.; Tak. ## Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów; Tak. ## Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej; Tak. ## Monitor z możliwością rozbudowy o funkcje wczesnego ostrzegania wg skali NEWS2 i MEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP.; Tak. ## Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel lub Acrobat Reader.; Tak. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Pytanie nr 290 W związku z przewidzianym w dokumentacji postępowania warunkiem IZM, uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający rozważa rezygnację z jego stosowania w projekcie umowy. Rezygnacja z warunku IZM przyczyniłaby się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz złożenia ofert lepiej odzwierciedlających rzeczywiste koszty realizacji zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od przewidywania warunku IZM w dokumentacji postępowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie rozważa rezygnacji ze stosowania mechanizmu IZM. Z uwagi na wartość zamówienia, Zamawiający jest w tym zakresie związany przepisami prawa. Ponadto, w przedmiotowej kwestii Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytanie nr 36. Pytanie nr 291 Zadanie nr 18 – Defibrylator 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator o parametrach zgodnych z wymaganiami OPZ, przedstawionych w poniższej tabeli porównawczej. W naszej ocenie oferowane rozwiązanie spełnia wymagania funkcjonalne oraz użytkowe określone w dokumentacji postępowania, zapewniając równoważny poziom bezpieczeństwa i skuteczności. Prosimy o potwierdzenie możliwości dopuszczenia oferowanego rozwiązania. Lp.; Opis parametrów wymaganych. 1; Producent. 2; Nazwa i typ. 3; Kraj pochodzenia. 4; Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe). 5; Zamawiana ilość. 6; Wymagania ogólne. 7; Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa. 8; Poziom energii defibrylacji w trybie manualnym w zakresie: co najmniej od 150 J do 360 J. 9; Poziom energii defibrylacji w trybie półautomatycznym AED w zakresie: co najmniej od 150 J do 360 J. 10; Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania. 11; Możliwość monitorowania II odprowadzenia EKG za pomocą przewodu 3 żyłowego z czasem wyświetlania na ekranie min. 4 sekundy. 12; Ekran o przekątnej minimum 5,7 cala. 13; Wewnętrzna pamięć umożliwiająca przechowywanie minimum 40 minut EKG dla bieżącego pacjenta. 14; Zasilanie z baterii litowo-manganowej, wystarczającej na 5 lat czuwania o pojemności min 4,5Ah z możliwością rozbudowy o akumulator litowo-jonowy ładowalny o pojemności 4,8Ah. 15; Możliwość wykonania minimum 400 wyładowań energią 200 J. 16; Czas ładowania do energii 200 J poniżej 7 sekund. 17; Ciężar kompletnego aparatu max. 3,5 kg. 18; Temperatura pracy: min od 0 do +50ºC. 19; Odporność na wodę i kurz: norma IP:55. 20; Możliwość zgrania danych na komputer klasy PC przy pomocy portu poczerwieni. 21; Komunikacja z użytkownikiem: komendy głosowe w języku polskim. Instrukcja obsługi w języku polskim.. 22; Defibrylator wyposażony w torbę przenośną oraz 2 komplety elektrod jednorazowego użytku. 23; Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodności.. 24; Przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. 25; Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SWZ w ten sposób, że: - Przedłuża maksymalny termin realizacji zamówienia do dnia 19 czerwca 2026 r., a w konsekwencji, w rozdziale 6 SWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, data zakończenia przyjmuje treść: 2026-06-19, - W konsekwencji zmiany określonej w pkt 1 powyżej, w rozdziale 22 SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT każde użyte tam wyrażenie „15 czerwca 2026” otrzymuje treść „19 czerwca 2026”, - W Załączniku nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY każde użyte tam wyrażenie, w tym w przypisach, „15 czerwca 2026” otrzymuje treść „19 czerwca 2026”, - W konsekwencji udzielonych wyjaśnień treści SWZ modyfikacji ulegają: Załącznik nr 11.2, Załącznik nr 11.5, Załącznik nr 11.8, Załącznik nr 11.10 i Załącznik nr 11.17 do SWZ.

Zamawiający

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Romuald Gacka