Załącznik nr 11.10

Zadanie nr 10 - Lampy zabiegowe

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 10 Zamawiający wymaga dostawy lamp zabiegowych wraz instalacją i uruchomieniem.

- Lampa zabiegowa statywowa

- Lampa zabiegowa

- Lampa zabiegowa na statywie jezdnym

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Brandon Medical |
| 2. | Kraj produkcji | Wielka Brytania |
| 3. | Nazwa, model, typ | Astramax AM30 |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, nie powystawowy. | Tak |  | Tak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | TAK |  | Tak |
|  | Obudowa lampy w kształcie koła z otworami minimalizującymi zakłócenia przepływu laminarnego | TAK |  | Nie. Brak otworów |
|  | Kopuła lampy wyposażona w min, 12 i max 20. diod w konstrukcji jednoogniskowej | TAK |  | Nie, 39 |
|  | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | TAK |  | Nie, Diody emitujące światło białe tzn. wykorzystujące białe i czerwone diody LED |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło | TAK |  | Tak |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec):130 000 lux | TAK |  | Tak, 150 000 |
|  | Regulowane natężenie oświetlenia w zakresie min: 5÷ 100% | TAK |  | Tak, 5-100% |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 10 stopniach oraz możliwość aktywowania światła endoskopowego jednym przyciskiem. | TAK |  | Nie, regulacja w 6 krokach. Aktywacja światła endoskopowego poprzez obniżenie natężenia światła do 5% |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra min: 96 | TAK |  | Nie, 95 |
|  | Temperatura barwowa: 4350K (+/- 100K) | TAK |  | Nie, regulacja temperatury barwowej w zakresie 3100-5000K |
|  | Średnica pola roboczego: 220mm | TAK |  | Tak, Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego d10: 90-320 mm |
|  | Lampa rozbudowana o funkcję uchwytu sterylizowanego | TAK |  | Tak |
|  | Ilość uchwytów w zestawie min 3 szt. | TAK |  | Tak |
|  | Regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. | TAK |  | Nie, regulacja za pomocą uchwytu sterylnego mocowanego w centralnej części kopuły |
|  | Głębokość oświetlenia (60%): min. 600 mm | TAK |  | Tak, 860 mm |
|  | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga: <1°C | TAK |  | Tak, <1°C |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. | TAK |  | Tak |
|  | Żywotność diod LED :min 60 000 h | TAK |  | Tak, 60 000 |
|  | Pobór mocy przez oprawę: 65 W | TAK |  | Tak, 37W |
|  | Stopień ochrony obudowy: min IP X0 | TAK |  | Nie, IP 54 |

- Lampa zabiegowa

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Brandon Medical |
| 2. | Kraj produkcji | Wielka Brytania |
| 3. | Nazwa, model, typ | Coolview CLED |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane TAK/NIE |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, nie powystawowy. |  | TAK |  |  |  |  | Tak |  |  |
|  | Przeznaczenie Lampa do badań i drobnych zabiegów chirurgicznych | TAK |  |  |  |  | Tak |  |
|  | Źródło światła min. 3 diody LED | TAK |  |  |  |  | Tak, 7 |  |
|  | Jakość oświetlenia Jednolite, białe światło | TAK |  |  |  |  | Tak |  |
|  | Sterowanie Bezdotykowe włączanie/wyłączanie | TAK |  |  |  |  | Nie, sterowanie dotykowe włączenie / wyłączenie |  |
|  | Regulacja jasności Bezdotykowa regulacja jasności | TAK |  |  |  |  | Nie, brak regulacji jasności |  |
|  | Natężenie oświetlenia min. 45 000 lx | TAK |  |  |  |  | Tak, 50 000 |  |
|  | Odległość robocza ok. 50 cm | TAK |  |  |  |  | Tak, 50 cm |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 50 000 godzin | TAK |  |  |  |  | TAK, 50 000 |  |
|  | Konstrukcja ramienia Elastyczna „gęsia szyja”, utrzymująca pozycję bez opadania | TAK |  |  |  |  | Tak |  |
|  | Zasięg ramienia min. 79 cm | TAK |  |  |  |  | Tak, 87 cm |  |
|  | Panel sterowania Wymiary ok. 27,5 × 10 × 8 cm | TAK |  |  |  |  | Nie, Czy dopuści lempę bez panelu z włącznikiem na rameniu |  |
|  | Głowica oświetleniowa Wymiary ok. 34,5 × 19,2 × 8,6 cm | TAK |  |  |  |  | Czy dopuści lampę o innych wymiarach |  |
|  | Sposób obsługi Możliwość ustawienia głowicy uchwytem | TAK |  |  |  |  | Tak |  |
|  | Higiena Dostępne jednorazowe osłonki na uchwyt | TAK |  |  |  |  | Nie, brak jednorazowych osłonek |  |
|  | Opcje montażu Uchwyt ścienny / stołowy lub statyw jezdny | TAK |  |  |  |  | Tak |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania