Załącznik nr 11.2

Zadanie nr 2 – System Robotycznej Chirurgii Urologicznej

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 2 Zamawiający wymaga dostawy oferowanych rozwiązań wraz instalacją i uruchomieniem oraz niezbędną adaptacją pomieszczeń.

- System Robotycznej Chirurgii Urologicznej - 1 kpl. wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi koniecznymi do podłączenie do infrastruktury Szpitala.

- Uniwersalny stół operacyjny do chirurgii precyzyjnej  z wyposażeniem. - 1 kpl

- System Robotycznej Chirurgii Urologicznej - .

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: - urologia - ginekologia - chirurgia ogólna i kolorektalna Należy opisać i wskazać certyfikację/walidację w dokumentach producenta. | TAK |  |  |
|  | Zestaw robota chirurgicznego składający się z następujących elementów: - konsola chirurgiczna – 1szt., - robot wyposażony w cztery ramiona umieszczone na jednym wózku lub każde z ramion umieszczone na osobnym wózku – 1 kpl., - system wizyjny z zintegrowanym na poziomie oprogramowania robota chirurgicznego- generatorem– 1 szt., - wyposażenie zestawu robota chirurgicznego. | TAK |  |  |
|  | Zestaw robota chirurgicznego - rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK |  |  |
|  | Konsola chirurgiczna – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Konsola chirurgiczna mobilna na podstawie jezdnej, z blokadą. | TAK |  |  |
|  | Transmisja ruchów rąk operatora do ramion robotycznych z filtracją tremoru rąk operatora, z możliwością skalowania ruchu narzędzi oraz funkcją redukcji drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów ręki operatora. Ilość trybów skalowania, co najmniej 3. | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterowania kamerą endoskopową 3D w każdym z ramion robotycznych „on any arm” robota chirurgicznego wyposażonego w cztery ramiona umieszczone na jednym wózku, z wykorzystaniem zadokowanych do pacjenta kaniul, wszystkie zadokowane 4 kaniule tej samej średnicy bez użycia redukcji średnicy kaniul Lub dla robota o konstrukcji ramion umieszczonych na osobnych wózkach : możliwość dowolnego repozycjonowania kolumny z kamerą - w trakcie trwania zabiegu operacyjnego, bez konieczności zmiany położenia kaniuli endoskopowej w ciele pacjenta lub dołożenia kolejnej kaniuli endoskopowej w innym polu operacyjnym pacjenta i zmiany ułożenia, przesunięcia pozostałych kolumn z ramionami robotycznymi wokół stołu pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Umożliwia sterowanie funkcjonalnościami co najmniej w zakresie: - wysprzęglania, włączania i wyłączania znacznika ICG za pomocą manetek sterujących- zintegrowana na poziomie oprogramowania robota chirurgicznego, - włączania i wyłączania sygnału pochodzącego ze źródeł zewnętrznych i wyświetlanych na konsoli chirurgicznej – uruchamianie za pomocą manetek sterujących i / lub przełączników nożnych, - haptycznej zmiany powiększenia cyfrowego obrazu za pomocą manetek sterujących i / lub przełączników nożnych, - możliwości wykonania pełnego obrotu nadgarstkowego we wskazanym kierunku prawo lub lewo do osiągnięcia pełnego zakresu obrotu kątowego w osi wzdłużnej narzędzia – za pomocą jednego płynnego ruchu dłoni operatora bez konieczności używania dodatkowych przycisków lub sprzęgła, - sterowania ustawieniami systemu elektrochirurgii z poziomu konsoli chirurgicznej (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) z możliwością wywołania presetów systemu elektrochirurgii z poziomu konsoli chirurgicznej, - sterowania ustawieniami elektrochirurgii przez oprogramowanie robota chirurgicznego, - automatyczne przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej- kąta prezentacji obrazu z endoskopu 30 stopni w dół i 30 stopni w górę. - Możliwość zapamiętania przez konsolę chirurgiczną i wywołania z poziomu konsoli chirurgicznej co najmniej 3 typów ustawień (presetów) dla narzędzi elektrochirurgicznych. | TAK |  |  |
|  | Wykaz istotnych elementów składowych konsoli: - manetki sterujące (lewa i prawa), - pulpit sterujący (lewy i prawy), - przeglądarka stereoskopowa lub technologia wykorzystująca monitor i okulary 3D, - ekran dotykowy lub zestaw przycisków ręcznych do obsługi konsoli chirurgicznej i zarządzania wizualizacją, - panel przełączników nożnych lub zestaw przełączników ręcznych do uruchomiania elektrokoagulacji mono i bipolarnej, zarządzania endoskopem i wysprzęglania. | TAK |  |  |
|  | Dostęp z konsoli chirurgicznej do : - wyłącznika awaryjnego, - regulacji parametrów ergonomicznych konsoli chirurgicznej, zapewniających operatorom o różnej budowie ciała komfort pracy podczas zabiegów. | TAK |  |  |
|  | Panel przełączników ręcznych lub nożnych umożliwiający co najmniej: - sterowanie kamerą, - przełączanie ramion robotycznych, - włączanie i wyłączanie głównych sterowników ramion i narzędzi chirurgicznych (sprzęgło), - sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi (aktywacja koagulacji mono i bipolarnej). - Możliwość włączania wizualizacji znacznika ICG z poziomu manetek sterujących konsoli chirurgicznej. | TAK |  |  |
|  | Wizualizacja obrazu w konsoli chirurgicznej: - obraz pola operacyjnego z możliwością wyświetlania 2D HD lub 3D HD, - z wyświetlonymi komunikatami oraz ikonami w polu widzenia operatora dotyczącymi informacji o stanie systemu. | TAK | Przeglądarka stereoskopowa: a). dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D HD) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D HD Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt b). tworząca obraz stereoskopowy 3D HD wraz z maksymalnie dwoma obrazami pomocniczymi (ze źródeł zewnętrznych np.: USG) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt podać |  |
|  | Funkcja umożliwiająca operatorowi przeniesienie wzroku z pola operacyjnego przeglądarki stereoskopowej w przestrzeń sali operacyjnej, bez konieczności wyzwalania rąk z manetek sterujących, z zachowaniem stałej, niezmiennej pozycji narzędzi wewnątrz ciała pacjenta w celu uniknięcia niezamierzonych niekontrolowanych ruchów narzędzi w ciele pacjenta. Funkcjonalność zapewniona przez algorytm software polegający na zablokowaniu (zamrożeniu) narzędzi w polu. | TAK |  |  |
|  | Funkcje sterowane przez operatora konsoli co najmniej w zakresie: - wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie, - przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk, - sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora, - pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami, - sterowania ustawieniami obrazu oraz zapisu, - sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D HD/3D HD). - sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (np.: USG) - sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej. | TAK | - możliwość przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk i nóg operatora (elektrokoagulacji) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - sterowania ustawieniami dźwięku (mikrofonu konsoli chirurgicznej i głośnika z kolumny ramion robotycznych) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - sterowanie funkcją telestracji Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt podać |  |
|  | Możliwość integracji z drugą konsolą chirurgiczną (nie stanowiącą przedmiotu zamówienia) umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania wszystkimi dostępnymi narzędziami oraz endoskopem, sterowanie wirtualnym wskaźnikiem. | TAK |  |  |
|  | W przypadku błędu nieodwracalnego systemu robotycznego lub nagłej utraty zasilania - funkcja restartu systemu chirurgii robotycznej z poziomu konsoli chirurgicznej przez operatora - bez konieczności usuwania narzędzi robotycznych z pola operacyjnego w czasie restartu systemu. | TAK |  |  |
|  | WÓZEK/KI ROBOTYCZNY/E PACJENTA | TAK |  |  |
|  | Wózek robotyczny pacjenta z 4 szt uniwersalnych ramion robotycznych lub 4 szt wózków robotycznych z pojedynczymi ramionami robotycznymi (z czego 1 szt ramienia robotycznego dedykowana do endoskopu z kamerą). | TAK | Mobilny, pojedynczy wózek wyposażony w: kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma uniwersalnymi ramionami robotycznymi zamocowanymi do pojedynczej kolumny- zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych w zakresie minimum 540 stopni Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt podać |  |
|  | Wózek/ki robotyczne mobilne. | TAK | Napęd elektryczny wózka: umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt podać |  |
|  | Kolumna(y) robotyczna(e) z możliwością co najmniej: - obrotu ramion względem osi pionowej i poziomej, - możliwością ustalenia pivotu ramion/enia robotycznych/ego - z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania | TAK |  |  |
|  | Przeguby nastawcze służące do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia pivotu i dokowania. | TAK |  |  |
|  | Ramiona robotyczne wyposażone w mocowanie na narzędzia z możliwością zastosowania sterylnego, jednorazowego obłożenia ramienia robotycznego. | TAK |  |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej, które posiadają certyfikat CE. - Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy, - Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy, - Artykulacyjne graspery co najmniej 4 typy. - Artykulacyjne imadła co najmniej 2 typy | TAK |  |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami chirurgii robotycznej, które posiadają certyfikat CE. - Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, chwytania i dysekcji. - Jednorazowy sterylny, artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką bransz - o długości szycia (45 lub 60 mm) wraz z możliwością wyboru kompletu magazynków sześciorzędowych zszywek o wysokości ( w przedziale 2,5mm-4,6mm). - Wielorazowe artykulacyjne klipsownice chirurgii robotycznej . - Wielorazowe artykulacyjne narzędzie bipolarne o zmiennej sile zacisku bransz ( mocna/słaba). - Jednorazowy sterylny ssak-irygator z artykulacją nadgarstkową | TAK |  |  |
|  | Endoskopy, w ramach dostawy: - 3 szt endoskopu z końcówką 30°, 3D HD, - 1 szt endoskopu z końcówką 0°, 3D HD, - wszystkie endoskopy zintegrowane z kamerą/ami, - o minimalnym powiększeniu optycznym 10 krotnym, - o minimalnym powiększeniu cyfrowym 4 krotnym, - wbudowany laser podczerwieni w celu wizualizacji znacznika ICG. - Automatyczny balans bieli i kalibracja 3D, po podłączeniu endoskopu do kontrolera. | TAK | Możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli) i bez konieczności przestawiania wózka robotycznego w polu operacyjnym Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt podać |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu, wykonania zdjęcia)z poziomu konsoli chirurgicznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami endoskopu z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie przez system robotyczny położenia endoskopu (o kącie 30 stopni) bezpośrednio po zamontowaniu do ramienia robotycznego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość „awaryjnego” otwarcia bransz narzędzi robotycznych w czasie zabiegu operacyjnego z użyciem dedykowanego śrubokręta bez konieczności wyjmowania narzędzi z ramienia robotycznego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany narzędzia robotycznego i endoskopu robotycznego na inny w czasie zabiegu operacyjnego z pamięcią jego ostatniego położenia w całym zasięgu ramienia robotycznego (również blisko granicy zasięgu ramienia). | TAK |  |  |
|  | SYSTEM WIZYJNY – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | System wizyjny zintegrowany na poziomie softwerowym z robotem chirurgicznym, na kolumnie mobilnej. | TAK |  |  |
|  | System wizyjny wyposażony co najmniej w: - tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD, - Endoskopy (parametry wymagane opisane w punkcie 25, - monitor minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu (lewego lub prawego kanału optycznego), - panel sterujący na ekranie monitora umożliwiający regulację co najmniej: - ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego, - sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio. - możliwość sterowania sygnałami na zewnątrz (w konfiguracji 2D HD i 3D HD) do monitorów zewnętrznych i źródeł streamingowych. - konfiguracja – komunikaty głosowe i instrukcja „krok po kroku” w celu pomyślnego przygotowania ustawienia i zadokowania wózka robotycznego pacjenta do pacjenta. | TAK | Monitor toru wizyjnego wyświetlający obraz z przeglądarki 3D HD konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG ) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE ZESTAWU ROBOTA CHIRURGICZNEGO | TAK |  |  |
|  | Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania minimum 500 zabiegów z zakresu: - Urologia - Chirurgia ogólna/kolorektalna W tym do każdego z 50 zabiegów(Poz. b)) należy uwzględnić 1 szt narzędzia zaawansowanego dostępnego spośród narzędzi robotycznych zaawansowanych opisanych powyżej. W przypadku staplera należy przyjąć 2 szt. magazynków do zabiegu. m. in. wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: dostępne narzędzia zgodnie z wymaganiami powyżej, trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny/ przedłużenia ramienia robotycznego, kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych). Termin przydatności do użycia narzędzi/ akcesoriów sterylnych, jednorazowego użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy. | TAK, podać zaoferowaną ilość |  |  |
|  | Wykonawca będzie odpowiadał za weryfikację terminów przydatności wyrobów jednorazowego użytku. | TAK |  |  |
|  | System elektrochirurgii/diatermia zintegrowany na poziomie oprogramowania z zaoferowanym robotem chirurgicznym | TAK, podać |  |  |
|  | System elektrochirurgii/diatermia: - tryby umożliwiające wykonywanie cięcia i koagulacji w trybach monopolarnym i bipolarnym, - koagulacja dużych naczyń do 7 mm do wykorzystania specjalistycznych narzędzi do laparotomii i laparoskopii, - możliwość rozbudowy o przystawkę argonową, - monitorowanie poprawnego przylegania elektrody neutralnej z możliwością odczytu wartości liczbowej, - możliwość tworzenia programów i zapisania ich, - gniazda przyłączeniowe monopolarne, bipolarne, neutralne uniwersalne, - możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką, - ewakuator dymu. Wyposażenie zestawu startowego: - Włączniki noży, wózek, , uchwyty monopolarne wielorazowe 2 szt., uchwyty monopolarne sterylne 25 szt., elektrody szpatułkowe w 3 rozmiarach 15 szt., 2 narzędzia specjalistyczne do zamykania dużych naczyń do zabiegów laparoskopowych, 10 szt. narzędzi sterylnych do zamykania dużych naczyń do zabiegów laparoskopowych, 100 szt. elektrod neutralnych jednorazowych, 1 filtr główny do ewakuatora dymów, 30 szt. filtrów wstępnych do ewakuatora, 20 szt. uchwytów ze szpatułką, 10 szt. Drenów do laparoskopii do odprowadzenia dymu. | TAK, podać - model/typ - producent |  |  |
|  | Symulator służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatorów z pakietem ćwiczeń podstawowych zawartych przez Producenta w programie nauczania operatora. | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka medyczna z 3 szt. dysków twardych 4TB External HDD USB 3.2 | TAK |  |  |
|  | Monitor medyczny min. 55” z zawieszeniem ściennym | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE | TAK |  |  |
|  | Aplikacja na telefon komórkowy, która umożliwia operatorowi konsoli chirurgicznej na wgląd do danych zabiegu np.: czasu konsolowego, użytych narzędzi chirurgicznych - z możliwością porównania czasu konsolowego z danymi światowymi. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostarczenia dodatkowej konsoli chirurgicznej w procesie edukacji, która będzie posiadała możliwość integracji z zakupionym systemem chirurgii robotycznej – na wskazany przez Zamawiającego zabieg chirurgiczny (termin dostawy i odbioru do ustalenia przez obie strony). | TAK |  |  |
|  | Aktualizacja software systemu chirurgii robotycznej poprzez łącze internetowe. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. | TAK |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi robota chirurgicznego dla pracowników technicznych. - dokonania szkolenia w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystywanych do robota chirurgicznego. | TAK |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do dokonania szkolenia podstawowego obsługowego w miejscu instalacji po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego – dotyczy robota chirurgicznego. | TAK |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do dokonania szkolenia rozszerzonego dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (robota chirurgicznego). Szkolenia zorganizowane dla 4 zespołów (skład zespołu: operator i asystent). Szkolenia będą odbywać się po odbiorze sprzętu w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Obszary kliniczne szkolenia: - urologia / chirurgia ogólna W razie potrzeby Zamawiającego możliwość wsparcia aplikacyjnego w czasie gwarancji. Wykonawca dostarczy kopię certyfikatów z zakończonego szkolenia do sekcji zakupu sprzętu medycznego. | TAK |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostępu przez zespół kliniczny do pomocy technicznej robota chirurgicznego w wymiarze 24/7, również w czasie wykonywanego zabiegu. Kontakt z pomocą techniczną producenta poprzez łącze telefoniczne z możliwością diagnostyki serwisowej online przez chronione łącze systemu chirurgii robotycznej, również w czasie wykonywania zabiegu. | TAK |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów przez lokalnych ( krajowych) certyfikowanych inżynierów serwisowych, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy). | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK, podać |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |

- Uniwersalny stół operacyjny do chirurgii precyzyjnej  z wyposażeniem. - 1 kpl

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimalne parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny stół operacyjny, segmentowy do chirurgii precyzyjnej (chirurgia ogólna i urologiczna) | TAK |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy. | TAK |  |  |
|  | Podpora ręki, minimum 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podpory pod barki do ułożeń Trendelenburga, | TAK |  |  |
|  | Ramka anestezjologiczna, | TAK |  |  |
|  | Segment urologiczno-ginekologiczny z przystawką urologiczna | TAK |  |  |
|  | Podpory nóg regulowane na sprężynie gazowej, | TAK |  |  |
|  | Przystawka do artroskopii barku z kompletną podpórką ręki osadzoną na trójprzegubowym ramieniu nastawnym | TAK |  |  |
|  | wózek do transportu akcesoriów | TAK |  |  |
|  | Materac próżniowy z matą antypoślizgową | TAK |  |  |
|  | Materace bezszwowe, przeciwodleżynowe, zdejmowane, grubość min 80 mm | TAK |  |  |
|  | Wieszak kroplówki 2 sztuki | TAK |  |  |
|  | Uniwersalny pozycjoner głowy, | TAK |  |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta z regulacją długości min 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zaciski mocujåce kompatybilne ze stołem | TAK |  |  |
|  | Napęd stołu w zakresie regulacji wysokości oraz blokowania/odblokowywania podstawy stołu do podłoża. | TAK |  |  |
|  | Blokada podstawy stołu – blokowanie i odblokowywanie podstawy do podłoża | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości | TAK |  |  |
|  | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. | TAK |  |  |
|  | Blat segmentowy stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. | TAK |  |  |
|  | Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | TAK |  |  |
|  | Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków wyposażony w sensory rozpoznające zamontowany element i jego długość. | TAK |  |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego. | TAK |  |  |
|  | System zapobiegający kolizjom segmentów z podłożem lub kolumną. | TAK |  |  |
|  | Stolik do instrumentów chirurgicznych, 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Stolik typu MAYO do instrumentów chirurgicznych, 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Wózek medyczny to transportu akcesoriów i narzędzi, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | System szycia tkankowego - Zestaw końcówek do szycia tkanki miękkiej w różnych konfiguracjach - Narzędzie wielorazowe do obsługi systemu - Kaseta do przechowywania narzędzi | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK, podać |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

……………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania