WYKONAWCY

Eap-2412/9/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 28.04.2026r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawę produktów medycznych sterylizacyjnych - 4 Pakiety,”

Zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PNEN

ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów

pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z

obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Umowy:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar §3 ust. 1 oraz §4

ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu dotyczącego okresu przydatności do użycia

dostarczanych wyrobów z wymaganych 24 miesięcy od daty odbioru dostawy bez

zastrzeżeń na okres co najmniej 12 miesięcy?

Uzasadnienie:

W przypadku produktów przeznaczonych do sterylizacji, w tym materiałów i wyrobów

medycznych stosowanych w procesach sterylizacyjnych, okres przydatności jest ściśle

uzależniony od specyfiki produktu, zastosowanych surowców, technologii produkcji oraz

warunków przechowywania. Wiele tego typu wyrobów, ze względu na swoje właściwości

fizykochemiczne oraz konieczność zachowania odpowiednich parametrów jakościowych i

bezpieczeństwa, posiada standardowy okres przydatności 12 miesięcy.

Wymóg 24-miesięcznego okresu przydatności może istotnie ograniczać konkurencyjność

postępowania, eliminując z udziału producentów oferujących wysokiej jakości produkty

spełniające wszystkie normy i wymagania dla wyrobów sterylizacyjnych, lecz o krótszym terminie ważności. Jednocześnie 12-miesięczny okres przydatności w pełni zabezpiecza

interes Zamawiającego, zapewniając odpowiedni czas na zużycie produktów zgodnie z ich

przeznaczeniem, bez ryzyka pogorszenia ich właściwości użytkowych.

Dostosowanie zapisu do poziomu 12 miesięcy pozwoli na zwiększenie dostępności ofert,

przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa

użytkowania. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.  Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar §7 ust. 1 pkt C i

D w następujący sposób:

• obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w

dostawie przekraczającej 5 dni roboczych z 5% do 3% wartości umowy,

• obniżenie kary za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków

umownych (w tym dostawy oraz procedury reklamacyjnej) ze 100 zł do 50 zł za

dzień?

Uzasadnienie:

Przewidziane w projekcie umowy kary umowne, zarówno w zakresie kary procentowej, jak i

kary dziennej, mogą zostać uznane za nadmiernie wygórowane w stosunku do charakteru

potencjalnych naruszeń. Ich łączne stosowanie dodatkowo zwiększa poziom obciążenia

Wykonawcy, co może prowadzić do zachwiania równowagi kontraktowej pomiędzy

stronami.

Obniżenie kary umownej z 5% do 3% wartości umowy pozostaje adekwatne do funkcji

odszkodowawczej i dyscyplinującej kary, a jednocześnie jest zgodne z powszechną praktyką

rynkową w zamówieniach publicznych. Analogicznie, zmniejszenie kary dziennej do

poziomu 50 zł nadal skutecznie mobilizuje Wykonawcę do terminowej realizacji

obowiązków, nie stanowiąc jednocześnie nadmiernego obciążenia finansowego,

szczególnie w sytuacjach, gdy opóźnienia wynikają z przyczyn częściowo niezależnych (np.

zakłócenia logistyczne, opóźnienia dostaw od producentów).

Warto również podkreślić, że kumulacja wysokiej kary procentowej oraz relatywnie

wysokiej kary dziennej może prowadzić do nieproporcjonalnych sankcji względem skali

uchybienia, co w konsekwencji wpływa na kalkulację ryzyka przez wykonawców i może

skutkować ograniczeniem konkurencyjności postępowania oraz wzrostem cen ofertowych.

Proponowana zmiana pozwoli zachować funkcję zabezpieczającą kar umownych przy

jednoczesnym zapewnieniu większej proporcjonalności oraz równowagi interesów obu

stron umowy. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne:

5. Dotyczy Pakietu 1 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wytrzymałej taśmy ze wskaźnikiem

sterylizacji w tlenku etylenu o grubości 0,140 mm, wytrzymałości na rozciąganie 107

N/25mm i wydłużeniu przy zerwaniu 8%? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

6. Dotyczy Pakietu 2 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wytrzymałej taśmy ze wskaźnikiem do

sterylizacji parowej o wytrzymałości na odrywanie >= 5 N/25mm i sile trzymania >= 8

N/25mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

7. Dotyczy Pakietu 2 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wytrzymałej taśmy bez wskaźnika do

sterylizacji parowej o wytrzymałości na odrywanie >= 5 N/25mm i sile trzymania >= 8

N/25mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

8. Dotyczy Pakietu 2 pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka pisarska i Zamawiający ma

na myśli testy chemiczne klasy 6 o parametrach 134 °C / 5,3 min? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Omyłka pisarska.  Chodzi o parametry 134 °C / 5,3 min.

9. Dotyczy Pakietu 2 pozycje 6, 8 i 9

Czy Zamawiający wymaga aby testy zarejestrowane były jako wyroby medyczne? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Czy Zamawiający wymaga aby testy pakowane były w opakowania strunowe, nie

przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie, co znacznie

ułatwi ich przechowywanie? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

10. Dotyczy Pakietu 2 pozycje 8 i 9

Czy Zamawiający wymaga aby na teście znajdowały się informacje w języku polskim o

normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu, numerze LOT oraz dacie produkcji i

przydatności?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 05.05.2026r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/