Załącznik. 9.p.3

Eap.2412/10/2026

Pakiet 3 – Kardiomonitory

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

W ramach Pakietu Zamawiający wymaga dostawy oferowanych aparatów wraz instalacją i uruchomieniem.

- Monitor pacjenta z czujnikiem SpO2 i drukarką – 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Parametry: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa: |  |
|  | Model, typ: |  |
|  | Producent: |  |

|  | Monitor pacjenta przeznaczony do monitorowania, wyświetlania, przeglądania, przechowywania, alarmowania i przesyłania parametrów fizjologicznych. Przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem TFT o przekątnej min. 15,6 cali z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Budowa monitora zapewnia widoczność paska alarmowego na całej długości urządzenia. Trzy różne kolory alarmu z możliwością rozróżnienia priorytetu zdarzenia | TAK |  |  |
|  | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą menu w języku polskim. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz za pomocą pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. Stałe, fizyczne przyciski na obudowie do uruchomienia i wyłączenia monitora, uruchomienia pomiaru cieśnienia oraz wyciszenia alarmów | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania monitora do archiwizacji danych i przeglądania danych wypisanych pacjentów, w tym min. trendów i zdarzeń alarmowych | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Skróty ekranowe do najczęściej używanych funkcji z możliwością ich modyfikacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - system mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi - nie cięższy niż 6 kg - wyposażony w wygodny, składany uchwyt do przenoszenia - stopień ochrony min. IP22 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi, wystarczający przynajmniej na 6 godzin pracy. Akumulator z możliwością natychmiastowej wymiany z innym kardiomonitorem, bez oczekiwania na ostygnięcie, typu "hot-swap". Możliwość rozbudowy o dodatkowy, drugi akumulator pozwalający na całkowitą pracę urządzenia przynajmniej do 12 godzin | TAK, PODAĆ | A Brak dodatkowego dedykowanego akumulatora w zestawie – 0 pkt. Dodatkowy dedykowany akumulator w zestawie – 4 pkt. |  |
|  | Dostępny oddzielny dokument opisujący zużycie energetyczne urządzenia. Dokument dołączyć do oferty | TAK Podać |  |  |
|  | Monitor wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed odłączeniem przewodu zasilającego | TAK |  |  |
|  | Monitor pacjenta posiada min. 4 interfejsy USB umożliwiające podłączenie pamięci USB, skanera kodów kreskowych, myszy i klawiatury | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Monitor wyposażony w port HDMI lub równoważny | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Monitor wyposażony w interfejs wielofunkcyjny obsługujący: - system przywołania pielęgniarki - wyjście analogowe - synchronizację defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Monitor gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej, spełnia standardy bezprzewodowe IEEE 802.11 a/b/g/n oraz ma możliwość pracowania na paśmie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz | TAK |  |  |
|  | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania: - Kolor i położenie krzywych dynamicznych oraz parametrów liczbowych - grubości linii kształtu krzywej - ilość różnych przebiegów dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 10 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość szybkiego przyjmowania lub wypisywania pacjenta za pomocą skrótu klawiszowego | TAK |  |  |
|  | Monitor posiada min. 3 fabrycznie skonfigurowane profile pracy. Możliwość dodatkowego skonfigurowania, zapamiętania i późniejszego przywołania przynajmniej 20 własnych profili. Możliwość przesyłania profili z monitora na inny monitor za pomocą USB | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z ostatnich 4 dni. Możliwość przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 48 godzin | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wbudowany rejestr zdarzeń w czasie rzeczywistym, w tym fizjologicznych zdarzeń alarmowych i zdarzeń arytmii. Przechowywanie min. 1000 zdarzeń. Zapisywanie wszystkich danych liczbowych oraz krzywe dynamiczne związane ze zdarzeniem w zakresie 4, 8 lub 16 sekund do wyboru, przed i po zdarzeniu | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu wstrzymania alarmu dźwiękowego na co najmniej 60 sekund, 120 sekund, 180 sekund lub na stałe. Możliwość ustawienia efektu wizualnego alarmu na miganie tekstu lub miganie tła | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb intubacji pozwalający wyeliminować alarmy fizjologiczne związane z drogami oddechowymi. Przy włączonym trybie następuje blokada konfiguracji parametrów dotyczących oddechu, CO2 oraz modułu gazowego | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w różne widoki ekranów, przynajmniej: - widok standardowy wyświetlający zarówno krzywe jak i wartości liczbowe - widok z krótkimi trendami - widok OxyCRG - widok z wartościami liczbowymi wyświetlanymi dużą czcionką. Możliwość wyświetlenia od jednego do co najmniej 6 parametrów | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Monitor wyposażony w widok EKG, w którym można wybrać rodzaj wyświetlania: widok EKG na połowie ekranu lub widok EKG na całym ekranie, w zależności od podłączonego przewodu EKG | TAK |  |  |
|  | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali. Obsługa min. 8 dowolnie przydzielonych monitorów | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość podłączenia monitora do opcjonalnej centrali monitorującej (z możliwością podglądu oraz zmiany parametrów) oraz możliwość podłączenia monitora do opcjonalnej stacji podglądu (z możliwością wyłącznie podglądu parametrów bez możliwości edycji) | TAK |  |  |
|  | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z opcjonalnie podłączonego respiratora: wartości liczbowych, krzywych dynamicznych i pętli oddechowych, łącznie z wyświetlaniem alarmów. Możliwość podłączenia respiratorów co najmniej dwóch różnych producentów | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Dane importowane z respiratora, w tym: przebiegi, dane liczbowe pomiarów, ustawienia i alarmy, mogą być wyświetlane na monitorze oraz poddawane dalszej analizie w oknie trendów. Możliwość wysyłania danych z urządzeń do opcjonalnej centrali monitorującej | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik ciągłego monitorowania stanu natlenienia (OSI) | TAK |  |  |
|  | Możliwość obsługi min. 4 liczników czasu typu timer jednocześnie. Możliwość wyboru funkcji odliczania lub naliczania. Możliwość zdefiniowania timera jako cykliczny - po osiągnięciu ustawionego czasu licznik czasu automatycznie uruchamia się ponownie, wyświetlając przy tym liczbę cykli | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Oprogramowanie realizujące funkcje obliczeń dawki leków (min. 15 leków, z których min. 5 można zdefiniować przez użytkownika), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wbudowany rejestrator taśmowy z możliwością uruchomienia wydruku manualnie na żądanie, w przypadku alarmu czy po stałym interwale czasowym | TAK |  |  |
|  | Rejestrator termiczny z możliwością wydruku wykresów i tabel trendów, przeglądu NIBP, przeglądu arytmii, przeglądu alarmów, zamrożonych krzywych parametrów, wyników pomiarów leków, hemodynamiki, natlenienia, funkcji nerek i rzutu serca | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Funkcja trybu prywatności, w której monitor nie wyświetla informacji o pacjencie ani o danych monitorowania, zapewniając poufność. Tryb prywatności można aktywować wyłącznie w przypadku podłączenia do centrali monitorującej, na której powyższe dane są widoczne | TAK |  |  |
|  | Funkcja trybu czuwania (Standby), w którym monitor przestaje monitorować i zapisywać dane pacjenta. Podczas tego trybu monitor nie reaguje na alarmy czy powiadomienia | TAK |  |  |
|  | Funkcja trybu nocnego, w którym dźwięki naciśnięcia przycisków, sygnału QRS, wysokości tonu oraz sygnału końca pomiaru NIBP są wyciszone, a dla głośności alarmu i jasności ekranu ustawione są minimalne wartości | TAK |  |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |
|  | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3, 5 oraz 10 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |  |  |
|  | Funkcja analizy 12-odprowadzeniowego EKG. Funkcja możliwa po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach z wyświetlaniem wartości pomiaru ST na ekranie wraz z przebiegami EKG w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Analiza QT z ustawianiem zakresów i alarmów | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania analizy QTc, QT i ΔQTc na wszystkich monitorowanych odprowadzeniach. Możliwość wyboru obliczania QTc pomiędzy wzorami co najmniej: Bazetta, Fridericia, Framinghama i Hodgesa | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 30 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia określonych filtrów EKG, min. 4 różne filtry. Należy wymienić i podać szerokości pasm filtrów | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Monitor pacjenta obsługuje 24-godzinne podsumowanie EKG w celu zapewnienia statystyk HR, statystyk pomiaru QT/QTc, maksymalnego i minimalnego ST odpowiadającego każdemu odprowadzeniu oraz statystyk zdarzeń arytmii w ciągu ostatnich 24 godzin | TAK |  |  |
|  | Pomiar oddechu |  |  |  |
|  | Impedancyjne monitorowanie oddechu u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |  |
|  | Pomiar realizowany za pomocą modułu CO2 lub na podstawie impedancji klatki piersiowej między dwiema elektrodami EKG | TAK |  |  |
|  | Tryb obliczania oddechu z możliwością ustawienia na ręczny lub automatyczny | TAK |  |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością ustawienia czasu co najmniej od 10 do 40 sekund | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Zakres pomiaru oddechu przynajmniej od 5 do 200 oddechów na minutę | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |  |
|  | Technologia pomiaru SpO₂ odporna na artefakty ruchowe i niską perfuzję, o parametrach nie gorszych niż algorytmy Masimo, Nellcor lub producenta (równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru) | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania różnych typów czujników SpO₂ bez ingerencji serwisowej.Wymiana następuje na zasadzie "plug and play" i zależy wyłącznie od użytego akcesorium | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, częstości tętna, przebiegu pletyzmogramu oraz „wskaźnika perfuzji” lub „siły sygnału” w zależności od użytej technologii SpO2 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Monitor pacjenta zapewnia funkcje inteligentnego zarządzania alarmami SpO₂ oparta na czasie trwania i głębokości desaturacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dźwięku o zmiennej wysokości, gdy zmienia się wartość SpO2 | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny metodą oscylometryczną z ustawianym czasem powtarzania do przynajmniej 8 godzin | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Zakres pomiaru co najmniej od 10 do 290 mmHg | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia pomiaru sekwencyjnego NIBP składającego się min. z 5 faz | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Przechowywanie w pamięci przynamniej 1200 ostatnich wyników pomiarów NIBP | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas równoczesnego pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie. Możliwością włączenia i wyłączenia funkcji | TAK |  |  |
|  | Funkcja wspomagania nakłucia żyły | TAK |  |  |
|  | Wężyk NIBP kompatybilny zarówno z mankietami wielokrotnego użytku jak i mankietami dla użytku przez jednego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Funkcja 24-godzinnego podsumowania NIBP przedstawiająca wyniki i stan pacjenta w ciągu ostatniej doby | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |
|  | Możliwość odczytu temperatury w zakresie przynajmniej od 0 do 50 stopni Celsjusza | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników | TAK |  |  |
|  | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |  |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK Podać | B Brak dodatkowego przewodu do podłączenia 3 elektrod w zestawie – 0 pkt. Dodatkowy przewód do podłączenia 3 elektrod w zestawie – 4 pkt. |  |
|  | Przewód EKG do podłączenia 5 elektrod | TAK Podać | C Brak dodatkowego przewodu do podłączenia 5 elektrod w zestawie – 0 pkt. Dodatkowy przewód do podłączenia 5 elektrod w zestawie – 4 pkt. |  |
|  | Przewód lub przewody EKG do podłączenia 10 elektrod | TAK Podać | D Brak dodatkowego przewodu do podłączenia 10 elektrod w zestawie – 0 pkt. Dodatkowy przewód do podłączenia 10 elektrod w zestawie – 4 pkt. |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec i przewód przedłużający | TAK, podać | E Brak dodatkowego czujnika SpO2 dla dorosłych z przedłużeniem w zestawie – 0 pkt. Dodatkowy czujnik SpO2 dla dorosłych z przedłużeniem w zestawie – 4 pkt. |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i wielorazowy mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | Czujnik temperatury skóry | TAK |  |  |
|  | Czujnik temperatury głębokiej | TAK |  |  |
|  | Możliwości wyboru eIFU – elektronicznej instrukcji obsługi dostępnej bezpośrednio z poziomu ekranu kardiomonitora | Podać | F Brak możliwości wyboru instrukcji obsługi w j. polskim na ekranie monitora – 0 pkt. Możliwość wyboru instrukcji obsługi w j. polskim na ekranie monitora – 5 pkt |  |
|  | Dodatkowa funkcjonalność monitora | Podać | G Brak dostępności wskaźnika ciągłego monitorowania stanu natlenienia (OSI) w monitorze – 0 pkt. Możliwość nieinwazyjnego monitorowania stanu natlenienia krwi pacjenta (OSI) w monitorze – 5 pkt. |  |

| 82. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji działania systemu  i jego funkcjonalności.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy