Eap-2412/11/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 08.05.2026r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa sterylizatora parowego w ramach dofinansowania KPO - powtórzenie  ” .

Zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o dopuszczenie dostępu serwisowego tylko z przodu urządzenia. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy zamawiający wymaga dotykowego wyświetlacza po obu stronach urządzenia? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

3. Wykonanie stal kwasoodporna – czy zamawiający ma na myśli, że orurowanie w całości ma być wykonane ze stali nierdzewnej? Odpowiedzi Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza orurowanie wykonane z materiałów nierdzewnych tj. stal nierdzewna, mosiądz, teflon.

4. Czy zamawiający wymaga, aby grzałki były wykonane ze stali nierdzewnej typu INCOLOY? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy zamawiający wymaga odpornej na odkształcenia ciśnieniowe komory o grubości minimum 8 mm oraz pełnego płaszcza grzewczego? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza komorę o grubości 8 mm. Zamawiający nie dopuszcza pełnego płaszcza grzewczego

6. Czy zamawiający wymaga niezależnego układu PLC do sterowania i drugiego do niezależnego pomiaru ciśnienia i temperatury w procesie. Podwójne czujniki, dwa niezależne układy zgodnie z EN 285? Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnego z normą EN 285.

7. Dot. obecności programów sterylizacyjnych. Czy i jaką punktację przewiduje Zamawiający, jeżeli urządzenie będzie posiadało powyżej 15 programów sterylizacji? Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający przyzna 10 pkt.

8. Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w uszczelkę dociskaną parą wodną. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

9. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając sterylizatora o wymiarach cyt. „(szer. x wys. x gł. w cm. ) 1 200 x 900 x 970”? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Omyłka pisarska. Winno być „(szer. x wys. x gł. w cm. ) 1 200 x 1 900 x 970

10. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach zewnętrznych (S x W x G): 903 x 1850 x 1388 mm. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zmiana podyktowałaby dodatkowe prace budowlane (kucie ścian, dodatkowe koszty zmiany zabudowy).

11. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o całkowitym poborze mocy 41 kW (wytwornica pary 36 kW). Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

12. Prosimy o anulowanie bądź zmianę punktacji parametru „wbudowana drukarka parametrów procesu”. Drukarki igłowe są wycofywane z użytku na korzyść bardziej nowoczesnych drukarek termicznych nie wymagających wymiany materiałów eksploatacyjnych (taśmy drukującej) i w chwili obecnej stosowane jako standard tylko w przypadku jednego producenta. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Czy w przypadku wymagania podłączenia urządzenia do wody zmiękczonej (na potrzeby pompy próżniowej) Zamawiający zapewni odpowiednie przyłącze?

Odpowiedzi Zamawiającego: Wszelkie prace mające na celu zapewnienie przyłączy innych niż obecnie znajdujące się na Centralnej Sterylizacji spoczywają na Wykonawcy.

Pytanie dot. załącznika 9 do SWZ:: zestawienie oferowanych warunków technicznych:

Lp.10.

14. Czy Zamawiający dopuści aby rejestracja i archiwizacja cykli odbywała się na dysku komputera dzięki wykorzystaniu oprogramowania dedykowanego do tego celu? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Lp.15.

15. Prosimy od odstąpienie od wymogu automatycznego startu o zaprogramowanej godzinie.

Uzasadnienie: Sterylizator jako urządzenie ciśnieniowe wymaga zgodnie z przepisami nadzoru nad pracą. Funkcja automatycznego startu może umożliwić rozpoczęcie pracy sterylizatora pod nieobecność personelu.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu

Lp.16.

16. Prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania oprogramowania dedykowanego do zapisu, nadzoru, i archiwizacji parametrów cykli. Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Lp.20.

17. Prosimy o dopuszczenie sterylizator o mocy maksymalnej  38,5 kW oraz 2,5 kW bez korzystania z wytwornicy pary. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza .

Lp.27

18. Prosimy o korektę zapisu maksymalnych wymiarów urządzenia na: (szer. x wys. x gł. w cm. ) 1 200 x 1900 x 970 .

Uzasadnienie: w zapisie o maksymalnych wymiarach urządzenia wkradła się oczywista omyłka pisarska w wysokości urządzenia (jest 900 mm powinno być 1900 mm).

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Omyłka pisarska. Winno być: (szer. x wys. x gł. w cm. ) 1 200 x 1900 x 970

19. Pytanie dot. załącznika nr 1 do SWZ: formularza ofertowego o brzmieniu:

Sterylizator parowy – przelotowy z wytwornicą pary

za łączną cenę:

………………………………………………. zł netto,

Stawka podatku VAT ……………………………………………….

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ………………………………………, w tym:

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol. 6 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sterylizator parowy – przelotowy z wytwornicą pary. | 1 szt. |  |  |  |  |

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

Sterylizator parowy – przelotowy z wytwornicą pary

za łączną cenę:

………………………………………………. zł netto,

Stawka podatku VAT:  8%

Stawka podatku VAT :  23%

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ………………………………………, w tym:

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol. 6 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sterylizator parowy – przelotowy z wytwornicą pary. | 1 szt. |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Uzasadnienie: sterylizatory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu np. transport podatkowane są stawką 23%

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie formularz ofertowy.

Pytanie dot. załącznika nr  3 do SWZ: wzoru mowy  § 6. Gwarancja i rękojmia część B punkt 12 o brzmieniu:

- Wykonawca gwarantuje Czas skutecznej naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku gdy usunięcie usterki nie jest technicznie możliwe w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, strony mogą uzgodnić inny odpowiedni termin na usunięcie usterki.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Wykonawca gwarantuje Czas skutecznej naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku gdy usunięcie usterki nie jest technicznie możliwe w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, strony mogą uzgodnić inny odpowiedni termin na usunięcie usterki.

Uzasadnienie: termin naprawy  5 dniowy jest zbyt krótkim terminem.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy.

Pytanie dot. załącznika nr  3 do SWZ: wzoru mowy  § 6. Gwarancja i rękojmia część B punkt 13 o brzmieniu:

- Jeżeli wady Towaru nie można usunąć, Wykonawca zobowiązany jest wymienić Towar na nowy, wolny od wad, posiadający parametry nie gorsze jak Towar, którego wady nie da się usunąć, nie później niż w terminie 30 dni licznych od dnia złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia wady. Termin wymiany Towaru na nowy, wolny od wad w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego (wyrażoną w formie pisemnej) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z wymogów natury technicznej, procesu technologicznego lub innych wymogów o obiektywnym charakterze, o których wystąpieniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego.

Prosimy Zamawiającego o usuniecie zapisu w całości.

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.

Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy.

Pytanie dot. załącznika nr  3 do SWZ: wzoru mowy  § 6. Gwarancja i rękojmia część B punkt 18 o brzmieniu:

- W przypadku wystąpienia trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia wady w tym samym Towarze w okresie roku rozumianego jako kolejnych 365 dni od pierwszego zgłoszenia wady dotyczącego tego Towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (wedle wyboru Zamawiającego w całości lub części), w terminie 30 dni od wystąpienia konieczności usunięcia trzeciej i każdej kolejnej wady w ciągu okresu wskazanego wyżej.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

W przypadku wystąpienia trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia wady w tym samym elemencie  / podzespole Towarze  Wykonawca zobowiązany jest wymienić element / podzespół na nowy.

Uzasadnienie: powyższy zapis jest stosowany w tego typu kontraktach.

Odpowiedzi Zamawiającego:  Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy na:

18. W przypadku wystąpienia trzeciej i każdej kolejnej konieczności usunięcia wady w tym samym elemencie / podzespole Wykonawca zobowiązany jest wymienić element / podzespół na nowy w terminie max do 14 dni roboczych.

- Pytanie dot. załącznika nr  3 do SWZ: wzoru mowy  § 9 Kary Umowne o brzmieniu:

§ 9.

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za zwłokę w dostarczeniu Towaru w terminie określonym w §3 ust. 1, w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego Towaru ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym, jeżeli dany rodzaj Towaru składa się z więcej niż jednej sztuki podstawą naliczenia kary umownej jest łączne wynagrodzenie za wszystkie wymagane sztuki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie tych wad, w wysokości 0,2% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy, w wysokości 0,1% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

4) za każdy przypadek nie dokonania przeglądu pomimo wymagania producenta w tym zakresie oraz za nie dokonanie wymaganej ilości przeglądów technicznych wskazanych w §6 ust. 20, w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek z osobna,

5) skreślony,

6) za każdy inny przypadek nienależytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy niż wskazany w pkt 3 do 5 powyżej, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek,

7) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu informacji lub dokumentów lub sprawozdań potwierdzających zgodność stosowanych technologii, procesów lub Towarów z zasadą DNSH, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

8) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu do kontroli wszystkich wskazanych w żądaniu miejsc stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

9) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadą DNSH, w wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego Wykonawca nie dostosuje sposobu realizacji przedmiotu umowy do zasady DNSH, w terminie określonym w wezwaniu,

10) za brak odnotowania w paszporcie technicznym urządzenia faktu naprawy, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

11) za brak zawiadomienia Zamawiającego o zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, oraz brak przekazania informacji o nowych podwykonawcach, w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

12) za każdy przypadek, gdy podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami

niniejszej Umowy, w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

  - 13) za odstąpienie/rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy.

  - W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający niezależnie od przysługującej mu kary umownej z tytułów przewidzianych w umowie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

  - Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 1, nawet niewymagalnego.

  - Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę szkoda Zamawiającego może polegać m.in. na utracie dofinansowania/dotacji udzielonego Zamawiającemu na realizację niniejszej umowy przez zewnętrzne podmioty finansujące.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

§ 9.

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za zwłokę w dostarczeniu Towaru w terminie określonym w §3 ust. 1, w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego Towaru ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym, jeżeli dany rodzaj Towaru składa się z więcej niż jednej sztuki podstawą naliczenia kary umownej jest łączne wynagrodzenie za wszystkie wymagane sztuki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie tych wad, w wysokości 0,1% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy, w wysokości 0,1% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

4) za każdy przypadek nie dokonania przeglądu pomimo wymagania producenta w tym zakresie oraz za nie dokonanie wymaganej ilości przeglądów technicznych wskazanych w §6 ust. 20, w wysokości 50,00 zł za każdy taki przypadek z osobna,

5) skreślony,

6) za każdy inny przypadek nienależytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy niż wskazany w pkt 3 do 5 powyżej, w wysokości 50,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek,

7) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu informacji lub dokumentów lub sprawozdań potwierdzających zgodność stosowanych technologii, procesów lub Towarów z zasadą DNSH, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

8) za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu do kontroli wszystkich wskazanych w żądaniu miejsc stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

9) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadą DNSH, w wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego Wykonawca nie dostosuje sposobu realizacji przedmiotu umowy do zasady DNSH, w terminie określonym w wezwaniu,

10) za brak odnotowania w paszporcie technicznym urządzenia faktu naprawy, w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

11) za brak zawiadomienia Zamawiającego o zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, oraz brak przekazania informacji o nowych podwykonawcach, w wysokości 50,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

12) za każdy przypadek, gdy podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami

niniejszej Umowy, w wysokości 50,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

  - 13) za odstąpienie/rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy.

  - W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający niezależnie od przysługującej mu kary umownej z tytułów przewidzianych w umowie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 1, nawet niewymagalnego.

  - Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę szkoda Zamawiającego może polegać m.in. na utracie dofinansowania/dotacji udzielonego Zamawiającemu na realizację niniejszej umowy przez zewnętrzne podmioty finansujące.

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy na:

§ 9.

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w dostarczeniu Towaru w terminie określonym w §3 ust. 1, w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego Towaru ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym, jeżeli dany rodzaj Towaru składa się z więcej niż jednej sztuki podstawą naliczenia kary umownej jest łączne wynagrodzenie  za wszystkie wymagane sztuki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie tych wad, w wysokości 0,2% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w Czasie skutecznej naprawy, w wysokości 0,1% wartości brutto Towaru, którego ta zwłoka dotyczy, ustalonej według wartości wynagrodzenia brutto za ten Towar określonego w §10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za każdy przypadek nie dokonania przeglądu pomimo wymagania producenta w tym zakresie oraz za nie dokonanie wymaganej ilości przeglądów technicznych wskazanych w §6 ust. 20, w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek z osobna,

- skreślony,

- za każdy inny przypadek nienależytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy niż wskazany w pkt 3 do 5 powyżej, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek,

- za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu informacji lub dokumentów lub sprawozdań potwierdzających zgodność stosowanych technologii, procesów lub Towarów z zasadą DNSH, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w udostępnieniu Zamawiającemu do kontroli wszystkich wskazanych w żądaniu miejsc stosowania określonych procesów, technologii lub wytwarzania Towarów, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadą DNSH, w wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego Wykonawca nie dostosuje sposobu realizacji przedmiotu umowy do zasady DNSH, w terminie określonym w wezwaniu,

- za brak odnotowania w paszporcie technicznym urządzenia faktu naprawy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak zawiadomienia Zamawiającego o zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, oraz brak przekazania informacji o nowych podwykonawcach, w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

- za każdy przypadek, gdy podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

- za odstąpienie/rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający nie może  przekroczyć 30% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy.

  - W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający niezależnie od przysługującej mu kary umownej z tytułów przewidzianych w umowie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

  - Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 1, nawet niewymagalnego.

  - Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę szkoda Zamawiającego może polegać m.in. na utracie dofinansowania/dotacji udzielonego Zamawiającemu na realizację niniejszej umowy przez zewnętrzne podmioty finansujące.

Pytanie dot. załącznika 9 do SWZ:: zestawienie oferowanych warunków technicznych:

Lp. 17 .

24. Czy Zamawiający wymagając dodatkowego czujnika temperatury w komorze miał na myśli podwójny czujnik temperatury w komorze?

Uzasadnienie: Komora oferowanego urządzenia wyposażona jest w dwa czujniki temperatury

  - Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby komora posiadała dwa czujniki.

Lp. 3 wykonanie: stal kwasoodporna

25. Prosimy o zmianę zapisu ma:

Lp. 3 wykonanie: stal nierdzewna i kwasoodporna

Uzasadnienie: sterylizator wykonany jest ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej: komora i drzwi ze stali kwasoodpornej 316L wg AISI, zaś rama i obudowa ze stali nierdzewnej 304L wg AISI.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. 9 – zestawienie warunków wymaganych jakościowych.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 14.05.2026r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/