Załącznik. 9

Eap.2412/11/2026

Pakiet 1 – Sterylizator parowy – przelotowy z wytwornicą pary

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Sterylizator parowy – przelotowy z wytwornicą pary  - 1 kpt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | dostęp serwisowy lewej strony | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | pojemność: 4–6 koszy sterylizacyjnych | Tak |  |  |
| 3. | wykonanie: stal nierdzewna i kwasoodporna | Tak |  |  |
| 4. | komora i drzwi: stal 316L wg AISI | Tak |  |  |
| 5. | rama i obudowa: stal 304L wg AISI | Tak |  |  |
| 6. | dotykowy wyświetlacz po stronie załadowczej | Tak |  |  |
| 7. | Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, napęd pneumatyczny | Tak |  |  |
| 8. | wbudowana drukarka parametrów procesu | Tak | Dowolna drukarka – 0 pkt. Drukarka igłowa – 10 pkt. |  |
| 9. | system próżniowy z pompą z pierścieniem wodnym | Tak |  |  |
| 10. | archiwizacja cykli na wbudowanej pamięci lub komputerowo na dedykowanym systemie rejestracji | Tak |  |  |
| 11. | dostęp przez sieć Ethernet | Tak |  |  |
| 12. | port USB w panelu czołowym | Tak |  |  |
| 13. | sterownik z 3-stopniowym systemem kodów zabezpieczających | Tak |  |  |
| 14. | pneumatyczne sterowanie zaworami | Tak |  |  |
| 15. | funkcja automatycznego startu o zaprogramowanej godzinie | Tak |  |  |
| 16. | niezależny nadzór i zapis parametrów cyklu lub możliwości zastosowania oprogramowania dedykowanego do zapisu, nadzoru, i archiwizacji parametrów cykli | Tak |  |  |
| 17. | dodatkowy czujnik temperatury w komorze (2 czujniki temperatury w komorze) | Tak |  |  |
| 18. | sygnał zakończenia cyklu sterylizacji | Tak |  |  |
| 19. | niezależny przetwornik ciśnienia | Tak |  |  |
| 20. | pobór mocy: 39 kW (3 kW bez korzystania z wytwornicy) lub 38,5 kW oraz 2,5 kW bez korzystania z wytwornicy pary. | Tak |  |  |
| 21. | system załadunkowy: | Tak |  |  |
| 22. | wózek wsadowy 2-półkowy na kosze/pakiety | Tak |  |  |
| 23. | 2 wózki transportowe | Tak |  |  |

| 24. | Obecność programów sterylizacyjnych | Tak | Od 5 – 9 programów sterylizacyjnych – 0 pkt. Od 10 – 15 programów sterylizacyjnych – 10 pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Możliwość modyfikacji parametrów sterylizacji |  | Brak możliwości modyfikacji parametrów sterylizacji – 0 pkt. Zabezpieczona kodem możliwość modyfikacji parametrów na potrzeby Użytkownika celem sterylizacji np. systemów robotyki – 10 pkt. |  |
| 26. | Drzwi sterylizatora uszczelniane za pomocą uszczelki dociskowej sprężonym powietrzem | Tak |  |  |
| 27. | Maksymalne wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm. ) 1 200 x 1 900 x 970 , celem estetycznego wkomponowania w istniejącą zabudowę , bądź wykonanie nowej zabudowy sterylizatorów parowych w standardzie nie gorszym niż istniejący (stal nierdzewna) | Tak |  |  |

| 28. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |

UWAGA !

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy