ZP3/8389/26
Załącznik nr A do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 1 – Sprzedaż z dostawą aparatury
I. Zamrażarka – 2 szt.
1. Pojemność nie mniejszą niż 740L. 
2. Działa w zakresie temperatur od -50°C do -86°C. 
3. Drzwi zewnętrzne otwierające się pod katem 180°, umożliwiające transport przez wąskie przejście. 
4. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą panelu sterowania, składającego się z wyświetlacza, przycisków programowych i kontrolek. 
5. Urządzenie może komunikować się z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą interfejsów. 
6. Posiada port BMS umożliwiające podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego. 
7. Ma możliwość blokowania ustawień za pomocą krótkiego kodu. 
8. Na wyświetlaczu jest stale widoczna aktualna temperatura wewnątrz zamrażarki. 
9. Wyposażona w alarmy: 
- przekroczonej wartości nastawionej temperatury (zbyt wysoka i zbyt niska), 
- konieczności wymiany zasilania awaryjnego, 
- konieczności czyszczenia filtra, 
- awarii systemu zamrażarki, 
- awarii zasilania. 
10. W przypadku zaniku zasilania urządzenie powraca do ustawionych parametrów po przywróceniu zasilania. 
11. Posiada zamykany panel z głównym włącznikiem zasilania oraz włącznikiem akumulatora. 
12. Posiada na panelu sterującym na przednich drzwiach automatyczny port wyrównujący ciśnienie (uruchamiany za pomocą przycisku na panelu sterowania, ułatwiający ponowne otwieranie drzwi zamrażarki). 
13. Urządzenie wyposażone jest w szczelny, dwustopniowy kaskadowy system chłodzenia z dwoma zamkniętymi obiegami chłodzącymi. 
14. Przy -80 °C urządzenie generuje hałas na poziomie nie większym niż 47,8 dBA. 
15. Posiada wymienny filtr powietrza umieszczony od spodu zamrażarki, a wymiana filtra nie wymaga użycia narzędzi. 
16. Wnętrze komory podzielone jest na 3 segmenty. Każdy segment wyposażony w niezależne drzwi wewnętrzne, uszczelnione za pomocą uszczelki ograniczającej szronienie. 
17. Uszczelka drzwi zewnętrznych powinna być odporna na niską temperaturę i zachowywać elastyczność przy -86 °C, zapobiega gromadzeniu się lodu. 
18. Wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej, bez dodatkowej powłoki, zapewniające łatwe czyszczenie powierzchni i odporność na zarysowania. 
19. Izolacja zamrażarki wykonana jest z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej. 
20. Urządzenie ma wbudowane kółka ułatwiają transport zamrażarki po powierzchniach płaskich oraz co najmniej dwie nóżki umożliwiają wypoziomowanie i zapobieganie przesuwaniu się zamrażarki. 
21. Zamrażarka posiada nie mniej niż 2 porty dostępu dla zewnętrznych czujników temperatury i do instalacji systemu backup. 
22. Czas schładzania od temperatury pokojowej do -80 °C wynosi nie więcej niż ok.4h 15 min.
23.  Ciecze chłodzące są bezpieczne dla środowiska (HCFC i CFC). 
24. Zamrażarka utrzymuje temperaturę wewnętrzną przy temperaturze otoczenia do 31 °C. 
25. Wymiary zewnętrzne zamrażarki (s x g x w) nie większe niż: 111  × 91,3 × 197,3 cm, wymiary wewnętrzne zamrażarki (s x g x w) nie większe niż: 139,0 x 86,5 x 66,5 cm. 
26. Waga urządzenia bez akcesoriów nie większa niż: 308 kg. 
27. Pobór mocy będzie nie większy niż: 11,8 kW.  
28. Urządzenie będzie zawierało w zestawie nie mniej niż 18 statywów szufladowych, które wszystkie wmieszczą się  równocześnie w 3 segmentach urządzenia. Każdy statyw będzie wyposażony w 7 szuflad, każda szuflada będzie mieścić 4 pudełka o wymiarach (s x g x w): 137 x 137 x 53mm. Wymiary statywu (s x g x w): 580 x 140 x 404mm. Statyw wykonany ze stali nierdzewnej.  
29. Gwarancja: min. 24 miesiące 

II. Wirówka z chłodzeniem – 1 szt.
1) Maksymalna siła wirowania 30 130 x g. 
2) Możliwość regulacji prędkości w zakresie od 100 rpm do 17 500 rpm ze skokiem co 10 rpm do 5 000 rpm i skokiem co 100 rpm powyżej 5 000 rpm. 
3) Umożliwiający pracę z 12 różnymi rotorami (np.: z rotorem do wirowania 48 probówek o poj. 1,5/2,0mL, do wirowania płytek oraz z rotorem kątowym do wirowania probówek stożkowych 15mL i 50mL.). 
4) Pobór mocy: 1050 W. 
5) Czas rozpędzania do prędkości maksymalnej  - 15s, czas hamowania - 15s (przy użyciu rotora kątowego do wirowania probówek 1,5/2,0mL )
6) Możliwość ustawienia czasu pracy od 30s do 99h 59min. 
7) Posiada funkcję pracy ciągłej. 
8) Możliwość zapisania 50 programów w pamięci wirówki. 
9) Zakres temperatury pracy od -11°C do +40°C. 5 klawiszy szybkiego dostępu do zapisanych programów na panelu sterowania. 
10) Automatyczne powiadomienie w przypadku źle wyważonego rotora. 
11) Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora i ograniczenia prędkości wirowania.
12) wysokość wirówki z otwartą pokrywą maksymalnie: 63cm. 
13) Wymiary (s x g x w) nie większe niż: 38 x 64 x 29,6 cm. 
14) Waga: nie więcej niż 56kg. 
15) Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności. 
16) Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania. 
17) Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie stand-by do momentu otwarcia pokrywy. 
18) Funkcja szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowana. 
19) Wyposażona w dren odprowadzający wilgoć i skropliny z komory. 
20) Możliwość zaprogramowania wstępnego schładzania urządzenia na określony dzień i czas. 
21) Gwarancja: min. 24 miesiące. 
22) Autoryzowany serwis na terenie Polski. 
23) Zestaw będzie zawierał:
-  rotor kątowy do wirowania 48 probówek o poj. 1,5/2,0mL działający z maksymalną prędkością do 12 700 rpm i maksymalną siłą wirowania 18 213 x g. 
- rotor wychylny do wirowania 2 płytek PCR. Rotor działa z maksymalną prędkością do 4 680 rpm i maksymalną siłą wirowania 2 204 x g.

