Załącznik A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samodzielny Mikroskop FTIR 
	Inteferometr
	Wykorzystujący pozłacane lustra kubiczne, ustawiony na stałe, nie wymagający justowania dynamicznego ani automatycznego; 

	Laser
	Diodowy, o długim okresie żywotności 

	Źródło IR
	SiC Globar

	Optyka
	Wykonana z ZnSe. 
Droga optyczna spektrometru musi być szczelna i wyposażona w skuteczny system ograniczania wpływu pary wodnej oraz CO₂ na rejestrowane widma. System powinien zapewniać prawidłową pracę urządzenia bez konieczności stosowania zewnętrznego gazu przedmuchowego do ciągłego osuszania drogi optycznej.

	Detektory
	Mikroskop musi być wyposażony w detektor TE-MCT chłodzony termoelektrycznie (nie wymagający ciekłego azotu) pracujący w zakresie min. 6000–670 cm-1 do pomiarów punktowych, mapowania.
Możliwość rozbudowy o co najmniej dwa dodatkowe detektory w tym detektor FPA.

	Apertura
	Automatyczne 8-pozycyjne koło apertur (5 μm, 10 μm, 20 μm, 35 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm, otwarta)

	Rozdzielczość
	lepsza niż 2 cm-1

	Dokładność liczby falowej
	Min. 0.05 cm-1 @ 1576 cm-1 

	Precyzja liczby falowej
	Min. 0.0005 cm-1 @ 1576 cm-1

	Stosunek sygnału do szumu
	Stosunek sygnału do szumu przy rozdzielczości 4 cm-1 i pomiarze 1min.:
- min. 1800:1 przy detektorze TE-MCT 

	Obraz video
	Pole widzenia min. 1490 x 1118 µm2
Kamera CMOS min. 5 MP

	Obiektyw
	Obiektyw typu Cassegrain 8x do automatycznego pomiaru w transmisji, refleksji oraz ATR; 
Co najmniej NA=0.4 do inspekcji wizualnej oraz NA=0.6 do pomiarów IR;
Dystans roboczy min. 30mm dla trybu transmisyjnego, refleksyjnego i ATR.

	Automatyka 
	Mikroskop powinien posiadać zmotoryzowane co najmniej:
- kryształ ATR
- aperturę
- stolik pomiarowy XYZ
- zmianę między trybami ATR, transmisyjnym i odbiciowym
- zmianę trybów IR i VIS

	Stolik pomiarowy
	Automatyczny stolik XYZ o wymiarach min. 75 mm x 50 mm
Krok stolika nie gorszy niż 0.1 μm
Stolik kalibrowany automatycznie.
Wymagany jest komfortowy i otwarty dostęp do stolika pomiarowego.
Maksymalna wysokość próbki 40mm

	Tryby pomiarowe
	Mikroskop musi umożliwiać pomiary w trybie transmisyjnym, refleksyjnym i ATR.
Kanał transmisyjny musi być wyposażony w zmotoryzowany kondensor.
Mikroskop musi umożliwiać wykonywanie pomiarów techniką transmisyjną z wykorzystaniem wysokociśnieniowej celi diamentowej (DAC – Diamond Anvil Cell) będącej w posiadaniu Zamawiającego, przeznaczonej do prowadzenia i monitorowania reakcji w warunkach wysokiego ciśnienia. Układ mikroskopu musi umożliwiać prawidłowe pozycjonowanie celi oraz uzyskanie widm FTIR podczas prowadzenia reakcji.

	Tryb ATR
	Mikroskop musi zapewniać zautomatyzowane pomiary w trybie ATR. Automatyzacja musi obejmować co najmniej pomiar tła oraz próbki. Kryształ ATR powinien być automatyczny i zintegrowany z obiektywem oraz wyposażony w sensor nacisku. Wymagany jest kryształ germanowy.

	Testy urządzenia
	Mikroskop powinien umożliwiać automatyczne wykonywanie testów PQ/OQ. Testy te powinny potwierdzać, że mikroskop pracuje zgodnie ze specyfikacją. 

	Wymagane oprogramowanie 
	Program obsługi spektrometru, zapewniający min.:
· Pomiary widm
· Pomoc on-line 
· Menu pomiarowe krok-po-kroku
· Zautomatyzowane pozyskiwanie danych w trybie transmisyjnym, refleksyjnym oraz ATR
· Wizualizacje obrazów IR w 2D i 3D 
· Procedury wstępnej obróbki danych
· Narzędzia interpretacji widm
· Tworzenie własnych bibliotek
· Pomiary powtarzalne
· Automatyczną kompensacje pary wodnej
· Tworzenie własnych bibliotek
· Funkcje automatyzujące pomiary
· Tworzenie i uruchamianie własnych makr
· Dziennik laboratoryjny
· Predefiniowane raporty wydruków wraz z możliwością ich edycji
· Łatwy eksport widm do innych formatów z zachowaniem wysokiej rozdzielczości
· Ciągła kontrola statusu urządzenia
· Wielopoziomowe zarządzie użytkownikami

	Komputer
	Komputer umożliwiający płynną pracę z mikroskopem o parametrach:
- procesor min. i7
- RAM min. 16 GB
- Dysk SSD min. 500GB 
- Monitor min. 23.8”
- System operacyjny Windows 11

	Dodatkowe wymagania
	- Mikroskop powinien być wolnostojący ze zintegrowanym spektrometrem FTIR. 
- Przyrząd fabrycznie nowy objęty gwarancją na okres min. 12 mies. 
- Minimum 10 lat gwarancji na ruchome części mechanizmu skanującego interferometru. 
- Minimum 10 lat gwarancji na laser diodowy.
- Minimum 5 lat gwarancji na źródło IR. 
- System musi łączyć się z komputerem za pomocą złącza Ethernet
- Instalacja mikroskopu oraz instruktaż



Termin realizacji zamówienia max. do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

