Załącznik nr 1.1 do SWZ

AZP/22/P/2026

(do złożenia wraz z ofertą)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- zmodyfikowany -

# Pakiet nr 1 poz. 1:
Autorefraktokeratometr z tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem wraz z dedykowaną, fabryczną skrzynią transportową do wielokrotnego użytku.

Urządzenie 4-w-1 (autorefraktometr + keratometr + tonometr bezkontaktowy + pachymetr) w jednej obudowie.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
|  | Refrakcja: |  |  |
| 4 | Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25 D | TAK, podać |  |
| 5 | Krok pomiaru sfery: 0,01 D / 0,12 D / 0,25 D | TAK |  |
| 6 | Cylinder: od 0 D do ±12 D | TAK |  |
| 7 | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
| 8 | Rozstaw źrenic: co najmniej 30 mm do 85 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm | TAK |  |
| 10 | Urządzenie umożliwia pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i/lub po wszczepieniu soczewki IOL, z zastosowaniem dowolnej technologii zapewniającej tę funkcjonalność. | TAK, podać |  |
| 11 | Urządzenie wykonuje pomiar refrakcji centralnej dla średnicy 3,5 mm i refrakcji peryferyjnej dla średnicy do 6 mm. | TAK, podać |  |
|  | Keratometria |  |  |
| 12 | Promień krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm | TAK |  |
| 13 | Moc rogówki: 25,96 D do 67,50 D | TAK |  |
| 14 | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
| 15 | Astygmatyzm rogówki: 0 D do 12 D | TAK |  |
|  | Tonometria |  |  |
| 16 | Zakres pomiaru tonometrii: co najmniej 1–60 mmHg | TAK, podać |  |
| 17 | Automatyczna regulacja siły strumienia powietrza w zależności od zmierzonego ciśnienia (adaptacyjna siła podmuchu) | TAK |  |
|  | Pachymetria |  |  |
| 18 | Zakres pomiarowy pachymetrii: co najmniej 300–800 µm | TAK, podać |  |
| 19 | Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki | TAK |  |
| 20 | Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową) | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
| 21 | Drukarka termiczna | TAK |  |
| 22 | Kolorowy, uchylny, dotykowy ekran LCD o przekątnej nie mniejszej niż 7 cali | TAK, podać |  |
| 23 | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z, autostart, tryb manualny, sterowanie joystickiem | TAK |  |
| 24 | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki | TAK |  |
| 25 | Komunikacja: co najmniej RS-232C, LAN i USB, z opcjonalną komunikacją bezprzewodową WLAN | TAK, podać |  |
| 26 | Stolik elektryczny pod urządzenie | TAK |  |
| 27 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

# Pakiet nr 1 poz. 2:
Autorefraktokeratometr przenośny (ręczny)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
|  | Refraktometr |  |  |
| 4 | Sfera: zakres obejmujący co najmniej -20,00 D do +20,00 D (VD+12mm) (skok.12/0.25D) | TAK, podać |  |
| 5 | Cylinder: 0 do 12,00 D (skok 0.12/0.25D) | TAK |  |
| 6 | Oś: 0–180° (skok 1/5⁰) | TAK |  |
| 7 | Minimalny rozmiar źrenicy do pomiaru: Ø 2 mm | TAK |  |
| 8 | Pomiar refrakcji w obszarze centralnym rogówki (do Ø 4 mm rogówki) | TAK |  |
|  | Keratometr |  |  |
| 9 | Promień krzywizny rogówki: 5,00 mm do 11,00 mm (skok 0.01mm) | TAK, podać |  |
| 10 | Moc refrakcyjna rogówki: 25,96–67,50 D (skok 0.12/0.25D) | TAK, podać |  |
| 11 | Moc cylindryczna rogówki: 0–12 D (skok 0.12/025D) | TAK |  |
| 12 | Oś cylindra rogówki: 0–180° (skok 1/5⁰) | TAK |  |
| 13 | Keratometria peryferyjna: 25° od centrum | TAK |  |
| 14 | Pomiar średnicy źrenicy: 1,0–10,0 mm (skok 0.1mm) | TAK, podać |  |
| 15 | Wskaźnik naprowadzania głowicy i autostart | TAK |  |
| 16 | Automatyczne wykrywanie położenia głowicy | TAK |  |
| 17 | Obserwacja soczewki śródgałkowej metodą retroiluminacji | TAK |  |
| 18 | Automatyczna detekcja oka P/L | TAK |  |
| 19 | Cel fiksacyjny przyjazny dla dzieci (dowolny motyw graficzny lub animacja, np. balonik, zwierzątko lub inny obrazek, zgodnie z rozwiązaniem producenta) | TAK, podać |  |
| 20 | Wyświetlacz: kolorowy LCD, przekątna nie mniejsza niż 3,5 cala | TAK, podać |  |
| 21 | Interfejs: co najmniej 1 port USB oraz komunikacja bezprzewodowa (LAN/WLAN) | TAK, podać |  |
| 22 | Zasilanie akumulatorowe zapewniające czas pracy nie krótszy niż ok. 150 minut na jednym ładowaniu | TAK, podać |  |
| 23 | Waga urządzenia z akumulatorem: nie więcej niż ok. 1000 g | TAK, podać |  |
| 24 | Stacja dokująca: drukarka termiczna z automatyczną obcinarką papieru; interfejs USB, LAN, RS-232C | TAK |  |
| 25 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż ok. 150 minut | TAK, podać |  |
| 26 | Waga stacji dokującej: nie więcej niż ok. 3 kg | TAK, podać |  |
| 27 | Dedykowana torba/ etui do transportu | TAK |  |
| 28 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

# Pakiet nr 2:
Zintegrowany system do subiektywnego badania refrakcji (foropter automatyczny z projektorem optotypów) wraz z dedykowaną, fabryczną skrzynią transportową do wielokrotnego użytku.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
| 4 | Wyświetlacz optotypów zintegrowany z foropterem w jednym urządzeniu lub w architekturze modularnej (osobny projektor optotypów współpracujący z foropterem automatycznym), pod warunkiem zapewnienia tożsamej funkcjonalności badania | TAK, podać |  |
| 5 | Odległość projekcyjna: imitacja dali (min. 5 m) poprzez system luster; do bliży 40 cm | TAK, podać |  |
| 6 | Funkcja maskowania optotypów (pojedynczych znaków, linii poziomych i pionowych) | TAK |  |
| 7 | Filtr czerwono-zielony | TAK |  |
| 8 | Badanie obuocznego widzenia: test czerwono-zielony, pryzmat dysocjujący | TAK |  |
|  | Foropter – zakres pomiarowy: |  |  |
| 9 | Sfera: zakres obejmujący co najmniej od -19 D do +16,75 D (z dokładnością 0.25 / 0.5 do 3.00D) | TAK, podać |  |
| 10 | Cylinder: co najmniej od 0,00 do ±6,00 D (z dokładnością 0.25 / 1D) | TAK, podać |  |
| 11 | Oś: 0–180° (z dokładnością 1/5°) | TAK |  |
| 12 | PD: 48–80 mm (do dali) | TAK |  |
| 13 | PD: 50 – 80 mm (PD z możliwością zbieżności) | TAK |  |
| 14 | Pryzma: zakres co najmniej 0,0–20,0 (z dokładnością 0.1 / 0.5 / 2Δ) | TAK, podać |  |
|  | Soczewki pomocnicze: |  |  |
| 15 | Cylinder skrzyżowany: ±0,25 D | TAK |  |
| 16 | Okluder, pin-hole Ø 2 mm, filtr czerwono-zielony, soczewka kontrolna PD, Maddox — zestaw akcesoriów standardowych foroptera (czerwony: prawe oko: poziomy, lewe oko: pionowy) | TAK |  |
| 17 | Cylinder skrzyżowany stały: ±0.50D | TAK |  |
| 18 | Soczewki sferyczne do retinoskopii: +1.5D/+2.0D | TAK |  |
| 19 | Urządzenie zapewnia zestaw pryzmatów dysocjacyjnych umożliwiający ocenę widzenia obuocznego (co najmniej 6ΔBU/10ΔBI/3ΔBD/3ΔBU) | TAK, podać |  |
| 20 | Pole widzenia: nie mniejsze niż ok. 35° Pole widzenia: 40º (VD=12mm), 39º (VD=13.75mm) | TAK, podać |  |
| 21 | Zakres ruchu oparcia na czoło: 14 ±2mm | TAK, podać |  |
| 22 | Skala regulacji odległości wierzchołkowej (VD): obejmująca wartości z zakresu 12–20 mm | TAK, podać |  |
| 23 | Ustawianie poziomu: tolerancja nie mniejsza niż ±2° | TAK |  |
| 24 | Ramię foroptera: elektrycznie podnoszone | TAK |  |
| 25 | Zakres regulacji wysokości ramienia: nie mniejszy niż 190 mm | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania |  |  |
| 26 | Monitor panelu sterowania: kolorowy LCD, przekątna nie mniejsza niż 5 cali | TAK, podać |  |
| 27 | Drukarka: szybka drukarka termiczna | TAK |  |
| 28 | Zasilanie: AC 100–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 29 | wymiary maksymalne (szer./gł./wys.) nie większe niż odpowiednio 500×600×850 mm | TAK, podać |  |
| 30 | waga nie większa niż 40 kg | TAK, podać |  |
| 31 | Akcesoria: podpórka czoła, osłony twarzy, adapter kontroli VD, pokrowiec, kabel zasilający, zasłona | TAK |  |
| 32 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

# Pakiet nr 3: 
Lampa szczelinowa z torem wizyjnym (kamerą cyfrową) i oprogramowaniem do obrazowania wraz z dedykowaną, fabryczną skrzynią transportową do wielokrotnego użytku.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
| 4 | lampa szczelinowa o dowolnej, ergonomicznej konstrukcji optycznej zapewniającej obsługę jedną ręką (regulacja jasności w bezpośrednim sąsiedztwie joysticka) | TAK |  |
| 5 | Mikroskop, min. 5x | TAK, podać |  |
| 6 | Skupiający binokular Galileusza | TAK |  |
| 7 | Obiektyw wielopozycyjny, skokowy (min. 5 pozycji) | TAK, podać |  |
| 8 | Okular o powiększeniu 10x–16x | TAK, podać |  |
| 9 | Powiększenie całkowite: co najmniej pięciostopniowe, w zakresie od 6x do 40x | TAK, podać |  |
| 10 | Pole widzenia: nie mniejsze niż 35 mm przy najniższym powiększeniu | TAK, podać |  |
| 11 | Rozstaw okularów: co najmniej 50–80 mm | TAK, podać |  |
| 12 | Wbudowane filtry: min. błękitny, czerwony, absorbujący ciepło, żółty (wbudowany w obiektyw), dyfuzor | TAK, podać |  |
| 13 | Szczelina : a) Maksymalna długość 14 mm b) Regulacja płynna długości szczeliny 1-14 mm c) Regulacja płynna szerokości szczeliny 0-14 mm d) Rotacja szczeliny+/- 90 st regulowana płynnie, wg skali TABO | TAK, podać |  |
| 14 | membrana przysłony szczeliny z co najmniej czterema dyskretnymi średnicami w zakresie od 0,3 mm do maksymalnej szerokości szczeliny | TAK, podać |  |
| 15 | Oświetlenie: typu LED, białe światło, z płynną regulacją natężenia (jasność oświetlenia 248000 LUX +/- 5%, płynna regulacja) | TAK |  |
| 16 | Przystosowanie do rozdzielacza z kamerą, przycisk migawki w joysticku, czujnik oka P/L, doświetlacz tła | TAK |  |
| 17 | Kamera cyfrowa do dokumentacji obrazowej: rozdzielczość nie mniejsza niż 5 Mpix, dowolna technologia matrycy (CCD lub CMOS), z cyfrowym interfejsem transmisji danych | TAK, podać |  |
| 18 | Oprogramowanie: zarządzanie danymi pacjentów, zgodność z DICOM, akwizycja zdjęć/filmów (wideo na żywo), galeria obrazów, porównywanie obrazów, narzędzia pomiarowe | TAK |  |
| 19 | Możliwość eksportu/importu danych zgodnie ze standardem DICOM do dowolnego systemu zarządzania danymi pacjenta, bez konieczności stosowania oprogramowania jednego, konkretnego producenta (możliwość połączenia oprogramowania z topografią rogówki oraz z programem do doboru soczewek kontaktowych) | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

# Pakiet nr 4 poz 1:
Tonometr aplanacyjny wraz z dedykowaną, fabryczną skrzynią transportową do wielokrotnego użytku.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
| 4 | Zakres pomiaru: 0–80 mmHg | TAK, podać |  |
| 5 | Pryzmat wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

# Pakiet nr 4 poz. 2:
Tonometr przenośny, niewymagający znieczulenia miejscowego

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
| 4 | Zasada pomiaru: tonometria rebound (odbiciowa) lub inna metoda tonometrii przenośnej niewymagająca znieczulenia miejscowego, o dokładności klinicznie równoważnej metodzie rebound (potwierdzonej badaniami zgodności z tonometrią aplanacyjną Goldmanna) | TAK, podać |  |
| 5 | Waga urządzenia (z bateriami): nie więcej niż ok. 250 g | TAK, podać |  |
| 6 | Zakres pomiaru: co najmniej 7–50 mmHg | TAK, podać |  |
| 7 | Dokładność: nie gorsza niż ±1,2 mmHg (≤20 mmHg) i ±2,2 mmHg (>20 mmHg) | TAK, podać |  |
| 8 | Ekran z wynikiem pomiaru | TAK |  |
| 9 | Regulacja/oparcie ułatwiające pozycjonowanie względem oka pacjenta | TAK |  |
| 10 | Dedykowana torba/ etui do transportu | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

# Pakiet nr 5:
Laptop (do współpracy z aparaturą diagnostyczną)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
| 4 | Pamięć RAM: nie mniej niż 16 GB | TAK, podać |  |
| 5 | Architektura pamięci zgodna z rozwiązaniem producenta (lutowana LPDDR5 lub SO-DIMM z możliwością rozbudowy) | TAK, podać |  |
| 6 | Ekran: matowy, IPS | TAK |  |
| 7 | Przekątna ekranu: nie mniejsza niż 14 cali | TAK, podać |  |
| 8 | Rozdzielczość: co najmniej 1920×1080 (FullHD) | TAK, podać |  |
| 9 | Karta graficzna: zintegrowana, klasy odpowiadającej wskazanemu procesorowi | TAK |  |
| 10 | Dysk SSD: nie mniej niż 1 TB, PCIe/NVMe | TAK, podać |  |
| 11 | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |  |
| 12 | Wbudowany mikrofon (min. 1) | TAK |  |
| 13 | Wbudowany głośnik | TAK |  |
| 14 | Kamera internetowa: Full HD | TAK |  |
| 15 | Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth; port LAN RJ-45 wbudowany lub dołączony adapter USB-C/RJ-45 | TAK, podać |  |
| 16 | Złącza: min. 2×USB-A, min. 1×USB-C (z obsługą ładowania i wyjścia wideo), 1×HDMI lub wyjście wideo (bezpośrednio lub przez adapter w zestawie), wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe | TAK, podać |  |
| 17 | Zasilacz zewnętrzny dostosowany do zasilania i ładowania zestawu (45–65 W) | TAK |  |
| 18 | Akumulator zapewniający czas pracy nie krótszy niż ok. 8 godzin przy użytkowaniu biurowym | TAK, podać |  |
| 19 | Waga urządzenia: nie więcej niż ok. 1,8 kg | TAK, podać |  |
| 20 | Wbudowana klawiatura i touchpad | TAK |  |
| 21 | Chłodzenie aktywne (wentylatorowe), dostosowane do wydajności procesora | TAK |  |
| 22 | Wbudowany moduł TPM | TAK |  |
| 23 | System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro lub równoważny | TAK, podać |  |
| 24 | Etui/torba ochronna do transportu w zestawie | TAK |  |
| 25 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

# Pakiet nr 6:
Optyczny tomograf koherentny (OCT) wraz z dedykowaną, fabryczną skrzynią transportową do wielokrotnego użytku.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
| 4 | Przystawka do badania przedniego odcinka oka | TAK |  |
| 5 | Technologia pomiaru – spektralna lub z przestrajanym źródłem | TAK, podać |  |
| 6 | Szybkość skanowania min. 100 000 A-skanów/sek. | TAK, podać |  |
| 7 | Optyczna rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 7μm | TAK, podać |  |
| 8 | Optyczna rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 20 μm | TAK, podać |  |
| 9 | Automatyczne pozycjonowanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z | TAK |  |
| 10 | Automatyczny przejazd głowicy pomiędzy okiem prawym i lewym | TAK |  |
| 11 | Funkcja autofocus, automatycznego wyostrzania obrazu OCT oraz dna oka. | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą joysticka lub myszki komputerowej | TAK, podać |  |
| 13 | Możliwość wizualizacji siatkówki w obszarze: min. 12 x 9 mm | TAK, podać |  |
| 14 | Maksymalna szerokość skanowania siatkówki min. 15,00 mm | TAK, podać |  |
| 15 | Głębokość skanowania siatkówki min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
| 16 | Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynna regulacją położenia. | TAK |  |
| 17 | Automatyczna kompensacja wady refrakcji pacjenta w zakresie min. od -20D do + 20D | TAK, podać |  |
| 18 | Podgląd dna oka realizowany w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 19 | Zakres obrazowania dna oka minimum: 45° | TAK, podać |  |
| 20 | Aktywny system śledzenia ruchów gałki ocznej pacjenta (eye-tracker), pozwalający na kontynuację skanowania w przypadku przemieszczeń głowy pacjenta, utraty fiksacji oraz niekontrolowanych ruchów gałki ocznej. | TAK |  |
| 21 | Aparat wyposażony w technologię redukcji szumu obrazu, pozwalający na obrazowanie naczyniówki | TAK |  |
| 22 | Mapa odchyleń grubości warstw siatkówki od bazy normatywnej (analiza strukturalna ułatwiająca szybką interpretację) | TAK |  |
| 23 | Raport grubości włókien nerwowych RNFL w odniesieniu do bazy normatywnej oraz możliwość prezentacji progresji zmian w czasie | TAK |  |
| 24 | Normatywna baza danych dla pacjentów krótkowzrocznych z długością gałek ocznych powyżej 26 mm (jaskry krótkowzrocznej) | TAK |  |
| 25 | Pomiar i analiza grubości zespołu komórek zwojowych | TAK |  |
| 26 | Możliwość wykonania pomiaru bezkontaktowej pachymetrii oraz oceny kątów przesączania | TAK |  |
| 27 | Moduł Biometrii OCT – automatyczny pomiar długości osiowej gałki ocznej | TAK |  |
| 28 | Angiografia OCTA – nieinwazyjne obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczności podawania środka kontrastującego. | TAK |  |
| 29 | Gęstość skanu OCTA nie mniejsza niż 512 x 512 | TAK, podać |  |
| 30 | W zestawie stolik elektro-mechaniczny pod tomograf oraz zewnętrzny komputer stacjonarny z zewnętrznym monitorem LCD o przekątnej min. 22’’ | TAK, podać |  |
| 31 | Zasilanie 100-240 V AC | TAK |  |
| 32 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

# Pakiet nr 7:
Przenośny ultrasonograf okulistyczny

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
| 4 | Waga urządzenia max. 4,5 kg | TAK, podać |  |
| 5 | Dotykowy, kolorowy ekran, przekątna nie mniejsza niż 10 cali | TAK, podać |  |
| 6 | Możliwość pracy w trybie A z biometrią i kalkulacją soczewki oraz w trybie prezentacji B | TAK |  |
| 7 | System archiwizacji oraz eksportu danych, kompatybilność DICOM | TAK |  |
| 8 | Możliwość zapisu badania na nośnikach zewnętrznych (pamięci USB) | TAK |  |
| 9 | Możliwość tworzenia raportów badania | TAK |  |
| 10 | Regulacja wzmocnienia sondy w zakresie nie węższym niż 0-105 dB | TAK, podać |  |
| 11 | Sonda B do tylnego odcinka oka | TAK |  |
| 12 | Możliwość powiększenia obrazu | TAK |  |
| 13 | Możliwość jednoczesnej prezentacji pomiaru biometrycznego (A-scan) wraz z obrazem B-scan, w dowolnej technicznej realizacji producenta. | TAK, podać |  |
| 14 | Możliwość pomiarów odległości, kątów, automatycznego pomiaru zaznaczonej powierzchni, wskazywania punktu | TAK |  |
| 15 | Częstotliwość pracy sondy nie mniej niż 10 MHz | TAK, podać |  |
| 16 | Skala szarości: min. 256 | TAK, podać |  |
| 17 | Nagrywanie filmu z badania min. 150 klatek | TAK, podać |  |
| 18 | Możliwość obróbki nagranych filmów z badań | TAK |  |
| 19 | Kąt skanowania min. 50° | TAK, podać |  |
| 20 | Możliwość wyboru zdjęć klatka po klatce nagranego filmu | TAK |  |
| 21 | Możliwość zmiany kontrastu i ostrości wykonanych zdjęć | TAK |  |
| 22 | Rozdzielczość osiowa min. 0.2 mm | TAK, podać |  |
| 23 | Rozdzielczość poprzeczna min. 0.4 mm | TAK, podać |  |
| 24 | Możliwość prezentacji kolorowej wyników badania lub co najmniej w 256-stopniowej skali szarości | TAK, podać |  |
| 25 | Etui/torba ochronna do transportu w zestawie | TAK |  |
| 26 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

# Pakiet nr 8:
Mikroskop lustrzany z funkcją pachymetrii - Mikroskop śródbłonkowy wraz z dedykowaną, fabryczną skrzynią transportową do wielokrotnego użytku.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia parametru określonego w kolumnie nr 2 ) lub krótki opis oferowanego konkretnie parametru |
| 1 | Producent, marka, model | TAK, podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 3 | Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2025 roku. | TAK, podać | ………………………………………… podać rok i miesiąc produkcji urządzenia |
| 4 | Metoda pomiaru: bezkontaktowa | TAK |  |
| 5 | Pole obrazowania: nie mniejsze niż 0,1 mm² | TAK, podać |  |
| 6 | Punkty fiksacyjne umożliwiające pomiar centralny i obwodowy rogówki; dokładna liczba i rozmieszczenie punktów zgodne z rozwiązaniem producenta | TAK, podać |  |
| 7 | Naprowadzanie głowicy: automatyczne (3D) lub manualne | TAK, podać |  |
| 8 | Autostart pomiaru / tryb manualny | TAK |  |
| 9 | Automatyczny wybór najlepszego zdjęcia do analizy (z możliwością wyboru innego) | TAK |  |
| 10 | Automatyczne wykonanie serii zdjęć w ramach jednego pomiaru. | TAK |  |
| 11 | Ekran dotykowy LCD, przekątna nie mniejsza niż 5 cali | TAK, podać |  |
| 12 | Port komunikacji zewnętrznej: LAN, USB, wyjście wideo | TAK |  |
| 13 | Automatyczna analiza komórek śródbłonka (orientacyjny czas nie dłuższy niż kilka sekund, dokładny czas zależny od rozwiązania producenta) | TAK, podać |  |
| 14 | Funkcja pachymetrii | TAK |  |
| 15 | Zakres pomiaru pachymetrii: co najmniej 300–1000 µm | TAK, podać |  |
| 16 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż 10 µm | TAK, podać |  |
| 17 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 18 | Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz | TAK |  |
| 19 | waga: nie większa niż 21 kg | TAK, podać |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr oferowany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Modyfikacja załącznika przez Wykonawcę co do treści minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie nr 2 ww. tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.