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Specyfikacja
Sprawa nr 120/2026	Załącznik nr 5 do SWZ
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]
	

	1.
	Napęd ortopedyczny akumulatorowy mały
	4komplety
	
	
	
	
	
	




	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry ogólne

	1. 
	Rękojeść wiertarska
	TAK
	

	2. 
	Napęd do małych procedur ortopedycznych.
	TAK
	

	3. 
	Lekka, modularna rękojeść wykonana z materiału PEEK.
	TAK
	

	4. 
	Waga: 550g.
	TAK
	

	5. 
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi.
	TAK
	

	6. 
	Silnik nie wymagający konserwacji i smarowania.
	TAK
	

	7. 
	Akumulatory dołączane do rękojeści napędu w obudowie sterylnej.
	TAK
	

	8. 
	Napęd kaniulowany min. 2,4mm.
	TAK
	

	9. 
	Prędkość maksymalna min. 15 000 obr./min. (uzależniona od zastosowanej nasadki).
	TAK
	

	10. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji w myjce – dezynfektorze temperatura co najmniej 90°C.
	TAK
	

	11. 
	Metody sterylizacji: autoklaw  min. 134°C (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut).
	TAK
	

	12. 
	Możliwość użycia napędu z ostrzami do procedur małoinwazyjnych w zakresie stopy.
	TAK
	

	13. 
	Sterylna obudowa do akumulatora.
	TAK
	

	14. 
	Akumulator – po 2 sztuki na każdy komplet.
	TAK
	

	15. 
	Akumulator niesterylny, litowo – jonowy (Li-Ion) bez efektu pamięci.
	TAK
	

	16. 
	Napięcie min. 11,1V.
	TAK
	

	17. 
	Pojemność min. 700 mAh.
	TAK
	

	18. 
	Waga 85 g.
	TAK
	

	19. 
	Ładowarka do akumulatorów
	TAK
	

	20. 
	Ładowarka na min. cztery stanowiska z możliwością szybkiego ładowania akumulatora, rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce.
	TAK
	

	21. 
	Możliwość testowania pozostałej pojemności baterii oraz wyświetlanie informacji o uszkodzonej baterii.
	TAK
	

	22. 
	Możliwość ładowania zarówno akumulatorów do dużych napędów, średnich napędów jak i małych napędów ortopedycznych za pomocą wymiennych adapterów.
	TAK
	

	23. 
	Sterowanie poprzez dotykowy ekran z licznikiem cykli ładowań dla każdego akumulatora.
	TAK
	

	24. 
	Ładowarka wyposażona w gniazdo wyjściowe do zasilania w celu podpięcia drugiej ładowarki szeregowo z jednego źródła prądu.
	TAK
	

	25. 
	Na obudowie włącznik ładowarki, moc ładowarki min. 250W.
	TAK
	

	26. 
	Adapter do ładowarki  – po 2 sztuki na każdy komplet.
	TAK
	

	27. 
	Uniwersalna przejściówka do ładowarki.
	TAK
	

	28. 
	Dedykowane do akumulatorów.
	TAK
	

	29. 
	Nasadka typu piła oscylacyjna: oscylacje maksymalne min. 15 000 osc./min.
	TAK
	

	30. 
	Nasadka do drutów Kirschnera:
· zakres 0,6mm - 1.6mm,
· obroty 0-2750 obr./min,
· mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię.
	TAK
	

	31. 
	Nasadka do drutów Kirschnera:
· zakres 1,0mm - 2,4mm,
· obroty 0-1300 obr./min,
· mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię.
	TAK
	

	32. 
	Nasadka Jacobs:
· hybrydowa (możliwość mocowania wierteł bez użycia klucza i z użyciem klucza),
· zakres 0 – 5 mm,
· obroty maksymalnemin. 0- 1200 obr./min.
	TAK
	

	33. 
	Nasadka AO: obroty maksymalne min. 0-1300 obr./min.
	TAK
	

	34. 
	Adapter kaniulowany:
· adapter offsetowy do napędu ortopedycznego, umożliwiający nieosiowy montaż dedykowanych nasadek,
· obroty maksymalne min. 15 000 obr./min.
	TAK
	

	35. 
	Kontener sterylizacyjny do napędu.
	TAK
	

	36. 
	[bookmark: _GoBack]Ostrze do piły oscylacyjnej: jednorazowe, sterylne, wymiary min. 25 x 9,4 x 0,7 mm – 24 sztuki (po 6 sztuk na każdy komplet).
	TAK
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania

	37. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026.
	TAK
	

	38. 
	Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą).
	TAK
	

	39. 
	Deklaracja(e) zgodności CE.
	TAK
	

	40. 
	Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów.
	TAK
	

	41. 
	Dostawcazobowiązujesiędo:
- dokonania dostawy na teren siedziby Zamawiającego,
- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	42. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie 
(w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii).
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	43. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy.
	TAK
	

	44. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski.
	TAK
	

	45. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy.
	TAK
	

	46. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
	

	47. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach.
	TAK
	

	48. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia.
	TAK
	

	49. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji.
	TAK
	

	50. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3).
	TAK
	

	51. 
	Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu.
	TAK
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