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Specyfikacja
Sprawa nr 120/2026					                 Załącznik nr 5A do SWZ
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]
	

	1.
	Laser chirurgiczny
	1komplet
	
	
	
	
	
	




	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry ogólne

	1. 
	Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych.
	TAK
	

	2. 
	Zbudowany na krysztale holmowo-yagowym.
	TAK
	

	3. 
	Długość fali 2100 nm.
	TAK
	

	4. 
	Moc urządzenia min. 150 W.
	TAK
	

	5. 
	Wyposażony w port laserowy "otwarty", bez chipowania włókien, bez limitu ilości użyć danego włókna, dostarczonej energii,  ilości sterylizacji danego włókna oraz bez mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach.
	TAK
	

	6. 
	Port laserowy typu high-power SMA.
	TAK
	

	7. 
	Urządzenie wyposażone w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami, z możliwością ustawienia wszystkich kół do jazdy prosto.
	TAK
	

	8. 
	Ekran dotykowy do sterowania laserem min. 12 cali, kolorowy, z możliwością obrotu i złożenia.
	TAK
	

	9. 
	Czujnik obecności ręki otwierający przysłonę ochronną złącza włókna laserowego.
	TAK
	

	10. 
	Waga urządzenia maks. 260 kg.
	TAK
	

	11. 
	Częstotliwość pracy w zakresie min. 5-100 Hz.
	TAK
	

	12. 
	Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-5 J.
	TAK
	

	13. 
	Czas trwania impulsu min. 50-2000 µs.
	TAK
	

	14. 
	Wiązka naprowadzająca zielona.
	TAK
	

	15. 
	Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia.
	TAK
	

	16. 
	Przycisk nożny trzyfunkcyjny dwupedałowy.
	TAK
	

	17. 
	Możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy w programie litotrypsji, pod każdym z dwóch pedałów przycisku  nożnego.
	TAK
	

	18. 
	Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze:
· litotrypsja kamieni,
· BPH,
· tkanka miękka (soft tissue).
	TAK
	

	19. 
	Programy różniące się  charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną .
	TAK
	

	20. 
	Tryb podwójnej modulacji impulsów pozwalający na szybszą fragmentacje kamieni oraz poprawiający koagulację tkanek miękkich:
· pierwszy impuls generujący pęcherzyk, kolejny emitowany jest po rozpoczęciu jego zapadania tworząc dodatnie sprzężenie zwrotne fali uderzeniowej. 
	TAK
	

	21. 
	Program do rozbijania złogów (kamieni), pracujący na zmniejszonym parametrze „Peak Power” lasera do maksimum 500W i wydłużonym regulowanym impulsie do 2000 mikrosekund, minimalizujący retropulsję złogu twardego w każdej części układu moczowego oraz zwiększający hemostazę tkanki miękkiej podczas zabiegów BPH.
	TAK
	

	22. 
	Laser pozwalający przy dowolnym ustawieniu energii/ częstotliwości na modyfikowanie czasu trwania impulsu 
w min. 5 różnych wartościach/krokach, umożliwiając kontrolę retropulsji oraz modyfikacje cięcia/ablacji.
	TAK
	

	23. 
	Laser wyposażony w tryb podwójnej modulacji impulsów, łączącej niską retropulsje z efektem zasysania fragmentów 
i zdolność do lepszej ablacji kamieni przy niskiej energii, tworząc drobny pył:
· pierwszy impuls generujący pęcherzyk w celu zasysania i zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza 
do trzymania kamienia, kolejny impuls emitowany jest gdy wielkość pęcherzyka i ilość wypartego płynu jest największa, przechodząc bezpośrednio przez pęcherzyk i poprawiając ablację.
	TAK
	

	24. 
	Laser wyposażony w tryb emisji pojedynczego, długiego impulsu ograniczającego retropulsję kamieni i poprawiającego ablację, minimalizującego moc szczytową przy wybranych ustawieniach wyjściowych.
	TAK
	

	25. 
	Stałe i jednoczesne wyświetlanie parametrów  na ekranie dotykowym w trakcie pracy : 
· tryb pracy,
· długość impulsu,
· grubość podłączonego włókna,  
· częstotliwość pracy, 
· energię impulsu,
· ustawioną moc, 
· natężenie wiązki pilotującej,
· stan lasera, 
· ilość podanej energii,
· czas podawania energii.
	TAK
	

	26. 
	Urządzenie pozwalające na zmianę podstawowych parametrów takich jak energia, częstotliwość, długość trwania impulsu w trakcie, gdy laser pozostaje w trybie „ready” bez konieczności wychodzenia do trybu „standby”.
	TAK
	

	27. 
	System automatycznego wykrywania włókna laserowego z koniecznością potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika.
	TAK
	

	28. 
	Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, typ blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń.
	TAK
	

	29. 
	Możliwość wymiany soczewki przez przeszkolony personel bez konieczności zdejmowania obudowy oraz konieczności interwencji serwisu.
	TAK
	

	30. 
	Współpraca z włóknami wielorazowego i jednorazowego użytku.
	TAK
	

	31. 
	Podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem umożliwiający pracę urządzenia pełnej mocy w temperaturze otoczenia 
30°C.
	TAK
	

	32. 
	Urządzenie posiadające włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania.
	TAK
	

	33. 
	Wielorazowe włókno laserowe –min. 30 szt.
	TAK
	

	34. 
	Zestaw do przygotowania włókien do zabiegu –min. 1 zestaw po 10 szt.
	TAK
	

	35. 
	[bookmark: _GoBack]Okulary ochronne -  min. 2 szt.
	TAK
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania

	36. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026.
	TAK
	

	37. 
	Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą).
	TAK
	

	38. 
	Deklaracja(e) zgodności CE.
	TAK
	

	39. 
	Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów.
	TAK
	

	40. 
	Dostawcazobowiązujesiędo:
- dokonania dostawy na teren siedziby Zamawiającego,
- dokonaniainstalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	41. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie 
(w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii).
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	42. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy.
	TAK
	

	43. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski.
	TAK
	

	44. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy.
	TAK
	

	45. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
	

	46. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach.
	TAK
	

	47. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia.
	TAK
	

	48. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji.
	TAK
	

	49. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3).
	TAK
	

	50. 
	Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu.
	TAK
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