Nr sprawy: ZP/56/2026 - Zakup i dostawa testów PCR  wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów
Załącznik nr 1.1 do SWZ

PAKIET 1 - Zakup i dostawa testów PCR wraz z dzierżawą analizatora do diagnostyki molekularnej
Tabela nr 1 - Odczynniki i materiały zużywalne
	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nr katalogowy 
	przewidywana ilość oznaczeń na okres 24 m-ce
	ilość opakowań 

wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 24 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania 
(z uwzględnieniem terminu ważności)
	konfekcjonowanie
pojedynczego opakowania
	cena jedn. netto 1 op.

(zł)
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)
	Termin ważności w miesiącach
	Producent

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4 x 6
	
	7 x 8
	7 + 9
	
	

	1
	Test do wykrywania  materiału genetycznego wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim ryzyku onkogennym 
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Test do szybkiego wykrywania i różnicowania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B i wirusa RSV 

	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Test do wykrywania i ilościowego oznaczania materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV)

	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Test do wykrywania i ilościowego oznaczania materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)

	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Test do wykrywania i ilościowego oznaczania materiału genetycznego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) 

	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Test do wykrywania materiału genetycznego kompleksu Mycobacterium tuberculosis i mutacji kojarzonych z opornością na ryfampicynę

	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Test do wykrywania i różnicowania genów oporności na karbapenemy: KPC, NDM, VIM, IMP i OXA-48

	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Test  do wykrywania materiału genetycznego Clostridium difficile
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Test do wykrywania materiału genetycznego patogenów wywołujących zakażenia żołądkowo-jelitowe (panel)
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


1. Należy podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych badań.
2. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.
3. Wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników.
Tabela nr 2 - Dzierżawa analizatora

	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nazwa przedmiotu dzierżawy
	wartość handlowa
	stawka miesięczna 

netto (zł)
	ilość miesięcy dzierżawy
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	4 x 5
	
	6 x 7
	6 + 8

	1.
	Dzierżawa automatycznego analizatora do wykonywania testów w technologii Real Time PCR wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym
	
	
	
	24
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3 – Łączna wartość zamówienia
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA


	Wartość  bez VAT w zł
	Wartość z VAT w zł

	Wartość:
	Odczynniki laboratoryjne
	
	

	
	Dzierżawa
	
	

	RAZEM
	
	


Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………...

……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
Tabela 4 – Parametry graniczne
	Lp.
	Parametry graniczne dla analizatora
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Analizator do diagnostyki molekularnej typu PCR z oprogramowaniem nowy lub używany ale nie starszy niż z 2023 roku i po generalnym przeglądzie. Do analizatora dołączone akcesoria dodatkowe typu: komputer, mysz, UPS, czytnik kodów kreskowych. 
	TAK
	

	2.
	Sprzęt umożliwiający przeprowadzenie minimum 4 różnych oznaczeń w tym samym czasie na pokładzie tego samego analizatora
	TAK
	

	3.
	Wynik oznaczenia z w/w testów w przeciągu maksymalnie 2 godzin
	TAK
	

	4.
	System zapewniający zintegrowaną izolację DNA lub RNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie jednego analizatora. Metoda real time PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym)
	TAK
	


	5.
	Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium. Analizator pracujący w systemie zamkniętym
	TAK
	

	6.
	Sprzęt ma spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (IVDR) dotyczącego wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro
	TAK
	

	7.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dołączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej
	TAK
	

	8.
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt gotowy do pracy, nie wymagający dodatkowych nakładów finansowych
	TAK
	

	9.
	Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne dotyczące obsługi, konserwacji i wykonywania testów na analizatorze, potwierdzone wydaniem przez Wykonawcę imiennego certyfikatu dla każdej przeszkolonej osoby. Szkolenie obejmuje obecnie zatrudnionych oraz nowo przyjmowanych pracowników do Pracowni Wirusologii przez cały okres obowiązywania umowy.
	TAK
	

	10.
	Analizator ma mieć możliwość wykonywania co najmniej następujących oznaczeń: SARS/Grypa/RSV, HPV, HBV, HCV, HIV-1, Mycobacterium tuberculosis, Clostridioides difficile, KPC, NDM, VIM, IMP i OXA-48, GI
	TAK
	

	11.
	Oprogramowanie służące do obsługi analizatora z możliwością comiesięcznej archiwizacji wyników na dysku zewnętrznym lub szpitalnym
	TAK
	

	12.
	Możliwość monitorowania reakcji PCR z poziomu analizatora lub dostarczonego komputera
	TAK
	

	Lp.
	Parametry graniczne dla testów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(opisać)

	1.
	Okres ważności testów 10 miesięcy licząc od daty dostawy
	TAK
	

	2.
	Każdy test ma zawierać dwie kontrole wewnętrzne: próbki i procesu
	TAK
	

	3.
	Ulotki odczynnikowe w języku polskim przesłane drogą mailową na adres Pracowni lub dołączone do pierwszej dostawy odczynników
	TAK
	

	4.
	Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające wcześniejszego przygotowania/rozpuszczenia/rozmrożenia przed ich umieszczeniem na pokładzie analizatora
	TAK
	

	5.
	Każdy test ma posiadać autoryzację CE-IVD (lub IVDR) oraz być zatwierdzony przez FDA  (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) 
	TAK
	

	6.
	Odczynniki od tego samego producenta, fabrycznie rozporcjowane, opatrzone kodami 2D
	TAK
	

	7.
	Test do wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim ryzyku onkogennym 
	TAK
	

	8.
	Test do szybkiej diagnostyki i różnicowania metodą PCR:  SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w czasie do 45 minut od nastawienia testu
	TAK
	

	9.
	Test do wykrywania i ilościowego oznaczania DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV)
	TAK
	

	10.
	Test do wykrywania i ilościowego oznaczania RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)
	TAK
	

	11.
	Test do wykrywania i ilościowego oznaczania RNA ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1)
	TAK
	

	12.
	Test PCR umożliwiający szybkie wykrywanie materiału genetycznego prątków gruźlicy (Mycobacterium Tuberculosis, MTB) i oporności na ryfampicynę (RIF). 
	TAK
	

	13.
	Szybki test PCR do wykrywania genów oporności na antybiotyki: KPC, NDM, VIM, IMP i OXA-48
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	14.
	Test PCR do wykrywania zakażenia Clostridioides difficile
	TAK
	

	15.
	 Multipleksowy test PCR, służący do szybkiego wykrywania i różnicowania materiału genetycznego patogenów odpowiedzialnych za zakażenia żołądkowo-jelitowe. Ma wykrywać co najmniej patogeny: Campylobacter, Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC), Salmonella, Shigella/Enteroinvasive Escherichia coli,  Yersinia enterocolitica , Vibrio parahaemolyticus ,Vibrio cholerae , Giardia lamblia,  Cryptosporidium , Norovirus  
	TAK
	

	
	Parametry serwisu
	TAK
	

	1.
	Wsparcie techniczne dostępne w godzinach 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku
	TAK
	

	2.
	Czas reakcji od zgłoszenia awarii analizatora lub oprogramowania do analizatora do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową 
	TAK, podać
	

	3.
	Czas naprawy przedmiotu dzierżawy – do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
	TAK
	

	4.
	W przypadku awarii, której usunięcie będzie trwało dłużej niż 48 godzin, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy lub pokryć koszty wykonania oznaczeń w laboratorium zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego
	TAK
	

	5.
	Przegląd analizatora i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy
	TAK
	


Tabela 5 – Parametry oceniane
	Lp.
	Parametry oceniane
	Wartość 
wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Wykonawca zapewni dodatkowe szkolenie/wykład z zakresu diagnostyki molekularnej oferowanych testów dla Diagnostów Laboratoryjnych/Lekarzy/Pielęgniarek Szpitala w siedzibie Zamawiającego
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Dostępność szybkiego serwisu. Przyjazd serwisanta do 24 godzin w dni robocze.
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	3.
	Małe opakowania, zawierające do 10 sztuk testów
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	4.
	Okres ważności testów 12 miesięcy licząc od daty dostawy
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
1

