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Sprawa nr 123/2026
                                                                          Specyfikacja techniczna – zadanie 1                                                                 Załącznik nr 6 do SWZ

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	1.
	Laser okulistyczny
	1  komplet
	
	
	
	
	
	



* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.


	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry ogólne:

	1. 
	Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki.
	TAK
	

	2. 
	Światłowodowe źródło lasera o długości fali 577 nm - laser żółty - 5 lat gwarancji na źródło lasera.
	TAK
	

	3. 
	Tryb pracy lasera: podprogowy, SingleSpot (pojedynczy, pulsacyjny, malowania, ciągły), MultiSpot.
	TAK, wymienić
	

	4. 
	Zakres regulacji mocy wyjściowej lasera: 50 - 2000mW.
	TAK, podać
	

	5. 
	Średnica ogniska koagulacji w zakresie: 50 - 400 μm, zmieniana w sposób ciągły.
	TAK, podać
	

	6. 
	Czas trwania impulsu w trybie SingleSpot (pojedynczy/wielokrotny/malowania)
 w zakresie:  0,01 - 45,0 s
	TAK, podać
	

	7. 
	Czas trwania impulsu w trybie podprogowym: 0,02 - 0,3s.
	TAK, podać
	

	8. 
	Czas trwanie impulsu w trybie MultiSpot: 0,01 - 0,05s.
	TAK, podać
	

	9. 
	Przerwa między impulsami w trybie SingleSpot, MultiSpot, podprogowym w zakresie: 0,1 - 1 s.
	TAK, podać
	

	10. 
	Tryb podprogowy: T-on 0,1-1 ms, T-off 0,3-10 ms, duty cycle 5 - 100%.
	TAK, podać
	

	11. 
	Dostępne wzorce (pattern): pojedynczy punkt, kwadrat, koło, potrójny łuk.
	TAK, podać
	

	12. 
	Siatka plamki żółtej z polem niepoddawanym zabiegowi o promieniu regulowanym od 100 µm -  1000µm.
	TAK, podać
	

	13. 
	Wielofunkcyjny sterownik nożny pozwalający na regulację mocy, wyzwalanie impaktu oraz uzbrojenie lasera.
	TAK
	

	14. 
	Lampa szczelinowa z oświetleniem LED z min. 5 powiększeniami.
	TAK, podać
	

	15. 
	Zintegrowany komputer sterujący z dotykowym ekranem, pozwalający na bezpośredni wybór funkcji laserowania: zmianę energii, czas impulsu, częstotliwość powtarzania.
	TAK
	

	16. 
	Bezprzewodowy mikromanipulator do regulacji parametrów wzorców siatki lasera
	TAK
	

	17. 
	Funkcja pozwalająca na wybór modelu używanej soczewki i automatycznego przeliczania wielkości ogniska na siatkówce oraz fluencji.
	TAK
	

	18. 
	Funkcja działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania.
	TAK
	

	19. 
	Funkcja pozwalająca na generowanie raportów z badania i eksport na zewnętrzny nośnik danych poprzez złącze USB lub wydruk. 
	TAK
	

	20. 
	Możliwość rozbudowy o tor wizyjny z funkcją przygotowywania raportów z leczenia, importowania obrazów diagnostycznych i rejestrowania obrazów oraz filmów. Możliwość podłączenia do sieci za pomocą WLAN oraz Ethernet.
	TAK
	

	21. 
	Opcjonalna możliwość zamówienia urządzenia z wbudowanym portem LIO do oftalmoskopu pośredniego.
	TAK
	

	22. 
	Zestaw 2 soczewek laserowych kompatybilnych z oferowanym laserem: soczewka do fotokoagulacji obwodowej (PRP), soczewka do fotokoagulacji centralnej (plamkowej)
	TAK
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania:

	23. 
	Oferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych.
	TAK
	

	24. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii)
	
	

	25. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia).
	TAK
	

	26. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE 
Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	27. 
	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu  zamówienia.
	TAK
	

	28. 
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty,  broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim
	TAK
	

	29. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	30. 
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	31. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące
maksymalnie 60 miesięcy
	TAK
podać
	

	32. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta
	TAK
	

	33. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
Podać
	

	34. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK
Podać
	

	35. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	36. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	37. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK
Podać
	

	38. 
	Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku.
	TAK
	

	39. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych
	TAK
Podać
	

	40. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji 
	TAK
Podać
	

	41. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3)
	TAK
Podać
	

	42. 
	Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia
	TAK
Podać
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