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Specyfikacja techniczna – zadanie 2

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	1.
	Aparat USG okulistyczny
	1  komplet
	
	
	
	
	
	



* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.


	
Lp.
	


Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry techniczne:

	1. 
	Sonda B z przetwornikiem koncentrycznym o częstotliwości 12 MHz
	TAK
	

	2. 
	Sonda UBM z przetwornikiem koncentrycznym o częstotliwości 35 MHz
	TAK
	

	3. 
	Połączenia i porty: USB 3.0, Wi-Fi, HDMI, Bluetooth 4.0 
	TAK/podać
	

	4. 
	Możliwość podłączenia klawiatury bezprzewodowej i zewnętrznego monitora
	TAK
	

	5. 
	Dysk SSD minimum 500 GB
	TAK/podać
	

	6. 
	System operacyjny: minimum Microsoft Windows 10 lub wyższy
	TAK/podać
	

	7. 
	Opcje skanu: tryb szybki lub z zapisem danych pacjenta
	TAK
	

	8. 
	Szczegółowe raporty z możliwością eksportowania i drukowania
	TAK
	

	9. 
	Możliwość nagrywania i przechowywania nagrań wideo z częstotliwością minimum 20 klatek na sekundę
	TAK/podać
	

	10. 
	Możliwość odtwarzania w trybie: normalnym, w regulowanym zwolnionym tempie oraz klatka po klatce
	TAK
	

	11. 
	Możliwość zapisywania do minimum 50 nagrań wideo na badanie
	TAK/podać
	

	12. 
	Zapisywanie dowolnej liczby pojedynczych klatek z nagrań wideo jako obrazów z notatkami
	TAK
	

	13. 
	Wybór profilu skanowania w celu optymalizacji jakości obrazu
	TAK
	

	14. 
	Narzędzia analityczne: narzędzie kwantyfikacji kąta oraz  eye tracking
	TAK/podać
	

	15. 
	W zestawie minimum 4 nakładki immersyjne
	TAK/podać
	

	16. 
	Możliwość wyboru pozycji osiowej lub wzdłużnej z potwierdzeniem za pomocą modelu oka
	TAK
	

	17. 
	Możliwość nakładania A - skanu na obrazy
	TAK
	

	18. 
	Możliwość dodania adnotacji dowolnego formatu automatycznie umieszczanej na obrazie lub nagraniu
	TAK
	

	19. 
	W zestawie z ultrasonografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, z 4 kółkami jezdnymi z hamulcem, z dodatkową półką na drukarkę oraz kolorowa laserowa drukarka
	TAK, wymienić, opisać
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania

	20. 
	Oferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych.
	TAK
	

	21. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii)
	TAK
	

	22. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia).
	TAK
	

	23. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE (nie dotyczy drukarki i stolika)
Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	24. 
	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu  zamówienia.
	TAK
	

	25. 
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty,  broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim
	TAK
	

	26. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	27. 
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	28. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy
	TAK
podać
	

	29. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy i naprawy gwarancyjne zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. 
Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji.
	TAK
	

	30. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
Podać
	

	31. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK
Podać
	

	32. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	33. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	34. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK
Podać
	

	35. 
	Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku.
	TAK
	

	36. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych
	TAK
Podać
	

	37. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji 
	TAK
Podać
	

	38. 
	Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia
	TAK
Podać
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