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Sprawa nr 123/2026
                                         Specyfikacja techniczna – zadanie 3	                                                        Załącznik nr 8 do SWZ

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	1.
	Autorefraktometr z tonometrem
	2  komplety
	
	
	
	
	
	



* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.


	
Lp.
	


Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Refrakcja:

	1. 
	Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25D
	Tak, podać
	

	2. 
	Krok pomiaru sfery:  0,01D; 0,12D; 0,25D
	Tak, podać
	

	3. 
	Cylinder: od 0D do 12D
	Tak, podać
	

	4. 
	Oś: od 0° do 180°
	Tak, podać
	

	5. 
	Rozstaw źrenic: 30 mm do 85 mm
	Tak, podać
	

	6. 
	Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm
	Tak, podać
	

	7. 
	Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL
	Tak
	

	8. 
	Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy
(wbudowana dioda SLD -superluminescencyjna)
	Tak
	

	Keratometria:

	9. 
	Promień krzywizny rogówki:  5,0 mm do 13,00 mm
	Tak, podać
	

	10. 
	Moc rogówki: 25,96D do 67,50D
	Tak, podać
	

	11. 
	Oś: od 0° do 180°
	Tak, podać
	

	12. 
	Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D
	Tak, podać
	

	Tonometria:

	13. 
	Zakres pomiaru 1-60 mmHg
	Tak, podać
	

	14. 
	Ustawienia zakresów pomiarowych: 1-40 mmHg, 1-60 mmHg
	Tak, podać
	

	15. 
	Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC)
	Tak
	

	Pachymetria:

	16. 
	Zakres pomiarowy: 300 – 800 µm
	Tak, podać
	

	17. 
	Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki
	Tak
	

	18. 
	Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową)
	Tak
	

	Pozostałe wymagania:

	19. 
	Drukarka termiczna
	Tak
	

	20. 
	Kolorowy, uchylny, dotykowy monitor LCD min. 7 cali
	Tak, podać
	

	21. 
	Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstika)
	Tak
	

	22. 
	Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki
	Tak
	

	23. 
	Funkcja retroiluminacji
	Tak
	

	24. 
	Pomiar akomodacji
	Tak
	

	25. 
	Komunikacja: RS-232C, LAN, WLAN, USB
	Tak, wymienić
	

	26. 
	Stolik elektryczny dedykowany do oferowanego urządzenia
	Tak
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania

	27. 
	Oferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych.
	TAK
	

	28. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii)
	TAK
	

	29. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia).
	TAK
	

	30. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE 
Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	31. 
	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu  zamówienia.
	TAK
	

	32. 
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty,  broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim
	TAK
	

	33. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	34. 
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	35. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy
	TAK
podać
	

	36. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy i naprawy gwarancyjne zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. 
Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji.
	TAK
	

	37. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
Podać
	

	38. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK
Podać
	

	39. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	40. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	41. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK
Podać
	

	42. 
	Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku.
	TAK
	

	43. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych
	TAK
Podać
	

	44. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji 
	TAK
Podać
	

	45. 
	Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia
	TAK
Podać
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